SPZOZ.DŚM-ZP.240.12.2026				                    Załącznik nr 1  dla Pakietu nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

APARAT USG Z WYPOSAŻENIEM – 1 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy |  |
|  | Wykonawca posiadający autoryzację producenta na sprzedaż na terenie Polski. Wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny oferowanego sprzętu na terenie Polski. |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 37 000 000 |  |
|  | Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min.1920x1080 px |  |
|  | Monitor z regulacją lewo-prawo (min. +/- 90°), pochył przód-tył (min. +/-45°) |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych + 1 dedykowane gniazdo dla głowicy tzw. „ślepej” |  |
|  | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku. |  |
|  | Panel sterowania ( konsola ) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 20cm oraz obrót z zakresie min. +/- 160° ( z pozycji środkowej, w każdą stronę ) |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla Color Doppler i obrazu 2D min. 2000 klatek, zapis dla PW Doppler min. 45 s. oraz trybu M-mode min. 60 sekund, |  |
|  | Dynamika aparatu min. 350dB |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu w zakresie min. 1.0 MHz do 14.0 MHz |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu o pojemności min. 500 GB |  |
|  | Głośność pracy aparatu maksymalnie 42 Db |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji, wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich |  |
|  | Waga aparatu ( bez urządzeń peryferyjnych ) maksymalnie 85 kg |  |
|  | Porty USB (min. 4) wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu |  |
|  | Elastyczne uchwyty do kabli głowic obrazowych, uniemożliwiające przypadkowe opadanie kabli głowic na podłogę |  |
|  | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |
|  | Zakres głębokości penetracji min. 30 cm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 obr./s |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 800 cm/s |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. do 300 cm/s |  |
|  | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny, sterowany pod kontrolą głowicy sektorowej |  |
|  | Anatomiczny M-mode |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler |  |
|  | Oprogramowanie z pakietami pomiarowymi do badań: kardiologicznych osób dorosłych, naczyniowych w tym TCD, brzusznych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych |  |
|  | Minimum 15-krotne powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym |  |
|  | Regulacja krzywej TGC za pomocą min. 8 suwaków manualnych oraz za pomocą modyfikowanej linii na ekranie dotykowym |  |
|  | Możliwość podglądu (zduplikowania) obrazu USG na ekranie dotykowym aparatu celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych 2D, 2D/CD, 2D/CD/PW |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku , m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D, sterowana pod kontrolą głowic konweksowych i liniowych |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów na jednym obrazie |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości |  |
|  | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego „na żywo”, na minimum 80-ciu % powierzchni monitora |  |
|  | GŁOWICE |  |
|  | Głowica konweksowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 – 5.0 MHz, liczba elementów min. 300, Kąt widzenia min. 60°; obrazowanie harmoniczne, |  |
|  | Głowica konweksowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 – 6.0 MHz, liczba elementów min. 350, Kąt widzenia min. 70°; obrazowanie harmoniczne, możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  |
|  | Głowica sektorowa, ilość elementów min. 80 szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 MHz -4.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; min. |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min 4 MHz- 12 MHz, szerokość pola widzenia do 35mm, liczba elementów min 250 |  |
|  | Możliwość rozbudowy |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną szerokopasmową o zakresie częstotliwości od min. 3.0 do 8.0 MHz Dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, M-mode, Kolor M-mode, Duplex, Triplex Obrazowanie harmoniczne Liczba elementów min. 90, kąt pola widzenia głowicy min. 90° |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do elastografii (tzw. uciskowej w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową szerokopasmową, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, liczba elementów min. 500; Długość czoła głowicy (FOV) min. 48 mm |  |
|  | Możliwość rozbudowy o protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR), umożliwiające współpracę z serwerami typu PACS. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań obciążeniowych StressEcho. Oprogramowanie do próby wysiłkowej z akwizycją obrazów jednoklatkowych i sekwencji lewej komory w każdym, do 10 etapów, do 40 projekcji dla każdego etapu, od 1 do 180 sekund długość akwizycji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammografii celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zapewniającą prywatność danych pacjentów i chroniącą przed nieautoryzowanym dostępem z poziomu ultrasonografów podłączonych do sieci szpitalnych. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o platformę komunikacyjną do zastosowań niediagnostycznych wbudowaną bezpośrednio w ultrasonograf, która umożliwia operatorowi aparatu współpracę z personelem wsparcia technicznego bezpośrednio z poziomu ultrasonografu. Platforma powinna pozwalać użytkownikowi na wykonywanie minimum następujących czynności: • Zarządzanie kontaktami • Prowadzenie czatu tekstowego • Nawiązywanie połączenia audio • Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej • Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do określenia graficznego i liczbowego odkształcenia wzdłużnego segmenowego i globalnego – GLS z automatycznym systemem rozpoznawania projekcji AP2, AP3, AP4 |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki wraz z procentowym wskaźnikiem skuteczności wykonanego pomiaru |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Potwierdzenie udzielonej gwarancji w postaci karty gwarancyjnej w języku polskim wystawionej przez producenta lub oddział producenta na terenie Polski. |  |
|  | Bezpłatne wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice. |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od momentu złożenia oferty |  |
|  | Instalacja wraz z montażem oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące. |  |

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy