SPZOZ.DŚM-ZP.240.12.2026				                    Załącznik nr 2.1  dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

DEFIBRYLATOR - KARDIOMONITOR – 2 SZT.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Defibrylator (kardiomonitor) przenośny o masie nie większej niż 8,5 kg z akumulatorem i wbudowanym uchwytem transportowym |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa |  |
|  | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości 30:2; 15:2 i ciągły |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s przy w pełni naładowanym akumulatorze |  |
|  | Czas ładowania do energii 360 J poniżej 8 s przy w pełni naładowanym akumulatorze |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 1-360 J w trybie manualnym. |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min.100J-360J w trybie AED. |  |
|  | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasilającego. |  |
|  | Ekran TFT o przekątnej nie mniejszej niż 8,4 cala, rozdzielczości min. 800x600 pikseli |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i „stały” przez elektrody defibrylacyjno – stymulacyjne. Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-210 imp./min. Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 0-200 mA |  |
|  | Możliwość defibrylacji pacjentów dorosłych i dzieci. Możliwość monitorowania wszystkich kategorii wiekowych dorosłych, dzieci oraz noworodków, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta. |  |
|  | Codzienny autotest z możliwością ustawienia godziny wykonania testu min. 00:00, 01:00, 02:00, 03;00, 04:00 i 05:00 bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia , z wydrukiem czasu wykonania i wynikiem testu. |  |
|  | Zintegrowane łyżki twarde dla dorosłych i dzieci. Na łyżkach dostępne przyciski wyboru energii, ładowania i dostarczenia energii |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia defibrylatora np. na ramie łóżka |  |
|  | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 80mm, szybkość wydruku min. 6,25 mm/sek, 12,5 mm/sek, 25 mm/sek oraz 50 mm/sek. Możliwość wydruku jednocześnie 4 krzywych. Regulacja czasu wydruku min. 3, 5, 8, 16, 32 sek oraz tryb ciągły wydruku. |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 150 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 32 sekund |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - HR - Respiracja - Saturacja - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia Temperatura (T1,T2,TD) |  |
|  | Pomiar EKG |  |
|  | Zakres HR min. 15-350 min. |  |
|  | Funkcja kaskady |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 lub 5odprowadzeń Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń |  |
|  | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG |  |
|  | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm |  |
|  | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |  |
|  | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO |  |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. |  |
|  | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST |  |
|  | Możliwość zapisu min. 20 grup fragmentów analizy ST do celów referencyjnych i przeglądu |  |
|  | Wyświetlanie 12 odprowadzeń EKG po podłączeniu 10 żyłowego kabla EKG |  |
|  | Pomiar Respiracji |  |
|  | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min. 0-150 odd./min. |  |
|  | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej: 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, |  |
|  | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; |  |
|  | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania. |  |
|  | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min. 10 - 60 sekund |  |
|  | Pomiar Saturacji(SpO2) |  |
|  | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji (PI) |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% |  |
|  | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm |  |
|  | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia |  |
|  | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 |  |
|  | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SPO2 w technologii Nellcor lub Masimo |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
|  | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm |  |
|  | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) |  |
|  | Zakres pomiarowy min.0-500C |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów |  |
|  | Inne parametry |  |
|  | Obsługa defibrylatora przy pomocy pokrętła i przycisków |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów |  |
|  | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 10 poziomów |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 25 poziomów. |  |
|  | Możliwość ustawienia ekranu wysokiego kontrastu dla poprawy wizualizacji przy słabszej widoczności |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta |  |
|  | Możliwość podłączenie pod system centralnego monitoringu razem z kardiomonitorami oraz aparatami KTG tego samego producenta |  |
|  | Dodatkowe moduły |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy min. –50~+300 mmHg - dwa kanały pomiarowe - Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 |  |
|  | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min.0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.2-150 odd./min. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim |  |
|  | Oprogramowanie defibrylatora w języku polskim |  |
|  | Wyposażenie każdego defibrylatora -łyżki twarde -kabel przyłączeniowy do elektrod samoprzylepnych -komplet elektrod samoprzylepnych dla dorosłych -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych -mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP -linia CO2 dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych -torba transportowa |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych |  |
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja) |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  |

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy