SPZOZ.DŚM-ZP.240.12.2026				                    Załącznik nr 2.3  dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

APARAT EKG z wózkiem i oprogramowaniem – 3 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Aparat EKG z wózkiem transportowym na papier i elektrody |  |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci |  |
|  | Wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3) |  |
|  | Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T, oraz czasów trwania P i QRS . Pomiar poziomu obniżenia i uniesienia odcinka ST. Ciągły pomiar HR- prezentacja na wyświetlaczu |  |
|  | Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG |  |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund |  |
|  | Tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń) |  |
|  | Zapis wsteczny EKG (1-30 sekund) przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym |  |
|  | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy |  |
|  | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL |  |
|  | Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego |  |
|  | Wbudowana klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku |  |
|  | Prędkości zapisu: 5/6,25/10/ 12,5/25/50 mm/s |  |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy, przekątna, min. 7" umożliwiający jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |  |
|  | Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca |  |
|  | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym |  |
|  | Szerokość papieru: 112 mm |  |
|  | Wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie |  |
|  | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6 |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz |  |
|  | Baza pacjentów i badań; pamięć min. 14 000 badań |  |
|  | Wykonanie min. 280 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 500 -8000 Hz na kanał |  |
|  | Waga aparatu maks. 1,5 kg |  |
|  | Realizacja zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemami szpitalnymi: OptiMed(Comarch), CliniNet (CGM), Somed (Kamsoft) oraz mMedica + moduł MIUD mmPACS+ od wersji 5.3 (Asseco), NewNioMed (MedTrade Medical Systems), OpenCare (Antrez Software) |  |
|  | Eksport badań do pamięci USB, bezpośrednio do wybranego katalogu w komputerze, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL |  |
|  | Trzy porty USB |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi) |  |
|  | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta |  |
|  | W zestawie: - elektrody kończynowe - 4 szt. - elektrody przedsercowe - 6 szt. - kabel EKG - 1 szt. - kabel zasilania sieciowego - 1 szt. - papier R-A4 szerokość 112 mm - 1 szt. - żel do EKG - 1 szt. - instrukcja użytkowania - 1 szt. |  |
|  | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz, |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  |

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy