SPZOZ.DŚM-ZP.240.12.2026				                    Załącznik nr 2.5  dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

Bieżnia diagnostyczna z wyposażeniem – 1 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Bieżnia diagnostyczna z wyposażeniem przeznaczona do badan wysiłkowych z oprogramowaniem client serwer z HIS |  |
|  | 12 kanałów EKG |  |
|  | Próbkowanie: 8000 Hz dla impulsów stymulatora 4000 Hz w trybie jednego kanału 500 Hz w trybie 12 kanałów |  |
|  | Rozdzielczość próbkowania 24 bity (0,286 V/LSB) |  |
|  | Cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji sygnału EKG |  |
|  | Pasmo przenoszenia 0,05 ÷ 150 Hz |  |
|  | CMRR > 100 dB |  |
|  | Wbudowana baza danych protokołów |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów |  |
|  | Baza danych pacjentów |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacji: 360J |  |
|  | Impedancja wejściowa modułu pacjenta > 100M |  |
|  | Zasilanie modułu pacjenta z 2 baterii lub akumulatorów NiMH typ AA |  |
|  | Wyświetlania 3,6 lub 12 kanałów podczas badania |  |
|  | Wyświetlanie podczas próby danych pacjenta |  |
|  | Wyświetlanie całkowitego czasu trwania badania |  |
|  | Wyświetlanie nazwy i czasu trwania aktualnego etapu badania |  |
|  | Prezentacja aktualnego i docelowego tętna, możliwość ustawienia kryteriów docelowego tętna indywidualnie dla kobiet i mężczyzn |  |
|  | Wyświetlanie nazwy protokołu |  |
|  | Prezentacja zespołów uśrednionych indywidualnie dla wszystkich kanałów z możliwością złożenia z zapisem wyjściowym |  |
|  | Możliwość wpisania własnego komentarza podczas trwania badania |  |
|  | Prezentacja aktualnej wartości prędkości i nachylenia bieżni oraz przebytego dystansu |  |
|  | Prezentacja wartości współczynnika MET |  |
|  | Prezentacja wykresu ciśnienia |  |
|  | Prezentacja trendu tętna |  |
|  | Prezentacja trendów ST w wybranych odprowadzeniach |  |
|  | Prezentacja aktualnych uśrednień i poziomów ST we wszystkich odprowadzeniach |  |
|  | Możliwość korekcji markerów pomiarowych (punktów Q, J i ST) w dowolnym momencie badania |  |
|  | Pełny dostęp do panelu konfiguracyjnego podczas trwania badania |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody |  |
|  | Możliwość przeglądania zarejestrowanej części badania w jego trakcie z jednoczesną obserwacją aktualnego EKG |  |
|  | Możliwość wydruku 12 kanałowego EKG oraz dodawania istotnych fragmentów EKG do raportu końcowego z poziomu okna służącego do przeglądania zarejestrowanej części badania w jego trakcie |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtru mięśniowego, sieciowego i filtru antydryftowego podczas badania |  |
|  | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią (przejście do kolejnego etapu, zatrzymanie etapu, powrót do poprzedniego etapu, sterowanie parametrami bieżni: prędkość i nachylenie) |  |
|  | Tabelaryczna prezentacja parametrów badania |  |
|  | Możliwość obejrzenia badania w trybie pełnego rozwinięcia |  |
|  | Prezentacja trendów ST, w każdym odprowadzeniu, |  |
|  | Obliczanie produktu podwójnego i wydruk w tabeli raportu |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o analizę późnych potencjałów |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o analizę HRV |  |
|  | Możliwość wykonania standardowego badania EKG z wydrukiem na drukarce laserowej |  |
|  | Możliwość współpracy z automatycznym rejestratorem ciśnienia |  |
|  | Możliwość archiwizacji danych na dyskach CD-R |  |
|  | Archiwizacja danych na dysku twardym komputera |  |
|  | Oprogramowanie medyczne w języku polskim – client serwer z HIS |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) w wersji papierowej |  |
|  | Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie |  |
|  | Bieżnia do prób wysiłkowych – 1 szt. |  |
|  | Sterowanie bieżnią automatyczne i ręczne z poziomu systemu do prób wysiłkowych |  |
|  | Regulacja prędkości w zakresie 0 - 20 km/h ze zmianą o 0,1 km/h |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia 0 ÷ 25% ze zmianą o 0,5% |  |
|  | Płynna regulacja zmiany prędkości i kąta nachylenia |  |
|  | Przycisk awaryjnego zatrzymania |  |
|  | Wymiary robocze pasa min. 1450 x 510 mm |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta 227kg |  |
|  | Bieżnia wyposażona w poręcze boczne. Możliwość późniejszego doposażenia w dodatkowe poręcze dla dzieci |  |
|  | Wbudowane gniazdo komunikacji RS 232 |  |
|  | Komunikacja z systemem do prób wysiłkowych za pomocą protokołu Trackmaster lub Ram |  |
|  | Zasilanie z jednofazowej sieci elektrycznej 230V/50Hz |  |
|  | Bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B |  |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy