SPZOZ.DŚM-ZP.240.12.2026				                    Załącznik nr 2.6  dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

Holter ciśnieniowy – 8 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel USB-C - USB |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów |  |
|  | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. Możliwość zaznaczenia okresu „białego fartucha” |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy |  |
|  | Informacja o błędnym pomiarze |  |
|  | Możliwość usuwania pomiarów z analizy |  |
|  | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów) |  |
|  | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH |  |
|  | Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania |  |
|  | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych |  |
|  | Tabela referencyjna progów pediatrycznych wg Wuhl i inni (2002) oraz Soergel (1997) |  |
|  | Możliwość edycji danych pacjenta |  |
|  | Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu |  |
|  | Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki (z wyjątkiem spadku podczas snu) z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania |  |
|  | Możliwość zdefiniowania do dwunastu okien czasowych, dla których ma być wykonana analiza statystyczna |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 |  |
|  | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1000. |  |
|  | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację i nałożenie na siebie: - tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 - trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli - trendu różnic wartości pomiędzy badaniami |  |
|  | Wbudowana analiza AASI |  |
|  | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA, ESH, pediatrycznej AHA, pediatryczny Soergel |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu |  |
|  | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF, API, GDT, ASCII, XML, AWP4 |  |
|  | Możliwość nadania nazwy eksportowanego raportu: ID pacjenta, Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Badanie referencyjne, Data badania, Aktualny czas, Użytkownik AWP, Uwaga 1, Uwaga 2 |  |
|  | Możliwość zdefiniowania katalogu eksportu |  |
|  | Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu |  |
|  | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail |  |
|  | Możliwość konfiguracji kolorystyki i typów wykresów |  |
|  | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem |  |
|  | Możliwość współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego. |  |
|  | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem |  |
|  | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności |  |
|  | Instrukcja użytkowania oprogramowania w języku polskim |  |
|  | Rejestrator Holtera Ciśnienia – 8 szt. |  |
|  | Rejestrator fabrycznie nowy |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną ze stopniową deflacją |  |
|  | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania |  |
|  | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazdo USB -C do komunikacji z komputerem |  |
|  | Możliwość wykonania do 250 pomiarów |  |
|  | Zakres pomiarów ciśnienia: - skurczowego 40÷260mmHg - rozkurczowego 25÷200mmHg |  |
|  | Dokładność: ±2% lub ± 3mmHg (w zależności, która wartość jest większa) |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm |  |
|  | W zestawie z rejestratorem (standardowo): pokrowiec i pasek biodrowy, 2 rozmiary wielorazowych mankietów (rozm.: M i L), kabel, baterie, instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta |  |
|  | Możliwość odłączenia balona powietrznego od części materiałowej mankietu |  |
|  | Możliwość prania mankietu (części materiałowej) w pralce |  |
|  | Dostępność dedykowanych mankietów jednorazowych |  |
|  | Rejestrator wyposażony w przycisk do: - ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem - włączania/wyłączania urządzenia |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora |  |
|  | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu |  |
|  | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA |  |
|  | Możliwość zastosowania akumulatorów |  |
|  | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |
|  | Walidacja rejestratora przez: - ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej) |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe (do całego zetsawu): - 2 x mankiet wielorazowy rozm. S - 3 x mankiet wielorazowy rozm. XL |  |

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy