SPZOZ.DŚM-ZP.240.12.2026				                    Załącznik nr 2.7  dla Pakietu nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczno-użytkowe

Holter EKG z wyposażeniem – 6 szt.

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3-12 kanałowego EKG do 7 dni (dowolny zakres czasowy, bez wymiany baterii) |  |
|  | Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy rejestratora bez konieczności programowania |  |
|  | Możliwość usunięcia zapisu EKG oraz rozpoczęcie nowego, bez konieczności podłączenia urządzenia do komputera |  |
|  | Zapis w pamięci stałej rejestratora |  |
|  | Dane przechowywane w pamięci rejestratora: imię, nazwisko, ID, kod HIS, MI, numer karty, płeć, wiek, data urodzenia, waga, wzrost, czas początku zapisu, stymulator, numer telefonu, adres, ICD-10, wskazania, uwagi, numer pacjenta ambulatoryjnego, numer pacjenta szpitalnego, numer oddziału, numer sali, numer łóżka, numer identyfikacyjny, numer karty leków, oddział, jednostka zlecająca, lekarz zlecający |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz |  |
|  | Rejestracja 3 kanałów EKG z 5 oraz 7 elektrod |  |
|  | Złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego |  |
|  | Ekranowane kable pacjenta |  |
|  | Impedancja wejściowa ≥2MΩ |  |
|  | CMRR >60dB |  |
|  | Zakres częstotliwości sygnału: 0,05Hz-60Hz (+0,4dB, -3,0dB) |  |
|  | Poziom szumu sygnału: ≤15µVp-p |  |
|  | Podgląd na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora za pomocą kablowego interface’u ze złączem micro Jack |  |
|  | Standardowe wyposażenie: etui z paskiem |  |
|  | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA |  |
|  | Automatyczne rozpoczęcie pracy po włożeniu baterii |  |
|  | Automatyczne zakończenie pracy po wyciągnięciu baterii |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykonania pomyślnego auto testu oraz kontroli podłączenia kabla pacjenta do rejestratora |  |
|  | Dioda LED sygnalizująca pracę rejestratora |  |
|  | Wbudowany przycisk zdarzeń |  |
|  | Możliwość sformatowania rejestratora za pomocą oprogramowania na PC |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Autoryzowana dystrybucja i serwis w Polsce |  |
|  | W ramach dostawy rejestratorów, Wykonawca zobowiązany jest rozbudować licencję o dodatkowe 1-stanowisko pracy/analiz. Podstawowe funkcjonalności licencji po rozbudowie: a) Ocena zapisów 3-kanałowych b) Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców. c) Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu. d) Przykłady Min. i Max. HR. e) Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T. f) Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. g) Filtr migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania przedsionków - możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania - możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania i zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane - rozbudowana, szczegółowa analiza zapisu EKG - możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami - możliwość szybkiej oceny zmian załamka P h) Analiza funkcji stymulatorów implantowanych: - wykrywanie zdarzeń typu nieskuteczna stymulacja, nieskuteczna blokada, brak impulsu - analiza stymulatorów jedno- i dwujamowych automatyczna klasyfikacja pobudzeń wystymulowanych z podziałem na stymulację przedsionków, komór i dwujamową - dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika. i) Możliwość rozbudowy systemu o analizę bezdechu sennego z prezentacją krzywej oddechowej j) Możliwość przesyłania zapisów EKG (z rejestratorów) do Ośrodka Analizującego. l) Możliwość rozbudowy licencji o dodatkowe stanowisko/-a odczytu rejestratorów. m) Licencja w pełni kompatybilna z zaoferowanymi rejestratorami i nieograniczona czasowo. n) Baza danych do archiwizacji wszystkich badań z rejestratorów z możliwością późniejszego: obejrzenia, przeanalizowania i wydrukowania raportu. o) licencja 2-stanowiskowa, pływająca – w ramach lokalnej sieci szpitalnej. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  |

      - Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej sprzęt  jest kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

      - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z opisem w dziale III Opis przedmiotu zamówienia SWZ.

Podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy