## Arkusz1
CZĘŚĆ 1 - ŁÓŻKA DO INTENSYWNEJ TERAPII
Część A - Formularz asortymentowo cenowy
1. | Cena jednostkowa (za jedno łóżko) brutto [pln]
2. | Cena brutto za 11 łóżek [pln]
2a. | ­ w tym podatek VAT (wpisać łączną wartość zastosowanego podatku)
3. | Nazwa oferowanego urządzenia
4. | Producent i kraj pochodzenia
5. | Rok produkcji oferowanego urządzenia
Część B - Formularz parametrów technicznych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH CZĘŚĆ 1 - ŁÓŻKA DO INTENSYWNEJ TERAPII 11 SZT.
L.p. | PARAMETR WYMAGANY | Wymagania minimalne | Parametr oferowowany (należy podać TAK lub NIE oraz konkretny parametr w przypadku jeśli parametr zawiera minimalną wielkość parametru wyrażoiną liczbą)
1. | 2. | 3. | 4.
I. | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Rok produkcji minimum 2025 | TAK
2 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża | TAK
3 | Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia. | TAK
4 | Długość całkowita: 2200 mm +/- 30 mm | TAK
5 | Szerokość całkowita 950 mm, +/- 30 mm | TAK
6 | Wymiary leża minimum 900x2000 mm, +/- 30mm | TAK
7 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK
8 | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe. | TAK
9 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome. | TAK
10 | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. | TAK
11 | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. | TAK
12 | Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. | TAK
13 | Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu. | TAK
14 | Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 9 cm | TAK
15 | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK
II. | Sterowanie funkcjami łózka
16 | Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda, panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. | TAK
17 | Funkcja CPR, przycisk serwisowy. | TAK
18 | Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 150,300, 450 za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. | TAK
19 | Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD. | TAK
20 | Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. | TAK
21 | Dodatkowy pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) | TAK
22 | Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji ( 120 lub 180 sec). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek | TAK
23 | Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | TAK
III. | Elektryczne regulacje
24 | Elektryczna regulacja: - wysokości w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm, - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50), - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 50), - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20), - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20). | TAK
25 | Zakres regulacji wysokości leża góra/dół większy niż 500mm | TAK
26 | Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża | TAK
27 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | TAK
28 | Szczyty wykonane z tworzywa z możliwością blokowania przed przypadkowym wypadnięciem w czasie transportu za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża, suwaki wyróżniające się kolorem pomarańczowym lub czerwonym. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm z kolorowymi wklejkami. | TAK
29 | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. | TAK
30 | Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. | TAK
31 | Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. | TAK
32 | Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. | TAK
33 | Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. | TAK
34 | Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. | TAK
35 | Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. | TAK
36 | Barierki zabezpieczające na minimum 3/4 długości | TAK
37 | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. | TAK
38 | Przedłużenie leża minimum 28 cm. | TAK
39 | Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK
40 | 4 uchwyty stabilizujące materac | TAK
41 | Koła o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | TAK
42 | Bezpieczne obciążenie robocze minimum 240 kg. | TAK
43 | Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6 | TAK
IV. | Elementy wyposażenia łóżek
44 | Wysięgnik z uchwytem do ręki | TAK
45 | Materac składający się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej PUR oraz warstwy górnej, wykonanej z pianki wiskoelastycznej, dopasowującej się do kształtu ciała, i zapewniające rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację. Materac w podziale min. 5-centymetrowa pianka wiskoelastyczna i min. 9 cm warstwa spodnia z zimnej piany PUR. Krawędzie materace wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m3. Wymiary materaca dopasowane do wymiarów leża.Grubość min. 14 cm Gęstość objętościowa: 50/40 kg/m³ . Możliwość okazjonalnego prania całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75 stopni C. Pokrowiec odporny jest na działanie bakterii i pleśnie zgodnie z ATCC 6538/9642. Pokrowiec z możliwością prania do 95 stopni C oraz suszenia w temperaturze 100 stopni C. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia. | TAK
46 | Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta. | TAK
47 | Waga pacjenta spełnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy EN 45501, posiada świadectwo OMIL. | TAK
V. | Cechy szczególne
48 | Sterowanie wagi na pilocie przewodowym z możliwością zawieszenie na szczycie lub odłożenia w półce na pościel, wyświetlacz kolorowy 2,4“. Możliwość ustawienia języków menu. | TAK
42 | Autokompensacja - pozwala późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętym łóżku, bez wpływu na wynik ważenia | TAK
43 | Dokładność ważenia: 100g-200 g | TAK
44 | Funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku | TAK
47 | Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, | TAK
48 | Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK
49 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK
50 | Gwarancja min. 36 MIESIĘCY. | TAK
51 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK
52 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK
53 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK
54 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień wkładek. | TAK