## Część 2
CZĘŚĆ 2 - ŁÓŻKA SZPITALNE
Część A - Formularz asortymentowo cenowy
1. | Cena jednostkowa (za jedno łóżko) brutto [pln]
2. | Cena brutto za 44 łóżka [pln]
2a. | ­ w tym podatek VAT (wpisać łączną wartość zastosowanego podatku)
3. | Nazwa oferowanego urządzenia
4. | Producent i kraj pochodzenia
5. | Rok produkcji oferowanego urządzenia
Część B - Formularz parametrów technicznych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH CZĘŚĆ 2 - ŁÓŻKA SZPITALNE 44 SZT.
L.p. | PARAMETR WYMAGANY | Wymagania minimalne | Parametr oferowowany (należy podać TAK lub NIE oraz konkretny parametr w przypadku jeśli parametr zawiera minimalną wielkość parametru wyrażoiną liczbą)
1. | 2. | 3. | 4.
1 | Rok produkcji minimum 2025
2 | Łóżko o metalowej konstrukcji lakierowanej proszkowo. Podstawa pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami, łatwa w utrzymaniu czystości
3 | Łóżko z bezpiecznym obciążeniem minimum 240 kg
4 | Łóżko o podstawie typu pantograf podpierające leże w minimum 8 punktach, gwarantujące stabilność Wszystkie przewody zasilania i sterowania umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów
5 | Łóżko w którym wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem na całej powierzchni wynosi minimum 14 cm co umożliwia łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.
6 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) - szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami maksymalnie 1000 mm - wymiar leża minimum 900 x 2000 mm (+/- 30 mm)
7 | Łóżko o konstrukcji czterosegmentowej z czego minimum 3 segmenty ruchome.
8 | Łóżko zasilanie elektryczne prądem o napięciu 220/230 V 50Hz oraz awaryjnie z dedykowanego akumulatora stanowiącego jego wyposażenie. Przewód zasilający skrętny wyposażony w tworzywowy uchwyt do jego mocowania na czas transportu
9 | Łóżko w którym rama leża jest wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 (dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu)
10 | Łóżko posiadające regulowane elektrycznie ruchy w zakresie minimum: - regulacja wysokości 400 mm do 800 mm (osiagany cały zakres min-max w 25 sekund) - segment oparcia pleców 0-72° (± 2°) - segment uda 0-34° (± 2°) - kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°) - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°) - regulacja segmentu podudzia (dopuszcza się ręczną regulację opartą na mechanizmie zapadkowym)
11 | Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego ustawianą z pilota sterowania za pomocą jednego przycisku
12 | Łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych
13 | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Pilot posiadający tryb pielęgniarski z dostępem do funkcji ratunkowych CPR i pozycja antyszokową, oraz tryb pacjenta umozliwiający regulację oparcia pleców, regulację wysokości leża, regulację segmentu uda.
14 | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący umożliwiający regulację segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego.
15 | Łóżko wyposażone w dźwignie umieszczoną pod segmentem wezgłowia, oznaczoną kolorystycznie do szybkiego poziomowania wezgłowia (CPR)
16 | Łóżko posiadające autokontur segmentu oparcia pleców i uda polegający na autoregresji segmentu oparcia pleców zapobiegającej zsuwaniu się pacjenta
17 | Łóżko posiadające leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV. Panele demontowalne bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających.
18 | Łóżko posiadające szczyty łatwo demontowalne wypełnione płytą HPL odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.
19 | Łóżko wyposażone w barierki lakierowane proszkowo na minimum 3/4 długości leża, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o średnicy minimum 20 mm składane wzdłuż ramy za pomocą jednego przycisku
20 | Łóżko wyposażone w dedykowane uchwyty na worki urologiczne w połowie długości leża po obu stronach
21 | Łóżko wyposażone w minimum cztery krążki stożkowe, odbojowe na każdym narożniku
22 | Łóżko wyposażone w leże które w środkowej części jest wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca
23 | Łóżko posiadające podstawę jezdną wyposażoną w antystatyczne koła o średnicy minimum 150 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
24 | Łóżko umożliwiające montaż ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża)
25 | Łóżko wyposażone w materac dopasowany do ramy z zimnej pianki w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalny o grubości minimum 12 cm
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny