## Część 4
CZĘŚĆ 4 - WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH
Część A - Formularz asortymentowo cenowy
1. | Cena jednostkowa (za jeden wózek) brutto [pln]
2. | Cena brutto za 4 wózki [pln]
2a. | ­ w tym podatek VAT (wpisać łączną wartość zastosowanego podatku)
3. | Nazwa oferowanego urządzenia
4. | Producent i kraj pochodzenia
5. | Rok produkcji oferowanego urządzenia
Część B - Formularz parametrów technicznych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH CZĘŚĆ 4 - WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH 4 SZT.
L.p. | PARAMETR WYMAGANY | Wymagania minimalne | Parametr oferowowany (należy podać TAK lub NIE oraz konkretny parametr w przypadku jeśli parametr zawiera minimalną wielkość parametru wyrażoiną liczbą)
1. | 2. | 3. | 4.
I. | Wymagania ogólne
1. | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | TAK
2. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem lub gumą składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty. | TAK
3. | Nie dopuszcza się wózka do transportu pacjenta o konstrukcji wózka na zasadzie pantografu. | TAK
4. | Platforma leża 2 segmentowa, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego/płyty HPL, odporna na działanie środków chemicznych. | TAK
5. | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem), z udźwigiem min.26 kg | TAK
6. | Możliwość zamontowania w każdym z naroży wózka pionowego uchwytu na butlę z tlenem, montowany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK
7. | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg | TAK
8. | Długość całkowita wózka: 2170mm±10mm | TAK
9. | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami: 735mm±10mm | TAK
10. | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami: 790mm±10mm | TAK
11. | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 193 cm, szerokość min. 62 cm | TAK
12. | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i od strony nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca, bez zabezpieczeń. Możliwość złożenia rączki jedną ręką. | TAK
13. | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe o średnicy min.120 mm z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. | TAK
14. | Piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe. 5-te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się min.65mm nad podłogą. | TAK
15. | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 190 mm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem, co najmniej jedno koło antystatyczne | TAK
16. | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 560– 860cm±30mm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK
17. | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony). | TAK
18. | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK
19. | Barierki boczne chromowane, składane (wyróżnione kolorystycznie elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną szczytową powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | TAK
20. | Barierki boczne metalowe lub chromowane, chowane pod ramę leża (nie wzdłuż leża w pozycji równo z ramą lub w pozycji powyżej ramy leża, na ramę leża) gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg. | TAK
21. | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych co najmniej od 0°-85° | TAK
22. | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie ±16°(±3°) przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka | TAK
23. | Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna z obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału/dźwigni | TAK
24. | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | TAK
25. | Wózek w części szczytów tj. od strony głowy i od strony nóg wyposażony w elementy zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi | TAK
26. | Uchwyty na worki urologiczne z obu dłuższych stron leża. | TAK
27. | Materac piankowy w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, o grubości min.8cm. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK
II. | Wyposażenie dodatkowe
28. | Teleskopowy metalowy lub chromowany , co najmniej 2 segmentowy, składany wszerz lub wzdłuż leża wieszak infuzyjny z regulacją wysokości, montaż stały, min. 2 haki, obciążenie stojaka kroplówki min.15kg. | TAK