## Arkusz4
CZĘŚĆ 5 - MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY
Część A - Formularz asortymentowo cenowy
1. | Cena jednostkowa (za jeden materac) brutto [pln]
2. | Cena brutto za 16 materacy [pln]
2a. | ­ w tym podatek VAT (wpisać łączną wartość zastosowanego podatku)
3. | Nazwa oferowanego urządzenia
4. | Producent i kraj pochodzenia
5. | Rok produkcji oferowanego urządzenia
Część B - Formularz parametrów technicznych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH CZĘŚĆ 5 - MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY 16 SZT.
L.p. | PARAMETR WYMAGANY | Wymagania minimalne | Parametr oferowowany (należy podać TAK lub NIE oraz konkretny parametr w przypadku jeśli parametr zawiera minimalną wielkość parametru wyrażoiną liczbą)
1. | 2. | 3. | 4.
1 | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny
2 | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga – system 1:2
3 | Materac dopasowany do leża łóżka
4 | Przeznaczony to terapii do IV stopnia odleżyn w skali 4 stopniowej.
5 | Materac przeznaczony do opieki długoterminowej, wszystkie komory wykonane z elastycznego poliuretanu, wzmocnione nylonem
6 | Materac posiada funkcję szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund
7 | Wymiary 202 cm x 87cm (+/- 2cm).
8 | Wysokość materaca 21cm (+/- 2 cm)
9 | Objętość: ≤ 380 l.
10 | 20 wymiennych komór poprzecznych pojedynczo wymiennych.
11 | Wytrzymałość mechaniczna min. 260 kg
12 | Masa pacjenta min. 220 kg
13 | Materac wyposażony na spodniej stronie w pasy mocujące do leża.
14 | System dotleniania uciskanych tkanek.
15 | Zawór reanimacyjny CPR.
16 | Materac posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania).
17 | Możliwość odcinkowego wypinania komór.
18 | Szybkozłączka do połączenia z pompą,
19 | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ
20 | Materac kładziony bezpośrednio na leżu łóżka szpitalnego, nie wymaga materaca spodniego (gąbkowego).
21 | Pokrowiec membranowy, paroprzepuszczalny.
22 | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących, na zamek błyskawiczny z dwoma suwakami, odpinany z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem; wymagany tzw. okapnik. Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą, z możliwością prania i suszenia w temp. do 95°C.
23 | Gwarancja na materac 36 miesięcy
24 | Pompa: - sterowanie dotykowe za pomocą panelu sterowania, pokrętło regulacji ciśnienia, w zakresie ciśnienia 10 - 50 mmHg, - praca w trybie zmiennego ciśnienia, - komory napełniają się i opróżniają powietrzem na przemian co druga (system 1:2), - cztery wybory czasu cyklu: 10, 15, 20, 25 minut.
25 | Praca w trybie stałego ciśnienia,
26 | Funkcja pielęgnacyjna (z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 30 minutach) i funkcja siedzeniowa,
27 | Zakres masy pacjenta 30-260 kg, wybór wartości ciśnienia, dokonywany automatycznie (wg. algorytmu masa ciała - wartość ciśnienia),
28 | Alarm wizualny i dźwiękowy - kontrola wartości wymaganego ciśnienia,
29 | Alarm wizualny i dźwiękowy - braku zasilania,
30 | Funkcja automatycznej blokady panelu sterowania,
31 | Alarm przeglądu serwisowego
32 | Dwa aluminiowe, ultra ciche silniki ≤ 20 dB, silniki z zawieszeniem przeciwrotacyjnym- brak wibracji,
33 | Zasilanie (V/Hz) AC 220-230/ 50,
34 | Wymiary pompy 34x21x12 cm (+/- 2 cm) waga poniżej 3 kg
35 | Wydajność pompy 14 l/min
36 | Zaczepy do zawieszenia na łóżku
37 | Pamięć wprowadzonych ustawień
38 | Kabel sieciowy 350- 450 cm