Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.272.59.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy:    	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę systemu do mapowania i ablacji arytmii z zastosowaniem zaawansowanej technologii 3D dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Warunki wymagane wpisać: (tak / nie) | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Producent | Proszę podać |  |
| 2 | Nazwa handlowa | Proszę podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Proszę podać |  |
| 4 | Nr katalogowy | Proszę podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2025/2026 | Proszę podać |  |
| 6 | Pompa irygacyjna Przepływ (mapowanie) 4 mL/min (+-2ml) | TAK |  |
| 7 | Przepływ (ablacja PF) 15 mL/min (+-3ml) | Tak, podać |  |
| 8 | Przepływ (ablacja RF) 30 mL/min( +-3ml) | Tak, podać |  |
| 9 | Detekcja pęcherzyków powietrza ≥2 µL | Tak, podać |  |
| 10 | Zasilanie 100–240 VAC, 50/60 Hz, 150 VA | Tak, podać |  |
| 11 | Waga 11 kg(+-3kg) | Tak, podać |  |
| 12 | Wymiary (S × W × G) 28 × 28 × 27 cm (+-3cm) | Tak, podać |  |
| 13 | Jednostka interfejsu cewnika (CIU), Maksymalny prąd stymulacji 20 mA | Tak, podać |  |
| 14 | Zasilanie 100–240 VAC, 50/60 Hz, 150 VA | Tak, podać |  |
| 15 | Waga 15kg (+-3kg) | Tak, podać |  |
| 16 | Generator RF Wymiary (S × W × G) 39 × 14 × 35 cm (+-3cm) | Tak, podać |  |
| 17 | Napięcie wyjściowe RF (szczytowe) 240 V (rms) | Tak, podać |  |
| 18 | Zakres impedancji 20–120 Ω | Tak, podać |  |
| 19 | Prąd wyjściowy RF (szczytowy) 3.75 A (rms) | Tak, podać |  |
| 20 | Zasilanie 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1200 VA | Tak, podać |  |
| 21 | Waga 20 kg (+-3kg) | Tak, podać |  |
| 22 | Wymiary (S × W × G) 39 × 30 × 35 cm (+-3cm) | Tak, podać |  |
| 23 | Generator PF, Napięcie wyjściowe PF (szczytowe) 3333 V | Tak, podać |  |
| 24 | Zakres impedancji 20–120 Ω | Tak, podać |  |
| 25 | Prąd wyjściowy PF (szczytowy) 57 A | Tak, podać |  |
| 26 | Zasilanie 100–240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA | Tak, podać |  |
| 27 | Waga 15 kg (+_3kg) | Tak, podać |  |
| 28 | Wymiary (S × W × G) 39 × 14 × 35 cm(+-3cm) | Tak, podać |  |
| 29 | Wózek systemowy Zakres temperatur pracy 10°C – 40°C | Tak, podać |  |
| 30 | Wilgotność względna 30% – 85% (bez kondensacji) | Tak, podać |  |
| 31 | Wymiary (S × W × G) 64 × 116 × 72 cm(+-3cm) | Tak, podać |  |
| 32 | Maksymalna ładowność 150 kg (+-3 kg) | TAK, podać |  |
| 33 | Sprzęt musi być w możliwie najwyższej klasie energooszczędności i wykonany z materiałów podlegających recyklingowi | Tak |  |
| 34 | Pakiet startowy na wykonanie 10 zabiegów | Tak, podać |  |
| II | Warunki gwarancji |  |  |
| 1 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 48) miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu (instalacji i uruchomienia sprzętu). | 48 miesiące -0 pkt. Wydłużenie o 6 m-cy tj. do 54 m-cy gwarancji -20 pkt. Wydłużenie o 12 m-cy tj. do 60 m-cy gwarancji -40 pkt. |  |
| 2 | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji i serwisu zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu odbioru | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności. | TAK |  |
| 4 | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej Umowy, w interwałach czasowych zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym przy dostawie należy dostarczyć potwierdzenie za zgodność z oryginałem pisma z zaleceniami producenta dot. częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Wykonanie pierwszego przeglądu technicznego liczone od daty odbioru urządzenia, kolejne cyklicznie liczone od daty poprzedniego przeglądu. | TAK |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których dany element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy wolny od wad | TAK |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni. | TAK |  |
| 7 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 2 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu gwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu gwarancyjnego. Wykonawca gwarantuje możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku (nr telefonu ...................................., e-mail ....................................). Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | TAK |  |
| 9 | Dokumentacja dostarczana przy odbiorze sprzętu*: - paszport techniczny - dokument gwarancji sprzętu - instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim oraz skrócona wersja instrukcji w formie elektronicznej. - certyfikat Systemu Zarządzania Jakością UE (MRD) - deklaracje CE - wykaz wyrobów objętych powiadomieniem | TAK |  |
| 10 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru wynosi min. 10 lat. | TAK |  |
| 11 | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla użytkowników przedmiotowego sprzętu (tj. personelu zatrudnionego w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. | TAK |  |
| 14 | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony na warunkach z pkt 8 na terenie RP i autoryzowany serwis pogwarancyjny świadczony na terenie RP świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | TAK |  |