Załącznik nr 2 do SWZ

Nazwa postępowania: dostawa aparatury laboratoryjnej dla CeNT UW – postępowanie 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW zgodnie z poniższym opisem.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również transport sprzętu do wskazanych pomieszczeń 
w siedzibie Zamawiającego, montaż sprzętu w sposób umożliwiający natychmiastowe użytkowanie we wskazanym miejscu, uruchomienie oraz instruktaż w zakresie bezpiecznej obsługi sprzętu. Szczegółowe warunki dostawy oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy określone są we wzorze umowy do niniejszego postępowania.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być produktami wysokiej jakości, fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie używane, z bieżącej produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych.

- Wszystkie urządzenia zasilane elektrycznie muszą być certyfikowane znakiem CE lub równoważnym.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej.

- Wykonawcy zobowiązani będą do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, posiadającego autoryzację producenta urządzeń.

- Podmiot świadczący usługi serwisu gwarancyjnego musi mieć zdolność wykonania napraw 
w miejscu użytkowania sprzętu a w przypadku konieczności dokonania naprawy warsztatowej, odebrać sprzęt z miejsca użytkowania oraz dostarczyć go po naprawie na własny koszt i ryzyko.

- Zamawiający żąda stosowania oryginalnych części zamiennych.

- W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, przy następnej awarii Zamawiający żąda wymiany tego podzespołu na nowy, taki sam lub inny o co najmniej takich samych parametrach, wolny od wad, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

- Okres i warunki gwarancji zgodnie z opisami poszczególnych części. Gwarancja obejmuje wymianę uszkodzonych elementów i związane z tym  prace serwisu w przypadku gdy uszkodzenie nie wynikło z powodu niewłaściwego użytkowania sprzętu.

- Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania napraw sprzętu.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast sprzętu wadliwego sprzęt wolny od wad albo dokona istotnych napraw sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymieni część sprzętu (podzespół, moduł itp.), zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

- Gwarancja i serwis świadczone w miejscu instalacji sprzętu u Zamawiającego (Centrum Nowych Technologii UW).

- Dostawa sprzętu: Centrum Nowych Technologii UW, Warszawa, ul. Banacha 2C, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Część I: zasilacz laboratoryjny – szt 2

- Przedmiotem zamówienia jest 4-kanałowy zasilacz laboratoryjny.

- Zasilacz prądu stałego.

- Liczba niezależnych kanałów: 4.

- Napięcie wyjściowe: 2 kanały w zakresie 0-30 V lub szerszym + 1 kanał w zakresie 0-15 V lub szerszym + 1 kanał zakresie 0-5 V lub szerszym.

- Możliwość szeregowego podłączenia kanałów z łącznym napięciem co najmniej 60 V.

- Ustawienie napięcia z rozdzielczością: 1 mV lub wyższą.

- Dopuszczalne drgania napięcia: średnio co najwyżej 0,5 mV.

- Natężenie wyjściowe: dla kanałów 0-30 V w zakresie 0-3 A lub szerszym; dla kanałów 0-15 V 
i 0-5 V w zakresie 0-1 A lub szerszym.

- Możliwość równoległego podłączenia kanałów z łącznym natężeniem co najmniej 6 A.

- Ustawienie natężenia z rozdzielczością: 0,1 mA wyższą.

- Dopuszczalne drgania natężenia: średnio co najwyżej 2 mA.

- Podłączenia: gniazda na wtyki bananowe na przedniej ścianie urządzenia.

- Urządzenie musi być autonomiczne i obsługiwane bezpośrednio (tj. nie wymagać podłączenia do komputera).

- Wyświetlacz z odczytem aktualnego napięcia i natężenia dla wszystkich kanałów jednocześnie.

- Możliwość programowania sekwencji napięć/natężeń składających się z co najmniej 
100 segmentów.

- Waga pojedynczego urządzenia: nie większa niż 10 kg.

- Dodatkowe wyposażenie: 16 przewodów (po 8 w dwóch różnych kolorach) zakończonych wtykami bananowymi i złączami krokodylkowymi (w odpowiadających kolorach) o długości 100-150 cm.

- Zasilanie: 230 V, 50 Hz.

- Okres gwarancji i serwisu: minimum 24 miesiące.

Część II: pompa próżniowa – szt 1

- Pompa próżniowa olejowa dwustopniowa.

- Osiągane ciśnienie końcowe bez balastu gazowego: mniejsze lub równe 3x10-3 mbar.

- Osiągane ciśnienie końcowe z balastem gazowym: mniejsze lub równe 1x10-2 mbar.

- Szybkość pompowania przy 50 Hz: co najmniej 2,3 m3/h.

- Rodzaj oleju: mineralny.

- Maksymalna dopuszczalna masa własna (bez oleju): 26 kg.

- Filtr mgły olejowej wraz z odpowiednimi elementami łączącymi (jeżeli są wymagane).

- Adaptory do podłączenia węży elastycznych 8-10 mm po stronie ssącej i wylotowej pompy (za filtrem) wraz z odpowiednimi elementami łączącymi (jeżeli są wymagane).

- Zasilanie: 230 V, 50 Hz.

- Okres gwarancji i serwisu: minimum 24 miesiące.

Część III: chromatograf cieczowy – szt 1

- Przedmiotem zamówienia jest wysokosprawny chromatograf cieczowy preparatywny/semipreparatywny.

- Automatyczny system chromatografii cieczowej przeznaczony do oczyszczania związków otrzymywanych w syntezie organicznej, w szczególności peptydów i ich pochodnych.

- System oparty na pompie dwutłokowej wyposażonej w zawór umożliwiający tworzenie co najmniej czteroskładnikowego gradientu.

- Wymagane parametry pompy:

- zakres przepływu co najmniej do 50 ml/min, maksymalne ciśnienie robocze co najmniej 
40 MPa,

- system tłoków równoległych zapewniający niską pulsację przepływu,

- precyzja przepływu co najwyżej 0,1% RSD,

- dokładność przepływu co najwyżej +/-1%,

- możliwość rozbudowy o drugą pompę i pracę do co najmniej 150 ml/min.

- Termostat do kolumn chromatograficznych wyposażony w funkcję chłodzenia, o zakresie temperatur pracy co najmniej od 10°C poniżej temperatury otoczenia do 100°C, umożliwiający jednoczesne umieszczenie co najmniej 6 kolumn chromatograficznych o długości do 25 cm. Dokładność temperatury co najwyżej ±0,5ºC, precyzja temperatury co najwyżej ±0,05°C.

- Ręczny dozownik próbek z sygnałem startu, wyposażony w pętle dozujące o objętości 10 ml 
i 20 ml, umieszczony w termostacie kolumn.

- Detektor UV-Vis dwukanałowy o następujących parametrach minimalnych:

    - źródła światła: lampa deuterowa oraz wolframowa,

    - zakres długości fali co najmniej 190–700 nm,

    - szerokość szczeliny spektralnej nie większa niż 8 nm,

    - dokładność długości fali co najmniej ±1 nm,

    - objętość celi pomiarowej nie większa niż 12 µl,

    - możliwość pracy przy ciśnieniu co najmniej do 12 MPa,

    - cela preparatywna o regulowanej drodze optycznej, co najmniej trzy drogi optyczne do wyboru: 0,1; 0,2 i 0,5 mm.

- Kolektor frakcji umożliwiający zbieranie co najmniej 216 frakcji do probówek o objętości 20 ml, przystosowany do pracy przy przepływie co najmniej do 150 ml/min, wyposażony w tryby zbierania frakcji: czasowy, objętościowy, sterowany sygnałem zewnętrznym z detektora.

- Taca na rozpuszczalniki zintegrowana konstrukcyjnie z pozostałymi modułami systemu chromatograficznego.

- Kolumny chromatograficzne przeznaczone do oczyszczania peptydów:

    - kolumna analityczna C18 o wymiarach 250 × 4,6 mm, wielkość ziarna 5 µm,

    - kolumna semipreparatywna o tym samym typie wypełnienia co kolumna analityczna, 
o wymiarach co najmniej średnica 20 mm i długość 250 mm, wielkość ziarna 5 µm.

- Oprogramowanie umożliwiające: sterowanie wszystkimi modułami systemu HPLC, zbieranie 
i przetwarzanie danych z detektora, wizualizację chromatogramów, tworzenie raportów analitycznych, pracę w środowisku Windows 11 Professional 64-bit.

- Zestaw komputerowy kompatybilny z oferowanym systemem HPLC, umożliwiający jego pełne sterowanie oraz obsługę oprogramowania.

- Urządzenie przystosowane do zasilania z sieci energetycznej 230 V / 50 Hz.

- Szkolenie z obsługi systemu chromatograficznego i jego wyposażenia dla użytkowników wskazanych przez Zamawiającego, obejmujące prawidłową obsługę oraz podstawową konserwację aparatury.

- Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii oraz podjęcie działań naprawczych: do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

- W ramach naprawy gwarancyjnej czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

cz. I, II: …………….……..…………

cz. III: …..……….………..…………

(sporządzili)

Data: 2026.03.19