## Pakiet 1-Narz. kardioch. kl
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PAKIET NR 1
Zakup i wymiana specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby komórek medycznych Szpitala udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii Nr sprawy: DZPU.2632.16.2026
Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Wykonawca (podać): …..........................................................................................................
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET NR 1
Zakres przedmiotu zamówienia |  | Wartość netto [PLN] : [wypełnia Wykonawca] | Wartość brutto [PLN] : [wypełnia Wykonawca]
dostawa zestawu narzędzi kardiochirurgicznych klasycznych – 1 zestaw |  | …......................... | ….................................
PARAMETRY TECHNICZNE
l.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca
LEGENDA:
TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK
TAK – podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr.
NIE DOTYCZY - nie dotyczy kryterium
l.p. | Opis | Parametr wymagany | Opis parametru technicznego
Zestaw narzędzi kardiochirurgicznych klasycznych ze stali nierdzewnej lub tytanu, część pokryta diamentem/węglikiem spiekanym zawiera:
1. | Imadło m. JACOBSON do igieł 8-0 i mniejszych, dł. 21 cm, bez zamka – 2 sztuki | TAK
1.1 | Imadło o konstrukcji typy "castroviejo” | TAK
1.2 | Imadło wykonane w całości ze stali medycznej | TAK
1.3 | Całkowita długość imadła 21 cm+/-1cm | TAK-podać
1.4 | Środkowa część rękojeści okrągła | TAK
1.5 | Trzon rękojeści o porowatej powierzchni (liczne, małe okrągłe "zagłębienia") | TAK
1.6 | Konstrukcja imadła stabilizuje igłę w szczękach roboczych wyłącznie poprzez uchwyt operatora | TAK
1.7 | Szczęki imadła o powierzchni z diamentem | TAK
1.8 | Szczęki imadła proste o wymiarach 0,4 x 11 mm+/-0,5 mm dostosowane do igły 8-0 i mniejszej | TAK-podać
1.9 | Konstrukcja imadła pozwala na "samoczynne otwarcie szczęk imadła" | TAK
1.10 | Koniec proksymalny ramion - płaski, sprężysty | TAK
1.11 | Końce proksymalne ramion połączone "zamkiem" możliwym do otwarcia na czas namaczania, mycia, dezynfekcji | TAK
1.12 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
1.13 | Proszę podać producenta | TAK-podać
1.14 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
1.15 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
2. | Imadło m. JACOBSON do igieł 8-0 i mniejszych, dł. 23 cm, z zamkiem – 2 sztuki | TAK
2.1 | Imadło o konstrukcji typy "castroviejo” | TAK
2.2 | Imadło wykonane w całości ze stali medycznej | TAK
2.3 | Całkowita długość imadła 23 cm+/-1cm | TAK-podać
2.4 | Środkowa część rękojeści okrągła | TAK
2.5 | Trzon rękojeści o porowatej powierzchni (liczne, małe okrągłe "zagłębienia") | TAK
2.6 | Imadło wyposażone w "zamek" stabilizujący pozycję igły w szczękach imadła | TAK
2.7 | Szczęki imadła o powierzchni pokryte diamentem | TAK
2.8 | Szczęki imadła proste o wymiarach 0,4 x 11 mm +/-0,5 mm dostosowane do igły 8-0 i mniejszej | TAK-podać
2.9 | Koniec proksymalny ramion – płaski, delikatnie sprężysty | TAK
2.10 | Konstrukcja imadła stabilizuje igłę w szczękach roboczych dzięki "miękkiemu, precyzyjnemu zamkowi" | TAK
2.11 | Końce proksymalne ramion połączone "zamkiem" możliwym do otwarcia na czas namaczania, mycia, dezynfekcji | TAK
2.12 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
2.13 | Proszę podać producenta | TAK-podać
2.14 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
2.15 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
3. | Imadło mikrochirurgiczne do igieł 5-0 i mniejszych, dł. 23 cm, z zamkiem – 6 sztuk | TAK
3.1 | Imadło o konstrukcji typy "castroviejo” | TAK
3.2 | Imadło wykonane w całości ze stali medycznej | TAK
3.3 | Całkowita długość imadła 23 cm+/-1cm | TAK-podać
3.4 | Środkowa część rękojeści okrągła | TAK
3.5 | Trzon rękojeści o porowatej powierzchni (liczne, małe okrągłe "zagłębienia") | TAK
3.6 | Imadło wyposażone w "zamek" stabilizujący pozycję igły w szczękach imadła | TAK
3.7 | Szczęki imadła o powierzchni pokryte diamentem | TAK
3.8 | Szczęki imadła proste o wymiarach 0,4 x 12 mm+/-0,5 mm dostosowane do igły 5-0 i mniejszej | TAK-podać
3.9 | Koniec proksymalny ramion – płaski, delikatnie sprężysty | TAK
3.10 | Konstrukcja imadła stabilizuje igłę w szczękach roboczych dzięki "miękkiemu, precyzyjnemu zamkowi" | TAK
3.11 | Końce proksymalne ramion połączone "zamkiem" możliwym do otwarcia na czas namaczania, mycia, dezynfekcji | TAK
3.12 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
3.13 | Proszę podać producenta | TAK-podać
3.14 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
3.15 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
4. | Imadło m. JACOBSON do igieł 6-0 i mniejszych, dł. 21 cm, z zamkiem– 4 sztuki | TAK
4.1 | Imadło o konstrukcji typy "castroviejo” | TAK
4.2 | Imadło wykonane w całości ze stali medycznej | TAK
4.3 | Całkowita długość imadła 21 cm+/-1cm | TAK-podać
4.4 | Środkowa część rękojeści okrągła | TAK
4.5 | Trzon rękojeści o porowatej powierzchni (liczne, małe okrągłe "zagłębienia") | TAK
4.6 | Imadło wyposażone w "zamek" stabilizujący pozycję igły w szczękach imadła | TAK
4.7 | Szczęki imadła o powierzchni pokryte diamentem | TAK
4.8 | Szczęki imadła proste o wymiarach 0,8 x 11 mm +/-0,5 mm dostosowane do igły 6-0 i mniejszej | TAK-podać
4.9 | Koniec proksymalny ramion – płaski, delikatnie sprężysty | TAK
4.10 | Konstrukcja imadła stabilizuje igłę w szczękach roboczych dzięki "miękkiemu, precyzyjnemu zamkowi" | TAK
4.11 | Końce proksymalne ramion połączone "zamkiem" możliwym do otwarcia na czas namaczania, mycia, dezynfekcji | TAK
4.12 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
4.13 | Proszę podać producenta | TAK-podać
4.14 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
4.15 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
5. | Imadło mikrochirurgiczne do igieł 2-0 i mniejszych, dł. 26 cm, z zamkiem– 2 sztuki | TAK
5.1 | Imadło o konstrukcji typy "castroviejo” | TAK
5.2 | Imadło wykonane w całości ze stali medycznej | TAK
5.3 | Całkowita długość imadła 26 cm+/-1cm | TAK-podać
5.4 | Środkowa część rękojeści okrągła | TAK
5.5 | Trzon rękojeści o porowatej powierzchni (liczne, małe okrągłe "zagłębienia") | TAK
5.6 | Imadło wyposażone w "zamek" stabilizujący pozycję igły w szczękach imadła | TAK
5.7 | Szczęki imadła o powierzchni pokryte diamentem | TAK
5.8 | Szczęki imadła proste o wymiarach 2,0 x 18 mm +/-0,5 mm dostosowane do igły 2-0 i mniejszej | TAK-podać
5.9 | Koniec proksymalny ramion – płaski, delikatnie sprężysty | TAK
5.10 | Konstrukcja imadła stabilizuje igłę w szczękach roboczych dzięki "miękkiemu, precyzyjnemu zamkowi" | TAK
5.11 | Końce proksymalne ramion połączone "zamkiem" możliwym do otwarcia na czas namaczania, mycia, dezynfekcji | TAK
5.12 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
5.13 | Proszę podać producenta | TAK-podać
5.14 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
5.15 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
6. | Klem "okienkowy/narządowy/trójkątny" atraumatyczny m. DUVAL – 3 sztuki | TAK
6.1 | Klem o konstrukcji chwytaka ze skokową stabilizacją uchwytu | TAK
6.2 | Koniec proksymalny z owalnymi uchwytami | TAK
6.3 | Całkowita długość narzędzia 20 cm+/-1cm | TAK-podać
6.4 | Ramiona klemu łączone bez stosowania nitów/śróbek | TAK
6.5 | W części proksymalnej znajduje się mechanizm skokowy stabilizujący uchwyt narządów/tkanek | TAK
6.6 | Element roboczy w dystalnej części klemu o kształcie trójkąta | TAK
6.7 | Podstawa "trójkąta" stanowi końcowy/dystalny element klemu | TAK
6.8 | Powierzchnia podstawy elementu roboczego o powierzchni m. COOLEY | TAK
6.9 | Konstrukcja klemu stabilizuje narząd/tkanki w szczękach roboczych dzięki "skokowemu precyzyjnemu zamkowi" | TAK
6.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
6.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
6.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
6.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
7. | Chwytak "tkankowy/narządowy" atraumatyczny m. ALLIS – 4 sztuki | TAK
7.1 | Klem o konstrukcji chwytaka ze skokową stabilizacją uchwytu | TAK
7.2 | Koniec proksymalny z liniową, prostą powierzchnią chwytającą | TAK
7.3 | Całkowita długość narzędzia 20,0 cm+/-1cm | TAK-podać
7.4 | Ramiona klemu łączone bez stosowania nitów/śróbek | TAK
7.5 | W części proksymalnej znajduje się mechanizm skokowy stabilizujący uchwyt narządów/tkanek | TAK
7.6 | Element roboczy w dystalnej części klemu liniowy pozycjonowany prostopadle do osi długiej klemu | TAK
7.7 | Powierzchnia elementu roboczego o powierzchni m. COOLEY | TAK
7.8 | Konstrukcja klemu stabilizuje narząd/tkanki w szczękach roboczych dzięki "skokowemu precyzyjnemu zamkowi" | TAK
7.9 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
7.10 | Proszę podać producenta | TAK-podać
7.11 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
7.12 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
8. | Pęseta mikrochirurgiczna m. CUSHING – 4 sztuki | TAK
8.1 | Pęseta tkankowa, atraumatyczna, mikrochirurgiczna | TAK
8.2 | Koniec dystalny z liniowym, prostym, osiowym zagłębieniem w powierzchni roboczej | TAK
8.3 | Dystalna część robocza z poprzecznymi atraumatycznymi przetłoczeniami | TAK
8.4 | Dystalna część robocza o szerokości 1,0 mm+/-0,5 mm | TAK-podać
8.5 | Trzon pęsety płaski, profilowany | TAK
8.6 | Centralna część trzonu pęsety posiada liniowe, podłużne zagłębienie | TAK
8.7 | Powierzchnia elementu roboczego o atraumatycznych przetłoczeniach | TAK
8.8 | Konstrukcja pęsety stabilizuje tkanki w szczękach roboczych dzięki uciskowi operatora | TAK
8.9 | Całkowita długość narzędzia 18 cm+/-1cm | TAK-podać
8.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
8.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
8.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
8.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
9. | Atraumatyczna pęseta tkankowa z powierzchnią DeBakey – 9 sztuk | TAK
9.1 | Pęseta tkankowa, atraumatyczna, mikrochirurgiczna | TAK
9.2 | Koniec dystalny o powierzchni m. DeBakey | TAK
9.3 | Dystalna część robocza o szerokości 2,0 mm+/-0,5 mm | TAK-podać
9.4 | Trzon pęsety płaski, profilowany | TAK
9.5 | Centralna część trzonu pęsety posiada liniowe, poprzeczne przetłoczenia | TAK
9.6 | Konstrukcja pęsety stabilizuje tkanki w szczękach roboczych dzięki uciskowi operatora | TAK
9.7 | Całkowita długość oferowanej pęsety 24 cm+/-1cm | TAK-podać
9.8 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
9.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
9.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
9.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
10. | Atraumatyczna pęseta tkankowa z powierzchnią DeBakey– 6 sztuk | TAK
10.1 | Pęseta tkankowa, atraumatyczna, mikrochirurgiczna | TAK
10.2 | Koniec dystalny o powierzchni m. DeBakey | TAK
10.3 | Dystalna część robocza o szerokości 3,5 mm+/-0,5 mm | TAK-podać
10.4 | Trzon pęsety płaski, profilowany | TAK
10.5 | Centralna część trzonu pęsety posiada liniowe, poprzeczne przetłoczenia | TAK
10.6 | Konstrukcja pęsety stabilizuje tkanki w szczękach roboczych dzięki uciskowi operatora | TAK
10.7 | Całkowita długość oferowanej pęsety 24 cm+/-1cm | TAK-podać
10.8 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
10.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
10.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
10.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
11. | Atraumatyczna pęseta tkankowa POTTS-SMITH z wkładkami – 6 sztuk | TAK
11.1 | Pęseta tkankowa, atraumatyczna, mikrochirurgiczna | TAK
11.2 | Koniec dystalny posiada wkładki utwardzane | TAK
11.3 | Dystalna część robocza o szerokości 1,8 mm+/-0,5 mm | TAK-podać
11.4 | Trzon pęsety płaski, profilowany o poprzecznych przetłoczeniach | TAK
11.5 | Konstrukcja pęsety stabilizuje tkanki w szczękach roboczych dzięki uciskowi operatora | TAK
11.6 | Ramiona pęsety posiadają "prowadnik" zapobiegający rozchodzeniu się na boki elementu roboczego | TAK
11.7 | Jedno z ramion posiada "pin" ograniczający docisk elementu roboczego | TAK
11.8 | Całkowita długość oferowanej pęsety 25 cm+/-1cm | TAK-podać
11.9 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
11.10 | Proszę podać producenta | TAK-podać
11.11 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
11.12 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
12. | Atraumatyczna pęseta m. ADSON z wkładkami – 6 sztuk | TAK
12.1 | Pęseta tkankowa, chirurgiczna | TAK
12.2 | Koniec dystalny posiada utwardzane wkładki TC | TAK
12.3 | Dystalna część robocza o szerokości 1,7 mm+/- 1 mm | TAK-podać
12.4 | Element roboczy posiada "naprzemienne zęby" 1 x 2 | TAK
12.5 | Trzon pęsety płaski, profilowany o poprzecznych przetłoczeniach | TAK
12.6 | Konstrukcja pęsety stabilizuje tkanki w szczękach roboczych dzięki uciskowi operatora | TAK
12.7 | Trzon pęsety płaski, szeroki, mocno przewężający się w kierunku dystalnym | TAK
12.8 | Całkowita długość oferowanej pęsety 15 cm+/-1 cm | TAK-podać
12.9 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
12.10 | Proszę podać producenta | TAK-podać
12.11 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
12.12 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
13. | Szeroka pęseta chirurgiczna z "zębami" – 9 sztuk | TAK
13.1 | Pęseta tkankowa, chirurgiczna | TAK
13.2 | Koniec dystalny posiada naprzemienne "zęby" 2 x 3 | TAK
13.3 | Dystalna część robocza o szerokości 3,5 mm+/-0,5 mm | TAK-podać
13.4 | Trzon pęsety płaski, profilowany o poprzecznych przetłoczeniach | TAK
13.5 | Koniec proksymalny pęsety "obły" | TAK
13.6 | Konstrukcja pęsety stabilizuje tkanki w szczękach roboczych dzięki uciskowi operatora | TAK
13.7 | Trzon pęsety płaski, szeroki, mocno przewężający się w kierunku dystalnym | TAK
13.8 | Całkowita długość oferowanej pęsety 18 cm+/-1 cm | TAK-podać
13.9 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
13.10 | Proszę podać producenta | TAK-podać
13.11 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
13.12 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
14. | Pęseta mikrochirurgiczna z przeciwwagą o "utwardzanych szczękach" 0,4 mm, dł 21 cm – 9 sztuk | TAK
14.1 | Pęseta mikrochirurgiczna z przeciwwagą | TAK
14.2 | Dystalne 6 mm pęsety posiada powierzchnię pokrytą diamentem | TAK
14.3 | Szerokość dystalnego końca pęsety wynosi 0,4 mm+/- 0,5 mm | TAK-podać
14.4 | Trzon pęsety okrągły, profilowany o licznych,drobnych zagłębieniach | TAK
14.5 | Koniec proksymalny pęsety "obły" z przeciwwagą | TAK
14.6 | Konstrukcja pęsety stabilizuje tkanki w szczękach roboczych dzięki uciskowi operatora | TAK
14.7 | Ramiona pęsety wyposażone w "pin" zapobiegający rozchylaniu się elementu dystalnego na boki | TAK
14.8 | Konstrukcja pęsety ogranicza nacisk elementu roboczego na tkanki uchwycone pęsetą | TAK
14.9 | Całkowita długość oferowanej pęsety 21 cm +/- 1 cm | TAK-podać
14.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
14.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
14.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
14.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
15. | Pęseta mikrochirurgiczna z przeciwwagą o "utwardzanych szczękach" 0,4 mm, dł 23 cm – 4 sztuki | TAK
15.1 | Pęseta mikrochirurgiczna z przeciwagą | TAK
15.2 | Dystalne 6 mm pęsety posiada powierzchnię pokrytą diamentem | TAK
15.3 | Szerokość dystalnego końca pęsety wynosi 0,4 mm+/- 0,5 mm | TAK-podać
15.4 | Trzon pęsety okrągły, profilowany o licznych,drobnych zagłębieniach | TAK
15.5 | Koniec proksymalny pęsety "obły" z przeciwwagą | TAK
15.6 | Konstrukcja pęsety stabilizuje tkanki w szczękach roboczych dzięki uciskowi operatora | TAK
15.7 | Ramiona pęsety wyposażone w "pin" zapobiegający rozchylaniu się elementu dystalnego na boki | TAK
15.8 | Konstrukcja pęsety ogranicza nacisk elementu roboczego na tkanki uchwycone pęsetą | TAK
15.9 | Całkowita długość oferowanej pęsety 23 cm+/- 1cm | TAK-podać
15.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
15.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
15.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
15.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
16. | Pęseta mikrochirurgiczna z przeciwwagą o "utwardzanych szczękach" 1,0 mm dł 23 cm – 6 sztuk | TAK
16.1 | Pęseta mikrochirurgiczna z przeciwwagą | TAK
16.2 | Dystalna powierzchnia robocza atraumatyczna m. DeBakey | TAK
16.3 | Szerokość dystalnego końca pęsety wynosi 1,0 mm+/-0,5 mm | TAK-podać
16.4 | Trzon pęsety okrągły, profilowany o licznych okrągłych zagłębieniach | TAK
16.5 | Koniec proksymalny pęsety "obły" z przeciwwagą | TAK
16.6 | Konstrukcja pęsety stabilizuje tkanki w szczękach roboczych dzięki uciskowi operatora | TAK
16.7 | Ramiona pęsety wyposażone w "pin" zapobiegający rozchylaniu się elementu dystalnego na boki | TAK
16.8 | Konstrukcja pęsety ogranicza nacisk elementu roboczego na tkanki uchwycone pęsetą | TAK
16.9 | Całkowita długość oferowanej pęsety 23 cm+/- 1cm | TAK-podać
16.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
16.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
16.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
16.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
17. | Zakrzywiony klem naczyniowy/wątrobowy m. POTTS 25,5 cm – 3 sztuki | TAK
17.1 | Klem naczyniowy m. POTTS z przetłoczeniami m. DeBakey | TAK
17.2 | Ramiona klemu połączoe bez stosowania żadnych śróbek, nitów | TAK
17.3 | Koniec proksymalny posiada owalne uchwyty | TAK
17.4 | Klem posiada skokową regulację siły docisku szczęk | TAK
17.5 | Szczęki klemu (55 x 42 mm), są "łukowato wygięte w układzie litery C" | TAK
17.6 | Ramiona klemu są "lekko wygięte ku górze" w osi dlugiej szczęk klemu | TAK
17.7 | Element roboczy klemu (szczęki), posiadają dodatkowe elementy boczne | TAK
17.8 | Klem wyposażony w „zęby” stabilizujące docisk szczęk klemu na ścianie naczynia | TAK
17.9 | Długość całkowita wynosi 25,5 cm +/- 1 cm | TAK-podać
17.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
17.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
17.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
17.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
18. | Krótki chwyt do ostrzy chirurgicznych w rozmiarach 18-36 – 6 sztuk | TAK
18.1 | Uniwersalny uchwyt do ostrzy chirurgicznych | TAK
18.2 | Płaski, szeroki uchwyt do ostrzy chirurgicznych w zakresie numerów 18 - 36 | TAK-podać
18.3 | Długość całego uchwytu 13 cm+/- 1cm | TAK-podać
18.4 | Trzon uchwytu profilowany o licznych poprzecznych przetłoczeniach | TAK
18.5 | Koniec proksymalny "obły, szeroki" | TAK
18.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
18.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
18.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
18.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
19. | Uchwyt do ostrzy chirurgicznych w rozmiarach 9-17 – 6 sztuk | TAK
19.1 | Uniwersalny uchwyt do ostrzy chirurgicznych | TAK
19.2 | Płaski, szeroki uchwyt do ostrzy chirurgicznych w zakresie numerów 9 - 17 | TAK-podać
19.3 | Długość całego uchwytu 16,0 cm+/- 1cm | TAK-podać
19.4 | Trzon uchwytu profilowany, smukły o licznych poprzecznych przetłoczeniach | TAK
19.5 | Koniec proksymalny "obły, wąski" | TAK
19.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
19.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
19.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
19.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
20. | Długi uchwyt do ostrzy chirurgicznych w rozmiarach 18-36– 6 sztuk | TAK
20.1 | Uniwersalny uchwyt do ostrzy chirurgicznych | TAK
20.2 | Płaski, szeroki uchwyt do ostrzy chirurgicznych w zakresie numerów 18 - 36 | TAK-podać
20.3 | Długość całego uchwytu 21 cm+/- 1 cm | TAK-podać
20.4 | Trzon uchwytu profilowany o licznych poprzecznych przetłoczeniach | TAK
20.5 | Koniec proksymalny "obły, szeroki" | TAK
20.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
20.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
20.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
20.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
21. | Końcówka ssaka śródoperacyjnego m. YANKAUER – 6 sztuk | TAK
21.1 | Koniec proksymalny pozwala na połączenie z drenem 1/4" | TAK
21.2 | Długość całego ssaka 30 cm+/-1 cm | TAK-podać
21.3 | Trzon ssaka posiada profilowany uchwyt o licznych podłużnych przetłoczeniach | TAK
21.4 | Koniec dystalny "obły, szeroki" posiada boczne otwory do odsysania | TAK
21.5 | Koniec dystalny odkręcany | TAK
21.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
21.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
21.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
21.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
22. | Zakrzywiona końcówka ssaka śródoperacyjnego m. POOLE – 3 sztuki | TAK
22.1 | Koniec proksymalny pozwala na połączenie z drenem 1/4" | TAK
22.2 | Długość całego ssaka 22 cm+/-1cm | TAK-podać
22.3 | Trzon ssaka posiada profilowany uchwyt o licznych podłużnych przetłoczeniach | TAK
22.4 | Koniec dystalny "obły, szeroki" posiada boczne otwory do odsysania na odcinku 8 - 10 cm | TAK-podać
22.5 | Koniec dystalny posiada jeden "centralny" otwór | TAK
22.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
22.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
22.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
22.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
23. | Prosty zacisk naczyniowy m. Diethrich ("buldog"), 12 mm, 95 g – 6 sztuk | TAK
23.1 | Zacisk naczyniowy/"buldog" m. DIETRICH | TAK
23.2 | Zacisk posiada atraumatyczną powierzchnię w części roboczej/dystalnej | TAK
23.3 | Konstrukcja pozwala na "samozaciśnięcie się końcówki dystalnej" | TAK
23.4 | Siła dociskająca ramiona w części dystalnej odpowiada naciskowi 95 g | TAK-podać
23.5 | Całkowita długość zacisku 12 mm+/-1 mm | TAK-podać
23.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
23.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
23.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
23.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
24. | Zacisk naczyniowy m. DeBakey, dł. 90 mm, 35 mm – 4 sztuki | TAK-podać
24.1 | Prosty zacisk hemostatyczny modo DeBakey | TAK
24.2 | Dystalny element roboczy o przetłoczeniach m. DeBakey | TAK
24.3 | Dugość elementu roboczego 35 mm+/- 1 mm | TAK-podać
24.4 | Całkowita długość zacisku 90 mm+/-10mm | TAK-podać
24.5 | Zacisk posiada owalne uchwyty | TAK
24.6 | Zacisk posiada skokową regulację siły ucisku na tkanki | TAK
24.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
24.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
24.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
24.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
25. | Zacisk naczyniowy m. DeBakey, dł. 105 mm, 50 mm – 4 sztuki | TAK-podać
25.1 | Prosty zacisk hemostatyczny modo DeBakey | TAK
25.2 | Dystalny element roboczy o przetłoczeniach m. DeBakey | TAK
25.3 | Dugość elementu roboczego 50 mm+/-5mm | TAK-podać
25.4 | Całkowita długość zacisku 10 cm+/-1cm | TAK-podać
25.5 | Zacisk posiada owalne uchwyty | TAK
25.6 | Zacisk posiada skokową regulację siły ucisku na tkanki | TAK
25.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
25.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
25.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
25.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
26. | Rozwieracz naczyniowy/sonda naczyniowa z pamięcią kształtu 0,5 mm, 14 cm – 2 sztuki | TAK-podać
26.1 | Sonda naczyniowa z pamięcią kształtu | TAK
26.2 | Sonda opracowana przez COOLEY'a | TAK
26.3 | Średnica elementu roboczego około 0,5 mm+/-0,1mm | TAK-podać
26.4 | Całkowita długość zacisku 14,0 cm+/-1cm | TAK-podać
26.5 | Element roboczy w kształcie walca | TAK
26.6 | Dystalny koniec elementu roboczego obły | TAK
26.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
26.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
26.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
26.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
27. | Rozwieracz naczyniowy/sonda naczyniowa z pamięcią kształtu 1,0 mm, 14 cm – 2 sztuki | TAK-podać
27.1 | Sonda naczyniowa z pamięcią kształtu | TAK
27.2 | Sonda opracowana przez COOLEY'a | TAK
27.3 | Średnica elementu roboczego około 1,0 mm+/-0,1mm | TAK-podać
27.4 | Całkowita długość zacisku 14,0 cm+/-1cm | TAK-podać
27.5 | Element roboczy w kształcie walca | TAK
27.6 | Dystalny koniec elementu roboczego obły | TAK
27.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
27.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
27.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
27.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
28. | Rozwieracz naczyniowy/sonda naczyniowa z pamięcią kształtu 1,5 mm, 14 cm – 2 sztuki | TAK-podać
28.1 | Sonda naczyniowa z pamięcią kształtu | TAK
28.2 | Sonda opracowana przez COOLEY'a | TAK
28.3 | Średnica elementu roboczego około 1,5 mm+/-0,1mm | TAK-podać
28.4 | Całkowita długość zacisku 14,0 cm+/-1cm | TAK-podać
28.5 | Element roboczy w kształcie walca | TAK
28.6 | Dystalny koniec elementu roboczego obły | TAK
28.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
28.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
28.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
28.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
29. | Rozwieracz naczyniowy/sonda naczyniowa z pamięcią kształtu 2,0 mm, 14 cm – 2 sztuki | TAK
29.1 | Sonda naczyniowa z pamięcią kształtu | TAK
29.2 | Sonda opracowana przez COOLEY'a | TAK
29.3 | Średnica elementu roboczego około 2,0 mm+/-0,1mm | TAK-podać
29.4 | Całkowita długość zacisku 14,0 cm+/-1cm | TAK-podać
29.5 | Element roboczy w kształcie walca | TAK
29.6 | Dystalny koniec elementu roboczego obły | TAK
29.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
29.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
29.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
29.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
30. | Rozwieracz naczyniowy/sonda naczyniowa z pamięcią kształtu 2,5 mm, 14 cm – 2 sztuki | TAK
30.1 | Sonda naczyniowa z pamięcią kształtu | TAK
30.2 | Sonda opracowana przez COOLEY'a | TAK
30.3 | Średnica elementu roboczego około 2,5 mm+/-0,1mm | TAK-podać
30.4 | Całkowita długość zacisku 14,0 cm+/-1cm | TAK-podać
30.5 | Element roboczy w kształcie walca | TAK
30.6 | Dystalny koniec elementu roboczego obły | TAK
30.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
30.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
30.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
30.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
31. | Rozwieracz naczyniowy/sonda naczyniowa z pamięcią kształtu 3,0 mm, 14 cm – 2 sztuki | TAK
31.1 | Sonda naczyniowa z pamięcią kształtu | TAK
31.2 | Sonda opracowana przez COOLEY'a | TAK
31.3 | Średnica elementu roboczego około 3,0 mm+/-1mm | TAK-podać
31.4 | Całkowita długość zacisku 14,0 cm+/-1cm | TAK-podać
31.5 | Element roboczy w kształcie walca | TAK
31.6 | Dystalny koniec elementu roboczego obły | TAK
31.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
31.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
31.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
31.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
32. | Szydło do przeciągania i dociągania nici chirurgicznych z uchwytem – 6 sztuk | TAK
32.1 | Przyrząd do łapania i przeciągania nici chirurgicznych | TAK
32.2 | Koniec dystalny płaski o szerokości 2,0 mm+/-0,1mm | TAK-podać
32.3 | Długość całkowita wynosi 26,0 cm+/-1cm | TAK-podać
32.4 | Całkowita długość zacisku 14,0 cm+/-1cm | TAK-podać
32.5 | Element roboczy posiada nacięcie do łapania nici lub tasiemek chirurgicznych | TAK
32.6 | Dystalny koniec elementu roboczego obły | TAK
32.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
32.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
32.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
32.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
33. | Zakrzywiony klem naczyniowy/aortalny m. MORRIS, 21 cm – 6 sztuki | TAK
33.1 | Klem naczyniowy m. MORRIS z przetłoczeniami m. DeBakey | TAK
33.2 | Ramiona klemu połączone bez stosowania żadnych śróbek, nitów | TAK
33.3 | Koniec proksymalny posiada owalne uchwyty | TAK
33.4 | Klem posiada skokową regulację siły docisku szczęk | TAK
33.5 | Szczęki klemu są wygięte pod kątem 35 stopni "ku dołowi" | TAK
33.6 | Ramiona klemu są "lekko wygięte ku górze" w osi długiej szczęk klemu | TAK
33.7 | Klem wyposażony w „zęby” stabilizujące docisk szczęk klemu na ścianie aorty | TAK
33.8 | Długość całkowita wynosi 21,0 cm +/- 1 cm | TAK-podać
33.9 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
33.10 | Proszę podać producenta | TAK-podać
33.11 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
33.12 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
34. | Zakrzywiony klem naczyniowy/aortalny m. DERRA, 17,00 cm – 2 sztuki | TAK-podać
34.1 | Klem naczyniowy m. DERRA z przetłoczeniami m. DeBakey | TAK
34.2 | Ramiona klemu połączone bez stosowania żadnych śróbek, nitów | TAK
34.3 | Koniec proksymalny posiada owalne uchwyty | TAK
34.4 | Klem posiada skokową regulację siły docisku szczęk | TAK
34.5 | Szczęki klemu są wygięte "ku dołowi" | TAK
34.6 | Ramiona klemu są "lekko wygięte ku górze" w osi długiej szczęk klemu | TAK
34.7 | Element roboczy klemu (szczęki), są wyprofilowane w układzie litery "C" | TAK
34.8 | Klem wyposażony w „zęby” stabilizujące docisk szczęk klemu na ścianie aorty | TAK
34.9 | Długość całkowita wynosi 17,00 cm +/- 1 cm | TAK-podać
34.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
34.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
34.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
34.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
35. | Zakrzywiony klem naczyniowy/aortalny m. WYLIE, 20,0 cm – 2 sztuki | TAK-podać
35.1 | Klem naczyniowy m. WYLIE z przetłoczeniami m. DeBakey | TAK
35.2 | Ramiona klemu połączone bez stosowania żadnych śróbek, nitów | TAK
35.3 | Koniec proksymalny posiada owalne uchwyty | TAK
35.4 | Klem posiada skokową regulację siły docisku szczęk | TAK
35.5 | Szczęki klemu są "łukowato wygięte ku dołowi" | TAK
35.6 | Ramiona klemu są "lekko wygięte ku górze" w osi długiej szczęk klemu | TAK
35.7 | Element roboczy klemu (szczęki), są wyprofilowane "łukowato ku dołowi" | TAK
35.8 | Klem wyposażony w „zęby” stabilizujące docisk szczęk klemu na ścianie aorty | TAK
35.9 | Długość całkowita wynosi 20,00 cm +/- 1 cm | TAK-podać
35.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
35.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
35.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
35.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
36. | Zakrzywiony klem naczyniowy/wątrobowy m. KOFIDIS 25,5 cm – 3 sztuki | TAK-podać
36.1 | Klem naczyniowy m. KOFIDIS z przetłoczeniami m. DeBakey | TAK
36.2 | Ramiona klemu połączone bez stosowania żadnych śróbek, nitów | TAK
36.3 | Koniec proksymalny posiada owalne uchwyty | TAK
36.4 | Klem posiada skokową regulację siły docisku szczęk | TAK
36.5 | Szczęki klemu (45 x 23 mm), są "łukowato wygięte w układzie litery C" | TAK
36.6 | Ramiona klemu są "lekko wygięte ku górze" w osi długiej szczęk klemu | TAK
36.7 | Element roboczy klemu (szczęki), posiadają dodatkowe elementy boczne | TAK
36.8 | Klem wyposażony w „zęby” stabilizujące docisk szczęk klemu na ścianie naczynia | TAK
36.9 | Długość całkowita wynosi 25,5 cm +/- 1 cm | TAK-podać
36.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
36.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
36.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
36.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
37. | Zakrzywiony klem naczyniowy/aortalny m. DERRA, 16,5 cm – 2 sztuki | TAK
37.1 | Klem naczyniowy m. DERRA z przetłoczeniami m. COLLEY | TAK
37.2 | Ramiona klemu połączone bez stosowania żadnych śróbek, nitów | TAK
37.3 | Koniec proksymalny posiada owalne uchwyty | TAK
37.4 | Klem posiada skokową regulację siły docisku szczęk | TAK
37.5 | Szczęki klemu są "łukowato wygięte ku dołowi" | TAK
37.6 | Ramiona klemu są "lekko wygięte ku górze" w osi dlugiej szczęk klemu | TAK
37.7 | Element roboczy klemu (szczęki), wyprofilowane w układzie litery "C" | TAK
37.8 | Klem wyposażony w „zęby” stabilizujące docisk szczęk klemu na ścianie naczynia | TAK
37.9 | Długość całkowita wynosi 16,5 cm +/- 1 cm | TAK-podać
37.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
37.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
37.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
37.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
38. | Mocne imadło do drutu – 4 szt | TAK
38.1 | Imadło do drutu m. Heavy Berry z utwardzanymi wkładkami | TAK
38.2 | Imadło przystosowane do igieł w zakresie 0/0, 1-0, 2-0 | TAK
38.3 | Długość szczęk imadła około 25 mm+/- 1mm | TAK-podać
38.4 | Szerokość szczęk imadła 6,0 mm+/- 1mm | TAK-podać
38.5 | Imadło posiada utwardzoną "ząbkowaną" wkładkę ze węglikiem spiekanym 1 500 PSI | TAK
38.6 | Wysokość "zębów" wkładki imadła wynosi 0,65 mm+/- 0,1mm | TAK-podać
38.7 | Całkowita długość imadła 20,0 cm+/-1 cm | TAK-podać
38.8 | Imadło posiada owalne uchwyty | TAK
38.9 | Ramiona imadła w miejscu "osiowania" nie posiadają żadnej śróbki ani nitu | TAK
38.10 | Imadło posiada skokową regulację siły ucisku na igle / drucie chirurgicznym | TAK
38.11 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
38.12 | Proszę podać producenta | TAK-podać
38.13 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
38.14 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
39. | Imadło chirurgiczne m. MAYO-HEGAR 26 cm – 2 sztuki | TAK-podać
39.1 | Imadło chirurgiczne m. MAYO-HEGAR | TAK
39.2 | Dystalny element roboczy o obłym wysmuklanym ku końcowu zakończeniu | TAK
39.3 | Imadło przystosowane do igieł chirurgicznych 1-0, 2-0, 3-0 | TAK
39.4 | Imadło posiada utwardzoną "ząbkowaną" wkładkę ze węglikiem spiekanym 2 600 PSI | TAK-podać
39.5 | Wysokość "zębów" wkładki imadła wynosi 0,5 mm+/-0,1mm | TAK-podać
39.6 | Szerokość elementu roboczego 2,7 mm+/-1mm | TAK-podać
39.7 | Całkowita długość imadła 26,0 cm+/-1cm | TAK-podać
39.8 | Ramiona imadła w miejscu "osiowania" nie posiadają żadnej śróbki ani nitu | TAK
39.9 | Imadło posiada skokową regulację siły ucisku na igle chirurgicznej | TAK
39.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
39.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
39.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
39.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
40. | Imadło chirurgiczne m. DeBakey o dł. 23 cm -6 sztuk | TAK-podać
40.1 | Imadło chirurgiczne m. DeBakey do igieł | TAK
40.2 | Dystalny element roboczy o obłym wysmuklanym ku końcowu zakończeniu | TAK
40.3 | Imadło przystosowane do igieł chirurgicznych w zakresie 4-0, 5-0, 6-0 | TAK
40.4 | Imadło posiada utwardzoną "ząbkowaną" wkładkę ze węglikiem spiekanym 4 000 PSI | TAK
40.5 | Wysokość "zębów" wkładki imadła wynosi 0,4 mm+/-0,1mm | TAK-podać
40.6 | Szerokość elementu roboczego 1,5 mm+/-1mm | TAK-podać
40.7 | Całkowita długość zacisku 23,0 cm+/-1cm | TAK-podać
40.8 | Ramiona imadła w miejscu "osiowania" nie posiadają żadnej śróbki ani nitu | TAK
40.9 | Imadło posiada skokową regulację siły ucisku na igle chirurgicznej | TAK
40.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
40.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
40.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
40.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
41. | Imadło chirurgiczne m. DeBakey o dł. 20 cm – 3 sztuki | TAK-podać
41.1 | Imadło chirurgiczne m. DeBakey do igieł | TAK
41.2 | Dystalny element roboczy o obłym wysmuklanym ku końcowu zakończeniu | TAK
41.3 | Imadło przystosowane do igieł chirurgicznych w zakresie 4-0, 5-0, 6-0 | TAK
41.4 | Imadło posiada utwardzoną "ząbkowaną" wkładkę ze węglikiem spiekanym 4 000 PSI | TAK
41.5 | Wysokość "zębów" wkładki imadła wynosi 0,4 mm+/-0,1mm | TAK-podać
41.6 | Szerokość elementu roboczego 1,5 mm+/-1mm | TAK-podać
41.7 | Całkowita długość zacisku 20,00 cm+/-1cm | TAK
41.8 | Ramiona imadła w miejscu "osiowania" nie posiadają żadnej śróbki ani nitu | TAK
41.9 | Imadło posiada skokową regulację siły ucisku na igle chirurgicznej | TAK
41.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
41.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
41.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
41.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
42. | Zakrzywione nożyce do drutu 2,2 mm, dł. 22 cm – 3 sztuki | TAK-podać
42.1 | Mocne cęgi do drutu o kilkupunktowym przełożeniu siły cięcia | TAK
42.2 | Dystalny element roboczy o ostrym wysmuklanym i uniesionym ku górze liniowo profilu | TAK
42.3 | Cęgi przystosowane do cięcia drutu chirurgicznego 2,2 mm+/-0,1 mm | TAK-podać
42.4 | Cęgi wyposażone w utwardzaną wkładkę tnącą o ostrych krawędziach | TAK
42.5 | Całkowita długość cęgów wynosi 22 cm+/-1cm | TAK-podać
42.6 | Ramiona "rozprężane" za pomocą profilowanych blaszek o dużej sile rozpierania | TAK
42.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
42.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
42.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
42.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
43. | Proste, "mocne" nożyce do drutu 3,5 mm, dł. 23 cm – 1 sztuka | TAK-podać
43.1 | Mocne cęgi do drutu o kilkupunktowym przełożeniu siły cięcia | TAK
43.2 | Dystalny element roboczy o ostrym wysmuklanym i uniesionym ku górze liniowo profilu | TAK
43.3 | Cęgi przystosowane do cięcia drutu chirurgicznego 3,5 mm+/-0,1mm | TAK-podać
43.4 | Cęgi wyposażone w utwardzaną wkładkę tnącą o ostrych krawędziach | TAK
43.5 | Całkowita długość cęgów wynosi 23 cm+/-1 cm | TAK-podać
43.6 | Ramiona "rozprężane" za pomocą profilowanych blaszek o dużej sile rozpierania | TAK
43.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
43.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
43.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
43.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
44. | Zacisk do drenów ECC, 19 cm – 40 sztuk | TAK
44.1 | Mocny klem/zacisk do drenów/kaniul ECC oraz linii drenażu pooperacyjnego | TAK
44.2 | Koniec dystalny obły/bezpieczny | TAK
44.3 | Element roboczy o przetłoczeniach modo Vorse | TAK
44.4 | Ramiona klemu posiadają prześwit zabezpiczający materiał przed nacięciem/uszkodzeniem | TAK
44.5 | Profil porzeczny elementu roboczego stożkowaty - ścięty przed wierzchołkiem | TAK
44.6 | Powierzchnia zewnętrzna elemntu roboczego szersza od jego powierzchni wewnętrzenej | TAK
44.7 | Szerokość elementu roboczego 4,0 mm+/-0,1 cm | TAK-podać
44.8 | Całkowita długość klemu wynosi 19 cm+/-1 cm | TAK-podać
44.9 | Klem posiada owalne uchwyty | TAK
44.10 | Ramiona klemu w miejscu "osiowania" nie posiadają żadnej śróbki ani nitu | TAK
44.11 | Klem posiada skokową regulację siły ucisku i stabilizacji elementu roboczego | TAK
44.12 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
44.13 | Proszę podać producenta | TAK-podać
44.14 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
44.15 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
45. | Zakrzywiony opinak do obłożeń operacyjnych (w tym papierowych) – 15 sztuk | TAK
45.1 | Zakrzywiony opinak do obłożeń operacyjnych (w tym papierowych) | TAK
45.2 | Dystalny element roboczy zakrzywiony łokowato pod kątem 35 stopni | TAK
45.3 | Dystalne elementy posiadają naprzemiennie "obłe wypukłe/obłe wklęsłe" końcówki | TAK
45.4 | Element roboczy nie kaleczy, nie przecina powłok ciała pacjenta ani obłożeń operacyjnych | TAK
45.5 | Zacisk posiada owalne uchwyty | TAK
45.6 | Zacisk posiada skokową regulację siły stabilizacji obłożenia operacyjnego | TAK
45.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
45.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
45.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
45.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
46. | Zakrzywiony "prepariusz" m. GEMINI – 6 sztuk | TAK
46.1 | Precyzyjny prepariusz modo Gemini | TAK
46.2 | Powierzchnia robocza na całej długości posiada liczne poprzeczne przetłoczenia | TAK
46.3 | Koniec dystalny zakrzywiony pod kątem 70 stopni | TAK
46.4 | Długość elementu roboczego 8 cm+/-1cm | TAK-podać
46.5 | Zakończenie prepariusza "o profilowanym łagodnie/ostrym zakończeniu" | TAK
46.6 | Całkowita długość prepariusza wynosi 23 cm+/-1cm | TAK-podać
46.7 | Prepariusz posiada owalne uchwyty | TAK
46.8 | Prepariusz posiada skokową regulację siły ucisku na tkanki | TAK
46.9 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
46.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
46.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
46.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
47. | "Esowato wygięty" prepariusz m. Overholt-Geissendor – 6 sztuk | TAK
47.1 | "Esowato wygięty" prepariusz m. Overholt-Geissendor | TAK
47.2 | Powierzchnia robocza na całej długości posiada liczne poprzeczne przetłoczenia | TAK
47.3 | Koniec dystalny zakrzywiony pod kątem 70 stopni | TAK
47.4 | Długość elementu roboczego 45 mm+/-1mm | TAK-podać
47.5 | Końce dystalne/robocze obłe/bezpieczna | TAK
47.6 | Całkowita długość prepariusza wynosi 21 cm+/-1cm | TAK-podać
47.7 | Prepariusz posiada owalne uchwyty | TAK
47.8 | Prepariusz posiada skokową regulację siły ucisku na tkanki | TAK
47.9 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
47.10 | Proszę podać producenta | TAK-podać
47.11 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
47.12 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
48. | Zacisk hemostatycny m. Halstead-Mosquito -20 sztuk | TAK
48.1 | Prosty/punktowy zacisk hemostatyczny m. Halstead-Mosquito | TAK
48.2 | Powierzchnia robocza posiada liczne, poprzeczne przetłoczenia | TAK
48.3 | Koniec dystalny zacisku "bez zębów", obly, bezpieczny | TAK
48.4 | Całkowita długość zacisku 12 cm+/-1cm | TAK-podać
48.5 | Zacisk posiada owalne uchwyty | TAK
48.6 | Zacisk posiada skokową regulację siły ucisku na naczynie/tkanki | TAK
48.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
48.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
48.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
48.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
49. | Zakrzywiony, punktowy zacisk hemostatyczny m. Halstead-Mosquito -20 sztuk | TAK
49.1 | Zakrzywiony/punktowy zacisk hemostatyczny m. Halstead-Mosquito | TAK
49.2 | Powierzchnia robocza posiada liczne, poprzeczne przetłoczenia | TAK
49.3 | Koniec dystalny zacisku "bez zębów", obly, bezpieczny | TAK
49.4 | Całkowita długość zacisku 12 cm+/-1cm | TAK-podać
49.5 | Zacisk posiada owalne uchwyty | TAK
49.6 | Zacisk posiada skokową regulację siły ucisku na naczynie/tkanki | TAK
49.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
49.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
49.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
49.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
50. | Prosty, punktowy zacisk hemostatyczny m. KOCHER – 6 sztuk | TAK
50.1 | Zacisk modo Kocher | TAK
50.2 | Powierzchnia robocza zacisku na całej długości posiada liczne poprzeczne przetłoczenia | TAK
50.3 | Powierzchnia zacisku w części roboczej prosta | TAK
50.4 | Długość elementu roboczego 4,0 cm+/-0,5cm | TAK-podać
50.5 | Zakończenie zacisku "o profilowanym łagodnym obłym zakończeniu" | TAK
50.6 | Koniec dystalny wyposażony w profilowane naprzemienne "zęby" 1 x 2 | TAK
50.7 | Całkowita długość zacisku wynosi 14 cm+/-1 cm | TAK-podać
50.8 | Zacisk posiada owalne uchwyty | TAK
50.9 | Zacisk posiada skokową regulację siły ucisku na naczynie/tkanki | TAK
50.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
50.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
50.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
50.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
51. | Prosty, punktowy zacisk hemostatyczny m. OSCHNER dł 26 cm – 70 sztuk | TAK
51.1 | Zacisk modo OSCHNER | TAK
51.2 | Powierzchnia robocza zacisku na całej długości posiada liczne poprzeczne przetłoczenia | TAK
51.3 | Powierzchnia zacisku w części roboczej prosta | TAK
51.4 | Długość elementu roboczego 12 cm+/-1cm | TAK-podać
51.5 | Zakończenie zacisku "o profilowanym łagodnym obłym zakończeniu" | TAK
51.6 | Koniec dystalny wyposażony w profilowane naprzemienne "zęby" 1 x 2 | TAK
51.7 | Całkowita długość zacisku wynosi 26 cm+/-1cm | TAK-podać
51.8 | Zacisk posiada owalne uchwyty | TAK
51.9 | Zacisk posiada skokową regulację siły ucisku na naczynie/tkanki | TAK
51.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
51.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
51.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
51.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
52. | Prosty, punktowy zacisk hemostatyczny m. OSCHNER dł 22cm – 6 sztuk | TAK-podać
52.1 | Zacisk modo OSCHNER | TAK
52.2 | Powierzchnia robocza zacisku na całej długości posiada liczne poprzeczne przetłoczenia | TAK
52.3 | Powierzchnia zacisku w części roboczej prosta | TAK
52.4 | Długość elementu roboczego 12 cm+/-1cm | TAK-podać
52.5 | Zakończenie zacisku "o profilowanym łagodnym obłym zakończeniu" | TAK
52.6 | Koniec dystalny wyposażony w profilowane naprzemienne "zęby" 1 x 2 | TAK
52.7 | Całkowita długość zacisku wynosi 22 cm+/-1 cm | TAK-podać
52.8 | Zacisk posiada owalne uchwyty | TAK
52.9 | Zacisk posiada skokową regulację siły ucisku na naczynie/tkanki | TAK
52.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
52.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
52.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
52.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
53. | Zakrzywiony, punktowy zacisk hemostatyczny m. Rochester-Pean dł 16 cm – 15 sztuk | TAK-podać
53.1 | Zakrzywiony/punktowy zacisk hemostatyczny m. Rochester-Pean | TAK
53.2 | Powierzchnia robocza posiada liczne, poprzeczne przetłoczenia | TAK
53.3 | Koniec dystalny zacisku "bez zębów", obły, bezpieczny | TAK
53.4 | Całkowita długość zacisku 16 cm+/- 1cm | TAK-podać
53.5 | Zacisk posiada owalne uchwyty | TAK
53.6 | Zacisk posiada skokową regulację siły ucisku na naczynie/tkanki | TAK
53.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
53.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
53.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
53.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
54. | Zakrzywiony, punktowy zacisk hemostatyczny m. Rochester-Pean dł 18 cm – 9 sztuk | TAK-podać
54.1 | Zakrzywiony/punktowy zacisk hemostatyczny m. Rochester-Pean | TAK
54.2 | Powierzchnia robocza posiada liczne, poprzeczne przetłoczenia | TAK
54.3 | Koniec dystalny zacisku "bez zębów", obły, bezpieczny | TAK
54.4 | Całkowita długość zacisku 18 cm+/- 1cm | TAK-podać
54.5 | Zacisk posiada owalne uchwyty | TAK
54.6 | Zacisk posiada skokową regulację siły ucisku na naczynie/tkanki | TAK
54.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
54.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
54.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
54.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
55. | Zakrzywiony, punktowy zacisk hemostatyczny m. Rochester-Pean dł 26 cm – 6 sztuk | TAK-podać
55.1 | Zakrzywiony/punktowy zacisk hemostatyczny m. Rochester-Pean | TAK
55.2 | Powierzchnia robocza posiada liczne, poprzeczne przetłoczenia | TAK
55.3 | Koniec dystalny zacisku "bez zębów", obły, bezpieczny | TAK
55.4 | Całkowita długość zacisku 26 cm+/- 1cm | TAK-podać
55.5 | Zacisk posiada owalne uchwyty | TAK
55.6 | Zacisk posiada skokową regulację siły ucisku na naczynie/tkanki | TAK
55.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
55.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
55.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
55.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
56. | Prosty, punktowy zacisk hemostatycny m. Spencer-Wells – 15 sztuk | TAK
56.1 | Zacisk hemostatyczny m. Spencer-Wells (JONES) | TAK
56.2 | Powierzchnia robocza zacisku na całej długości posiada liczne poprzeczne przetłoczenia | TAK
56.3 | Powierzchnia zacisku w części roboczej prosta | TAK
56.4 | Długość elementu roboczego 5 cm+/1 cm | TAK-podać
56.5 | Zakończenie zacisku "o profilowanym łagodnym obłym zakończeniu" | TAK
56.6 | Koniec dystalny "bez zębów" | TAK
56.7 | Całkowita długość zacisku wynosi 13 cm+/-1 cm | TAK-podać
56.8 | Zacisk posiada owalne uchwyty | TAK
56.9 | Zacisk posiada skokową regulację siły ucisku na naczynie/tkanki | TAK
56.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
56.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
56.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
56.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
57. | Zakrzywiony prepariusz/podejście m. Guyon -3 sztuki | TAK
57.1 | Zakrzywiony prepariusz/podejście m. Guyon | TAK
57.2 | Powierzchnia robocza na całej długości posiada liczne poprzeczne przetłoczenia | TAK
57.3 | Koniec dystalny zakrzywiony "esowato" | TAK
57.4 | Dystalny fragment elementu roboczego zagięty pod kątem 70 stopni | TAK
57.5 | Długość elementu roboczego 8 cm+/-1cm | TAK-podać
57.6 | Zakończenie prepariusza "o profilowanym obłym zakończeniu" | TAK
57.7 | Całkowita długość prepariusza wynosi 24 cm+/-1cm | TAK-podać
57.8 | Prepariusz posiada owalne uchwyty | TAK
57.9 | Prepariusz posiada skokową regulację siły ucisku na tkanki | TAK
57.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
57.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
57.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
57.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
58. | Proste, mocne nożyczki m. MAYO 140 mm – 6 sztuk | TAK-podać
58.1 | Proste, mocne nożyczki modo Mayo | TAK
58.2 | Koniec dystalny branszy nożyczek delikatnie/bezpiecznie zakończone | TAK
58.3 | Bransze nożyczek profilowane/wysmuklające się "ku końcowi" | TAK
58.4 | Bransze nożyczek posiadają "wzmocnione wkładki tnące" | TAK
58.5 | Raminoa nożyczek "osiowane"/łączone za pomocą śrubki | TAK
58.6 | Całkowita długość nożyczek 140 mm+/-5mm | TAK-podać
58.7 | Nożyczki posiadają owalne uchwyty | TAK
58.8 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
58.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
58.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
58.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
59 | Proste, mocne nożyczki m. MAYO 230 mm -6 sztuk | TAK-podać
59.1 | Proste, mocne nożyczki modo Mayo | TAK
59.2 | Koniec dystalny branszy nożyczek delikatnie/bezpiecznie zakończone | TAK
59.3 | Bransze nożyczek profilowane/wysmuklające się "ku końcowi" | TAK
59.4 | Bransze nożyczek posiadają "wzmocnione wkładki tnące" | TAK
59.5 | Raminoa nożyczek "osiowane"/łączone za pomocą śrubki | TAK
59.6 | Całkowita długość nożyczek 230 mm+/-5mm | TAK-podać
59.7 | Nożyczki posiadają owalne uchwyty | TAK
59.8 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
59.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
59.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
59.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
60. | Zakrzywione nożyczki preparacyjne m. Metzenbaum-Fino 200 mm – 3 sztuki | TAK-podać
60.1 | Zakrzywione nożyczki preparacyjne modo Metzenbaum-Fino | TAK
60.2 | Bransze nożyczek posiadają utwardzone wkładki typu "TC" | TAK
60.3 | Koniec dystalny branszy nożyczek o ostrokończystych/punktowych zakończeniach | TAK
60.4 | Bransze nożyczek profilowane/wysmuklające się "ku końcowi" | TAK
60.5 | Ramiona nożyczek "osiowane"/łączone za pomocą śrubki | TAK
60.6 | Całkowita długość nożyczek 200 mm+/-5mm | TAK-podać
60.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
60.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
60.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
60.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
61. | Supertnące, nożyczki naczyniowe Diethrich-Hegemann 60 stopni, 180 mm – 5 sztuk | TAK-podać
61.1 | "Kątowe" nożyczki naczyniowe m. Diethrich-Hegemann | TAK
61.2 | Bransze nożyczek o wzmocnionej twardości | TAK
61.3 | Koniec dystalny branszy nożyczek o ostrokończystych/punktowych zakończeniach | TAK
61.4 | Bransze nożyczek stożkowate/profilowane/wysmuklające się "ku końcowi" | TAK
61.5 | Bransze nożyczek ustawione pod kątem 60 stopni względem osi długiej ramion nożyczek | TAK
61.6 | Ramiona nożyczek "osiowane"/łączone za pomocą śrubki | TAK
61.7 | Całkowita długość nożyczek 180 mm+/-5mm | TAK-podać
61.8 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
61.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
61.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
61.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
62. | Supertnące, nożyczki naczyniowe Diethrich-Hegemann 125 stopni, 180 mm – 5 sztuk | TAK
62.1 | "Kątowe" nożyczki naczyniowe m. Diethrich-Hegemann | TAK
62.2 | Bransze nożyczek o wzmocnionej twardości | TAK
62.3 | Koniec dystalny branszy nożyczek o ostrokończystych/punktowych zakończeniach | TAK
62.4 | Bransze nożyczek stożkowate/profilowane/wysmuklające się "ku końcowi" | TAK
62.5 | Bransze nożyczek ustawione pod kątem 125 stopni względem osi długiej ramion nożyczek | TAK
62.6 | Raminoa nożyczek "osiowane"/łączone za pomocą śrubki | TAK
62.7 | Całkowita długość nożyczek 180 mm+/-5mm | TAK-podać
62.8 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
62.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
62.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
62.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
63. | Zakrzywione "esowato" nożyczki preparacyjne modo Metzenbaum-Fino 180 mm – 3 sztuki | TAK
63.1 | Zakrzywione "esowato" nożyczki preparacyjne modo Metzenbaum-Fino | TAK
63.2 | Bransze nożyczek o wzmocnionej twardości | TAK
63.3 | Koniec dystalny branszy nożyczek o obłych/punktowych zakończeniach | TAK
63.4 | Bransze nożyczek profilowane/wysmuklające się "ku końcowi" | TAK
63.5 | Raminoa nożyczek "osiowane"/łączone za pomocą śrubki | TAK
63.6 | Całkowita długość nożyczek 180 mm+/-5mm | TAK-podać
63.8 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
63.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
63.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
63.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
64. | Stalowy mały retraktor do torakotomii bocznej typu Finochietto – 3 sztuki | TAK
64.1 | Bransze retraktora i jego ramiona są monoblokiem | TAK
64.2 | Bransze retraktora mają wymiar 30 x 45 mm+/-1mm | TAK-podać
64.3 | Długość ramion retraktora 110 mm+/-5mm | TAK
64.4 | Szerokość rozwarcia ramion retraktora do 140 mm+/-5mm | TAK-podać
64.5 | Prowadnica do rozwierania powłok "o mechaniźmie zębatym/skokowym" | TAK
64.6 | Uchwyt i pokrętło do regulacji rozwarcia powłok są elementem jednolitym | TAK
64.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
64.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
64.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
64.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
65. | Stalowy duży retraktor do torakotomii bocznej typu Finochietto – 3 sztuki | TAK
65.1 | Bransze retraktora i jego ramiona są monoblokiem | TAK
65.2 | Bransze retraktora mają wymiar 42 x 62 mm+/-1mm | TAK-podać
65.3 | Długość ramion retraktora 140 mm+/-5mm | TAK-podać
65.4 | Szerokość rozwarcia ramion retraktora do 175 mm+/-5mm | TAK-podać
65.5 | Prowadnica do rozwierania powłok "o mechaniźmie zębatym/skokowym" | TAK
65.6 | Uchwyt i pokrętło do regulacji rozwarcia powłok są elementem jednolitym | TAK
65.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
65.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
65.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
65.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
66. | Stalowy retraktor do sternotomii 1 sztuka | TAK
66.1 | Zestaw retraktora posiada możliwość wymiany branszy w zależności od warunków anatomicznych | TAK
66.2 | Zestaw podstawowy zawiera 2 bransze m. MORSE 40 mm+/-5mm | TAK-podać
66.3 | Zestaw podstawowy zawiera 2 bransze m. COOLEY 40 mm+/-5mm | TAK-podać
66.4 | Długość ramion retraktora 190 mm+/-5mm | TAK-podać
66.5 | Szerokość rozwarcia ramion retraktora do 180 mm | TAK-podać
66.6 | Prowadnica do rozwierania powłok "o mechanizmie zębatym/skokowym" | TAK
66.7 | Uchwyt i pokrętło do regulacji rozwarcia powłok są elementem jednolitym | TAK
66.8 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
66.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
66.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
66.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
67. | Śródoperacyjny retraktor m. CUSHING 14 mm, dł. 24 cm – 6 sztuk | TAK-podać
67.1 | Ręczny haczyk śródoperacyjny m. CUSHING | TAK
67.2 | Długość całego haczyka 240 mm+/-5mm | TAK-podać
67.3 | Szerokość elementu roboczego/dystalnego 15 mm+/-1mm | TAK-podać
67.4 | Element roboczy podgięty w celu zapobiegania zsuwania się tkanek | TAK
67.5 | Konstrukcja pozwala na odsuwanie "do dołu" tkanek blokujących dostęp do pola operacyjnego | TAK
67.6 | Trzon haczyka o profilu czworokąta | TAK
67.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
67.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
67.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
67.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
68. | Śródoperacyjny retraktor m. CUSHING 5 mm, dł. 19 cm – 2 sztuki | TAK-podać
68.1 | Rczny haczyk śródoperacyjny m. CUSHING | TAK
68.2 | Długość całego haczyka 190 mm+/-5mm | TAK-podać
68.3 | Element roboczy/dystalny w formie "walca" o wysokości 5 mm+/-1mm | TAK-podać
68.4 | Element roboczy podgięty pod kątem 90 stopni | TAK
68.5 | Konstrukcja pozwala na "łapanie/unoszenie" tkanek blokujących dostęp do pola operacyjnego | TAK
68.6 | Trzon haczyka płaski, profilowany | TAK
68.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
68.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
68.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
68.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
69 | Śródoperacyjny retraktor m. CUSHING 5 mm, dł. 28 cm – 2 sztuki | TAK-podać
69.1 | Rczny haczyk śródoperacyjny m. CUSHING | TAK
69.2 | Długość całego haczyka 280 mm+/-5mm | TAK-podać
69.3 | Element roboczy/dystalny w formie "walca" o wysokości 5 mm+/-1mm | TAK-podać
69.4 | Element roboczy podgięty pod kątem 90 stopni | TAK
69.5 | Konstrukcja pozwala na "łapanie/unoszenie" tkanek blokujących dostęp do pola operacyjnego | TAK
69.6 | Trzon haczyka płaski, profilowany | TAK
69.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
69.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
69.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
69.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
70. | Ręczny hak śródoperacyjny mały – 2 sztuki | TAK
70.1 | Rczny haczyk śródoperacyjny m. COOLEY | TAK
70.2 | Długość całego haka 200 mm+/-5mm | TAK-podać
70.3 | Element roboczy podgięty w celu zapobiegania zsuwania się tkanek | TAK
70.4 | Element roboczy o wymiarach 18 x 30 mm+/-5mm | TAK-podać
70.5 | Uchwyt/rękojeść profilowana | TAK
70.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
70.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
70.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
70.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
71. | Ręczny hak śródoperacyjny duży – 2 sztuki | TAK
71.1 | Ręczny haczyk śródoperacyjny m. COOLEY | TAK
71.2 | Długość całego haka 260 mm+/-5mm | TAK-podać
71.3 | Element roboczy podgięty w celu zapobiegania zsuwania się tkanek | TAK
71.4 | Element roboczy o wymiarach 18 x 30 mm+/-5mm | TAK-podać
71.5 | Uchwyt/rękojeść profilowana | TAK
71.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
71.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
71.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
71.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
72. | Zestaw ręcznych haków śródoperacyjnych m. Richardson – 3 sztuki | TAK
72.1 | Zestaw zawiera 2 ręczne dwustronne haki śródoperacyjne m. Richardson | TAK
72.2 | Wymiary pierwszego haka: 28mmx20mm+/-5 plus 36mmx28mm+/-5mm | TAK-podać
72.3 | Wymiary drugiego haka: 49mmx38mm+/-5mm plus 71mmx43mm+/-5mm | TAK-podać
72.4 | Trzon haków profilowany, ułatwia uchwyt operatora | TAK
72.5 | Uchwyt/rękojeść profilowana | TAK
72.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
72.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
72.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
72.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
73. | Automatyczny retraktor powłok ciała m. WEITLANER – 3 sztuki | TAK
73.1 | Rozwieracz posiada mechanizm stabilizujący wielkość rozwarcia powłok ciała | TAK
73.2 | Rozwieracz posiada "średnio-ostre" zęby stabilizujące retraktor w powłokach ciała | TAK
73.3 | Retraktor posiada naprzemienne "zęby" 3 x 4 | TAK
73.4 | Uchwyt retraktora posiada owalne otwory | TAK
73.5 | Ramiona retraktora lekko, łukowato profilowane | TAK
73.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
73.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
73.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
73.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
74. | "Mały/ślepy" retraktor nasierdziowy – 2 sztuki | TAK
74.1 | Konstrukcja pozwala na odsłanianie naczyń wieńcowych nasierdzia | TAK
74.2 | Rozwieracz posiada "małe/ślepe" zęby stabilizujące retraktor na nasierdziu | TAK
74.3 | Retraktor posiada symetrycznie rozmieszczone minimum 3 x 3 "zęby" | TAK-podać
74.4 | Reatraktor wykonany ze specjalnego "drutu z pamięcią rozwarcia" | TAK
74.5 | Wysokość całego retraktora 25 mm+/-5mm | TAK-podać
74.6 | Ramiona retraktora łagodnie profilowane | TAK
74.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
74.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
74.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
74.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
75. | "Średni/ślepy" retraktor nasierdziowy – 2 sztuki | TAK
75.1 | Konstrukcja pozwala na odsłanianie naczyń wieńcowych nasierdzia | TAK
75.2 | Rozwieracz posiada "małe/ślepe" zęby stabilizujące retraktor na nasierdziu | TAK
75.3 | Retraktor posiada symetrycznie rozmieszczone minimum 3 x 3 "zęby" | TAK-podać
75.4 | Reatraktor wykonany ze specjalnego "drutu z pamięcią rozwarcia" | TAK
75.5 | Wysokość całego retraktora 28 mm+/-5mm | TAK-podać
75.6 | Ramiona retraktora łagodnie profilowane | TAK
75.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
75.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
75.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
75.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
76. | "Bardzo duży" retraktor nasierdziowy – 1 sztuka | TAK
76.1 | Konstrukcja pozwala na odsłanianie naczyń wieńcowych nasierdzia | TAK
76.2 | Rozwieracz posiada "ślepe" zęby stabilizujące retraktor na nasierdziu | TAK
76.3 | Retraktor posiada naprzemiennie rozmieszczone minimum "zęby" 2 x 3 | TAK-podać
76.4 | Reatraktor wykonany ze specjalnego "metalu z pamięcią rozwarcia" | TAK
76.5 | Wysokość całego retraktora 70 mm+/-5mm | TAK-podać
76.6 | Ramiona retraktora łagodnie profilowane | TAK
76.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
76.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
76.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
76.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
77. | "Gryzak" do usuwania zmienionych tkanek – 3 sztuki | TAK
77.1 | Konstrukcja pozwala na usuwanie zmienionych chorobowo/zwapniałych tkanek | TAK
77.2 | Przyrząd pozwala na usuwanie tkanek do 3 mm szerokości | TAK
77.3 | Element dystalny/roboczy uniesiony ku górze 30 stopni | TAK
77.4 | Uchwyt gryzaka "klasyczny/nożyczkowy" | TAK
77.5 | Długość całego narzędzia 18 cm+/-1cm | TAK-podać
77.6 | Dolna część elementu roboczego na stałe uniesienia ku górze | TAK
77.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
77.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
77.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
77.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
78. | Mała taca do sterylizacji narzędzi – 5 sztuk | TAK
78.1 | Taca o wymiarach minimum 540 x 250 x 50 mm | TAK-podać
78.2 | Taca przeznaczona do mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzedzi chirurgicznych | TAK
78.3 | Taca posiada "uchwyty" ułatwiające jej przenoszenia/użytkowania | TAK
78.4 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
79. | Średnia taca do sterylizacji narzędzi – 5 sztuk | TAK
79.1 | Taca o wymiarach minimum 540 x 250 x 70 mm | TAK-podać
79.2 | Taca przeznaczona do mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzedzi chirurgicznych | TAK
79.3 | Taca posiada "uchwyty" ułatwiające jej przenoszenia/użytkowania | TAK
79.4 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
79.5 | Proszę podać producenta | TAK-podać
79.6 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
79.7 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
80. | Duża taca do sterylizacji narzędzi – 5 sztuk | TAK
80.1 | Taca o wymiarach minimum 540 x 250 x 100 mm | TAK-podać
80.2 | Taca przeznaczona do mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzedzi chirurgicznych | TAK
80.3 | Taca posiada "uchwyty" ułatwiające jej przenoszenia/użytkowania | TAK
80.4 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
80.5 | Proszę podać producenta | TAK-podać
80.6 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
80.7 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
81. | Silikonowa mata do stabilizacji narzędzi chirurgicznych – 11 sztuk | TAK
81.1 | Mata silikonowa o wymiarach minimum 396mmx240mm | TAK-podać
81.2 | Mata wykonana z silikony medycznego umożliwiającego wykonywanie procesów sterylizacji | TAK
81.3 | Mata posiada wysokie wypustki stabilizujące położone narzędzia | TAK
81.4 | Mata jest łatwa w indywidualnym docinaniu jej wymiarów do wymiarów tac narzędziowych | TAK
81.5 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
81.6 | Proszę podać producenta | TAK-podać
81.7 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
81.8 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
82. | Przyrząd do pomiaru długości nici ścięgnistych – 1 sztuka | TAK
82.1 | Przyrząd wyskalowany | TAK
82.2 | Zakres pomiarowy: min. 3÷60 mm | TAK-podać
82.3 | Długość przyrządu wraz z rękojeścią: min. 34 cm. | TAK-podać
82.4 | Rękojeść prostokątna, wyposażona w szczeliny pozwalające na mycie z 4-ech stron, konserwację i ocenę czystości mechanizmu pomiarowego. | TAK
82.5 | Suwak informujący o długości mierzonych nici ścięgnistych. | TAK
82.6 | Blokada pozwalająca na przygotowanie do wszczepienia syntetycznych nici ścięgnistych. | TAK
82.7 | Naprzemienne frezy na trzonie przyrządu, ułatwiające mycie, dezynfekcję, konserwację i ocenę stanu elementów ruchomych przyrządu. | TAK
82.8 | Zakończenie elementów pomiarowych umożliwiające umieszczenie kliku zwojów nici goreteksowych | TAK
82.9 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
82.10 | Proszę podać producenta | TAK-podać
82.11 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
82.12 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
83. | Zestaw branszy do operacji zastawki trójdzielnej – 1 sztuka | TAK
83.1 | Zestaw 6 profilowanych metalowych branszy, przystosowanych do uwarunkowań anatomicznych: | TAK
83.1.1 | prawego przedsionka o wymiarach: 25,5 x 19; 25,5 x 24,5; 25,5 x 38; 38,5 x 34,5; 51,0 x 25,5; 25,5 x 48,0 mm (+/- 0,5mm) | TAK-podać
83.1.2 | Zestaw zawiera 2 metalowe prowadniki różnej długości | TAK
83.1.3 | Zestaw zawiera klem z otworem do stabilizacji prowadnika względem ścianki klatki piersiowej | TAK
83.2 | Bransze pozwalające na uniesienie sklepienia prawego przedsionka przy pomocy prowadnika | TAK
83.3 | Bransze wyposażone w „nagwintowany” otwór pozwalający na mocowanie prowadnika | TAK
83.4 | Górny biegun branszy wyposażony w specjalne wcięcie ułatwiające uchwycenie branszy za pomocą klema | TAK
83.5 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego zestawu | TAK-podać
83.6 | Proszę podać producenta | TAK-podać
83.7 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
83.8 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
84. | Zestaw branszy do operacji zastawki mitralnej – 1 sztuka | TAK
84.1 | Zestaw 6 profilowanych metalowych branszy, przystosowanych do uwarunkowań anatomicznych: | TAK
84.1.1 | lewego przedsionka o wymiarach: 40 x 35, 60 x 35, 50 x 35, 50 x 45, 60 x 45, 70 x 35 mm (+/- 0,5mm) | TAK-podać
84.1.2 | Zestaw zawiera 2 metalowe prowadniki różnej długości | TAK
84.1.3 | Zestaw zawiera klem z otworem do stabilizacji prowadnika względem ścianki klatki piersiowej | TAK
84.2 | Bransze pozwalające na uniesienie sklepienia lewego przedsionka przy pomocy prowadnika | TAK
84.3 | Bransze wyposażone w „nagwintowany” otwór pozwalający na mocowanie prowadnika | TAK
84.4 | Górny biegun branszy wyposażony w specjalne wcięcie ułatwiające uchwycenie branszy za pomocą klema | TAK
84.5 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego zestawu | TAK-podać
84.6 | Proszę podać producenta | TAK-podać
84.7 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
84.8 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
85. | Automatyczny asystent do stabilizacji optyki endoskopu – 1 sztuka | TAK
85.1 | System mocowany do szyny bocznej stołu operacyjnego | TAK
85.2 | System posiada mechanizm stabilizujący pozycjonowanie wszystkich części ramienia asystenta jednym pokrętłem | TAK
85.3 | System pozwala na stosowanie podczas operacji dowolnej elektrokoagulacji | TAK
85.4 | Element roboczy wykonany z ebonitu izolującego optykę endoskopu i użytkownika od prądu stosowanego podczas koagulacji | TAK
85.5 | Element roboczy pozwala na stosowanie endoskopów w zakresie Ø od 5 do 10 mm | TAK-podać
85.6 | Pozycjonowanie optyki endoskopu odbywa się osobnym pokrętłem | TAK
85.7 | Dolna część stabilizatora ma kształt "odwróconej litery L" | TAK
85.8 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego zestawu | TAK-podać
85.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
85.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
85.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
86. | Narzędzie do sprowadzania i dociągania węzłów chirurgicznych – 2 sztuki | TAK
86.1 | Przyrząd wykonany z wysokiej klasy stali medycznej | TAK
86.2 | Narzędzie o korpusie sześcianu | TAK
86.3 | Obydwa końce przystosowane do prowadzenia nici chirurgicznych | TAK
86.4 | Całkowita długość narzędzia wynosi 35 cm+/-1cm | TAK-podać
86.5 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego zestawu | TAK-podać
86.6 | Proszę podać producenta | TAK-podać
86.7 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
86.8 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
87. | Pozycjoner pierścienia – 1 sztuka | TAK
87.1 | Narzędzi przygotwane do pozycjonowania pierścienia zastawek oraz pierścieni do plastyki zastawek serca | TAK
87.2 | Przyrząd wykonany ze specjaqlnego plimeru o wysokiej odporności na resterylizację | TAK
87.3 | Narzędzie posiada rękojeść ułatwiającą jefo zastosowanie | TAK
87.4 | Korpus/trzon narzędzi okrągły i jednolitej średnicy | TAK
87.5 | Koniec dystalny posiada wyprofilowaną krzywiznę ułatwiającą dopychanie pierścieni | TAK
87.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego zestawu | TAK-podać
87.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
87.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
87.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
88. | Nożyczki endoskopowe zagięte 30 stopni – 1 sztuka | TAK
88.1 | Nożyczki do mini inwazyjnych operacji zastawek serca | TAK
88.2 | Nożyczki całkowicie wykonane z wysokiej klasy ultralekkiej stali medycznej | TAK
88.3 | Brak w konstrukcji nożyczek elementów wykonanych z tworzyw sztucznych | TAK
88.4 | Średnica trzonu (korpusu) trzymacza: 5 mm+/-1mm | TAK-podać
88.5 | Korpus, trzon narzędzia posiada kanał do przepłukiwania, mycia, dezynfekcji, przedmuchiwania i konserwacji cięgieł mechanizmu poruszającego branszami nożyczek | TAK
88.6 | Bransze nożyczek wykonane z utwardzonej stali, zwiększającej efektywność i trwałość narzędzia | TAK
88.7 | Bransze nożyczek dodatkowo powlekane Wolframem w celu zwiększenia trwałości oraz precyzji cięcia nożyczek | TAK
88.8 | Kąt zakrzywienia branszy nożyczek względem ich osi długiej: 30 stopni | TAK
88.9 | Nożyczki wyposażone w ergonomiczną rękojeść z licznymi przetłoczeniami (zagłębieniami) ułatwiającymi (wspomagającymi) operowanie narzędziem | TAK
88.10 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję | TAK
88.11 | Delikatny, precyzyjny mechanizm o „miękkich” elementach rozprężających | TAK
88.12 | Długość części roboczej (bez rękojeści) 25 cm+/-1 cm | TAK-podać
88.13 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1cm | TAK-podać
88.14 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego zestawu | TAK-podać
88.15 | Proszę podać producenta | TAK-podać
88.16 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
88.17 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
89. | Nożyczki endoskopowe zagięte 70 stopni – 1 sztuka | TAK
89.1 | Nożyczki do mini inwazyjnych operacji zastawek serca | TAK
89.2 | Nożyczki całkowicie wykonane z wysokiej klasy ultralekkiej stali medycznej | TAK
89.3 | Brak w konstrukcji nożyczek elementów wykonanych z tworzyw sztucznych | TAK
89.4 | Średnica trzonu (korpusu) trzymacza: 5 mm | TAK-podać
89.5 | Korpus, trzon narzędzia posiada kanał do przepłukiwania, mycia, dezynfekcji, przedmuchiwania i konserwacji cięgieł mechanizmu poruszającego branszami nożyczek | TAK
89.6 | Bransze nożyczek wykonane z utwardzonej stali, zwiększającej efektywność i trwałość narzędzia | TAK
89.7 | Bransze nożyczek dodatkowo powlekane Wolframem w celu zwiększenia trwałości oraz precyzji cięcia nożyczek | TAK
89.8 | Kąt zakrzywienia branszy nożyczek względem ich osi długiej: 70 stopni | TAK
89.9 | Nożyczki wyposażone w ergonomiczną rękojeść z licznymi przetłoczeniami (zagłębieniami) ułatwiającymi (wspomagającymi) operowanie narzędziem | TAK
89.10 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję | TAK
89.11 | Delikatny, precyzyjny mechanizm o „miękkich” elementach rozprężających | TAK
89.12 | Długość części roboczej (bez rękojeści) 25 cm+/-1 cm | TAK-podać
89.13 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1cm | TAK-podać
89.14 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego zestawu | TAK-podać
89.15 | Proszę podać producenta | TAK-podać
89.16 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
89.17 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
90. | Prosty, plastyczny klem aortalny 75 mm – 1 sztuka | TAK-podać
90.1 | Trzon, korpus klemu wykonany z metalowych "koralików" | TAK
90.2 | Trzon i bransze klemu stabilizowane za pomocą rękojeści naprężającej stalową linkę | TAK
90.3 | Uchwyt roboczy klemu wyposażony w owalne uchwyty | TAK
90.4 | Skokowa regulacja siły dociskania branszy klemu | TAK
90.5 | Możliwość odłączenia linki napinającej od rękojeści podczas manipulacji klemem | TAK
90.6 | Bransze klemu o przetłoczeniach typu DeBakey 2 x 1 | TAK
90.7 | Długość branszy klemu 75 mm+/-5mm | TAK-podać
90.8 | Zestaw klemu zawiera profilowane, zagięte narzędzie do pozycjonowania klemu | TAK
90.9 | Możliwość pozycjonowania klemu za pomocą prostego prowadnika z możliwością zmiany przebiegu jego osi długiej (zmiany kształtu/osi prowadnika) | TAK
90.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
90.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
90.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
90.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
91. | Narzędzie do przeciągania drenów ze śródpiersia – 3 sztuki | TAK
91.1 | Konstrukcja pozwala na przeciąganie drenów do drenażu śródpiersia pacjenta | TAK
91.2 | Koniec proksymalny klasyczny - "nożyczkowy" | TAK
91.3 | Narzędzie posiada mechanizm skokowej stabilizacji siły uchwytu materiału | TAK
91.4 | Korpus narzędzia na całej długości jednolitej grubości/szerokości | TAK
91.5 | Ruchome są wyłacznie uchwyty oraz element roboczy | TAK
91.6 | Ruchoma jest jedynie "górna część elementu roboczego" | TAK
91.7 | Dolna część elementu roboczego na stałe wyprostowana | TAK
91.8 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
91.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
91.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
91.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
92. | Końcówka ssaka śródoperacyjnego m. BUGGE – 2 sztuki | TAK
92.1 | Końcówka ssaka śródoperacyjnego m. BUGGE | TAK
92.2 | Koniec proksymalny pozwala na połączenie z drenem 1/4" | TAK
92.3 | Długość całego ssaka 20,0 cm+/-1cm | TAK-podać
92.4 | Trzon ssaka o licznych podłużnych przetłoczeniach | TAK
92.5 | Koniec dystalny "obły, szeroki" posiada boczne otwory do odsysania | TAK
92.6 | Koniec dystalny posiada centralny otwór do odsysania | TAK
92.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
92.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
92.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
92.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
93. | Końcówka ssaka śródoperacyjnego m. BASKET-ATRIAL – 2 sztuki | TAK
93.1 | Końcówka do łączenia z drenem ¼ " | TAK
| Długość końcówki 16,0 mm+/-1 mm | TAK-podać
93.2 | Końcówka posiada liczne otwory boczne oraz centralny | TAK
93.3 | Końcówka przeznaczona do odsysania ze śródpiersia, opłucnej, worka osierdziowego i innych dostepych jam ciała pacjenta | TAK
93.4 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
93.5 | Proszę podać producenta | TAK-podać
93.6 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
93.7 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
94. | Pudełeczko/kontener do mycia, dezynfekcji i sterylizacji drobnych narzędzi – 2 sztuki | TAK
94.1 | Pudełeczko/kontenerek do strylizacji drobnych narzędzi | TAK
94.2 | Wymiary pudełeczka minimum 135 x 100 x 25 | TAK-podać
94.3 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK
94.4 | Proszę podać producenta | TAK-podać
94.5 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
94.6 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
95. | Wycinak naczyniowy/PUNCH AORTALNY - Ø 3.0 mm, dł. 135 mm – 2 sztuki | TAK-podać
95.1 | Wycinak naczyniowy/PUNCH AORTALNY - Ø 3.0 mm | TAK
95.2 | Długość całego narzędzia 135 mm+/-5 mm | TAK-podać
95.3 | Możłiwość rozebrania narzędzia przed rozpoczęciem procesu sterylizacji | TAK
95.4 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
95.5 | Proszę podać producenta | TAK-podać
95.6 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
95.7 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
96. | Wycinak naczyniowy/PUNCH AORTALNY - Ø 4.0 mm, dł. 135 mm – 3 sztuki | TAK-podać
96.1 | Wycinak naczyniowy/PUNCH AORTALNY - Ø 4.0 mm | TAK-podać
96.2 | Długość całego narzędzia 135 mm+/-5 mm | TAK-podać
96.3 | Możliwość rozebrania narzędzia przed rozpoczęciem procesu sterylizacji | TAK
96.4 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
96.5 | Proszę podać producenta | TAK-podać
96.6 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
96.7 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
97 | Wycinak naczyniowy/tkankowy - Ø 4.5 mm, dł. 170 mm – 1 sztuka | TAK-podać
97.1 | Wycinak naczyniowy/PUNCH AORTALNY - Ø 4.0 mm | TAK-podać
97.2 | Długość całego narzędzia 170 mm+/-5 mm | TAK-podać
97.3 | Możłiwość rozebrania narzędzia przed rozpoczęciem procesu sterylizacji | TAK
97.4 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
97.5 | Proszę podać producenta | TAK-podać
97.6 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
97.7 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
98. | Zakrzywione nożyczki preparacyjne modo Metzenbaum-Fino dł 230 mm – 9 sztuk | TAK-podać
98.1 | Zakrzywione nożyczki preparacyjne modo Metzenbaum-Fino | TAK
98.2 | Bransze nożyczek posiadają utwardzone wkładki typu "TC" | TAK
98.3 | Koniec dystalny branszy nożyczek o ostrokończystych/punktowych zakończeniach | TAK
98.4 | Bransze nożyczek profilowane/wysmuklające się "ku końcowi" | TAK
98.5 | Raminoa nożyczek "osiowane"/łączone za pomocą śrubki | TAK
98.6 | Całkowita długość nożyczek 230 mm+/- 5 mm | TAK-podać
98.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
98.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
98.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
98.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
99. | "Esowato wygięte" nożyczki zastawkowe – 2 sztuki | TAK
99.1 | Zakrzywione nożyczki preparacyjne m. Hohenfelner | TAK
99.2 | Bransze nożyczek posiadają szmocnione bransze nożyczek | TAK
99.3 | Koniec dystalny branszy nożyczek o obłych/bezpiecznych zakończeniach | TAK
99.4 | Bransze nożyczek profilowane/wysmuklające się "ku końcowi" | TAK
99.5 | Raminoa nożyczek "osiowane"/łączone za pomocą śrubki | TAK
99.6 | Całkowita długość nożyczek 240 mm+/-5mm | TAK-podać
99.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
99.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
99.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
99.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
100. | Zestaw ręcznych haków śródoperacyjnych m. Parker-Langenbeck – 3 sztuki | TAK
100.1 | Zestaw zawiera 2 ręczne dwustronne haki śródoperacyjne m. Parker-Langenbeck | TAK
100.2 | Wymiary pierwszego haka: 27mmx15mm+/-5 plus 40mmx15mm+/-5mm | TAK-podać
100.3 | Wymiary drugiego haka: 31mmx15mm+/-5mm plus 45mmx15mm+/-5mm | TAK-podać
100.4 | Trzon haków profilowany, ułatwia uchwyt operatora | TAK
100.5 | Uchwyt/rękojeść profilowana | TAK
100.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
100.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
100.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
100.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
101. | Zakrzywione nożyczki preparacyjne modo Metzenbaum 180 mm - 3 szt | TAK-podać
101.1 | Zakrzywione nożyczki preparacyjne modo Metzenbaum | TAK
101.2 | Bransze nożyczek posiadają utwardzone wkładki | TAK
101.3 | Koniec dystalny branszy nożyczek o obłych/bezpiecznych zakończeniach zakończeniach | TAK
101.4 | Bransze nożyczek profilowane/wysmuklające się "ku końcowi" dystalnemu | TAK
101.5 | Raminoa nożyczek "osiowane"/łączone za pomocą śrubki | TAK
101.6 | Całkowita długość nożyczek 180 mm+/-5 mm | TAK-podać
101.7 | Proksymalna część ramion nożyczek oraz uchwyty "czarne" | TAK
101.8 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
101.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
101.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
101.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
102. | Retraktor Couetil do preparowania tętnicy piersiowej – 2 sztuki | TAK
102.1 | Retraktor do do sternotomii oraz pobierania TPW | TAK
102.2 | Zestaw retraktora pozwala na pobieranie PTPW oraz LTPW | TAK
102.3 | Zestaw zawiera 2 rodzaje branszy - proszę wskazać | TAK
102.4 | Maksymalne otwarcie klatki piersiowej do 150 mm | TAK-podać
102.5 | Długość ramion retraktora 150 mm+/-5mm | TAK-podać
102.6 | Prowadnica do rozwierania powłok "o mechaniźmie zębatym/skokowym" | TAK
102.7 | Uchwyt i pokrętło do regulacji rozwarcia powłok są elementem jednolitym | TAK
102.8 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
102.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
102.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
102.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
103. | Ręczne haki śródoperacyjne m. Volkmann – 2 sztuki | TAK
103.1 | Hak posiada 4 ostre "zakrzywione pazury" | TAK
103.2 | Szerokość pazurów 9 mm+/- 1 mm | TAK-podać
103.3 | Długość haka 22 cm+/- 1 cm | TAK-podać
103.4 | Trzon haków profilowany, ułatwia uchwyt operatora | TAK
103.5 | Uchwyt/rękojeść profilowana z centralnym, okrągłym otworem po środku rękojeści | TAK
103.6 | W części proksyalnej uchwytu podłużna, zwężająca się szczelina | TAK
103.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
103.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
103.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
103.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
104. | Zestaw hegarów jednostronnych do operacji zastawki aortalnej – 1 sztuka | TAK
104.1 | Hegary posiadają obły, bezpieczny koniec dystalny | TAK
104.2 | Hegary łagodnie wygięte/profilowane | TAK
104.3 | Oferowane hegary w zakresie od 20 do 30 mm (co milimetr) | TAK-podać
104.4 | Długość każdego hegara 185 mm+/-5 mm | TAK-podać
104.5 | Koniec proksymalny profilowany do uchwytu chirurga | TAK
104.6 | Oznakowanie rozmiaru hegara na końcu proksymalnym | TAK
104.7 | Proszę wymienić dostępne rozmiary hegarów | TAK-podać
104.8 | Proszę podać numery katalogowe wszystkich dostępnych/oferowanych hegarów | TAK-podać
104.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
104.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
104.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
105. | Imadło chirurgiczne m. MAYO-HEGAR dł 18 cm – 9 sztuk | TAK-podać
105.1 | Imadło chirurgiczne m. MAYO-HEGAR | TAK
105.2 | Dystalny element roboczy o obłym wysmuklanym ku końcowu zakończeniu | TAK
105.3 | Imadło przystosowane do igieł chirurgicznych 1-0, 2-0, 3-0 | TAK
105.4 | Imadło posiada utwardzoną "ząbkowaną" wkładkę 2 600 PSI | TAK-podać
105.5 | Wysokość "zębów" wkładki imadła wynosi 0,5 mm+/-0,1mm | TAK-podać
105.6 | Szerokość elementu roboczego 2,7 mm+/-1mm | TAK-podać
105.7 | Całkowita długość imadła 18,0 cm+/-1cm | TAK-podać
105.8 | Ramiona imadła w miejscu "osiowania" nie posiadają żadnej śróbki ani nitu | TAK
105.9 | Imadło posiada skokową regulację siły ucisku na igle chirurgicznej | TAK
105.10 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
105.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
105.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
105.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
106. | Mikro ostrza chirurgiczne 150 (opakowanie 6 sztuk) – 100 opakowań | TAK
106.1 | Mikro ostrza chirurgiczne "bagnet" 15 stopni | TAK
106.2 | Ostrza pojedyncze sterylnie opakowane | TAK
106.3 | Ostrze zatopione w nakręcanej końcówce na wielorazową rękojeść | TAK
106.4 | Oferent dostarczy 3 rękojeści do zaoferowanych ostrzy przy pierwszej dostawie | TAK
106.5 | Rękojeść o licznych okrągłych przetłoczeniach | TAK
106.6 | Oferowane rękojeści o długości 18 cm+/-1 cm - aluminiowe, stalowe lub tytanowe | TAK-podać
106.7 | Proszę podać numer katalogowy oferowanych ostrzy | TAK-podać
106.8 | Proszę podać producenta | TAK-podać
106.9 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
106.10 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
107. | Endoskopowy aplikator klipsów naczyniowych - 2 sztuki | TAK
107.1 | Endoskopowy aplikator klipsów naczyniowych na które Szpital posiada umowę: BRENA. | TAK
107.2 | Oferent dysponuje aplikatorami do stosowania pojedynczych klipsów naczyniowych | TAK
107.3 | Aplikator może być zaoferowany co najmniej dla 2 rozmiarów klipsów | TAK-podać
107.4 | Element roboczy może być w osi długiej aplikatora lub uniesiony ku górze | TAK
107.5 | Można zaoferować co najmniej 2 długości aplikatorów | TAK-podać
107.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
107.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
107.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
107.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
108. | Retraktor tkanek miękkich do zastosowania wewnątrzkomorowego– 2 sztuki | TAK
108.1 | Samorozprężalny | TAK
108.2 | Wymiary retraktora tkanek miękkich 25 mm +/- 1mm x 200 mm +/- 5 mm | TAK-podać
108.3 | W zestawie retraktora znajduje się tacka do sterylizacji i przechowywania | TAK
108.4 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK
108.5 | Proszę podać producenta | TAK-podać
108.6 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
108.7 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
109. | Cyrkiel – suwmiarka do pomiaru długości płatków zastawki aortalnej – 1 zestaw | TAK
109.1 | długość cyrkla – suwmiarki 200mm +/- 5 mm + linijka | TAK-podać
109.2 | Zakres pomiarowy: min. 0-50 mm/160 mm+/-5mm | TAK-podać
109.3 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
109.4 | Proszę podać producenta | TAK-podać
109.5 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
109.6 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
110. | Nożyczki Deitrich-Potts, 125 stopni, dł 180 mm, okrągła rękojeść – 2 sztuki | TAK-podać
110.1 | Nożyczki naczyniowe Dietrich-Potts | TAK
110.2 | Nozyczki "o konstrukcji imadło Castoviejo" | TAK
110.3 | Okrągła rękojeść | TAK
110.4 | Bransze nożyczek ugięte w osi długiej pod kątem 125 stopni | TAK
110.5 | Bransze nożyczek typu "nano'blade" | TAK
110.6 | Proszę podać długość branszy nozyczek | TAK
110.7 | Całkowita długość nożyczek 180 mm +/- 10 mm | TAK-podać
110.8 | Proszę podać numer katalogowy oferowanych nożyczek | TAK-podać
110.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
110.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
110.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
111. | Tytanowy zacisk naczyniowy DIETRICH, 115 mm, szczęki 68 mm –2 sztuki | TAK-podać
111.1 | Tytanowy mikro zacisk naczyniowy m. Dietrich | TAK
111.2 | Długość zacisku 115 mm +/- 5 mm | TAK-podać
111.3 | Długość szczęk zacisku 68 mm +/- 5 mm | TAK-podać
111.4 | Bransze zacisku zakrzywione | TAK
111.5 | Bransze zacisku m. COOLEY | TAK
111.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanych ostrzy | TAK-podać
111.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
111.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
111.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
112. | Organizer nici chirurgicznych – 1 sztuka | TAK
112.1 | Kolisty organizator nici chirurgicznych m. CRAWFORD | TAK
112.2 | Konstrukcja pozawala na rozdzielenie nici na 3 grupy | TAK
112.3 | Segregator kulisty o średnicy 25 cm +/- 5 cm | TAK-podać
112.4 | Zwoje pierścienia pozwalają na umieszczanie nici chirurgicznych | TAK
112.5 | Sergregator posiada obrotowe zapinki do pozycjonowania wokół pola operacyjnego | TAK
112.6 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego | TAK-podać
112.7 | Proszę podać producenta | TAK-podać
112.8 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
112.9 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
Inne wymagania
113. | Oferent dostarczy narzędzia na wymianę w razie naprawy, renowacji, ostrzenia | TAK
114. | Narzędzia fabrycznie nowe, z datą produkcji nie wcześniejszą niż rok 2025. | TAK

## Pakiet 2-Narz. kardiochi. ma
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PAKIET NR 2
Zakup i wymiana specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby komórek medycznych Szpitala udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii Nr sprawy: DZPU.2632.16.2026
Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Wykonawca (podać): …..........................................................................................................
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET NR 2
Zakres przedmiotu zamówienia |  | Wartość netto [PLN] : [wypełnia Wykonawca] | Wartość brutto [PLN] : [wypełnia Wykonawca]
dostawa zestawu narzędzi do małoinwazyjnych operacji kardiochirurgicznych – 2 zestawy |  | …................................. | …..............................................
PARAMETRY TECHNICZNE
l.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca
LEGENDA:
TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK
TAK – podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr.
NIE DOTYCZY - nie dotyczy kryterium
l.p. | Opis | Parametr wymagany | Opis parametru technicznego
W skład jednego zestawu narzędzi do małoinwazyjnych operacji kardiochirurgicznych wchodzą:
1. | Przyrząd do pomiaru długości nici ścięgnistych - 1 sztuka | TAK
1.1 | Przyrząd wyskalowany | TAK
1.2 | Zakres pomiarowy: min. 3÷60 mm | TAK-podać
1.3 | Długość przyrządu wraz z rękojeścią: min. 34 cm. | TAK-podać
1.4 | Rękojeść prostokątna, wyposażona w szczeliny pozwalające na mycie z 4-ech stron, konserwację i ocenę czystości mechanizmu pomiarowego. | TAK
1.5 | Suwak informujący o długości mierzonych nici ścięgnistych. | TAK
1.6 | Blokada pozwalająca na przygotowanie do wszczepienia syntetycznych nici ścięgnistych. | TAK
1.7 | Naprzemienne frezy na trzonie przyrządu, ułatwiające mycie, dezynfekcję, konserwację i ocenę stanu elementów ruchomych przyrządu. | TAK
1.8 | Zakończenie elementów pomiarowych umożliwiające umieszczenie kliku zwojów nici goreteksowych | TAK
1.9 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK-podać
1.10 | Proszę podać producenta | TAK-podać
1.11 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
1.12 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
2. | Stalowa igła do podawania kardioplegii - 1 sztuka | TAK
2.1 | Igła do kardioplegii ø 3 mm | TAK
2.2 | Narzędzie wykonane ze stali medycznej | TAK
2.3 | Koniec proksymalny wyposażony w końcówkę Luer Lock pozwalającą na podłączenie linii do podawania kardioplegii | TAK
2.4 | Koniec dystalny wyprofilowany, ułatwiający wprowadzenie do światła opuszki aorty bez ryzyka "poszarpania" ściany naczynia | TAK
2.5 | Powyżej wyprofilowanego końca znajduje się pierścień umożliwiający umocowanie igły we właściwej pozycji za pomocą szwów kapciuchowych i turniketów | TAK
2.6 | Długość robocza min. 30,00 cm | TAK-podać
2.7 | Średnica wewnętrzna igły 3 mm | TAK-podać
2.8 | Proszę podać numer katalogowy oferowanego narzędzia | TAK
2.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
2.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
2.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
3. | Retraktor - z "podwójnie łamanymi ramionami" i 3 kompletami wymiennych branszy - 1 sztuka | TAK
3.1 | Zakrzywione bransze retraktora ułatwiające dostęp do pola operacyjnego | TAK
3.2 | Każde z ramion retraktora posiada nagwintowany otwoór pozwalający na zamocowanie do retraktora wysięgnika lub półpierścienia do mocowania i segregowania nici chirurgicznych | TAK
3.3 | Bransze wyprofilowane, zabezpieczające przed połamaniem żeber pacjenta | TAK
3.4 | Maksymalne rozwarcie ramion retraktora do 16,5 cm | TAK-podać
3.5 | Długość ramion retraktora wynosi max. 10 cm | TAK-podać
3.6 | Zestaw retraktora zawiera bransze z wyciętym prostokątnym/owalnym otworem w centralnej części krzywizny każdej z bransz | TAK-podać
3.7 | Zestaw retraktora zawiera po 2 sztuki branszy o wymiarach: | TAK
3.7.1 | 30 x 40 mm (+/- 0,5mm) | TAK-podać
3.7.2 | 50 x 40 mm (+/- 0,5mm) | TAK-podać
3.7.3 | 70 x 40 mm (+/- 0,5mm) | TAK-podać
3.8 | Zestaw zawiera wysięgnik wraz ze śrubą mocującą go do ramienia retraktora | TAK
3.9 | Możliwość doposażenia retraktora w półpierścień" umożliwiający podział i umocowanie nici chirurgicznych | TAK
3.10 | "Półpierścień" umożliwia regulację siły stabilizacji umieszczonych w jego zwojach nici | TAK
3.11 | Możliwość doposażenia retraktora w haki przedsionkowe, szpatułę | TAK
3.12 | Haki i szpatuła są mocowane do wysięgnika za pomocą specjalnych zacisków | TAK
3.13 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
3.14 | Proszę podać producenta | TAK-podać
3.15 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
3.16 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
4. | Atraumatyczny plastyczny klem aortalny z narzędziem do jego pozycjonowania - 1 sztuka | TAK
4.1 | Szczęki klemu o przetłoczeniach modo Debakey | TAK
4.2 | Szczęki połączone za pomocą wieloelementowego zestawu metalowych "koralików" połączonych stalową linką stabilizującą zacisk klemu | TAK
4.3 | Uchwyt klemu klasyczny z owalnymi uchwytami i zaciskiem skokowym | TAK
4.4 | Długość szczęk 75 mm +/-2 mm | TAK-podać
4.5 | Narzędzie do pozycjonowania klemu długie, o zakrzywionym, profilowanym końcu dystalnym | TAK
4.6 | Narzędzie o owalnych klasycznych uchwytach i skokowym mechaniźmie zaciskowym | TAK
4.7 | Proszę podać numer katalogowy klemu | TAK-podać
4.8 | Proszę podać numer katalogowy narzędzia do pozycjonowania klemu | TAK-podać
4.9 | Proszę podać producenta | TAK-podać
4.10 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
4.11 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
5. | Klem aortalny 75 mm - 1 sztuka | TAK
5.1 | Szczęki i uchwyty zmieniają pozycję względem siebie | TAK
5.2 | Trzon klemu na stałe połączony, maskujący cięgła robocze klema | TAK
5.3 | Profilowane, łagodnie wygięte szczęki klema | TAK
5.4 | Długość szczęk 75 mm +/-2 mm | TAK-podać
5.5 | Przetłoczenia typu m. DeBakey na szczękach klema 1 x 2 | TAK
5.6 | Klem wyposażony w „zęby” stabilizujące docisk szczęk klem na ścianie aorty | TAK
5.7 | Długość części roboczej 24,5 cm +/- 1 cm | TAK-podać
5.8 | Długość całkowita wynosi 34 cm +/- 1 cm | TAK-podać
5.9 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
5.10 | Proszę podać producenta | TAK-podać
5.11 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
5.12 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
6. | Gryzak do usuwania złogów wapnia z płatków zastawek - 1 sztuka | TAK
6.1 | Gryzak do usuwania złogów wapniowych uniesiony ku górze 30 st. | TAK
6.2 | Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca kontrolę nad dystalnym końcem narzędzia podczas operacji | TAK
6.3 | Korpus narzędzia jednolity, umożliwiający wgląd w pole operacyjne | TAK
6.4 | Szerokość robocza gryzaka 3 mm | TAK-podać
6.5 | Uniesienie elementu roboczego pod kątem 30st względem osi długiej oferowanego narzędzia | TAK
6.6 | Element roboczy znajduje się po przeciwnej stronie względem uchwytu/rękojeści oferowanego narzędzia | TAK
6.7 | Długość całkowita 30 cm | TAK-podać
6.8 | Dolna część końcówki roboczej trwale uniesiona pod kątem 30st (nie zmieniająca położenia) | TAK
6.9 | Ruchoma "górna" część końcówki roboczej kontrolowana z rękojeści narzędzia | TAK
6.10 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
6.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
6.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
6.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
7. | Uchwyt do ostrzy chirurgicznych, transtorakalny, profilowany – 1 sztuka | TAK
7.1 | Uchwyt do ostrzy chirurgicznych | TAK
7.2 | Dystalny koniec wyposażony w standaryzowany uchwyt stabilizujący(mocujący), standardowe ostrze chirurgiczne 11, bądź inne używane przez operatora | TAK-podać
7.3 | Trzon narzędzia okrągły, jednolitej grubości na całej jego długości zakończony okrągłą rękojeścią | TAK
7.4 | Długość całkowita wynosi 35 cm +/- 1cm | TAK-podać
7.5 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
7.6 | Proszę podać producenta | TAK-podać
7.7 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
7.8 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
8. | Haczyk naczyniowy – 1 sztuka | TAK
8.1 | Koniec dystalny profilowany, obły, cylindryczny | TAK
8.2 | Koniec dystalny zakrzywiony pod kątem 90st | TAK
8.3 | Powierzchnia trzonu porowata, ułatwiająca posługiwanie się narzędziem podczas operacji | TAK
8.4 | Długość całkowita wynosi 35 cm +/- 1cm | TAK-podać
8.5 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
8.6 | Proszę podać producenta | TAK-podać
8.7 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
8.8 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
9. | Proste, mocne imadło (igłotrzymacz), do szwów 2-0 z zamkiem - 1 sztuka | TAK
9.1 | Mocne, proste imadło z wkładkami TC, z zamkiem | TAK
9.2 | Imadło całkowicie wykonane z wysokiej klasy ultralekkiej stali medycznej | TAK
9.3 | Brak w konstrukcji imadła elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. | TAK
9.4 | Rękojeść wykonana z matowanego aluminium o dyżych przetłoczeniach | TAK
9.5 | Średnica trzonu (korpusu): 5 mm | TAK-podać
9.6 | Korpus, trzon narzędzia posiada kanał do przepłukiwania, mycia, dezynfekcji, przedmuchiwania i konserwacji cięgieł mechanizmu poruszającego częścią roboczą imadła. | TAK
9.7 | Konstrukcja umożliwiająca użycie igieł o wielkości 2-0 | TAK-podać
9.8 | Imadło wyposażone w ergonomiczną rękojeść z licznymi przetłoczeniami (zagłębieniami) | TAK
9.9 | Delikatny, precyzyjny zamek o „miękkich” elementach rozprężających | TAK
9.10 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję | TAK
9.11 | Długość części roboczej (bez rękojeści) 25 cm | TAK-podać
9.12 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1 cm | TAK-podać
9.13 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
9.14 | Proszę podać producenta | TAK-podać
9.15 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
9.16 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
10. | Haczyk nerwowo-naczyniowy - 1 sztuka | TAK
10.1 | Koniec dystalny profilowany, obły, stożkowo cylindryczny o obłym zakończeniu | TAK
10.2 | Koniec dystalny zakrzywiony pod kątem 90st | TAK
10.3 | Powierzchnia trzonu porowata, ułatwiająca posługiwanie się narzędziem podczas operacji | TAK
10.4 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1 cm | TAK-podać
10.5 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
10.6 | Proszę podać producenta | TAK-podać
10.7 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
10.8 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
11. | Zakrzywione, krótkie imadło z wkładkami TC typu COLVIN do szwów 2-0 z zamkiem - 1 sztuka | TAK
11.1 | Zakrzywione imadło z wkładkami TC, z zamkiem | TAK
11.2 | Imadło całkowicie wykonane z wysokiej klasy ultralekkiej stali medycznej | TAK
11.3 | Brak w konstrukcji imadła elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. | TAK
11.4 | Rękojeść wykonana z matowanego aluminium o dyżych przetłoczeniach | TAK
11.5 | Średnica trzonu (korpusu): 5 mm | TAK-podać
11.6 | Korpus, trzon narzędzia posiada kanał do przepłukiwania, mycia, dezynfekcji, przedmuchiwania i konserwacji cięgieł mechanizmu poruszającego częścią roboczą imadła. | TAK
11.7 | Konstrukcja umożliwiająca użycie igieł o wielkości 2-0 | TAK-podać
11.8 | Imadło wyposażone w ergonomiczną rękojeść z licznymi przetłoczeniami (zagłębieniami) | TAK
11.9 | Delikatny, precyzyjny zamek o „miękkich” elementach rozprężających | TAK
11.10 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję | TAK
11.11 | Długość części roboczej (bez rękojeści) 25 cm | TAK-podać
11.12 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1 cm | TAK-podać
11.13 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
11.14 | Proszę podać producenta | TAK-podać
11.15 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
11.16 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
12. | Zakrzywione, krótkie imadło z wkładkami TC typu COLVIN do szwów 4-0 z zamkiem - 1 sztuka | TAK
12.1 | Zakrzywione imadło z wkładkami TC, z zamkiem | TAK
12.2 | Imadło całkowicie wykonane z wysokiej klasy ultralekkiej stali medycznej | TAK
12.3 | Brak w konstrukcji imadła elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. | TAK
12.4 | Rękojeść wykonana z matowanego aluminium o dyżych przetłoczeniach | TAK-podać
12.5 | Średnica trzonu (korpusu): 5 mm +/- 1 mm | TAK-podać
12.6 | Korpus, trzon narzędzia posiada kanał do przepłukiwania, mycia, dezynfekcji, przedmuchiwania i konserwacji cięgieł mechanizmu poruszającego częścią roboczą imadła. | TAK
12.7 | Konstrukcja umożliwiająca użycie igieł o wielkości 2-0 | TAK-podać
12.8 | Imadło wyposażone w ergonomiczną rękojeść z licznymi przetłoczeniami (zagłębieniami) | TAK
12.9 | Delikatny, precyzyjny zamek o „miękkich” elementach rozprężających | TAK
12.10 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję | TAK
12.11 | Długość części roboczej (bez rękojeści) 25 cm +/- 1 cm | TAK-podać
12.12 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1 cm | TAK-podać
12.13 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
12.14 | Proszę podać producenta | TAK-podać
12.15 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
12.16 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
13. | Zakrzywione imadło typu RYDER do szwów 6-0 z zamkiem - 1 sztuka | TAK
13.1 | Imadło całkowicie wykonane z wysokiej klasy ultralekkiej stali medycznej. | TAK
13.2 | Brak w konstrukcji imadła elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. | TAK
13.3 | Rękojeść wykonana z matowanego aluminium o dyżych przetłoczeniach | TAK
13.4 | Średnica trzonu (korpusu): 5 mm +/- 1 mm | TAK-podać
13.5 | Korpus, trzon narzędzia posiada kanał do przepłukiwania, mycia, dezynfekcji, przedmuchiwania i konserwacji cięgieł mechanizmu poruszającego częścią roboczą imadła. | TAK
13.6 | Konstrukcja umożliwiająca użycie igieł o wielkości 4-0 | TAK-podać
13.7 | Imadło wyposażone w ergonomiczną rękojeść z licznymi przetłoczeniami (zagłębieniami), ułatwiającymi (wspomagającymi) operowanie narzędziem. | TAK
13.8 | Delikatny, precyzyjny zamek o „miękkich” elementach rozprężających. | TAK
13.9 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję. | TAK
13.10 | Długość części roboczej (bez rękojeści) 25 cm +/- 1 cm | TAK-podać
13.11 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1 cm | TAK-podać
13.12 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
13.13 | Proszę podać producenta | TAK-podać
13.14 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
13.15 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
14. | Delikatny, długi chwytak/pęseta typu DeBakey - 1 sztuka | TAK
14.1 | Brak w konstrukcji pęsety elementów wykonanych z tworzyw sztucznych | TAK
14.2 | Rękojeść wykonana z matowanego aluminium o dyżych przetłoczeniach | TAK
14.3 | Średnica trzonu (korpusu): 5 mm +/- 1 mm | TAK-podać
14.4 | Korpus, trzon narzędzia posiada kanał do przepłukiwania, mycia, dezynfekcji, przedmuchiwania i konserwacji cięgieł mechanizmu poruszającego branszami pęsety | TAK
14.5 | Pęseta wyposażona w ergonomiczną rękojeść z licznymi przetłoczeniami (zagłębieniami), ułatwiającymi (wspomagającymi) operowanie ułatwiającymi (wspomagającymi) operowanie narzędziem | TAK
14.6 | Delikatny, precyzyjny mechanizm o „miękkich” elementach rozprężających. | TAK
14.7 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję. | TAK
14.8 | Dwie ruchome "szczęki" pęsety o wymiarach 1,5 x 11 mm | TAK-podać
14.9 | Długość części roboczej (bez rękojeści) 25 cm +/- 1 cm | TAK-podać
14.10 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1 cm | TAK-podać
14.11 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
14.12 | Proszę podać producenta | TAK-podać
14.13 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
14.14 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
15. | Mocny, długi chwytak/penseta typu Resano do chwytania zmienionych zapalnie - 1 sztuka | TAK
15.1 | Brak w konstrukcji pęsety elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. | TAK
15.2 | Rękojeść wykonana z matowanego aluminium o dyżych przetłoczeniach | TAK
15.3 | Średnica trzonu (korpusu): 5 mm +/- 1 mm | TAK-podać
15.4 | Korpus, trzon narzędzia posiada kanał do przepłukiwania, mycia, dezynfekcji, przedmuchiwania i konserwacji cięgieł mechanizmu poruszającego branszami pęsety | TAK
15.5 | Pęseta wyposażona w ergonomiczną rękojeść z licznymi przetłoczeniami (zagłębieniami), ułatwiającymi (wspomagającymi) operowanie ułatwiającymi (wspomagającymi) operowanie narzędziem | TAK
15.6 | Delikatny, precyzyjny mechanizm o „miękkich” elementach rozprężających. | TAK
15.7 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję. | TAK
15.8 | Dwie ruchome "szczęki" pęsety o dużych "zębach" dostosowanych do chwytania zmienionych tkanek zastawek serca | TAK
15.9 | Długość części roboczej (bez rękojeści) 25 cm +/- 1 cm | TAK-podać
15.10 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1 cm | TAK-podać
15.11 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
15.12 | Proszę podać producenta | TAK-podać
15.13 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
15.14 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
16. | Delikatny długi chwytak/penseta o cienkim korpusie i szczękach 2,8 x 11 mm - 1 sztuka | TAK-podać
16.1 | Brak w konstrukcji pęsety elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. | TAK
16.2 | Rękojeść wykonana z matowanego aluminium o dyżych przetłoczeniach | TAK
16.3 | Średnica trzonu (korpusu): 5 mm | TAK-podać
16.4 | Korpus, trzon narzędzia posiada kanał do przepłukiwania, mycia, dezynfekcji, przedmuchiwania i konserwacji cięgieł mechanizmu poruszającego branszami pęsety | TAK
16.5 | Penseta wyposażona w ergonomiczną rękojeść z licznymi przetłoczeniami (zagłębieniami), ułatwiającymi (wspomagającymi) operowanie narzędziem. | TAK
16.6 | Delikatny, precyzyjny mechanizm o „miękkich” elementach rozprężających | TAK
16.7 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję | TAK
16.8 | Dwie ruchome "szczęki" pęsety o wymiarach 2.8 mm x 11 mm | TAK-podać
16.9 | Długość części roboczej (bez rękojeści) 25 cm +/- 1 cm | TAK-podać
16.10 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1 cm | TAK-podać
16.11 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
16.12 | Proszę podać producenta | TAK-podać
16.13 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
16.14 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
17. | 17. Mocne nożyczki zastawkowe powlekane WOLFRAMEM, zakrzywione pod kątem 15 stopni – 1 sztuka | TAK
17.1 | Nożyczki do mini inwazyjnych operacji zastawek serca | TAK
17.2 | Nożyczki całkowicie wykonane z wysokiej klasy ultralekkiej stali medycznej | TAK
17.3 | Brak w konstrukcji nożyczek elementów wykonanych z tworzyw sztucznych | TAK
17.4 | Średnica trzonu (korpusu) trzymacza: 5 mm +/- 1 mm | TAK-podać
17.5 | Korpus, trzon narzędzia posiada kanał do przepłukiwania, mycia, dezynfekcji, przedmuchiwania i konserwacji cięgieł mechanizmu poruszającego branszami nożyczek | TAK
17.6 | Bransze nożyczek wykonane z utwardzonej stali, zwiększającej efektywność i trwałość narzędzia | TAK
17.7 | Bransze nożyczek dodatkowo powlekane Wolframem w celu zwiększenia trwałości oraz precyzji cięcia nożyczek | TAK
17.8 | Kąt zakrzywienia branszy nożyczek względem ich osi długiej: 15 stopni | TAK
17.9 | Nożyczki wyposażone w ergonomiczną rękojeść z licznymi przetłoczeniami (zagłębieniami) ułatwiającymi (wspomagającymi) operowanie narzędziem | TAK
17.10 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję | TAK
17.11 | Delikatny, precyzyjny mechanizm o „miękkich” elementach rozprężających | TAK
17.12 | Długość części roboczej (bez rękojeści) 25 cm +/- 1 cm | TAK-podać
17.13 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1cm | TAK-podać
17.14 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
17.15 | Proszę podać producenta | TAK-podać
17.16 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
17.17 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
18. | Mocne nożyczki zastawkowe powlekane WOLFRAMEM, zakrzywione pod kątem 30 – 1 sztuka | TAK
18.1 | Nożyczki do mini inwazyjnych operacji zastawek serca | TAK
18.2 | Nożyczki całkowicie wykonane z wysokiej klasy ultralekkiej stali medycznej | TAK
18.3 | Brak w konstrukcji nożyczek elementów wykonanych z tworzyw sztucznych | TAK
18.4 | Średnica trzonu (korpusu) trzymacza: 5 mm +/- 1 mm | TAK-podać
18.5 | Korpus, trzon narzędzia posiada kanał do przepłukiwania, mycia, dezynfekcji, przedmuchiwania i konserwacji cięgieł mechanizmu poruszającego branszami nożyczek | TAK
18.6 | Bransze nożyczek wykonane z utwardzonej stali, zwiększającej efektywność i trwałość narzędzia | TAK
18.7 | Bransze nożyczek dodatkowo powlekane Wolframem w celu zwiększenia trwałości oraz precyzji cięcia nożyczek | TAK
18.8 | Kąt zakrzywienia branszy nożyczek względem ich osi długiej: 30 stopni | TAK
18.9 | Nożyczki wyposażone w ergonomiczną rękojeść z licznymi przetłoczeniami (zagłębieniami) ułatwiającymi (wspomagającymi) operowanie narzędziem | TAK
18.10 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję | TAK
18.11 | Delikatny, precyzyjny mechanizm o „miękkich” elementach rozprężających | TAK
18.12 | Długość części roboczej (bez rękojeści) 25 cm +/- 1 cm | TAK-podać
18.13 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1cm | TAK-podać
18.14 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1 cm | TAK-podać
18.15 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
18.16 | Proszę podać producenta | TAK-podać
18.17 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
18.18 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
19. | Mocne nożyczki zastawkowe powlekane WOLFRAMEM, zakrzywione pod kątem 70 – 1 sztuka | TAK
19.1 | Nożyczki do mini inwazyjnych operacji zastawek serca | TAK
19.2 | Nożyczki całkowicie wykonane z wysokiej klasy ultralekkiej stali medycznej | TAK
19.3 | Brak w konstrukcji nożyczek elementów wykonanych z tworzyw sztucznych | TAK
19.4 | Średnica trzonu (korpusu) trzymacza: 5 mm +/- 1 mm | TAK-podać
19.5 | Korpus, trzon narzędzia posiada kanał do przepłukiwania, mycia, dezynfekcji, przedmuchiwania i konserwacji cięgieł mechanizmu poruszającego branszami nożyczek | TAK
19.6 | Bransze nożyczek wykonane z utwardzonej stali, zwiększającej efektywność i trwałość narzędzia | TAK
19.7 | Bransze nożyczek dodatkowo powlekane Wolframem w celu zwiększenia trwałości oraz precyzji cięcia nożyczek | TAK
19.8 | Kąt zakrzywienia branszy nożyczek względem ich osi długiej: 70 stopni | TAK
19.9 | Nożyczki wyposażone w ergonomiczną rękojeść z licznymi przetłoczeniami (zagłębieniami) ułatwiającymi (wspomagającymi) operowanie narzędziem | TAK
19.10 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję | TAK
19.11 | Delikatny, precyzyjny mechanizm o „miękkich” elementach rozprężających | TAK
19.12 | Długość części roboczej (bez rękojeści) 25 cm +/- 1 cm | TAK-podać
19.13 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1cm | TAK-podać
19.14 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1 cm | TAK-podać
19.15 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
19.16 | Proszę podać producenta | TAK-podać
19.17 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
19.18 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
20. | Nożyczki transtorakalne do obcinania szwów zastawkowych zakrzywione pod kątem 70 stopni – 1 sztuka | TAK
20.1 | Mocne nożyczki do mini inwazyjnych operacji zastawek serca | TAK
20.2 | Nożyczki całkowicie wykonane z wysokiej klasy ultralekkiej stali medycznej | TAK
20.3 | Brak w konstrukcji nożyczek elementów wykonanych z tworzyw sztucznych | TAK
20.4 | Korpus, trzon narzędzia posiada kanał do przepłukiwania, mycia, dezynfekcji, przedmuchiwania i konserwacji cięgieł mechanizmu poruszającego branszami nożyczek | TAK
20.5 | Bransze nożyczek wzmocnione, zakrzywione pod kątem 400 przystosowane do cięcia/obcinania nici zastawkowych | TAK
20.6 | Narzędzie wykonane z utwardzonej stali, zwiększającej efektywność i trwałość narzędzia | TAK
20.7 | Nożyczki wyposażone w ergonomiczną rękojeść z licznymi przetłoczeniami (zagłębieniami) ułatwiającymi (wspomagającymi) operowanie narzędziem | TAK
20.8 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję. | TAK
20.9 | Delikatny, precyzyjny mechanizm o „miękkich” elementach rozprężających. | TAK
20.10 | Długość części roboczej (bez rękojeści) 25 cm +/- 1 cm | TAK-podać
20.11 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1cm | TAK-podać
20.12 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
20.13 | Proszę podać producenta | TAK-podać
20.14 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
20.15 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
21. | Przyrząd transtorakalny do wiązania i dociągania nici chirurgicznych – 1 sztuka | TAK
21.1 | Knot Pusher (narzędzie do dociągania węzłów chirurgicznych) | TAK
21.2 | Przyrząd wykonany z wysokiej klasy ultralekkiej stali medycznej | TAK
21.3 | Brak w konstrukcji narzędzia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. | TAK
21.4 | Średnica trzonu (korpusu) trzymacza: 5 mm +/- 1 mm | TAK-podać
21.5 | Kanał, umieszczony centralnie w części proksymalnej rękojeści, do przepłukiwania, mycia, dezynfekcji, przedmuchiwania i konserwacji cięgieł mechanizmu poruszającego częścią roboczą/dociągającą węzeł chirurgiczny | TAK
21.6 | Koniec dystalny pozwalający na zawiązywanie węzłów chirurgicznych oraz ich kontrolowanie, bezpieczne sprowadzanie i dociągania w jamach serca | TAK
21.7 | Narzędzie wyposażone w ergonomiczną rękojeść z licznymi przetłoczeniami (zagłębieniami) ułatwiającymi (wspomagającymi) operowanie narzędziem | TAK
21.8 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję | TAK
21.9 | Delikatny, precyzyjny mechanizm o „miękkich” elementach rozprężających | TAK
21.10 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1cm | TAK-podać
21.11 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
21.12 | Proszę podać producenta | TAK-podać
21.13 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
21.14 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
22. | Przyrząd do sprowadzania i dociągania węzłów nici chirurgicznych – 1 sztuka | TAK
22.1 | Knot Pusher (narzędzie do sprowadzania i dociągania węzłów chirurgicznych) | TAK
22.2 | Przyrząd wykonany z wysokiej klasy ultralekkiej stali medycznej | TAK
22.3 | Korpus przyrządu w formule wielościanu o porowatej powierzchni | TAK
22.4 | Średnica trzonu (korpusu) trzymacza: 3 - 5 mm | TAK-podać
22.5 | Obydwa końce dystalne wyposażone w pierścień do prowadzenia węzła i jego dociągania w jamach serca/naczyń/ciała | TAK
22.6 | Końcówki robocze posiadają nacięcie ułatwiające zakładanie nici prowadzącej | TAK
22.7 | Trwała konstrukcja o powierzchni odpornej na korozję | TAK
22.8 | Delikatny, precyzyjny mechanizm o „miękkich” elementach rozprężających | TAK
22.9 | Długość całkowita wraz z rękojeścią wynosi 35 cm +/- 1cm | TAK-podać
22.10 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
22.11 | Proszę podać producenta | TAK-podać
22.12 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
22.13 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
23. | Kontener do sterylizacji zastawu narzędzi – 1 sztuka | TAK
23.1 | Kontener składający się z dwóch pojemników na narzędzia i pokrywy wykonany z ABS lub innego trwałego tworzywa | TAK
23.2 | Głęboki kontener wyposażony na każdym poziomie w system stabilizujący narzędzia podczas mycia/dezynfekcji/sterylizacji/transportu | TAK
23.3 | Ściany kontenera przystosowane do mocowania w jego wnętrzu mniejszego kontenera z systemem | TAK
23.4 | Możliwość zamocowania/stabilizowania minimum 16 narzędzi w kontenerze | TAK-podać
23.5 | Pokrywa oraz dna obu kontenerów wyposażona w otwory umożliwiające mycie, suszenie i sterylizację zestawu narzędzi bez konieczności ich wyjmowania | TAK
23.6 | Obrotowe zamknięcia kontenera umieszczone w krótszym boku kontenera, blokujące pokrywę i zabezpieczające kontener przed przypadkowym otwarciem | TAK
23.7 | Wymiary kontenera 500 x 240 x 100 mm (+/-10 mm) | TAK-podać
23.8 | Pokrywa kontenera wyposażona w 2 składane /chowane uchwyty | TAK
23.9 | Proszę podać numer katalogowy | TAK-podać
23.10 | Proszę podać producenta | TAK-podać
23.11 | Proszę podać kraj produkcji | TAK-podać
23.12 | Proszę podać rok produkcji | TAK-podać
Inne |  | TAK
24. | Oferent dostarczy narzędzia na wymianę w razie naprawy, renowacji, ostrzenia | TAK
25. | Narzędzia fabrycznie nowe, z datą produkcji nie wcześniejszą niż rok 2025. | TAK