Załącznik nr 3.2 do SWZ

ADT.261.4.2026

## Dostawa sprzętu medycznego i oprogramowania w ramach projektu KPO D1.1.1 pn. „Kardiologia w nowej odsłonie – rozwój infrastruktury medycznej ZOZ Łowicz w ramach KPO

## FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ 2

Poz. 1 - APARAT EKG

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej | TAK |  |
| 14. | Szkolenie z obsługi urządzenia, w tym także w zakresie efektywnego ekologicznego użytkowania sprzętu, personelu medycznego i min. 1 osób pionu technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem-certyfikatem / ze wskazaniem listy przeszkolonych/ w siedzibie zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie lub e-mail. | TAK |  |
| 15. | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych 2 szkoleń pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 16. | Sprzęt wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną | TAK - podać |  |
| 17. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12,1 cala, rozdzielczości min. 1280 × 800 pikseli, kolorowy (24-bitowy) z podświetleniem LED. | TAK - podać |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem max. 5,9 kg | TAK - podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwia min. 3,5 godz. ciągłego monitorowania | TAK - podać |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF | TAK |  |
|  | Pojemność akumulatora min. 5600 mAh, co najmniej 3,5 godz. pracy ciągłej | TAK - podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora poniżej 3,5 godziny do 90% i poniżej 4 godzin do 100% przy wyłączonym urządzeniu | TAK - podać |  |
|  | Wymiary urządzenia: 390 mm × 320 mm × 155 mm. (+/- 10 mm) | TAK - podać |  |
|  | Obsługiwane dane pacjenta: min. Identyfikator pacjenta, imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, rozrusznik, drugie imię, identyfikator pomocniczy, pochodzenie etniczne, umieszczenie V3, oddział, nr sali, nr łóżka, lekarz, technik, wskazania, leki, waga, ciśnienie krwi. | TAK - podać |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie: wyświetlanie krzywej EKG, parametrów (HR, ST, QTc, itp.), danych pacjenta (identyfikator, imię i nazwisko, płeć, wiek), tętna, statusu rozrusznika serca, komunikatów ostrzegawczych i informacyjnych, daty i godziny, wskaźnika naładowania baterii, statusu sieci, etykiet odprowadzeń, trybu pracy, prędkości zapisu, wzmocnienia, ustawień filtrów i menu. Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca z oznaczaniem impulsów na dedykowanym kanale, umożliwiająca precyzyjną analizę impulsów o szerokości od 30 μs do 2 ms. | TAK - podać |  |
|  | Impedancja wejściowa: ≥ 100 MΩ | TAK - podać |  |
|  | CMRR ≥140 dB | TAK - podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 64 000 Hz/kanał, 96 000 Hz/kanał dla detekcji rozrusznika | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | TAK |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy | TAK |  |
|  | Filtr anty-dryftowy | TAK |  |
|  | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwia rejestrację dodatkowych odprowadzeń (np. V3R, V4R, V7, V8, V9) w celu diagnostyki prawej komory oraz tylnej ściany serca. | TAK |  |
|  | Formaty wydruku: 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1, 6x1(L), 6x1(C). | TAK |  |
|  | Wbudowana głowica drukująca z funkcją automatycznej regulacji linii izotermicznej. | TAK |  |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO; | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu: 5/12,5/25/50 mm/s | TAK |  |
|  | Technologia pisaka: termiczny druk punktowy tablicowy, umożliwiający precyzyjne odwzorowanie zapisów EKG i linii izotermicznych. | TAK |  |
|  | Szerokość papieru A4 min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm. - składanka | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu: możliwość drukowania zapisów EKG w czasie rzeczywistym podczas ciągłego monitorowania rytmu serca. | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim | TAK |  |
|  | Ponowna analiza EKG po zmianie danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg | TAK |  |
|  | Funkcja uśpienia (standby) umożliwia minimalne zużycie energii i szybkie przywrócenie do pracy w razie potrzeby. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu max. 1200 badań EKG | TAK - podać |  |
|  | Możliwość przeglądania i wydruku zapisanych badań bezpośrednio z archiwum urządzenia za pomocą wbudowanej drukarki termicznej lub podłączonej drukarki zewnętrznej. | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwia przeglądanie zapisanych raportów EKG z możliwością konfiguracji układu krzywej i wzmocnienia, ponowną analizę po edycji danych demograficznych pacjenta (np. wiek, płeć) oraz porównanie dwóch zapisów EKG tego samego pacjenta, z wyświetlaniem krzywych porównawczych względem raportu odniesienia i regulacją skali (prędkość, wzmocnienie). | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcji urządzenia o opcjonalny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system do archiwizacji i analizy badań | TAK |  |
|  | Aparat EKG wyposażony w funkcję automatycznego oznaczania nieprawidłowych pobudzeń, zamrażania krzywych max. 10 minut w trybach automatycznym, ręcznym i rytmu oraz możliwości analizy i wydruku wybranych zamrożonych zapisów. | TAK - podać |  |
|  | Aparat wyposażony jest w funkcję automatycznej analizy odcinka ST w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. W przypadku wykrycia odchyleń dostępne są narzędzia umożliwiające graficzne zobrazowanie zmian ST, wskazanie potencjalnej lokalizacji niedokrwienia na schemacie serca oraz analizę fragmentów zapisu z wyróżnieniem nieprawidłowości. Raport zawiera zapis 12-odprowadzeniowy, wartości ST, interpretację automatyczną oraz graficzną prezentację zmian. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny | TAK |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę. | TAK |  |
|  | Obsługa Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz), Ethernet (IEEE-802.3, IEEE-802.3u, IEEE-802.3z), współpraca z serwerami FTP. | TAK |  |
|  | Eksport wyników w formatach PDF, graficznych (PNG, JPEG, BMP), DICOM, FDA XML i MR XML przez USB lub sieć (Wi-Fi / Ethernet). Obsługa FTP i drukowanie na drukarkach USB oraz sieciowych. | TAK |  |
|  | Obsługa dwuzakresowej łączności Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) zgodnej ze standardami IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, z zaawansowanymi mechanizmami zabezpieczeń sieciowych, takimi jak IEEE 802.1X, WPA2 Enterprise oraz WPA3 Enterprise. Urządzenie umożliwia automatyczne przesyłanie wyników w standardzie DICOM (MWL, Storage, Print, Commit) do systemów HIS/PACS oraz integrację z ukrytymi sieciami (SSID). | TAK |  |

Poz. 2 - BIEŻNIA – SYSTEM DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej | TAK |  |
| 14. | Szkolenie z obsługi urządzenia, w tym także w zakresie efektywnego ekologicznego użytkowania sprzętu, personelu medycznego i min. 1 osób pionu technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem-certyfikatem / ze wskazaniem listy przeszkolonych/ w siedzibie zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie lub e-mail. | TAK |  |
| 15. | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych 2 szkoleń pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 16. | Sprzęt wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną | TAK - podać |  |
| 17. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | System komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem przeznaczony do prowadzenia elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością ciągłej rejestracji przebiegów z 12 odprowadzeń EKG. | TAK |  |
|  | Współpraca z oferowaną bieżnią | TAK |  |
|  | Automatyczne sterowanie obciążeniem bieżni | TAK |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG w różnych trybach: 3,6,12 odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu | TAK |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtru mięśniowego, sieciowego i filtru antydryftowego podczas badania. | TAK |  |
|  | Możliwość obejrzenia badania w trybie pełnego rozwinięcia. | TAK |  |
|  | Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów prezentacji zapisu EKG ( przesuw, wzmocnienie) | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych na dysku twardym komputera z możliwością wydruku raportu zapisu EKG, uśrednionych zespołów P-QRS-T z wynikami pomiarów | TAK |  |
|  | Sygnalizacja wykrycia arytmii komorowych | TAK |  |
|  | Wydruk EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji spoczynkowych zapisów EKG | TAK |  |
|  | Możliwość wyznaczenia punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania własnych protokołów: Indywidualizowany, RAMP, Stopniowany wbudowany w preferencje protokołu testu kwestionariusz oceny wydolności WSAQ | TAK |  |
|  | Funkcja reanalizy wykonanego badania | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza arytmii | TAK |  |
|  | Monitorowanie parametrów: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziomi nachylenie odcinka ST, obciążenie | TAK |  |
|  | Prezentacja parametrów dotyczących fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku | TAK |  |
|  | Stanowisko z mobilnym wózkiem z możliwością blokady kół, komputerem, monitorem LCD min. 27”, drukarką laserową, klawiaturą i myszką | TAK |  |
|  | Współpraca z system do badań wysiłkowych oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej | TAK |  |
|  | System kontroli nachylenia pozwalający na precyzyjne ustawienie obciążenia poprzez zmianę pochylenia bieżni | TAK |  |
|  | Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h ze zmianą co 0,1 km/godz. | TAK, podać |  |
|  | Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25% ze zmianą co 0,5% | TAK, podać |  |
|  | Długość użytkowa taśmy: 1500 mm, szerokość 500 mm | TAK |  |
|  | Dodatkowo trzy wyłączniki bezpieczeństwa — w tym jeden zewnętrzny, podnoszą bezpieczeństwo pacjenta oraz zwiększają kontrolę nad pracą bieżni. | TAK |  |
|  | Funkcja ZERO START | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru HR: 25-300 bpm | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany moduł EKG o następujących parametrach:12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym, 2 odprowadzenia w trybie treningowym | TAK |  |
|  | Moduł EKG: czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK, podać |  |
|  | Moduł EKG: przesuw 25/50/100 mm/s | TAK - podać |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody INOP | TAK |  |
|  | Moduł EKG: cyfrowe filtry 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz | TAK |  |
|  | Moduł EKG: cyfrowy filtr linii izoelektrycznej | TAK |  |
|  | Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232 | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg | TAK - podać |  |
|  | Zasilanie: 230 V/50 Hz | TAK |  |
|  | Wymiary max. : 2000x830x1250mm (DxSxW) (+/- 0 mm) | TAK, podać |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: RS -232 | TAK |  |

Poz. 3 - HOLTER CIŚNIENIOWY

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej | TAK |  |
| 14. | Szkolenie z obsługi urządzenia, w tym także w zakresie efektywnego ekologicznego użytkowania sprzętu, personelu medycznego i min. 1 osób pionu technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem-certyfikatem / ze wskazaniem listy przeszkolonych/ w siedzibie zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie lub e-mail. | TAK |  |
| 15. | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych 2 szkoleń pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 16. | Sprzęt wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną | TAK - podać |  |
| 17. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | Rejestrator RR do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metoda oscylometryczną | TAK |  |
|  | Tryb pracy: pediatryczny, dorosły | TAK |  |
|  | Zakres mierzonego ciśnienia min. od 0 do 300 mm/Hg | TAK - podać |  |
|  | Automatyczne dobieranie ciśnienia | TAK |  |
|  | Przycisk na urządzeniu umożliwiający pomiar na żądanie | TAK |  |
|  | Zasilanie: baterie alkaliczne lub akumulatorki- 2 szt. | TAK |  |
|  | Kontrola stanu baterii. Wyświetlana informacja o ilości dni pomiarowych do wyczerpania baterii. | TAK |  |
|  | Oszczędność energii w trybie wielogodzinnej rejestracji (zastosowanie głębokiego uśpienia). | TAK |  |
|  | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Wyświetlacz do odczytu ostatniego badania ciśnienia oraz klawiatura funkcyjna | TAK |  |
|  | Połączenie z komputerem poprzez kabel USB | TAK |  |
|  | Możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych. | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia indywidualnego planu pomiarowego | TAK |  |
|  | Wymiary: 90 x 36 x 93 mm (dł. x szer. x wys.) (+/- 5 mm) | TAK - podać |  |
|  | Waga: <190 g (bez baterii) | TAK - podać |  |
|  | Przetwornik: min. 24 bity | TAK - podać |  |
|  | Ilość badań w pamięci: min. 1000 | TAK - podać |  |
|  | Funkcja testu manometru: pomiar ciśnienia statycznego z dwóch niezależnych modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozpoczęcia rejestracji bez użycia komputera i dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
|  | Analiza wyników obejmująca statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu | TAK |  |
|  | Odczyt badania z urządzenia w programie i jego archiwizacja | TAK |  |
|  | Rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym | TAK |  |
|  | Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów | TAK |  |
|  | Tabela pomiarów w raporcie uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA,MAP, Tętna dla każdego pomiaru. Możliwość wprowadzenia notatki dla każdego pomiaru w tabeli. | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie pdf | TAK |  |
| 26 | Możliwość podglądu archiwalnego badania przypisanego do pacjenta | TAK |  |
|  | Menu i raporty w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja testu szczelności (automatyczna weryfikacja poprawności działania urządzenia, szczelności zaworów, czujników, pompy i szczelności mankietu). | TAK |  |
|  | Tryb pracy stacjonarnego ciśnieniomierza | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do holtera ciśnienia | TAK |  |
|  | Wyposażenie: mankiet dla dorosłych – rozmiar średni , przewód ciśnieniowy, łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego, torba z rejestratorem z pasem, baterie alkaliczne (AA) – 2 szt., | TAK |  |

Poz. 4 - HOLTER EKG

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej | TAK |  |
| 14. | Szkolenie z obsługi urządzenia, w tym także w zakresie efektywnego ekologicznego użytkowania sprzętu, personelu medycznego i min. 1 osób pionu technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem-certyfikatem / ze wskazaniem listy przeszkolonych/ w siedzibie zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie lub e-mail. | TAK |  |
| 15. | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych 2 szkoleń pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 16. | Sprzęt wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną | TAK - podać |  |
| 17. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | Kompletny rejestrator holterowski EKG 3,12 odprowadzeniowy z możliwością wymiany kabli tj. gotowy do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). | TAK |  |
|  | Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej | TAK |  |
|  | Zapis na kartę micro SDHC | TAK |  |
|  | Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji | TAK |  |
|  | Rejestracja sygnału EKG przez okres 24 h,48h lub 7 dni | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz, oraz menu wyświetlane na ekranie umożliwiające obsługę za pomocą klawiatury | TAK |  |
|  | Wymiary: 76 x 72 x 23 mm (+/- 5 mm) | TAK - podać |  |
|  | Możliwość podglądu danych pacjenta | TAK |  |
|  | Sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP | TAK |  |
|  | Trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora | TAK |  |
|  | Opcje zmiany parametrów : tryb wyświetlania grup, tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeń, typ badania (24-godzinne, 48-godzinne, 7-dniowe), data i godzina, tryb online (możliwość podłączenia bezprzewodowego ), język | TAK |  |
|  | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania całego sygnału EKG | TAK |  |
|  | Automatyczne drukowanie | TAK |  |
|  | Możliwość analizy retrospektywnej i prospektywnej | TAK |  |
|  | Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV | TAK |  |
|  | Analiza pracy rozrusznika serca | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Wybieranie do druku przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami | TAK |  |
|  | Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie | TAK |  |
|  | Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych | TAK |  |
|  | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania raportów badań | TAK |  |
|  | Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R | TAK |  |
|  | Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach | TAK |  |
|  | Funkcje oszczędności energii baterii | TAK |  |
|  | Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń | TAK |  |
|  | Filtr izolinii 0,05 Hz | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: min. 2000 próbek/kanał | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie: 1 bateria AA lub akumulator | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do oferowanego holtera EKG | TAK |  |
|  | W cenie, każdy aparat wyposażony w: etui na aparat, kable EKG (do każdego typu odprowadzeń), elektrody jednorazowe (50 szt), bateria zasilająca, karta pamięci. | TAK, podać |  |
|  | Funkcje oszczędności energii baterii | TAK |  |

Poz. 5 - TELEMETRIA CENTRALNA

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej | TAK |  |
| 14. | Szkolenie z obsługi urządzenia, w tym także w zakresie efektywnego ekologicznego użytkowania sprzętu, personelu medycznego i min. 1 osób pionu technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem-certyfikatem / ze wskazaniem listy przeszkolonych/ w siedzibie zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie lub e-mail. | TAK |  |
| 15. | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych 2 szkoleń pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 16. | Sprzęt wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną | TAK - podać |  |
| 17. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | Stacja monitorowania umożliwiająca jednoczesny podgląd parametrów z opisanych wyżej monitorów pacjenta. W zestawie budowa sieci WiFi. | TAK |  |
|  | Możliwość pełnego podglądu wybranego monitor pacjenta (wszystkie krzywe i wartości parametrów) | TAK |  |
|  | Zestaw akcesoriów sieciowych do podłączenia oferowanych monitorów pacjenta. Stacja monitorowania umożliwiająca podłączenie do 64 stanowisk monitorowania bez konieczności rozbudowywania oprogramowania o dodatkowe opcje. | TAK |  |
|  | Centrala zainstalowana na komputerze połączonym z dwoma ekranami każdym o przekątnej co najmniej 23” | TAK - podać |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie alarmów technicznych w formie graficznej, ułatwiające szybką identyfikację problemu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie centrali analizy załamka ST w formie graficznej, pokazujący w czasie rzeczywistym odchylenie wartości ST od linii odniesienia. | TAK |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | TAK |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta | TAK - podać |  |
|  | Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin | TAK - podać |  |
|  | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | TAK - podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezpośrednie podłączenie (bez użycia dodatkowych urządzeń pośrednich jak dedykowane moduły czy kardiomonitory) i wyświetlenie na ekranie centrali danych z zewnętrznych urządzeń peryferyjnych (respiratory) | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu wybranego monitora pacjenta na dowolnym komputerze PC z oprogramowaniem Windows podłączonym do wspólnej sieci ze stacją centralnego monitorowania. Podgląd za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta oprogramowania centrali. | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | TAK |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | TAK - podać |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | TAK |  |
|  | Funkcja zdalnego programowania układu krzywych i wartości parametrów na wybranym monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy centrali o podgląd o zbieranie danych z monitorów funkcji życiowych pracujących w trybie SpotCheck (kontroli) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję podglądu parametrów monitorowanych pacjentów na telefonach komórkowych oraz tabletach wyposażonych w system operacyjny Android | TAK |  |
|  | Funkcja zdalnego programowania układu krzywych i wartości parametrów na wybranym monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Nadajnik telemetryczny 1 sztuka |  |  |
|  | Nadajnik osobisty pacjenta wyposażony w zasilanie akumulatorowe na co najmniej15 godzin oraz pojemnościowy ekran dotykowy LCD TFT min. 3” kolorowy do wyświetlania krzywych i wartości, w tym możliwość jednoczasowego wyświetlania min. 2 krzywych EKG. | TAK - podać |  |
|  | Możliwość wyboru pionowego lub poziomego wyświetlania krzywych i parametrów. | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez pojemnościowy ekran dotykowy i przyciski. Funkcja obsługi gestów (np. Naciśnięcie i przytrzymanie, przeciągnięcie, przesunięcie palcem) | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia nadajnika: stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym CF, ochrona przed dostępem wody min. IPX7, wysokość spadku min. 1,2 m. | TAK - podać |  |
|  | Monitorowanie EKG we wszystkich nadajnikach. W komplecie z monitorem komplet 5 końcówek EKG z klipsami | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zestawów 3, 5 i 6 końcówkowych. 3-końcówki – odprowadzenia I, II, III, 5-końcówek EKG – odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 6-końcówek EKG – odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości pracy serca zliczanej z EKG: co najmniej 15-300 B/min, | TAK - podać |  |
|  | Analiza arytmii, co najmniej 24 rodzaje | TAK - podać |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc | TAK - podać |  |
|  | Graficzne przedstawienie podłączonych elektrod EKG, z informacją o odłączonym kanale | TAK |  |
|  | Monitorowanie saturacji (SpO2) we wszystkich nadajnikach. Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 30 do 300 P/min. W komplecie z monitorem przewód oraz wielorazowy czujnik SpO2 na palec | TAK - podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie NIBP | TAK |  |
|  | System alarmowy. Wskaźnik dźwiękowy. Wskaźnik wizualny: - kontrolka alarmów, - wyświetlanie komunikatu alarmowego. | TAK |  |
|  | Nadajnik pacjenta wyposażony w wewnętrzną pamięć pozwalającą na przechowywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych w przypadku rozłączenia ze stacją centralnego nadzoru | TAK - podać |  |
|  | W ofercie z każdym nadajnikiem akcesoria do przenoszenia - wielorazowa torebka z paskiem 1 szt. | TAK |  |
|  | W ofercie z każdym nadajnikiem 1 szt. dedykowany akumulator. W zestawie z nadajnikami ładowarka do 10 akumulatorów jednocześnie | TAK |  |
|  | Gwarantowany, nieprzerwany zasięg telemetryczny w odległości min. 25 m od AP (Access Point) w linii prostej od punktu dostępowego sieci. | TAK, podać |  |

Poz. 6 - USG

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej | TAK |  |
| 14. | Szkolenie z obsługi urządzenia, w tym także w zakresie efektywnego ekologicznego użytkowania sprzętu, personelu medycznego i min. 1 osób pionu technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem-certyfikatem / ze wskazaniem listy przeszkolonych/ w siedzibie zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie lub e-mail. | TAK |  |
| 15. | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych 2 szkoleń pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 16. | Sprzęt wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną | TAK - podać |  |
| 17. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | Cyfrowy echokardiograf stacjonarny z podstawą jezdną na kołach z możliwością ich blokady | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-230V, 50-60Hz | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max. 75 kg | TAK - podać |  |
|  | Całkowicie cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania cyfrowego min 20 000 000 | TAK - podać |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd sond obrazowych min 4 | TAK - podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min 1-24 MHz | TAK - podać |  |
|  | Dynamika systemu min 430 dB | TAK - podać |  |
|  | Maksymalna głębokość pola obrazowego min 50 cm | TAK - podać |  |
|  | Powiększenie obrazu min 10x | TAK - podać |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach, pionowej i poziomej. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości położenia pulpitu konsoli min 30 cm | TAK - podać |  |
|  | Regulacja obrotu panelu sterowania (pulpitu) w lewo/prawo minum +/- 30 stopni | TAK - podać |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |
|  | Dotykowy panel sterujący wbudowany w konsolę min 12” | TAK - podać |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej min 21,5” z regulacją w trzech płaszczyznach na przegubowym ramieniu | TAK - podać |  |
|  | Regulacja położenia monitora w pionie, niezależnie od konsoli min. 14 cm | TAK - podać |  |
|  | Regulacja położenie monitora w poziomie, niezależnie od konsoli min. 32 cm w każdą stronę | TAK - podać |  |
|  | Wewnętrzny dysk HDD o pojemności min 500 GB | TAK - podać |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat z przewodem EKG trójodprowadzeniowym | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w interfejs DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | Wbudowany port USB do podłączenia nośnika typu PenDrive | TAK |  |
|  | B-Mode | TAK |  |
|  | M-Mode | TAK |  |
|  | Kolor M-Mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode „na żywo”, na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu z możliwością wykonywania pomiarów i kalkulacji | TAK |  |
|  | Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej | TAK |  |
|  | Doppler Spektralny Fali Ciągłej | TAK |  |
|  | Regulacja bramki dopplera w zakresie min. 1-16 mm | TAK - podać |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną PW z max. mierzoną prędkością przy zerowym kącie min. 8 m/s | TAK - podać |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą CQ z max. mierzoną prędkością przy zerowym kącie min. 12,5 m/s | TAK - podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i PW-Doppler - triplex | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i CW-Doppler - triplex | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame Rate) dla trybu B min 2900 klatek na sek | TAK - podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame Rate) dla trybu Kolor Doppler min 690 klatek na sek | TAK - podać |  |
|  | Funkcje postprocessingu dla trybu PW Doppler Spektralny (pętle/obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne): - Wzmocnienie - Linia bazowa - Korekcja kąta - Automatyczna korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Mapy szarości - Koloryzacja | TAK |  |
|  | Pamięć CINELOOP z możliwością zapisu do min. 170 000 obrazów | TAK - podać |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów, obliczeń i generowania raportów dla badań echokardiograficznych dorosłych | TAK |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | TAK |  |
|  | Algorytm do analizy ilościowej globalnej i regionalnej kurczliwości ścian lewej komory bazujący na metodzie śledzenia markerów akustycznych. Umożliwia prezentację wyników w formie wykresu typu „oko byka”. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowaną analizę kurczliwości ścian lewej komory z automatycznym wykrywaniem projekcji za pomocą jednego kliknięcia. | TAK |  |
|  | Zautomatyzowane oprogramowanie do pomiaru frakcji wyrzutowej oparte na algorytmie śledzenia plamek 2D i metodzie Simpsona. Możliwość analizy z oraz bez sygnału EKG. | TAK |  |
|  | Zautomatyzowany pomiar frakcji wyrzutowej z algorytmem wykrywania projekcji i wykonywaniem pomiaru za pomocą jednego kliknięcia | TAK |  |
|  | Półautomatyczna kwantyfikacja najpowszechniejszych pomiarów odległościowych wykonywanych na obrazach przymostkowych 2D | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające rozpoznawanie widma Dopplera Spektralnego w oparciu o sztuczną inteligencję, która umożliwia automatyczne rozpoczęcie pomiaru | TAK |  |
|  | Sonda sektorowa matrycowa |  |  |
|  | Zakres pasma częstotliwości min. 1,5 – 4,5 MHz | TAK - podać |  |
|  | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 240 | TAK - podać |  |
|  | Kąt pola obrazowania min. 110° | TAK - podać |  |
|  | Sonda liniowa naczyniowa |  |  |
|  | Zakres pasma częstotliwości min. 4 – 11 MHz | TAK - podać |  |
|  | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 190 | TAK - podać |  |
|  | Szerokość pola obrazowania min. 38 mm | TAK - podać |  |
|  | Sonda przezprzełykowa wolumetryczna |  |  |
|  | Zakres pasma częstotliwości min. 3 – 8 MHz | TAK - podać |  |
|  | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 2400 | TAK - podać |  |
|  | Kąt pola obrazowania min. 90° | TAK - podać |  |

__________________________________

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)