Załącznik nr 3.3 do SWZ

## ADT.261.4.2026

## Dostawa sprzętu medycznego i oprogramowania w ramach projektu KPO D1.1.1 pn. „Kardiologia w nowej odsłonie – rozwój infrastruktury medycznej ZOZ Łowicz w ramach KPO

## FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ 3

Poz. 1 - DEFIBRYLATOR

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej | TAK |  |
| 14. | Szkolenie z obsługi urządzenia, w tym także w zakresie efektywnego ekologicznego użytkowania sprzętu, personelu medycznego i min. 1 osób pionu technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem-certyfikatem / ze wskazaniem listy przeszkolonych/ w siedzibie zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie lub e-mail. | TAK |  |
| 15. | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych 2 szkoleń pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 16. | Sprzęt wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną | TAK - podać |  |
| 17. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6 kg | TAK - podać |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 | TAK - podać |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | TAK - podać |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | TAK - podać |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | TAK |  |
|  | Menu, komunikaty głosowe, instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | TAK - podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | TAK - podać |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK - podać |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) | TAK |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) oraz bez podłączenia do sieci elektrycznej. Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. | TAK |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | TAK |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołu FTP - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | TAK |  |
|  | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Dane trendów - Wartości monitorowanych parametrów - Alarmy - Raporty autotestów Raporty testów użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | TAK - podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min. 8’’ zabezpieczony hartowanym/wzmocnionym szkłem | TAK - podać |  |
|  | Wysoka rozdzielczość ekranu min. 1024x768 pikseli | TAK - podać |  |
|  | Ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 5 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | TAK |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK - podać |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK - podać |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 150 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 120 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia | TAK - podać |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK - podać |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 23 poziomów energii defibrylacji | TAK - podać |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK - podać |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund | TAK - podać |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku | TAK - podać |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dorosłych w zakresie min. od 100 do 360J | TAK - podać |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 do 200J | TAK - podać |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | TAK |  |
|  | Metronom uciśnięć klatki piersiowej w trybie defibrylacji ręcznej oraz AED. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). | TAK - podać |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | TAK |  |
| EKG |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | TAK - podać |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | TAK - podać |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK - podać |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. | TAK - podać |  |
|  | Wzmocnienie sygnału na min. 6 poziomach: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | TAK - podać |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | TAK |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | TAK |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. | TAK |  |
| Respiracja impedancyjna |  |  |  |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | TAK - podać |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | TAK - podać |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | TAK |  |
| Nieinwazyjna stymulacja zewnętrzna |  |  |  |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | TAK - podać |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min | TAK - podać |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. | TAK - podać |  |
| SPO2 |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | TAK - podać |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | TAK - podać |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK |  |
| NIBP |  |  |  |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie | TAK |  |
|  | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg | TAK |  |
|  | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. | TAK - podać |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych | TAK |  |

Poz. 2 – DEFIBRYLATOR (zaawansowany)

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej | TAK |  |
| 14. | Szkolenie z obsługi urządzenia, w tym także w zakresie efektywnego ekologicznego użytkowania sprzętu, personelu medycznego i min. 1 osób pionu technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem-certyfikatem / ze wskazaniem listy przeszkolonych/ w siedzibie zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie lub e-mail. | TAK |  |
| 15. | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych 2 szkoleń pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 16. | Sprzęt wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną | TAK - podać |  |
| 17. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6 kg | TAK - podać |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 lub równoważna | TAK - podać |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | TAK - podać |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | TAK - podać |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | TAK |  |
|  | Menu, komunikaty głosowe, instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | TAK - podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | TAK - podać |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK - podać |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) | TAK |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) oraz bez podłączenia do sieci elektrycznej. Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. | TAK |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | TAK |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołu FTP - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | TAK |  |
|  | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Dane trendów - Wartości monitorowanych parametrów - Alarmy - Raporty autotestów - Raporty testów użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | TAK - podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min. 8’’ zabezpieczony hartowanym/wzmocnionym szkłem | TAK - podać |  |
|  | Wysoka rozdzielczość ekranu min. 1024x768 pikseli | TAK - podać |  |
|  | Ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 5 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | TAK |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK - podać |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK - podać |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 150 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 120 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia | TAK - podać |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK - podać |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 23 poziomów energii defibrylacji | TAK - podać |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK - podać |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund | TAK - podać |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku | TAK - podać |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dorosłych w zakresie min. od 100 do 360J | TAK - podać |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 do 200J | TAK - podać |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | TAK |  |
|  | Metronom uciśnięć klatki piersiowej w trybie defibrylacji ręcznej oraz AED. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). | TAK - podać |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | TAK |  |
| EKG |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń |  |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV |  |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału na min. 6 poziomach: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto |  |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji |  |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF |  |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta |  |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. |  |  |
| Respiracja impedancyjna |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń |  |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV |  |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |  |
| Nieinwazyjna stymulacja zewnętrzna |  |  |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie |  |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA |  |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. |  |  |
| SPO2 |  |  |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie |  |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA |  |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. |  |  |
| NIBP |  |  |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. |  |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie |  |  |
|  | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) |  |  |
|  | Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg |  |  |
|  | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. |  |  |
| EtCO2 |  |  |  |
|  | Pomiar CO2 w zakresie od min. 0-150 mmHg z rozdzielczością 1 mmHg |  |  |
|  | Zakres pomiaru awRR od min. 0-150 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. |  |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych |  |  |

Poz. 3 – KARDIOMONITOR NA WÓZKU - 2 SZTUKI

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej | TAK |  |
| 14. | Szkolenie z obsługi urządzenia, w tym także w zakresie efektywnego ekologicznego użytkowania sprzętu, personelu medycznego i min. 1 osób pionu technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem-certyfikatem / ze wskazaniem listy przeszkolonych/ w siedzibie zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie lub e-mail. | TAK |  |
| 15. | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych 2 szkoleń pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 16. | Sprzęt wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną | TAK - podać |  |
| 17. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 12", rozdzielczości co najmniej 1200x800 pikseli. W obudowie monitora miejsce na akcesoria pomiarowe. | TAK - podać |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów, przyciski funkcyjne oraz pokrętło. Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. Monitor wyposażony w funkcje demo oraz tryb szkoleniowy zawierający podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z monitora. | TAK - podać |  |
|  | Do 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 250 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | TAK - podać |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | TAK |  |
|  | Stopień ochrony przed zalaniem wodą co najmniej IPX1 | TAK - podać |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: | TAK |  |
| a) | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, | TAK - podać |  |
| b) | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |
| c) | kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania | TAK |  |
|  | System alarmowy generujący dwa rodzaje sygnalizacji alarmowej: alarmy fizjologiczne oraz techniczne. Alarmy klasyfikowane według czterech priorytetów w zależności od stopnia zagrożenia alarmu. Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). | TAK - podać |  |
|  | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5, 10 i 15 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | TAK |  |
|  | W celu ułatwienia identyfikacji alarmującego monitora możliwość ustawienia oddzielnego wzorca dźwiękowego sygnalizacji alarmowej. Co najmniej 3 wzorce do wyboru. | TAK - podać |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 10 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 27 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF (we wszystkich monitorach). | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna | TAK - podać |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora. | TAK - podać |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. Możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. | TAK - podać |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów. | TAK - podać |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s. | TAK - podać |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. | TAK, podać |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego co najmniej od 30 do 290 mmHg. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z monitorem przewód oraz mankiet w rozmiarze średnim. | TAK - podać |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 0 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. | TAK - podać |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty oraz 1200-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 10 minut. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin. | TAK - podać |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | TAK - podać |  |
|  | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. | TAK |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru przystosowanej również do obsługi monitorów modułowych oraz nadajników telemetrycznych, | TAK |  |
|  | Statyw na kółkach z półką do mocowania monitora i koszykiem na akcesoria lub uchwyt na ścianę z półką do mocowania monitora i koszykiem na akcesoria | TAK |  |

Poz. 4 – KARDIOMONITOR - 4 SZTUKI

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać (max. 60 m-cy) |  |
| 6. | Dostępność do części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia i uruchomienia sprzętu | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać | Firma tel:..... / email…… |
| 12. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy do Działu Technicznego Zamawiającego następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: - harmonogram przeglądów/walidacji kalibracji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg. wskazań producenta, -instrukcję użytkowania urządzeń (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP, - instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne - podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności. - czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). - wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej | TAK |  |
| 14. | Szkolenie z obsługi urządzenia, w tym także w zakresie efektywnego ekologicznego użytkowania sprzętu, personelu medycznego i min. 1 osób pionu technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji urządzenia potwierdzone protokołem-certyfikatem / ze wskazaniem listy przeszkolonych/ w siedzibie zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie lub e-mail. | TAK |  |
| 15. | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych 2 szkoleń pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 16. | Sprzęt wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną | TAK - podać |  |
| 17. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor o konstrukcji kompaktowo-modułowej. Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). | TAK - podać |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | TAK - podać |  |
|  | Do 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | TAK - podać |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na co najmniej dwa dodatkowe moduły. Nie dopuszcza się monitora z zewnętrzną ramą dołączaną do kardiomonitora | TAK - podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe (rozbudowa bez udziału serwisu): - inwazyjnego pomiaru ciśnienia (co najmniej o dwa kanały), - kapnografii, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - pomiaru stopnia uśpienia BIS. | TAK |  |
|  | Wyposażenie w interfejsy wejścia/wyjścia: |  |  |
| a) | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, gniazdo do podłączenia ekranu kopiującego, | TAK - podać |  |
| b) | gniazdo do podłączenia monitora kopiującego, | TAK |  |
| c) | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania | TAK |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Wykorzystywanie do analizy EKG 4 odprowadzeń jednocześnie, z możliwością ich wyboru. | TAK - podać |  |
|  | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. W komplecie z monitorem: - przewód EKG do 3/5 końcówek - zestaw 5 końcówek EKG | TAK |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 25 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. | TAK - podać |  |
|  | Monitory wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna | TAK |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST. | TAK - podać |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów. | TAK - podać |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3 mm/s; 6.2 mm/s 5; 12,5 mm/s; 25 mm/s. | TAK - podać |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z każdym monitorem: - przewód interfejsowy oraz czujniki SpO2 - czujnik na palec typu klips dla dorosłych | TAK - podać |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego co najmniej od 30 do 290 mmHg. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | TAK - podać |  |
|  | W komplecie z monitorem: - przewód połączeniowy do mankietów - mankiet wielorazowy dla dorosłych | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 0 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. | TAK - podać |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK - podać |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin. | TAK - podać |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | TAK - podać |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru przystosowanej również do obsługi monitorów modułowych oraz nadajników telemetrycznych, | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK - podać |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, ICG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG; - FloTrac | TAK - podać |  |
|  | W ofercie z każdym monitorem uchwyt do montażu na ścianie z półką na monitor i koszykiem na akcesoria lub wózek jezdny z półką na monitor i koszykiem na akcesoria | TAK |  |

__________________________________

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)