Załącznik nr 3.4 do SWZ

## ADT.261.4.2026

Dostawa sprzętu medycznego i oprogramowania w ramach projektu KPO D1.1.1 pn. „Kardiologia w nowej odsłonie – rozwój infrastruktury medycznej ZOZ Łowicz w ramach KPO

## FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ 4

ROZBUDOWA SYSTEMU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ AQUILION PRIME SP O APLIKACJE DO WYKONYWANIA BADAŃ KARDIOLOGICZNYCH – 1 SZTUKA

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji / wersja oprogramowania | Min. 2025 / fabrycznie nowe / nieużywane / aktualna wersja oferowanego oprogramowania |  |
| 5. | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK, Podać |  |
| 6. | Dostępność do wsparcia serwisowego / aktualizacji / części / komponentów przez minimum 5 lat | TAK, Podać |  |
| 7. | Lista serwisów w okresie gwarancji | TAK, Podać |  |
| 8. | Przyjęcie zgłoszenia naprawy i zakończenie jej nie później niż w ciągu 72 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 9. | Zamawiający wymaga dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia przedmiotu zamówienia | TAK |  |
| 10. | Przeglądy gwarancyjne / czynności serwisowe zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów / aktualizacji / czynności zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, Podać |  |
| 11. | Lista serwisów pogwarancyjnych | TAK, podać | Firma tel.: …… / e-mail: …… |
| 12. | Wraz z urządzeniem / oprogramowaniem Wykonawca dostarczy do DZIAŁU TECHNICZNEGO następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim na adres medtech@zozlowicz.pl: harmonogram przeglądów / walidacji / kalibracji / aktualizacji podczas trwania gwarancji i po jej zakończeniu wg wskazań producenta; instrukcję użytkowania (w tym dot. aspektów ochrony środowiska) oraz dokumentację BHP; instrukcję serwisową oraz szczegółowy wykaz czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne; dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności; informację, czy producent wymaga części / komponentów zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy); wykaz zalecanych przez producenta preparatów myjących i dezynfekujących (jeśli dotyczy). | TAK, Podać |  |
| 13. | Deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy) | TAK |  |
| 14. | Szkolenie z obsługi urządzenia / oprogramowania, w tym także w zakresie efektywnego ekologicznego użytkowania sprzętu, dla personelu medycznego, lekarzy, techników elektroradiologii min. 5 dni po 8 godzin/ dzień oraz min. 1 osoby pionu technicznego w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji, potwierdzone protokołem-certyfikatem / ze wskazaniem listy przeszkolonych / w siedzibie Zamawiającego z ustaleniem terminu i formy drogą telefoniczną, pisemnie lub e-mail | TAK |  |
| 15. | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych 2 szkoleń w łącznym wymiarze min. 3 dni po 8 godzin/dzień pracowników w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność, w siedzibie Użytkownika | TAK |  |
| 16. | Rozwiązanie wyposażone w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną | TAK – podać |  |
| 17. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK |  |

L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis)

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia stanowi rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu tomografii komputerowej Canon Aquilion Prime SP o aplikacje / funkcjonalności do oceny badań kardiologicznych | TAK |  |
| 2. | Oferowane rozwiązanie musi być w pełni kompatybilne sprzętowo, systemowo i funkcjonalnie z posiadanym przez Zamawiającego tomografem komputerowym Aquilion Prime SP oraz posiadanymi stacjami diagnostycznym z oprogramowaniem Vitrea Advanced Visuzalization sn/ 511537947. Oprogramowanie do badan kardiologicznych kompatybilne z zainstalowanym oprogramowaniem, pochodzące od tego samego producenta | TAK |  |
| 3. | Rozwiązanie musi umożliwiać wykonywanie badań kardiologicznych z wykorzystaniem posiadanego tomografu komputerowego | TAK |  |
| 4. | Zakres zadania obejmuje dostawę i instalację pakietu oprogramowania oraz funkcjonalności dedykowanych do wykonywania badań kardiologicznych | TAK |  |
| 5. | Moduł badań kardiologicznych dla tomografii komputerowej zawierający system skanowania bramkowanego sygnałem EKG | TAK |  |
| 6. | Funkcja detekcji arytmii umożliwiająca automatyczne przełączenie trybu skanowania w przypadku nieregularnego rytmu serca | TAK |  |
| 7. | Tryb prospektywnego bramkowania helikalnego umożliwiający skrócenie czasu badania i redukcję zużycia kontrastu | TAK |  |
| 8. | Wsparcie procedur diagnostycznych dla pacjentów z arytmią | TAK |  |
| 9. | Wsparcie planowania zabiegów TAVR | TAK |  |
| 10. | Dedykowany kardiomonitor na wózku umożliwiający wykonywanie badań bramkowanych | TAK |  |
| 11. | Kardiomonitor kompatybilny z oferowanym rozwiązaniem i posiadanym tomografem | TAK |  |
| 12. | Pakiet aplikacji analitycznych dla stacji diagnostycznej obejmujący narzędzie do analizy naczyń wieńcowych | TAK |  |
| 13. | Narzędzie do analizy naczyń wieńcowych musi umożliwiać co najmniej wizualizację 3D, pomiary zwężeń i ocenę światła naczynia | TAK |  |
| 14. | Moduł oceny zwapnień (Calcium Score) zgodnie z metodologią Agatstona oraz innymi standardami | TAK |  |
| 15. | Aplikacja do oceny blaszek miażdżycowych umożliwiająca co najmniej identyfikację, ocenę objętości, pola powierzchni oraz wskaźników ściany i światła naczynia | TAK |  |
| 16. | Aplikacja do analizy funkcjonalnej lewej komory serca | TAK |  |
| 17. | Aplikacja do analizy czynnościowej jam serca / analizy wielojamowej | TAK |  |
| 18. | Możliwość wykonywania analiz LV / RV / Multichamber | TAK |  |
| 19. | Oferowane rozwiązanie musi stanowić dedykowaną rozbudowę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta bazowego systemu diagnostycznego | TAK |  |
| 20. | Oferowane rozwiązanie nie może powodować utraty funkcjonalności, kompatybilności, gwarancji ani możliwości serwisowania posiadanego tomografu | TAK |  |
| 21. | Wykonawca zapewni dostawę wszystkich licencji, kluczy aktywacyjnych, komponentów, konfiguracji i elementów niezbędnych do prawidłowego uruchomienia rozwiązania | TAK |  |
| 22. | Wykonawca przeprowadzi instalację, montaż, konfigurację, testy poprawności działania, testy odbiorcze I specjalistyczne (jeśli dotyczy) oraz włączenie systemu do eksploatacji | TAK |  |
| 23. | Nazwy oferowanych aplikacji/modułów/licencji | Podać |  |
| 24. | Wersja oprogramowania | Podać |  |
| 25. | Typ / model kardiomonitora na wózku | Podać |  |
| 26. | Zakres dostarczanych licencji (licencja bezterminowa / czasowa / liczba stanowisk / zakres uprawnień) | Podać |  |
| 27. | Szczegółowy zakres funkcjonalny pakietu do analizy naczyń wieńcowych | Podać |  |
| 28. | Szczegółowy zakres funkcjonalny pakietu Calcium Score | Podać |  |
| 29. | Szczegółowy zakres funkcjonalny pakietu oceny blaszek miażdżycowych | Podać |  |
| 30. | Szczegółowy zakres funkcjonalny pakietu analizy funkcjonalnej lewej komory | Podać |  |
| 31. | Szczegółowy zakres funkcjonalny pakietu analizy wielojamowej / czynnościowej serca | Podać |  |
| 32. | Parametry techniczne kardiomonitora na wózku | Podać |  |
| 33. | Wymagania instalacyjne / środowiskowe / licencyjne po stronie Zamawiającego | Podać |  |
| 34. | Termin realizacji, dostawy, instalacji i uruchomienia | Do 19.06.2026 |  |

__________________________________

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)