Nr sprawy: DZP.26.6.2026.ZP.D

Dostawa USG (poz. 1.1.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25

- Wymagania ogólne:

Kliniczny, cyfrowy ultrasonograf klasy highend nowej generacji wyposażony w 5 głowic ultrasonograficznych – 1 sztuka

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zaimplementowana do systemu technologia kognitywna oparta na sztucznej inteligencji (AI) do dokładniejszej wizualizacji granic tkanek, redukcji szumów i artefaktów w szczególności w głęboko położonych narządach, minimum 3 techniki obrazowania harmonicznego - szerokopasmowe, z inwersją impulsu i filtrowania, filtr adaptacyjny zwiększający rozdzielczość obrazu w czasie rzeczywistym, jednoczesne przestrzenne skanowanie wiązki pod wieloma kątami i różnymi częstotliwościami w czasie rzeczywistym: emisja i odbiór (obrazowanie typu Compound) | Tak |  |
|  | technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania w czasie rzeczywistym z syntezą wielu typów wiązek ultradźwiękowych w tym wiązek o różnej częstotliwości | Tak |  |
|  | oprogramowanie obrazowe wykorzystujące specjalne algorytmy oparte na analizie przestrzennej pojedynczych pikseli w celu wyeliminowania artefaktów szumowych, podkreślenia krawędzi obszarów ze zmianami jasności tworząc obraz o wysokim kontraście, wygładzenia struktury tkanki, redukcji szumów w przestrzeniach bezechowych lub o niskiej jasności jak np. obszary płynowe i naczynia, zapewniając precyzyjne obrazowanie ścian naczyń i jam serca - funkcja identyfikuje niewielkie różnice w tkankach i zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia nieprawidłowości w tkance we wczesnym stadium w badaniach jamy brzusznej (wątroba, nerki), serca, serca płodu, OB., EUS, piersi | Tak |  |
|  | Color Doppler (CFM) | Tak |  |
|  | Power Doppler (CFA) | Tak |  |
|  | Power Doppler kierunkowy (DCFA) | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw. dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI, Doppler CW (opcja) | Tak |  |
|  | Shear Wave Elastography - funkcja pomiaru propagacji fali poprzecznej (opcja) | Nie |  |
|  | Elastografia typu Strain - obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwia zobrazowanie różnic sztywności badanych struktur (opcja) | Nie |  |
|  | Auto IMT - automatyczny pomiar kompleksu IMT | Tak |  |
|  | CEUS - kontrastowe echo harmoniczne | Tak |  |
|  | Doppler Pulsacyjny (PWD i PWD HPRF) | Tak |  |
|  | Tryb obrazowania wolnych przepływów (tzw. Doppler onkologiczny) - nowa generacja rozszerzonego obrazowania Dopplerowskiego o wysokiej rozdzielczości i czułości | Tak |  |
|  | Tryb obrazowania mikroprzepływów - funkcja wykrywania informacji o krwioobiegu przy wysokiej czułości i wysokiej częstotliwości klatek bez użycia efektu Dopplera | Tak |  |
|  | DICOM 3.0, karta sieciowa 100Mbps | Tak |  |
|  | 4 aktywne porty głowic + 2 gniazda parkingowe; monitor OLED 22 cale na przegubowym ramieniu | Tak |  |
|  | głowica Convex wykonana w technologii single crystal lub matrycowej, o zakresie częstotliwości min. 1- 6 MHz | Tak |  |
|  | głowica liniowa do badań małych narządów, o zakresie częstotliwości min. 5-13 MHz, szerokość czoła min. 50 mm | Tak |  |
|  | dwie głowice liniowe do badań naczyniowych i małych narządów, o zakresie częstotliwości min. 2-12 MHz i szerokości czoła max. 38 mm, min. 960 elementów | Tak |  |
|  | głowica endokawitarna, o zakresie częstotliwości min. 2-9 MHz, kąt widzenia min. 200 stopni. ilość elementów min. 960 Pobór mocy max 900VA | Tak |  |
|  | udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
|  | zapewnienie licencji do systemu USG umożliwiające komunikację z systemem Zamawiającego. Licencje zapewnią archiwizację i komunikację obrazów medycznych i efektywne zarządzenie cyfrowymi obrazami diagnostycznymi z systemem Zamawiającego. Licencje umożliwią optymalną integrację z systemami takimi jak HIS, RIS oraz istniejącą infrastrukturą IT. Licencje zapewnią zgodność ze standardami: DICOM, IHE, HIPAA, HL7* | Tak | TAK/NIE Nazwa proponowanego rozwiązania* ……………………. * należy wskazać proponowane rozwiązanie |
|  | przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawianego ultrasonografu w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia |

*Wypełnia Wykonawca