Załącznik nr 3 do SWZ

postępowanie SZP/243-121/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa urządzenia: Zintegrowane środowisko do synchronicznego sterowania układami energoelektroniki i akwizycji danych wraz z dedykowanym interfejsem komunikacji FPGA, sondami napięciowymi i prądowymi oraz wejściami pomiarowymi stanowiące element składowy Stanowiska do pozyskiwania cyfrowych bliźniaków komponentów i podsystemów elastycznych sieci zasilających

- Krótki opis urządzenia: Aparatura naukowo-badawcza fabrycznie nowa

- Kod CPV: 38500000-0

- Opis urządzenia przez parametry / specyfika techniczna

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Zintegrowane środowisko do synchronicznego sterowania układami energoelektroniki i akwizycji danych wraz z dedykowanym interfejsem komunikacji FPGA, sondami napięciowymi i prądowymi oraz wejściami pomiarowymi stanowiące element składowy Stanowiska do pozyskiwania cyfrowych bliźniaków komponentów i podsystemów elastycznych sieci zasilających. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| Lp. | Wymagania zamawiającego | Oferowany parametr |
|  |  | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | Elementy środowiska - Kontroler do szybkiego prototypowania układów sterowania w systemach energoelektronicznych (sztuk 1). - Urządzenie powinno umożliwiać eksperymentalną walidację algorytmów sterowania w czasie rzeczywistym, zarówno dla pojedynczych układów energoelektronicznych, jak i dla ich wzajemnych interakcji w układach złożonych. System musi być zdolny do synchronizacji wielokanałowych pomiarów z pętlami regulacji zamkniętej dla potrzeb tworzenia i implementacji cyfrowych bliźniaków opartych na sieciach neuronowych. - Wydajność obliczeniowa - Procesor o taktowaniu min. 1.5 GHz - Programowalny układ FPGA (min. 500K) z możliwością użytkowej konfiguracji - System operacyjny czasu rzeczywistego z obsługą aplikacji sterujących w pętli zamkniętej do częstotliwości min. 500 kHz - Wejścia i wyjścia: - Min. 24 wejść analogowych 16-bitowych, o częstotliwości próbkowania min. 20 Msps, zapewniających synchroniczną akwizycję sygnałów - Programowalny analogowy front-end pozwalający na regulację wzmocnienia, impedancji wejściowej i filtracji sygnałów - Min. 48 wyjścia PWM o rozdzielczości czasowej min. 250 ps, umożliwiające generację impulsów modulacyjnych do sterowania przekształtnikami mocy - Min. 24 wyjść cyfrowych i 24 wejść cyfrowych do sterowania i monitorowania systemu - Obsługa dedykowanych interfejsów enkoderów impulsowych, rezolwerów, czujników halla, czujników temperatury - Obsługa komunikacji i synchronizacji - Gigabitowy port Ethernet do komunikacji z systemami nadrzędnymi - Interfejsy QSFP+ do transmisji optycznej z opóźnieniem poniżej 1 µs i dokładnością synchronizacji w zakresie nanosekundowym - Obsługa wielomodułowej pracy sieciowej – możliwość łączenia do 64 jednostek w jeden system sterowania - Modulacja PWM i zabezpieczenia - Obsługa różnych algorytmów modulacji PWM: standardowej, wektorowej SV-PWM, modulacji z eliminacją harmonicznych oraz predykcyjnego sterowania modelowego (MPC) - Sprzętowe zabezpieczenia i szybkie blokowanie sygnałów PWM w przypadku wykrycia stanów awaryjnych - Obsługa sygnałów interlock optycznych i elektrycznych - Wymagania kompatybilności i integracji - Pełna kompatybilność z dedykowanymi układami energoelektronicznymi - Możliwość integracji z oprogramowaniem MATLAB/Simulink oraz narzędziami do symulacji przekształtników energoelektronicznych - Obsługa cyfrowych bliźniaków z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów sterowania - Zasilanie 110-230V AC - Możliwość montażu w obudowach rackowych - Dedykowany interfejs użytkownika do konfiguracji i monitorowania pracy systemu. - Oprogramowanie do automatycznej generacji kodu (sztuk 1): - umożliwia szybkie wdrażanie algorytmów sterowania i regulacji automatycznej w układach i systemach energoelektronicznych. - umożliwia pełną kompatybilność z dedykowanymi platformami sprzętowymi stosowanymi w badaniach nad przekształtnikami energoelektronicznymi typu DC/DC, DC/AC, AC/DC. - umożliwia integrację z systemami akwizycji danych i sterowania w czasie rzeczywistym. - Wymagane funkcjonalności: System operacyjny sterownika - Dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego do obsługi platformy sprzętowej (np. BBOS) - Obsługa aplikacji sterujących o częstotliwości pętli zamkniętej do min. 500 kHz - Wsparcie dla przetwarzania równoległego i wielowątkowego - Środowisko do automatycznej generacji kodu - Narzędzia do automatycznego generowania kodu sterującego z poziomu modelowania w środowisku MATLAB/Simulink - Obsługa kompilacji kodu bezpośrednio na platformie sprzętowej bez konieczności ręcznej ingerencji użytkownika - Możliwość generacji kodu w językach wysokiego poziomu oraz ich automatycznego optymalizowania pod kątem wydajności FPGA - Kompatybilność z narzędziami symulacyjnymi - Wsparcie dla narzędzi do symulacji w czasie rzeczywistym (RTS) i emulacji układów energoelektronicznych - Możliwość implementacji cyfrowych bliźniaków systemów sterowania oraz ich uruchamiania na platformie sprzętowej - Obsługa bibliotek sterowania dedykowanych dla energoelektroniki - Interfejs użytkownika i monitorowanie pracy systemu - Graficzny interfejs użytkownika do konfiguracji i monitorowania parametrów sterowania w czasie rzeczywistym - Możliwość wizualizacji i analizy danych w czasie rzeczywistym bez wpływu na działanie sterownika - Obsługa komunikacji przez Ethernet oraz interfejsy optyczne SFP+ - Zarządzanie bezpieczeństwem i niezawodnością - Automatyczna diagnostyka i obsługa błędów systemowych - Wbudowane zabezpieczenia przed nieautoryzowaną zmianą konfiguracji sterowania - Możliwość odtwarzania ustawień i konfiguracji w przypadku awarii - Licencja i dostępność - Licencja dożywotnia przypisana do konkretnego urządzenia, niewymagająca okresowego odnawiania, - Obsługa przyszłych aktualizacji i wsparcie dla nowych wersji sterownika sprzętowego, - Możliwość pracy w trybie offline, bez konieczności połączenia z internetem. - Oprogramowanie powinno umożliwiać badania nad wybranymi pojedynczymi konfiguracjami układów energoelektronicznych, a także nad wzajemnym oddziaływaniem kilku układów energoelektronicznych. |  |
|  | - Moduł półmostka mocy (800V, 24A) (sztuk 8): -zaawansowany komponent oparty na technologii tranzystorów MOSFET SiC, zaprojektowany do szybkiego przełączania oraz pracy w aplikacjach wymagających wysokiej sprawności i niskich strat mocy. - dedykowany rozwiązaniom dla energoelektronicznych systemów badawczych oraz aplikacji, w których wymagana jest praca przy wyższych napięciach i częstotliwościach przełączania. - musi być w pełni kompatybilny z systemem sterowania opartym na przedmiotowym kontrolerze oraz dedykowaną przedmiotową obudową rackową. - - obsługuje różne konfiguracje przekształtników, od izolowanych konwerterów DC/DC po falowniki wielopoziomowe. Wymagane parametry techniczne: - Topologia i budowa - Moduł półmostka MOSFET SiC - Wbudowany kondensator DC-bus o pojemności nie mniej niż 235 µF - Kompaktowy format Eurocard: 100 mm x 332 mm - Konstrukcja dostosowana do montażu w obudowie 19” rack - Charakterystyka elektryczna - Napięcie nominalne DC: 800 V - Maksymalne napięcie DC: 850 V (krótkotrwale) - Maksymalny ciągły prąd wyjściowy: 24 ARMS (przy fSW = 20 kHz) - Maksymalny prąd impulsowy: 80 ARMS - Maksymalna częstotliwość przełączania: 200 kHz - Straty przełączania: Eon-off = 800 µJ - Tranzystory SiC o napięciu znamionowym 1200 V / 36 A - Wejścia i wyjścia sygnałowe - Sterowanie optyczne: wejścia PWM na światłowód 650 nm - Pomiar prądu (sonda prądowa): czujnik LEM, wyjście analogowe RJ45 - Pomiar napięcia DC (sonda napięciowa): dzielnik rezystorowy + izolowany przedmiotowy przetwornik, wyjście analogowe RJ45 - Sygnał błędu: optyczne wyjście błędu do sprzętowego zabezpieczenia systemu - Integracja z kontrolerem i systemem rackowym - Pełna kompatybilność z przedmiotowym kontrolerem, zapewniająca łatwą implementację algorytmów sterowania - Obsługa systemu precyzyjnej synchronizacji wielumodułów z dokładnością pozwalającą na sterowanie równoległe i wielofazowe. Dopuszcza się technologie zapewniające równoważną funkcjonalność. - Możliwość łączenia w systemy wielopoziomowe i wielofazowe - Zasilanie 5V/12V z systemu rackowego - Zabezpieczenia i diagnostyka - Zabezpieczenie nadnapięciowe: wyłączenie przy VDC > 850 V - Zabezpieczenie nadprądowe: wyłączenie przy ¦IA¦ > 40 A - Ochrona termiczna: wyłączenie przy T > 80°C - Sprzętowe blokowanie sygnałów PWM w przypadku wykrycia stanu awaryjnego - Zabezpieczenie błędów wentylatora i napięć pomocniczych - Chłodzenie i montaż - Radiator chłodzony aktywnie, moc chłodzenia do 140 W - Automatyczna regulacja prędkości wentylatora - Montaż w standardowej obudowie rack 19” 3U Kompatybilność z pozostałymi elementami zamówienia |  |
|  | 4. Obudowa rackowa 3U (sztuk 1): - otwarta konstrukcja przeznaczona do montażu modułów mocy w standardzie 19". - Umożliwia integrację do ośmiu przedmiotowych modułów energoelektronicznych, co pozwala na elastyczne konfigurowanie systemów przekształtnikowych. Wymagane parametry techniczne: - Konstrukcja mechaniczna: - Wzmocniona obudowa typu 3U, zgodna ze standardem 19" - Obudowa powinna umożliwić instalację min. 8 slotów na przedmiotowe moduły mocy - Prowadnice modułów o długości min 160 mm, zapewniające stabilne mocowanie - Uchwyty mocujące moduły, zabezpieczające je przed przemieszczaniem - Zasilanie i okablowanie: - Wbudowany zasilacz pomocniczy na napięcia 12V i 5V dla przedmiotowych modułów - Wewnętrzne okablowanie zapewniające uporządkowane połączenia i minimalizujące ryzyko błędów instalacyjnych - Chłodzenie i dostęp: - Otwarta konstrukcja umożliwiająca naturalną cyrkulację powietrza wokół modułów - Łatwy dostęp do modułów, ułatwiający ich wymianę, konserwację oraz podłączanie przyrządów pomiarowych - Kompatybilność z pozostałymi elementami zamówienia |  |
|  | - Różnicowy czujnik napięcia ±500V (sztuk 10) - sensor zaprojektowany do pomiarów napięcia w aplikacjach energoelektronicznych. - kompatybilny z kontrolerem, oferując plug&play integrację za pomocą kabli RJ45. możliwość montażu na standardowych szynach DIN 35 mm, Wymagane parametry techniczne: - Zakres pomiarowy i dokładność: - Zakres pomiarowy: ±500 V - Pełny zakres pracy: ±850 V - Precyzja pomiaru: ±0,2% (typowo) - Czułość: 10.00 mV/V - Impedancja wejściowa: 6.4 MΩ - Izolacja i zabezpieczenia: - Izolacja galwaniczna do 1.5 kV RMS - Odporność na krótkoterminowe przepięcia do 1.5 kVPk - Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne dzięki sygnałowi różnicowemu - Interfejsy i sygnały: - Wyjście różnicowe w standardzie RJ45 - Pasmo przenoszenia: min. 3 MHz - Czas ustalania sygnału powinien umożliwiać pomiary w szybkich układach energoelektronicznych. Wymaga się wartości nie gorszej niż 165 ns (lub równoważnej w zależności od zakresu czujnika). - Zasilanie i pobór mocy: - Wymagane napięcie zasilania: ±12V do ±18V - Pobór mocy: do 220 mW przy ±15V - Konstrukcja i montaż: - Obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN 35 mm - Kompaktowe wymiary w zakresach: 94 mm × 24,8 mm × 60,9 mm. Dopuszcza się warianty wymiarowe, umożliwiające poprawny montaż i chłodzenie. - Złącza umożliwiające łatwe podłączanie przewodów do 4 mm² - Kompatybilność z pozostałymi elementami zamówienia |  |
| 6 | 6. Izolowany czujnik napięcia ±1000V (sztuk 2) - sensor zaprojektowany do pomiarów napięcia w aplikacjach energoelektronicznych. - zapewnia galwaniczną izolację między obwodem pomiarowym a układem sterowania, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i eliminacji zakłóceń w środowiskach wysokiego napięcia. - kompatybilny z kontrolerem, oferując plug&play integrację za pomocą kabli RJ45. możliwość montażu na standardowych szynach DIN 35 mm, Wymagane parametry techniczne: - Zakres pomiarowy i dokładność: - Zakres pomiarowy: ±1000 V - Pełny zakres pracy: ±1380 V - Precyzja pomiaru: ±0,3% (typowo) - Czułość: 5.00 mV/V - Impedancja wejściowa: 6.5 MΩ - Izolacja i zabezpieczenia: - Izolacja galwaniczna do 1.5 kVPk - Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne dzięki sygnałowi różnicowemu - Interfejsy i sygnały: - Wyjście różnicowe w standardzie RJ45 - Pasmo przenoszenia: min. 100 kHz - Czas ustalania: 6,45 µs - Zasilanie i pobór mocy: - Wymagane napięcie zasilania: ±12V do ±18V - Pobór mocy: do 680 mW przy ±15V - Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia - Konstrukcja i montaż: - Obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN 35 mm - Kompaktowe wymiary w zakresach: 94 mm × 24,8 mm × 60,9 mm - Złącza umożliwiające łatwe podłączanie przewodów do 4 mm² - Kompatybilność z pozostałymi elementami zamówienia |  |
|  | 7. Izolowany czujnik prądu ±25A (sztuk 12) - - umożliwiają pomiar prądu w zakresie ±25A z pełną izolacją galwaniczną. - - zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, niski poziom szumów oraz szerokie pasmo przenoszenia, - kompatybilny z przedmiotowym kontrolerem, co pozwala na plug&play integrację w systemach sterowania i monitorowania przekształtników energoelektronicznych. Wymagane parametry techniczne: - Zakres pomiarowy i dokładność: - Zakres pomiarowy max.: ±40 A - Zakres liniowy: ±50 A - Czułość: 100 mV/A - Precyzja pomiaru: ±0.8% (typowo) - Impedancja wejściowa: 3.5 mΩ - Izolacja i zabezpieczenia: - Izolacja galwaniczna do 1.1 kVRMS - Odporność na krótkotrwałe przepięcia do 4.8 kV - Obsługa przewodów o przekroju 0.2-4 mm² - Wyjście różnicowe redukujące zakłócenia elektromagnetyczne (EMC) - Interfejsy i sygnały: - Wyjście napięciowe różnicowe, zgodne z interfejsem RJ45 - Pasmo przenoszenia min: 1.5 MHz - Czas ustalania: 260 ns - Zasilanie i pobór mocy: - Wymagane napięcie zasilania: od ±12V do ±18V - Pobór mocy: 210 mW przy ±15V - Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia - Konstrukcja i montaż: - Obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN 35 mm - Kompaktowe wymiary w zakresach: 94 mm × 24,8 mm × 60,9 mm - Możliwość podłączania przewodów o dużym przekroju dla zwiększenia elastyczności instalacji - Kompatybilność z pozostałymi elementami zamówienia - Czujnik prądu musi zostać zaprojektowany do współpracy z przedmiotowym kontrolerem, co umożliwi jego bezpośrednie podłączenie przez RJ45 bez konieczności stosowania dodatkowych przetworników. Dzięki kompatybilności z rackiem 3U, może być łatwo zintegrowany z systemem sterowania i monitorowania, zapewniając dokładną akwizycję prądów w obwodach energoelektronicznych. |  |
|  | 8. Moduł wejść analogowych (sztuk 12) - możliwość przyłączania się z zewnątrz przewodami za pomocą złącz śrubowych. |  |
|  | 9. Moduł adaptera BNC do wejść analogowych (sztuk 12) - możliwość przyłączania się z zewnątrz przewodami za pomocą złącz BNC. |  |
|  | 10. Światłowodowe przewody optyczne (sztuk 24) - długość min. 2m. - kompatybilne z przedmiotowym kontrolerem oraz przedmiotowymi modułami mocy. |  |
|  | 11. Przewody RJ45 (sztuk 40) - o długości min. 2m. |  |
|  | 12. Przewody QSFP+ (sztuk 1) - Przewody o długości min. 1m. - Obsługa transmisji optycznej w standardzie QSFP+. |  |
|  | - Wymóg rozszerzenia: - system powinien umożliwiać rozbudowę o dodatkowe dedykowane przedmiotowe moduły energoelektroniczne, zewnętrzną matrycę FPGA oraz kolejne współpracujące ze sobą przedmiotowe kontrolery. |  |
|  | Dokumentacja w języku angielskim i/lub polskim. |  |
|  | Gwarancja: min. 2 lata |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe |  |

|  | Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia .............................................................................................................. |
| --- | --- |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić  w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie oferowane parametry

Specyfikacja wynagrodzenia

| Lp. | Producent/model | Liczba Sztuk/zestawów | Wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Zintegrowane środowisko do synchronicznego sterowania układami energoelektroniki i akwizycji danych wraz z dedykowanymi interfejsami komunikacji FPGA (zgodny z powyższymi wymaganiami Zamawiającego) | 1 zestaw |  |  |
| Cena ogółem netto : |  |  |  |  |
| Wartość VAT (23%): |  |  |  |  |
| CENA OFERTOWA Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia (suma wartości netto powiększona o wartość vat) |  |  |  |  |

V. Ilość: 1 zestaw

VI. Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 8, 50-370 Wrocław,

budynek D-20, pok. 523.

VII. Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie 
i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego*

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że Sprzęt będzie zapakowany w jednostkowe bezzwrotne opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu, a po zrealizowanej dostawie zobowiązany jest zabrania i recyklingu pustych opakowań zabezpieczających.

# VIII. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, dotyczących zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, w tym przestrzegania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

IX. Nazwa Wydziału / Numer pozycji w zestawieniu: Wydział Elektryczny / poz. 3 Stanowisko do pozyskiwania cyfrowych bliźniaków komponentów i podsystemów elastycznych sieci zasilających

X. Termin dostawy: do  2 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.