## zal_nr_2
Zakup robota operacyjnego do wykonywania zabiegów ortopedycznych
Część A - Formularz asortymentowo cenowy
1. | Cena jednostkowa netto [pln] |  | 0
2. | Podatek VAT (wpisać łączną wartość zastosowanego podatku) |  | 0
3. | Cena brutto za całość zamówienia [pln] |  | 0
4. | Producent i kraj pochodzenia
5. | Rok produkcji oferowanego urządzenia
Część B - Formularz parametrów technicznych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH
L.p. | PARAMETR WYMAGANY | Wymagania minimalne | Parametr oferowowany (należy podać TAK lub NIE oraz konkretny parametr w przypadku jeśli parametr zawiera minimalną wielkość parametru wyrażoiną liczbą)
1 | System robota chirurgicznego/ortopedycznego, który umożliwia planowanie, nawigowanie, śródoperacyjną wizualizację oraz resekcje kości podczas zabiegów implantacji endoprotez całkowitych i połowiczych stawu kolanowego. | TAK
2 | System daje możliwość precyzyjnego dopasowania implantu do pacjenta poprzez zbieranie punktów charakterystycznych i mapowanie nasady kości udowej i piszczelowej tworząc w ten sposób trójwymiarowy model przestrzenny operowanego stawu kolanowego. | TAK
3 | System nie wymaga obrazowania przedoperacyjnego RTG, TK, RM. | TAK
4 | System zawiera szczegółowy interfejs użytkownika, który zapewnia konfigurację procedury, wizualizuje procesu tworzenia modelu, planowania zabiegu, ustalenia balansu więzadłowego w pełnym zakresie ruchu oraz resekcji kostnych, prowadząc przez poszczególne etapy zabiegu w czasie rzeczywistym. | TAK
5 | Konsola w której znajduje się jednostka centralna, komputer z oprogramowaniem, zarządzanie energią, dystrybucja audio i video, sterowanie zrobotyzowanym narzędziem wiertniczym, sterowanie pompą do irygacji. Pamięć wewnętrzna 480GB, waga nie przekraczająca 10kg. Wymiary 17.5” x 5” x 14.5”. | TAK
6 | Monitor dotykowy o wymiarach 23.25” x 14.5” x 2.5” zamontowany na mobilnym wózku. Monitor zapewnia zduplikowane wyświetlanie i kontrolę interfesu użytkownika systemu. Rozdzielczość 1920 x 1080, proporcje ekranu 16:9. | TAK
7 | Kamera optyczna wykorzystująca technologię śledzenia w podczerwieni w celu określenia lokalizacji narzędzi chirurgicznych w przestrzeni w stosunku do trójwymiarowego modelu anatomicznego tworzonego przez system podczas operacji. Częstotliwośc pracy kamery 335Hz, latencja -4ms. Wymiary 20.5” x 3.25” x 2.5”. Waga poniżej 2.5kg. | TAK
8 | Mobilny wózek zapewnia miejsce na stacje główną, montaż optycznej kamery śledzącej, monitor oraz schowek na kontroler nożny, tablet i zasilacz. Wózek zawiera transformator izolujący i przewód zasilający systemu. Wymiary 27.5” x 23.2” x 71.4” przy najniższym ustawieniu kamery oraz 27.5” x 23.2” x 76.8” przy najwyższym ustawieniu kamery. Waga nie przekraczająca 48kg. | TAK
9 | Przewodowy tablet dotykowy pozwalający użytkownikowi na interakcję z systemem. Możliwość owinięcia sterylną folią, co pozwala używać go w polu operacyjnym. Tablet o przekątnej 15.6”, rozdzielczość 1920 x 1080 , proporcje ekranu 16:9. | TAK
10 | Inteligentna rękojeść robocza, umożliwiająca wykonanie precyzyjnych cięć kostnych za pomocą zamontowanego jednorazowego dedykowanego frezu. Rękojeść kontroluje stopień wysunięcia frezu z osłony oraz jego prędkość, tak by precyzyjnie usunąć kość według zatwierdzonego wcześniej planu. Rękojeść umożliwia zastosowanie dedykowanego zestawu do irygacji i oddsysania. | TAK
11 | Nożny kontroler sterowania jest alternatywą do używania monitora z ekranem dotykowym, co pozwala operatorowi zarządzać menu oprogramowania, pozostawiając wolne ręce podczas zbierania danych, punktów odniesienia, określania profilu kości i pozycjonowanie implantu w planowaniu przed rozpoczęciem fazy chirurgicznej. | TAK
12 | Oprogramowanie do planowania śródoperacyjnego wykorzystuje kinematykę tkanek miękkich i przechwytywanie powierzchni w obrazowaniu 3D do przewidywania zwiotczenia stawu, umożliwia precyzyjne pozycjonowanie implantu i dostosowuje rozwiązanie dla każdego pacjenta bez konieczności dodatkowego przedoperacyjnego badania obrazowego. Oprogramowanie składa się z modułów: - zarządzania pacjentem i użytkownikami, - planowania chirurgicznego, - śródoperacyjnej resekcji kości. | TAK
13 | Dedykowane dwa zestawy narzędzi robota ortopedycznego. Każdy zestaw zawiera elementy wielokrotnego użytku, nadające się do ponownej sterylizacji narzędzia wspomagające miejsce operacji, przygotowanie, wszczepienie implantu, planowanie i usuwanie kości. | TAK
14 | Zestawy jednorazowe - 20 sztuk. Każdy zestaw składa się z następujących elementów: - znaczniki referencyjne- płaskie znaczniki odblaskowe podczerwieni używane z optyczną kamerą śledzącą w celu określenia położenia narzędzi robotycznych i trakerów kości piszczelowej i udowej. Sterylizowane w promieniach Gamma. - frezy - wykonane ze stali nierdzewnej jednorazowe, wiertło kopatybilne z rękojeścią robotyczną stosowane do resekcji kostnych. Końcówki frezów o długości 12mm i średnicy 6mm zawierają spiralne rowki. Sterylizowane w promieniach Gamma. | TAK