OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dostawa mikroskopu sił atomowych AFM

Zakup obejmuje dostarczenie fabrycznie nowego mikroskopu sił atomowych posiadającego następujące cechy:

Minimalne parametry oraz warunki równoważności

- Układ skanowania

  - Układ skanowania z ruchomą sondą w osiach XYZ oraz nieruchomą próbką

  - Skaner musi zapewniać pomiary AFM we wszystkich wymaganych aplikacjach, bez potrzeby stosowania wielu skanerów.

  - Poziom szumów w osi Z (wysokość) nie gorszy niż 30 pm (<0,030 nm) RMS

  - Zbliżanie sondy do powierzchni w sposób zmotoryzowany, z wyeliminowanym ruchem bocznym sondy lub inne rozwiązanie równoważne zapewniające, że użytkownik bez ingerencji ze swojej strony może zbliżyć igłę do powierzchni w żądanym punkcie.

  - Skaner musi mieć minimalny zakres wynoszący co najmniej 80 μm w osiach XY oraz minimalny zakres wynoszący 10 μm w osi Z.

  - Układ skanowania musi umożliwić pracę zarówno w zamkniętej jak i w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego.

  - Piezoelement używany do wzbudzania oscylacji dźwigni w trybach AC musi znajdować się wewnątrz uchwytu końcówki, bezpośrednio pod podłożem sondy.

  - Głowica skanująca musi wykorzystywać niskoszumowy czerwony laser.

  - Poziom  szumu w closed‑loop XY powinien być nie większy niż 150 pm RMS przy typowej szerokości pasma obrazowania (625 Hz).

  - Poziom szumów w osi Z powinien być nie większy niż 35 pm RMS przy typowej szerokości pasma obrazowania (625 Hz).

  - Komercyjnie dostępne dźwignie o różnych rozmiarach muszą być możliwe do zamocowania w tej samej głowicy skanującej.

  - Głowica skanująca musi być zoptymalizowana do szybkiego i stabilnego skanowania (min. 4–20 Hz) przy użyciu komercyjnie dostępnych dźwigni. Musi być zaimplementowany tryb skanowania adaptacyjnego.

- Stolik próbek

  - Zmotoryzowany stolik XY kontrolowany z poziomu oprogramowania

  - Stolik próbek sprzężony z układem próżniowym umożliwiający podciśnieniowe montowanie próbek na stoliku

  - Możliwość zautomatyzowanego przesuwu w kierunkach XY w zakresie co najmniej 150 mm x 150 mm. Przesuw kontrolowany z poziomu oprogramowania.

  - Powtarzalność pozycjonowania stolika próbek w jednym kierunku z dokładnością 3 μm lub lepszą.

  - Pozycjonowanie stolika musi się odbywać z wykorzystaniem obrazu wideo przy użyciu myszy komputerowej lub joysticka.

- Układ optyczny

  - Mikroskop AFM musi zawierać optykę umożliwiającą podgląd próbki z góry z możliwością zautomatyzowanego ustawiania ostrości oraz zoom cyfrowy.

  - Pole widzenia (FOV) musi być kontrolowane z poziomu oprogramowania  i obejmować zakres co najmniej od 1200 μm do 200 μm.

  - Rozdzielczość optyczna musi być nie gorsza niż 2 μm

  - Układ optyczny musi mieć kontrolowane z poziomu oprogramowania białe podświetlenie LED.

  - Układ optyczny musi zawierać obiektyw 10X

  - Układ optyczny musi zawierać kamerę 5 Megapikseli lub lepszą oraz oprogramowanie do wyświetlania i przechwytywania obrazu optycznego

  - Obiektyw podglądu optycznego musi być wymienialny przez użytkownika bez konieczności zdejmowania osłon.

- Wymagane tryby pracy

  - Tryb kontaktowy

  - Tryb przerywanego kontaktu – Tapping Mode

  - Tryb obrazowania ogólnego zastosowania o następujących cechach:

    - automatyczna optymalizacja krytycznych parametrów obrazowania obejmujących wartość zadaną, wzmocnienia, szybkość skanowania oraz limit w osi Z.

    - praca w oparciu o tryb obrazowania z przerywanym kontaktem bez potrzeby szukania częstotliwości rezonansowej dźwigni

    - bezpośrednią kontrola siły igła – próbka na poziomie co najmniej 10 pN

    - Tryb ten musi umożliwiać pracę w cieczy, także z wykorzystaniem celek cieczowych, elektrochemicznych oraz musi współpracować z układem grzewczym.

  - Obrazowanie fazowe

  - Spektroskopia siłowa w funkcji odległości ostrze-powierzchnia

  - Tryb Force Volume

  - Mikroskopia sił tarcia (lateralnych)

  - Mikroskopia KPFM (Kelvin Probe Force Microscopy) (dwuprzebiegowa)

  - Mikroskopia efektu piezoelektrycznego PFM

  - Mikroskopia sił elektrostatycznych EFM

  - Mikroskopia sił magnetycznych MFM

  - Tryb Lift Mode

    - Topografia powinna być rejestrowana w pierwszym przebiegu. Inne właściwości jak np. magnetyczne powinny być rejestrowane w drugim przebiegu po tej samej linii co wcześniej zarejestrowana topografia jednak w pewnej ustalonej wysokości ponad próbką, np. 50 nm.

  - Tryb obrazowania z jednoznacznym mapowaniem w ujęciu ilościowym takich właściwości materiałów jak adhezja oraz moduł Younga

    - Powinien umożliwiać pomiary z rozdzielczością lepszą niż 10 nm w czasie krótszym niż 10 minut na obraz.

    - Wymagany zakres wyznaczanego modułu Younga min. od 1 MPa do 50 GPa.

  - Tryb umożliwiający wysokorozdzielcze (ograniczone tylko promieniem zaokrąglenia sondy pomiarowej) mapowanie przewodności elektrycznej w nierezonansowym trybie obrazowania oscylacyjnego z jednoczesnym mapowaniem właściwości nanomechanicznych, takich jak: topografia, adhezja, energia dyssypacji, deformacja. Tryb musi umożliwiać akwizycję z jednoczesnym wyświetlaniem map przewodności elektrycznej zarówno na próbkach miękkich jak i twardych

    - Poziom szumów w trybie kontaktowym musi być poniżej 60 fA, a w trybie oscylacji sondy poniżej 100 fA.

    - Musi zawierać poziomy wzmocnienia pokrywające zakres co najmniej od 100 fA do 1 µA

    - Musi zawierać możliwość przełączania wzmocnienia prądowego z poziomu oprogramowania bez zdejmowania uchwytu sond oraz bez utraty oddziaływania sonda-próbka.

    - Pasmo przenoszenia wzmacniacza prądowego musi być nie niższe od 10 kHz dla każdego ustawionego wzmocnienia.

    - Musi być możliwa praca w trybie kontaktowym, trybie rezonansu skrętnego oraz mapowania z wykorzystaniem krzywych siłowych.

    - W trybie kontaktowym musi być możliwość pracy przy ustalonym (stałym) napięciu lub ustalonym (stałym) natężeniu prądu. Podczas pracy w trybie prądu stałego sterowana programowo pętla sprzężenia zwrotnego reguluje napięcie próbki w celu uzyskania stałego prądu zdefiniowanego przez użytkownika.

    - Musi zawierać tryb umożliwiający gromadzenie danych w każdym pikselu obrazu: (1) widmo siła – odległość, (2) czas akwizycji widma I – V w każdym pikselu musi być poniżej 50 ms. W trybie mapowania z użyciem krzywych siłowych musi być możliwy jednoczesny pomiar i wyświetlanie min. następujących kanałów: topografia, moduł Younga, adhezja, wysycenie energii, deformacja, średnie natężenie prądu w chwili kontaktu, natężenie prądu przy maksymalnej sile.

    - Musi być możliwy pomiar w cieczy przy użyciu opcjonalnych, izolowanych sond, w których tylko końcówka sondy (tip) jest elektrycznie aktywna.

    - Musi zawierać tryb umożliwiający wyłączenie lasera w momencie obrazowania prądu rozpływu.

  - Tryb KPFM

- Musi umożliwiać użytkownikowi wykonywanie pomiarów KPFM przy użyciu detekcji KPFM z modulacją amplitudową (AM) i modulacją częstotliwościową (FM).

- Musi umożliwiać kombinację KPFM z trybem Tapping Mode i trybem obrazowania z jednoznacznym mapowaniem w ujęciu ilościowym takich właściwości materiałów jak adhezja oraz moduł Younga z rozdzielczością co najmniej 10 nm. Wymagany zakres wyznaczanego modułu Younga co najmniej- od 1 MPa do 50 GPa (minimalna częstotliwość cyklu zbliżania do próbki 2 kHz).

- Musi umożliwiać pomiar KPFM w trybie jednoprzebiegowym oraz w trybie dwuprzebiegowym.

- Jednoprzebiegowy pomiar KPFM musi zapewniać jednoczesną rejestrację następujących kanałów: topografia, moduł DMT, adhezja, energia rozproszenia, deformacja i potencjał powierzchniowy.

- Musi zawierać tryb wysokiego napięcia KPFM do +/- 100 V, bez konieczności stosowania wysokiego napięcia 100 V na próbce lub sondzie.

- Musi umożliwiać pełną automatyczną konfigurację parametrów KPFM, w których udane pomiary nie wymagają od użytkownika wykonania żadnej z poniższych czynności po włożeniu nowej sondy:

  - Dostrajanie częstotliwości

  - Ustawienie amplitudy

  - Ustawienie fazy

  - Ustawienie parametrów sprzężenia zwrotnego KPFM

  - Tryb skaningowej mikroskopii pojemnościowej (SCM)

- Musi umożliwiać realizację pomiarów pojemnościowych typu dC/dV. Detekcja pojemności powinna być realizowana w oparciu o elektryczny układ rezonansowy.

- Układ rezonansowy musi pracować z częstotliwością powyżej 1 GHz, z możliwością strojenia programowego.

- Musi umożliwiać pracę zarówno w trybie otwartej pętli (stała amplituda AC), jak i w trybie zamkniętej pętli (utrzymywanie stałego sygnału dC/dV poprzez regulację napięcia polaryzacji AC).

- Wymagana czułość pomiarowa nie gorsza niż 10⁻²⁰ F/√Hz.

- System zawierać musi programowalny wzmacniacz typu lock-in.

- Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesną wizualizację sygnałów: amplitudy dC/dV, fazy dC/dV oraz sygnałów X i Y z lock-ina.

- Musi być dostępna możliwość rejestracji charakterystyk dC/dV-V w pojedynczych punktach oraz w wielu punktach pomiarowych.

- Tryb pomiarowy umożliwiać musi pozyskiwanie zbiorów danych, w których każdy piksel obrazu zawiera min.:

(1) widmo siła–odległość oraz

(2) widmo dC/dV-V

- Musi zawierać moduł pozwalający na wyłączenie lasera mikroskopu podczas obrazowania SCM.

  - Tryb umożliwiający wyłączenie lasera w trakcie pomiaru dwuprzebiegowego do obrazowania przewodnictwa elektrycznego, w celu wyeliminowania artefaktów, które mogą być wywołane przez laser na próbkach światłoczułych

  - Tryb szybkoskanujący wykorzystujący ten sam skaner w pełnym jego zakresie. Szybkość skanowania powinna być w zakresie minimum od 4 Hz do 20 Hz, a skanowanie musi odbywać się z wykorzystaniem dostępnych komercyjnie sond.

  - Możliwość wielowymiarowych pomiarów (zbioru danych) w trybie pomiarów prądów rozpływu wraz z oprogramowaniem będącym w stanie wyodrębnić dowolne i wszystkie przekroje obrazu w danym zakresie napięcia polaryzacji oraz dowolne i wszystkie krzywe prądowo-napięciowe dla każdej współrzędnej XY, zapisane w jednym pliku z rozdzielczością co najmniej 512 x 512. Jednocześnie z informacjami elektrycznymi równolegle plik musi zawierać informacje o krzywych siłowych w każdym punkcie.

  - Oprogramowanie musi umożliwiać wyodrębnianie offline dowolnych przekrojów obrazów oraz krzywych napięcie‑sygnał dla każdej lokalizacji XY.

  - Oprogramowanie musi umożliwiać analizę offline krzywych siła‑odległość w celu wyznaczenia obrazów sztywności, modułu, deformacji i adhezji.

  - Pozyskiwanie wielowymiarowych danych musi odbywać się w trybie szybkiego mapowania sił (fast force volume). Tryb kontaktowy nie jest akceptowalny.

  - Szybkość zbliżania sondy do próbki musi być wyższa lub równa 100 Hz, a czas akwizycji krótszy lub równy 10 ms/piksel.

  - Przemiatania napięcia i częstotliwości muszą być możliwe w czasie krótszym lub równym 10 ms/piksel.

  - Możliwość wyżej wymienionych wielowymiarowych pomiarów musi być także dostępna dla poniższych trybów elektrycznych:

    - Conductive AFM (C-AFM)

    - Tunneling AFM

    - Mikroskopia efektu piezoelektrycznego (PFM)

    - W trybie PFM musi być możliwe przemiatanie częstotliwości AC i pozyskiwanie widma rezonansu kontaktowego w każdej lokalizacji XY, z automatycznym wyznaczeniem amplitudy, częstotliwości i współczynnika Q (Quality Factor).

- Oprogramowanie

  - Mikroskop musi zawierać oprogramowanie sterujące jak i to służące analizie zebranych danych pomiarowych

  - Możliwość obserwacji co najmniej 8 kanałów pomiarowych

  - Pomiar wymiarów detali próbki na podstawie rejestrowanego na bieżąco obrazu

  - Możliwość przeniesienia częściowo zeskanowanych obrazów podczas trwającego skanowania do pakietu analitycznego w celu natychmiastowej pełnej analizy jeszcze podczas trwającego gromadzenia danych.

  - Bezpłatne aktualizacje oprogramowania bez ograniczeń czasowych (free software updates for lifetime). Licencja powinna zapewniać możliwość zainstalowania wersji offline oprogramowania mikroskopu na dowolnej liczbie komputerów, jaką wskaże Zamawiający.

- Charakterystyka funkcjonalna systemu

  - Do mikroskopu ma być dołączony komputer z monitorem do obsługi urządzenia, zbierania i analizy danych (proszę wskazać w opisie przedmiotu zamówienia załączonym do oferty producenta oraz model oferowanego komputera i monitora).

  - Wymagany system izolacji antywibracyjnej sprzężonej z komorą akustyczną.

  - Wymagane dostarczenie biurka komputerowego wraz z szufladami przeznaczonymi na komputer oraz kontrolery.

  - Wraz z mikroskopem wymagane jest dostarczenie co najmniej 100 szt. sond pomiarowych dedykowanych do oferowanych trybów pomiarowych.

- Kontrola temperatury

    - System musi posiadać układ grzewczo–chłodzący pracujący co najmniej w zakresie temperatur od −30°C do +200°C.

    - Przystawka do kontroli temperatury musi obejmować kontrolę środowiska z wejściem i wyjściem dla gazu obojętnego.

- Instalacja, serwis, wsparcie aplikacyjne

  - Wymagana co najmniej 24 miesięczna gwarancja

  - Wymagane co najmniej 4 dni szkoleniowe z zakresu użytkowania i obsługi dostarczonego sprzętu dla co najmniej 3 osób bezpośrednio po uruchomieniu sprzętu w miejscu, w którym znajduje się sprzęt.

  - Wymagany bezpłatny serwis podczas okresu gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres naprawy gwarancyjnej Urządzenia.

  - Wymagana instrukcja obsługi (dopuszczona jest instrukcja w języku angielskim) w formie cyfrowej.

  - Wymagane wykonie pomiarów poziomu wibracji w miejscu przeznaczenia w celu potwierdzenia możliwości instalacji oraz prawidłowej pracy urządzenia.