Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.272.62.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy:   postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na  dostawę systemu monitorowania funkcji  życiowych pacjenta oraz defibrylatora dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pakiet nr I

| lp. | Przedmiot zamówienia | Opis Przedmiotu Zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System monitorowania funkcji życiowych pacjenta | Szczegółowe parametry techniczne zostały określone w tabeli „Parametry graniczne.” | 1 zestaw |

| System monitorowania składający się z kardiomonitorów klasy premium z modułem transportowym oraz stacji centralnego monitorowania. - 14x kardiomonitor modułowy min. 19” z modułem transportowym - stacja centralnego monitorowania z łączną liczbą 14 licencji sieciowych z centralnym zarządzaniem licencjami |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kardiomonitor modułowy min. 19” z modułem transportowym – 14 szt. |  |  |  | Punktacja |
|  | Nazwa produktu. | podać |  |  |
|  | Numer katalogowy produktu. | podać |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – 2025/2026 | TAK, podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania zainstalowane składające się z: - jednostki głównej kardiomonitora - odłączanego modułu transportowego Moduły pomiarowe jedno oraz wieloparametrowe z możliwością zamiennego wykorzystania we wszystkich opisywanych kardiomonitorach Wszystkie elementy muszą spełniać wymagania normy EN60601-1 dla urządzeń medycznych. Zewnętrzna kieszeń umożliwiająca podłączenie min. 4 modułów pomiarowych. | TAK |  |  |
|  | Obudowa kardiomonitora łatwa do czyszczenia, kroploszczelna (min. IP21), odporna na środki dezynfekcyjne. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania odłączanego elementu kardiomonitora jako monitora transportowego z funkcjami pomiaru i alarmów co najmniej EKG, oddechu, tętna, saturacji i ciśnienia krwi nieinwazyjnego oraz inwazyjnego. | TAK |  |  |
|  | Zalety ergonomiczne elementu/modułu transportowego: - jednoczesna obsługa po zadokowaniu razem z kardiomonitorem głównym (np. po drugiej stronie łóżka; pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu modułu również po zadokowaniu w kardiomonitorze) - automatyczna rotacja ekranu 90/180 stopni oraz czujnik oświetlania - wbudowana w moduł ergonomiczna rączka umożliwiająca szybkie wypięcie monitora transportowego ze stanowiska monitorowania. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Zalety technologiczne elementu/modułu transportowego: - zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin - wyświetlacz o przekątnej, min. 6’’ z obsługą gestów - odporność modułu transportowego na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki (min. 1 m) - pamięć trendów, pomiarów i alarmów z min. 48 godzin - masa modułu transportowego nie większa niż 1,5 kg. | TAK, podać |  |  |
|  | Ekran kolorowy kardiomonitora min. 19” o wysokiej rozdzielczości min. 1900 x 1000 pikseli. Ekran dotykowy pojemnościowy z obsługą gestów. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość dopasowania zawartości ekranu do aktualnych potrzeb użytkownika bez udziału serwisu. Możliwość zapisania w pamięci własnych układów ekranu (min. 20) utworzonych przez użytkownika. | TAK, podać |  |  |
|  | Regulacja jasności ekranu, min. 10 poziomów; wbudowany czujnik oświetlenia automatycznie dopasowujący poziom jasności względem warunków otoczenia. | TAK, podać |  |  |
|  | Dostęp do wszystkich funkcji monitora za pomocą ekranu dotykowego i menu w języku polskim (brak pokrętła). | TAK |  |  |
|  | Zaawansowana funkcja drukowania różnego rodzaju raportów stanu pacjenta. Możliwość definiowania szablonów raportów z wydrukami ręcznymi oraz automatycznymi w odstępach czasu zdefiniowanych przez użytkownika. Możliwość ustawienia dedykowanych przycisków do szybkiego drukowania. Dostępne raporty muszą zawierać: - Raporty przeglądu zdarzeń i epizodów - Raporty parametrów życiowych - Raporty trendów graficznych - Raporty obliczeń - Raporty kolumnowe - Raporty z aplikacji ST Map - Raporty z pomiarów odstępu QT - Raporty przekroczenia progów alarmowych - Raporty wykresów w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany klient systemu Citrix Xen. | TAK/NIE |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość uruchamiania aplikacji webowych www bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (wbudowany silnik renderujący HTML5). | TAK/NIE |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wbudowane min. 4 porty USB, wyjście sygnału na zewnętrzny monitor złączem z szyfrowanym sygnałem, złącze Ethernet, port RS232 oraz gniazdo synchronizacji sygnału EKG. | TAK, podać |  |  |
|  | Zalety systemu monitorowania pod kątem cyberbezpieczństwa: - szyfrowanie transmisji danych raportów z wykorzystaniem uwierzytelniania węzłów - szyfrowanie zapisywanych w pamięci wrażliwych danych pacjentów - pełne (end-to-end) szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy monitorem pacjenta a systemem centralnego monitorowania oraz opcjonalnym zewnętrznym wyświetlaczem. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wbudowana komunikacja NFC oraz RFiD. – możliwość odblokowywania kardiomonitorów za pomocą kart | TAK/NIE |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres, min. od 1 do 10 minut oraz na stałe. | TAK, podać |  |  |
|  | Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. | TAK |  |  |
|  | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem, min. 10 progów głośności. | TAK, podać |  |  |
| II. | Moduły pomiarowe: | x | x | x |
|  | Pomiar EKG Monitorowanie i jednoczesne wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń EKG dzięki funkcji rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5 i 6 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. z dokładnością +/-1%. | TAK, podać |  |  |
|  | Monitor wyposażony w diagnostyczny pomiar 12-odprowadzeniowego EKG z przewodu 10-żyłowego. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja odcinka ST/STE w czasie na dwóch wieloosiowych wykresach radarowych (pomiar zależny od płci). Pomiar uniesienia lub obniżenia ST wraz z alarmami. Możliwość ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST i linii izoelektrycznej z możliwością ustawiania odcinka ST względem punktu J. | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie odstępu QT/QTc, wartości odstępu QT skorygowanego względem częstości akcji serca (QTc) oraz wartości ∆QTc. | TAK |  |  |
|  | Analiza i alarmy zaburzeń rytmu, co najmniej 25 rodzajów. | TAK, podać |  |  |
|  | Monitor wyposażony w wizualny schemat rozmieszczenia odprowadzeń EKG pomagający personelowi w prawidłowym rozmieszczeniu elektrod dzięki informacji o kontakcie elektrod ze skórą. | TAK |  |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP) Pomiar impedancyjny liczby oddechów w zakresie min. 0-170 odd./min. z dokładnością nie gorszą niż +/- 1 odd./min (dla przedziału 0-120 odd./min). Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu. | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar saturacji (SPO2) Pomiar w technologii Masimo Rainbow SET, Nellcor lub FAST; pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100% z dokładnością nie gorszą niż +/-2%. | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja opóźniania alarmów saturacji i desaturacji celem zmniejszenia liczby uciążliwych alarmów z pulsoksymetrii. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP) Pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mmHg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mmHg. Funkcja wenopunkcji ułatwiająca nakłucie żyły. | TAK, podać |  |  |
|  | Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 24 godz. | TAK |  |  |
|  | Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto. | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) Pomiar min. w 1 kanale w zakresie min. 0-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. Możliwość wyboru etykiet temperatury (min. 19 etykiet). | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia inwazyjnego (IBP) Pomiar w min. 1 kanale z możliwością rozszerzenia do 8 kanałów poprzez kable rozdzielające oraz moduły dodatkowe. Pomiar w zakresie min. od -40 do +360 mmHg. Obliczanie parametrów CPP i PPV (w zależności od dostępnych pomiarów). Obliczanie ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. Możliwość ustawienia do min. 33 różnych etykiet dla ciśnień inwazyjnych. | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia inwazyjnego (IBP) w możliwością synchronizacji sygnału | TAK, 4 moduły |  |  |
|  | Pomiar kapnografii (etCO2) oraz dodatkowy pomiar drugiej temperatury i drugi kanał ciśnienia inwazyjnego Pomiar w technologii umożliwiającej monitorowanie pacjentów zaintubowanych oraz niezaintubowanych (Microstream lub Respironics). Moduł przenoszony pomiędzy kardiomonitorami z możliwością pracy w transporcie razem z monitorem transportowym. | TAK, 8 modułów |  |  |
|  | Pomiar rzutu serca Picco / C.O. Pomiar przy pomocy modułu w postaci kostki przenoszonej pomiędzy kardiomonitorami, pełna obsługa z ekranu kardiomonitora. | TAK, 4 moduły |  |  |
|  | Pomiar rzutu serca FloTrac Pomiar przy pomocy modułu w postaci kostki przenoszonej pomiędzy kardiomonitorami, pełna obsługa z ekranu kardiomonitora. | TAK, 4 moduły |  |  |
|  | Moduł lub urządzenie zewnętrzne do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca. - Akwizycja sygnału za pomocą maksymalnie dwóch elektrod umiejscowionych na nadgarstkach lub kostce i nadgarstku - Monitorowane parametry hemodynamiczne minimum 10: rytm serca (HR), objętość wyrzutowa (SV), wskaźnik wyrzutowy serca (SI), rzut serca (CO), indeks sercowy (CI), indeks Granov Goor (GGI), całkowita rezystancja obwodowa (TPR), index całkowitej rezystancji obwodowej (TPRI), Całkowita woda w organizmie (TBW), Częstość oddechowa (RR) - Możliwość generowania raportu przeprowadzonego badania z graficzną interpretacją wyników. W przypadku urządzenia zewnętrznego wyniki prezentowane na komputerze medycznym typu AIO „all-in-one” (dotykowy ekran min. 23” / procesor min. i5 4Gh / pamięć min. 16GB DDR5 / dysk SSD min. 256GB / wbudowane podświetlenie obszaru roboczego). W przypadku awarii / uszkodzenia dysku twardego uszkodzony dysk zostaje w jednostce Zamawiającego - w zamian Wykonawca dostarcza fabrycznie nowy dysk do siedziby Zamawiającego Komputer medyczny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Pro 64-bit PL lub równoważnym - bezterminowa licencja na użytkowanie systemu operacyjnego. Oprogramowanie antywirusowe - Komputer medyczny musi umożliwiać instalację systemu antywirusowego używanego u Zamawiającego, o ile nie wpływa to negatywnie na działanie stacji. - Instalacja systemu antywirusowego po uzgodnieniu z Wykonawcą; Wykonawca współpracuje przy ocenie wpływu antywirusa na pracę systemu. Active Directory / zarządzanie tożsamością: Komputer medyczny musi umożliwiać przyłączenie do domeny Active Directory Zamawiającego w celu centralnego zarządzania użytkownikami, dostępami i aktualizacjami bezpieczeństwa. Jeżeli bezpośrednie przyłączenie do AD nie jest możliwe (ograniczenia systemowe/techniczne), Wykonawca zapewni rozwiązanie równoważne w zakresie: - zarządzania użytkownikami, - uwierzytelniania. Wsparcie wdrożeniowe: Wykonawca zapewni wsparcie techniczne podczas: - przyłączania komputera medycznego do domeny AD lub konfiguracji rozwiązania alternatywnego. Warunki gwarancyjne: W okresie gwarancji, w razie awarii/uszkodzenia dysku twardego w komputerze medycznym, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowy dysk. Komputer medyczny zamontowany na platformie jezdnej ze sterowaniem wysokości wspieranym gazowo oraz z dodatkowym zasilaniem bateryjnym. Na wyposażeniu także mysz z klawiaturą. | TAK, 1 sztuka |  |  |
|  | Moduł lub urządzanie zewnętrzne do pomiarów saturacji w technologii Masimo Rainbow SET z możliwością doposażenia w nieinwazyjne pomiary hemoglobiny oraz parametr monitorowania gospodarki wodnej PVI. | TAK, 2 sztuki |  |  |
|  | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji wieloparametrowych zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów - aplikacja dostarczająca personelowi informacje zwrotne na temat powtarzających się i ciągłych przekroczeń progów alarmowych mająca za zadanie minimalizację niepotrzebnych alarmów - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów - obliczanie dawek leków, wentylacji, parametrów hemodynamicznych i natlenowania. | TAK/NIE |  | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów z okresu min. 96 godzin. | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora musi umożliwiać gromadzenie i przechowywanie danych parametrów życiowych. Możliwość przeszukiwania danych za pomocą języka zapytań SQL. | TAK |  |  |
| III. | Kardiomonitor o zaawansowanej konstrukcji modułowej pozwalający na doposażenie w dodatkowe pomiary oraz funkcje wbudowane (także po zakupie). | x | x | x |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowy aktywny wyświetlacz o takiej samej konstrukcji (min. IP21, rozdzielczość f- opull HD i min. 19”) z możliwością niezależnego wyświetlania danych oraz transfer alarmów. Produkt medyczny dedykowany i certyfikowany przez tego samego producenta. Komunikacja z kardiomonitorem poprzez szyfrowane połącznie sieciowe (przesyłane alarmy również szyfrowane). | TAK, podać |  | 19-20” – 0 pkt >21” – 2 pkt |
|  | Możliwość doposażenia kardiomonitora w dodatkowe pomiary nieinwazyjnej hemoglobiny (min. SpHb, SpMet, SpCO, SpOC) oraz parametry dodatkowe tj. RRa, PVI. Możliwość dostępna na etapie składania oferty, dotyczy modułu transportowego oraz modułów w postaci kostki. | TAK/NIE |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o certyfikowaną przez producenta bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą (dla kardiomonitora i modułu transportowego) z obsługą standardu WMM. - opcjonalnie | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zintegrowanego, bez wentylatorowego komputera klasy medycznej z niezależnym od systemu kardiomonitora systemem operacyjnym, pozwalającego na instalację własnych aplikacji Użytkownika oraz dostęp do aplikacji znajdujących - się w sieci informatycznej szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Wbudowany komputer musi posiadać niezależny port LAN oraz do 6 złączy USB do podłączania zewnętrznych urządzeń peryferyjnych. | TAK, podać |  |  |
|  | System powiadamiania o zdarzenia z możliwością zarządzania na poziomie całego szpitala. Powyższy system powiadomienia o zdarzeniach wyposażony w: - Monitor zdarzeń, który daje łatwy dostęp do stanu zdarzeń za pomocą scentralizowanego widoku pulpitu na stacji roboczej. - Moduł przypisywania personelu na postawie ról umożliwia przydział personelu według łóżek z uwzględnieniem indywidualnego charakteru pracy na danym oddziale. Dostęp do modułu przypisywania personelu opieki można uzyskać z poziomu systemu nadzory, stacji roboczej lub dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne - Informacje o zdarzeniach mogą być przekazywane użytkownikowi ręcznie lub automatycznie – według wstępnie zdefiniowanej śnieżki eskalacji, po upływie określonego czasu i bez reakcji ze strony użytkownika. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Monitor posiada możliwość rozbudowy o opcję, która pozwala na podłączenie do min. 4 urządzeń zewnętrznych w tym: pomp, respiratorów, monitorów hemodynamicznych, aparatów do znieczulania, urządzeń do hemodializy, inkubatorów oraz specjalistycznych monitorów np. do kalorymetrii. Prezentacja wybranych krzywych, parametrów cyfrowych na ekranie kardiomonitora oraz identyfikacja alarmów. W przypadku kardiomonitora podłączonego do centralnego monitorowania obsługa danych w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o co najmniej następujące parametry pomiarowe z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora: - Pomiar temperatury (do min. 4) - EEG / aEEG - Moduł gazów anestetycznych z pomiarem tlenu paramagnetycznego oraz 2 anestetyków jednocześnie - Moduł drukarki termicznej - Zwiotczenie mięśni NMT - BIS / SedLine - Oksymetria mózgowa O3 | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pilot zdalnego sterowania z dedykowanym pokrętłem oraz klawiaturą numeryczną. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł lub urządzenie zewnętrzne umożliwiające pomiaru bólu poprzez wykrywanie zmian przewodnictwa skóry bezpośrednio korelujących ze współczulnym układem nerwowym skóry. Prezentacji danych na ekranie kardiomonitora głównego. Możliwość prezentacji min. parametrów dotyczących poziomu bólu, indeksu wybudzenia oraz indeksu blokady nerwowej. Pomiar niezależny od niestabilności hemodynamicznej lub oddechowej. | TAK |  | Pomiar wszystkich grup wiekowych: TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |
| IV. | Akcesoria oraz wyposażenie: | x | x | x |
|  | Każdy kardiomonitor musi posiadać: - 1x wielorazowy przewód główny EKG 3- lub 5- lub 6-odpr. + odprowadzenia wielorazowe - 1x wielorazowy przewód główny EKG 10-odpr. + odprowadzenia podsercowe -1x wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi - 1x zestaw wielorazowych mankietów dla dorosłych (3 rozmiary) - 1x czujnik saturacji dla dorosłych/dzieci wielorazowy - 1x czujnik temperatury wielorazowy (do wyboru) - 1x przewód do ciśnienia krwawego do wybranych przetworników. - 1x czytnik kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe akcesoria dla całego zestawu: - 3x przenośny uchwyt dla modułu transportowego z możliwością zawieszenia na ramie łóżka - 5x mankiet udowy - 5x sensor temperatury rektalnej - 8x opak. 10 linii pomiarowych do kapnografii - 4x zestaw przewodów do pomiaru Picco. / C.O. + przewód do ciśnienia inwazyjnego z konektorem Utah - 100x komplet elektrod do nieinwazyjnego rzutu serca. | TAK |  |  |
|  | Kardiomonitor mocowany na dedykowanym uchwycie ściennym o płynnej regulacji wspieranej gazowo. Mocowanie kardiomonitora dodatkowo wyposażone w uchwyt na kable lub kosz. | TAK |  |  |
| V . Stacja centralnego monitorowania z łączną liczbą 14 licencji sieciowych z centralnym zarządzaniem licencjami - Oprogramowanie |  |  |  | Punktacja |
|  | Nazwa produktu. | podać |  |  |
|  | Numer katalogowy produktu lub grupy. | podać |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji –2025/2026 | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii – na komputerze i na zasobie sieciowym. Komputer centrali z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Pro 64-bit PL lub równoważnym - bezterminowa licencja na użytkowanie systemu operacyjnego. Oprogramowanie antywirusowe - Komputer centrali musi umożliwiać instalację systemu antywirusowego używanego u Zamawiającego, o ile nie wpływa to negatywnie na działanie stacji. - Instalacja systemu antywirusowego po uzgodnieniu z Wykonawcą; Wykonawca współpracuje przy ocenie wpływu antywirusa na pracę systemu. Active Directory / zarządzanie tożsamością: Komputer centrali musi umożliwiać przyłączenie do domeny Active Directory Zamawiającego w celu centralnego zarządzania użytkownikami, dostępami i aktualizacjami bezpieczeństwa. Jeżeli bezpośrednie przyłączenie do AD nie jest możliwe (ograniczenia systemowe/techniczne), Wykonawca zapewni rozwiązanie równoważne w zakresie: - zarządzania użytkownikami, - uwierzytelniania. Wsparcie wdrożeniowe: Wykonawca zapewni wsparcie techniczne podczas: - przyłączania komputera centrali do domeny AD lub konfiguracji rozwiązania alternatywnego. Warunki gwarancyjne: W okresie gwarancji, w razie awarii/uszkodzenia dysku twardego w komputerze medycznym, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowy dysk. | TAK |  |  |
|  | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 1600 w sieci monitorowania). | TAK, podać |  |  |
|  | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na kolorowym ekranie typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD. | TAK, 2 ekrany |  |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie). | TAK |  |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | TAK |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego. | TAK |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | TAK |  |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach.( imię i nazwisko, data urodzenia , ID pacjenta. ) | TAK |  |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK |  |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | TAK |  |  |
|  | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do udostępnionego dysku sieciowego. | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec). | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). | TAK |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii. | TAK |  |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 150h ostatnich godzin wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | TAK |  |  |
|  | System centralnego monitorowania sieciowego musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą elastyczną regulację przypisanych licencji pomiędzy centralami, które są podpięte pod jeden serwer wymiany danych. Możliwość przepisywania pacjentów pomiędzy centralami oraz oddziałami z zachowaniem ciągłości danych. Możliwość udostępniania przeglądów specjalistycznych typu raport 12-EKG celem wykonania konsultacji np. kardiologicznych. Możliwość podglądu jednego pacjenta na kilku różnych centralach i kilku różnych kardiomonitorach. | TAK |  |  |
|  | Oferent zobowiązany jest do wykonania podglądu z centrali w dyżurce lekarskiej z wykorzystaniem funkcjonalności podglądu danych z centrali poprzez dedykowaną aplikację producenta. Aplikacja musi umożliwiać wybór stanowisk podglądanych spośród obu stacji roboczych z różnych oddziałów oraz posiadać możliwość wydruku danych. Przegląd danych historycznych musi zawierać także przegląd kardiologiczny (krzywe EKG + uśrednione 1-minutowe fragmenty ST + statystyki EKG), przegląd 12-odprowadzeniowego EKG oraz przegląd alarmów. | TAK |  |  |
|  | W celu realizacji zdalnego podglądu Oferent dostarczy komputer medyczny typu all-in-one, który spełnia min. normę IEC 60601-1-2 4ed. (lub równoważną). Komputer medyczny z dotykowym ekranem typu LCD IPS o przekątnej min. 21”. Wyświetlanie wszystkich aplikacji szpitalnych oraz programu szpitalnego HIS. | TAK, 3 sztuki |  |  |
|  | Komputer medyczny musi spełniać poniższe parametry: - cicha bezgłośna praca bez użycia wewnętrznych wentylatorów - procesor min. czterordzeniowy min. 4.0 GHz w architekturze x86 zaprojektowany do pracy w komputerach bez wentylatorowych - pamięć operacyjna zainstalowana: min. 16GB DDR5 - dysk twardy: min. SSD 250GB NVME W przypadku awarii / uszkodzenia dysku twardego uszkodzony dysk zostaje w jednostce Zamawiającego - w zamian Wykonawca dostarcza fabrycznie nowy dysk do siedziby Zamawiającego - klasa szczelności min. IPX1 dla całego komputera oraz min. IP65 dla panelu przedniego - wbudowane podświetlenie obszaru roboczego. Wbudowane min. złącza: 4x USB min. 3.1 2x LAN Gigabit Ethernet 1x RS232 1x HDMI - moduł TPM 2.0 Komputer medyczny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 IoT Enterprise\Pro 64-bit PL lub równoważnym - bezterminowa licencja na użytkowanie systemu operacyjnego. Oprogramowanie antywirusowe - Komputer medyczny musi umożliwiać instalację systemu antywirusowego używanego u Zamawiającego, o ile nie wpływa to negatywnie na działanie stacji. - Instalacja systemu antywirusowego po uzgodnieniu z Wykonawcą; Wykonawca współpracuje przy ocenie wpływu antywirusa na pracę systemu. Active Directory / zarządzanie tożsamością: Komputer medyczny musi umożliwiać przyłączenie do domeny Active Directory Zamawiającego w celu centralnego zarządzania użytkownikami, dostępami i aktualizacjami bezpieczeństwa. Jeżeli bezpośrednie przyłączenie do AD nie jest możliwe (ograniczenia systemowe/techniczne), Wykonawca zapewni rozwiązanie równoważne w zakresie: - zarządzania użytkownikami, - uwierzytelniania. Wsparcie wdrożeniowe: Wykonawca zapewni wsparcie techniczne podczas: - przyłączania komputera medycznego do domeny AD lub konfiguracji rozwiązania alternatywnego. Warunki gwarancyjne: W okresie gwarancji, w razie awarii/uszkodzenia dysku twardego w komputerze medycznym, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowy dysk. oprogramowanie do automatycznego przechwytywania, gromadzenia i prezentacji danych (w tym parametry życiowe, wentylacyjne, infuzje nie rzadziej niż co 1 minutę). Funkcjonalność musi umożliwiać rejestrowanie zdarzeń oraz interwencji medycznych, leków, płynów i produktów krwiopochodnych przez użytkownika oraz tworzenie elektronicznej dokumentacji (formularze oraz PDF). Rozwiązanie spełnia wymogi w zakresie wyrobu medyczny klasy IIb,- produkty o podwyższonym ryzyku, przeznaczone do długotrwałego kontaktu z organizmem, diagnozowania lub monitorowania funkcji życiowych lub równowazne | TAK, podać |  |  |
|  | System monitorowania pacjentów z archiwizacją i analizą badań EKG. Rozwiązanie składa się z systemu do archiwizacji, analizy i opisu badań 12 odprowadzeniowego EKG. Opis systemu: - ponowna analiza zarchiwizowanych badań (przechowanie zapisów cyfrowych w formacji XML) oraz w formacie PDF - przechowywanie do min. 500 000 źródłowych badań EKG, bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie oraz nieograniczona ilość urządzeń(kardiomonitorów, aparatów EKG) pracujących jednocześnie w systemie - funkcje pomiarowe: filtry pozwalające na wygładzenie linii przebiegów EKG, zwiększenie lub zmniejszenie prędkości przesuwu, manualne dokonywanie pomiarów za pomocą opcji cyrkla pomiarowego, pomiar odcinka PR, czas trwania QRS, QT, pomiar interwałów RR. System oparty na bazie danych (np. MS SQL server, Oracle) musi umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych oraz odtwarzanie danych (aplikacja, konfiguracja, baza danych i repozytorium badań) z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego systemu backupu Commvault Możliwość przeglądu i analizy danych poprzez przeglądarkę internetową. (komnputer medyczny ALL in ONE tylko podgląd) Dostawca musi zapewnić: - koszty dostawy, instalacji oraz uruchomienie całości zamówienia - niezbędne licencje na oprogramowanie standardowe typu systemy operacyjne, systemy bazo-danowe oraz inne wykorzystywane przez siebie niezbędne oprogramowanie. | TAK, podać |  |  |
|  | Integracja danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS (AMMS Asseco Poland S. A.). Zakres danych będących przedmiotem integracji: - integracja w zakresie ruchu chorych (ADT) z odsyłaniem wyników razem z krzywą EKG w formacie pdf (umożliwia wyszukanie pacjentów po unikalnym kodzie) - współpraca dwukierunkowa systemu z systemem HIS wg protokołu HL7 (integracja HL7 min. dla modułu zapytań (QRY), raportowania (ORU)) - odczyt kodów paskowych z ID pacjenta z kodu kreskowego szpitalnego systemu identyfikacji pacjentów oraz import danych pacjenta z systemu HIS (ADT) bezpośrednio do systemu monitorowania. - opcjonalnie Wszelkie koszty związane z potrzebnymi urządzeniami, licencjami objętymi wsparciem serwisowym producenta HIS, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | TAK, podać |  |  |
|  | Drukarka laserowa, sieciowa z funkcją duplex podłączona do systemu w formacie A4. | TAK |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny typu UPS. | TAK |  |  |
| VI. Serwer do centralnego monitorowania – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Nazwa produktu. | podać |  |  |
|  | Numer katalogowy produktu lub grupy. | podać |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – 2025/2026 | TAK, podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia: | podać |  |  |
|  | Obudowa: Możliwość instalacji w szafie RACK 19” (należy dołączyć szyny/elementy montażu) | TAK |  |  |
|  | Procesor: 16 rdzeniowy. Max Turbo Frequency 4.8 GHz, Processor Base Frequency 3.2 GHz | TAK |  |  |
|  | Liczba procesorów: min. 1 | TAK |  |  |
|  | Pamięć operacyjna: Zainstalowane minimum 64GB pamięci RAM | TAK |  |  |
|  | Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna | TAK |  |  |
|  | Dyski: W chwili dostawy serwer musi posiadać zainstalowane 2 x M.2 960GB (RAID 1) pod system operacyjny W przypadku awarii / uszkodzenia dysku twardego uszkodzony dysk zostaje w jednostce Zamawiającego - w zamian Wykonawca dostarcza fabrycznie nowy dysk do siedziby Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Rozbudowa dysków: W chwili dostawy serwer musi posiadać zainstalowane minimum 5 sztuk dysków SSD SATA o pojemności 1.92 TB Skonfigurowane w RAID 5. | TAK |  |  |
|  | Zasilacz: Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy do 1600W. | TAK |  |  |
|  | Interfejsy sieciowe: 4 porty 10Gb/25Gb. Karty wyposażone w dedykowane wkładki SFP+ 10Gb MM. Zainstalowana jedna dwuportowa karta FC 32Gb wyposażona w dedykowane wkładki 32Gb MM. Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej. | TAK |  |  |
|  | Zdalne zarządzanie: Pełna graficzna konsola do zarządzania zdalnego. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: 3 letni okres gwarancyjny realizowany przez producenta w trybie 365x7x24 z czasem reakcji na następny dzień roboczy. Zamawiający wymaga czasu naprawy maksymalnie 1 dzień roboczy liczony od czasu reakcji na miejscu u klienta. | TAK |  |  |
|  | System operacyjny: Zestaw licencji oprogramowania systemowego Windows Server 2025 Standard (lub równoważny zgodny z poniżej opisanymi parametrami minimalnymi) do serwera opisanego powyżej Zestaw licencji składa się z: licencji dla serwera wyposażonego w min. Jeden procesor, każdy procesor min.16 rdzeni. Licencje muszą być tak dobrane aby zapewniać pełne wykorzystanie sprzętowych zasobów ww. serwera. Dostarczone licencje muszą uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i min. 4 w środowisku wirtualnym za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Licencja musi zostać tak dobrana, aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanym serwerze. Serwerowy system operacyjny musi posiadać wbudowane cechy zgodne z poniższymi punktami. | TAK |  |  |
|  | Serwerowy System Operacyjny (SSO): - Licencja na SSO zapewnia uruchomienie systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i min. 4 w środowisku wirtualnym za pomocą wbudowanego mechanizmu wirtualizacji, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. - SSO posiada graficzny interfejs użytkownika umożliwiający jego obsługę przy pomocy klawiatury i myszy. - Obsługa do 48 TB RAM - SSO musi posiadać obsługę zdalnego pulpitu zgodnego z protokołem RDP - Pełna współpraca z procesorami o architekturze 64 bit - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym - SSO zapewniający natywne wsparcie dla środowiska .NET Framework 4.x - System operacyjny musi wspierać pracę domenową. - Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny w domenie Active Directory (AD) oraz dodania serwera do istniejącej w środowisku Zamawiającego domeny AD. - Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS - Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory - Posiada wbudowaną zaporę sieciową (firewall) dla połączeń przychodzących i wychodzących z systemu. - Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym polskim i angielskim, - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, - Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), - Zabezpieczenie hasłem dostępu do systemu, konta i profilu użytkowników, Mechanizmy logowania w oparciu o login i hasło, - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy wielowątkowości współbieżnej (ang. Simultaneous Multi-Threading, SMT). - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe). - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie minimum 2 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. Dostarczone oprogramowanie musi być fabrycznie nowe. | TAK |  |  |

| System monitorowania składający się z kardiomonitorów telemetrycznych oraz stacji centralnego monitorowania. - 6x kardiomonitor telemetryczny z pomiarem EKG oraz SPO2 - 11x kardiomonitor kompaktowo-modułowy min. 15” - stacja centralnego monitorowania z łączną liczbą 17 licencji sieciowych z centralnym zarządzaniem licencjami |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kardiomonitor telemetryczny z pomiarem EKG i SPO2 – 6 szt. |  |  |  |  | Punktacja |
|  | Nazwa produktu. | podać |  |  |  |
|  | Numer katalogowy produktu lub grupy. | podać |  |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – 2025/2026. | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Kardiomonitor cyfrowy EKG pracujący w czasie rzeczywistym. Antena nadawcza ukryta wewnątrz kardiomonitora lub rolę anteny nadawczej pełni ekranowanie przewodu EKG. Wodoodporność min. IPX7 i odporność na wstrząsy i upadki z wysokości min. 1,2m. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Niezależny tryb monitorowania – nawet poza zasięgiem anten oraz automatyczne łączenie się z siecią po powrocie w zasięg anten. Kontrola podłączenia elektrod wyświetlana na ekranie. | TAK |  |  |  |
|  | Alternatywne zasilanie kardiomonitora bateriami powszechnego użytku i akumulatorem. Możliwość wymiany baterii przez użytkownika. Kardiomonitor wyposażony we wskaźnik stanu baterii i stanu podłączenia elektrod. Czas ciągłej pracy kardiomonitora przy monitorowaniu EKG min. 24 godziny. | TAK |  |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 2,8” | TAK, podać |  |  |  |
|  | Min. 5 formatów prezentacji danych na ekranie z prezentacja do 6 parametrów lub 2 krzywych. Wybór orientacji ekranu oraz automatyczny tryb uśpienia oszczędzający energię (monitoring pacjenta przy wygaszonym ekranie kolorowym). | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar EKG | x | x |  | x |
|  | Wyświetlanie na ekranie centrali monitorującej minimum 2 krzywych EKG jednocześnie. Analiza odcinka ST, QT/QTc z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych dostępna w centrali monitorującej. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania 3-, 5- i 6- odprowadzeniowego EKG oraz 12 odprowadzeniowego EKG z przewodów 5- i 6- żyłowych. | TAK/NIE |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wieloodprowadzeniowe monitorowanie odcinka ST/arytmii. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar SPO2 | x | x |  | x |
|  | Pomiar w technologii Masimo Rainbow SET lub FAST. Możliwość pomiaru saturacji razem z pomiarem EKG. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Akcesoria oraz wyposażenie dla wszystkich kardiomonitorów: - 1x opakowanie ochronne dla kardiomonitora do noszenia na szyi przez pacjenta (min. 200 szt. w opakowaniu) - 1x ładowarka umożliwiająca ładowanie min. 9 akumulatorów jednocześnie - 12x akumulatory wielokrotnego ładowania - 6x zestaw kabli 3 lub 5 lub 6-odprowadzeniowych - 6x sensor do pomiaru SPO2 dla dorosłych gumowy. | TAK, podać |  |  |  |
|  | W ramach realizacji przedmiotu dostawy Oferent zobowiązany jest dostarczyć komponenty sieciowe niezbędne do pracy systemu telemetrycznego. | TAK |  |  |  |
| VIII. Kardiomonitor kompaktowo-modułowy min. 15” – 11 szt. |  |  |  | Punktacja |  |  |
|  | Nazwa produktu. | podać |  |  |  |
|  | Numer katalogowy produktu lub grupy. | podać |  |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji –2025/2026 | TAK |  |  |  |
|  | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do opcjonalnej szuflady modułów pomiarowych w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez metalowe złącza elektroniczne (styki elektryczne). | TAK |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb pracy dla dorosłych, dzieci i noworodków. Podczas przełączania pomiędzy poszczególnymi trybami monitor automatycznie dostosowuje granice alarmowe do danej grupy wiekowej. Przełączanie poszczególnych trybów monitorowania: dorosły, dziecko, noworodek nie wymaga konieczności wyłączania lub restartowania monitora. | TAK |  |  |  |
|  | Monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru następujących parametrów, przy czym poszczególne pomiary realizowane są przy pomocy modułów pomiarowych, sterowanych z ekranu dotykowego monitora (ilości wymaganych parametrów opisane w dalszej części): - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/QT/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2 Masimo Rainbow SET lub FAST - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura 1 kanał - ciśnienie krwi metodą inwazyjną do 2 kanałów - min. 2 uniwersalne porty do rozbudowy typu plug&play. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran kolorowy typ TFT o przekątnej min. 15 cali (rozdzielczość min. 1920 x 1080), zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami (ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Sterowanie wyłącznie poprzez ekran dotykowy monitora. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia, monitor oraz moduły pomiarowe bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów. Wysoka klasa ochrony kardiomonitora przed kurzem i kroplami wody – min. IP32. | TAK |  |  |  |
|  | Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów. | TAK |  |  |  |
|  | Niska waga z baterią <6kg. |  |  |  |  |
|  | Monitor wyświetla jednocześnie wszystkie dane numeryczne mierzonych parametrów oraz przynajmniej 8 różnych krzywych dynamicznych. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Funkcja tworzenia, zapisywania i łatwego przywołania własnych układów ekranu do różnych typów przypadków (min. 20 zapamiętywanych ekranów). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania. | TAK |  |  |  |
|  | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich min. 96 godzin. Możliwość ustawienia rozdzielczości trendów w zakresie 12sek – 5min. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Historia zdarzeń min. 50 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. | TAK |  |  |  |
|  | Czasowe wyciszenie alarmów. Ustawiany czas wyciszania do min. 10 minut. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. Wyłączanie alarmów dla pojedynczych pomiarów. | TAK |  |  |  |
|  | Monitor posiada możliwość rozbudowy o opcję, która pozwala na podłączenie do min. 2 urządzeń zewnętrznych w tym: pomp, respiratorów, monitorów hemodynamicznych, aparatów do znieczulania, urządzeń do hemodializy, inkubatorów oraz specjalistycznych monitorów np. do kalorymetrii. Prezentacja wybranych krzywych, parametrów cyfrowych na ekranie kardiomonitora oraz identyfikacja alarmów. W przypadku kardiomonitora podłączonego do centralnego monitorowania obsługa danych w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pomiar EKG | x | x |  | x |
|  | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 20 do 350 [ud./min.] z dokładnością 1%. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie. Zakres pomiaru minimum od -20 mm do +20 mm. | TAK |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST, QT/QTc we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość doposażenia kardiomonitora w funkcjonalność prezentacji ST z graficzną reprezentacją zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. | TAK |  |  |  |
|  | Analiza odcinka QT i QTc dostępna jako parametr z ustawianymi progami alarmów i trendami. | TAK |  |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. Podstawowa klasyfikacja alarmów arytmii. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Analogowe wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK |  |  |  |
|  | Monitor umożliwia obserwację rekonstruowanych 12 odprowadzeń EKG z 5-ciu i 6-ciu elektrod rejestrujących oraz monitorowanie rzeczywistych 12 odprowadzeń EKG w jakości diagnostycznej (z przewodu 10-żyłowego – możliwość rozbudowy). | TAK/NIE |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancji | x | x |  | x |
|  | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu. | TAK |  |  |  |
|  | Minimalny zakres 0-170 odd/min. Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd/min przynajmniej +/-1 odd/min. Możliwość ręcznej regulacji progu detekcji oddechów. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną | x | x |  | x |
|  | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 minuty do 24 godzin. Tryb sekwencyjnych pomiarów z możliwością ustawiania 4 sekwencji. Funkcja stazy – utrzymania ciśnienia w mankiecie. | TAK/NIE |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. Wyświetlanie ostatnich wyników pomiarowych na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK |  |  |  |
|  | Min. zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji SPO2 | x | x |  | x |
|  | Pomiar saturacji SpO2 i pletyzmografii – technologia Masimo Rainbow SET lub FAST. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min. do 0 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. od 30 do 240 ud./min. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik perfuzji prezentowany w formie cyfrowej. | TAK |  |  |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiający ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w dodatkowe pomiary takie jak: SpMet, SpOC oraz parametry PVI, RRa. | TAK/NIE |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pomiar temperatury | x | x |  | x |
|  | Pomiar temperatury 1-kanałowy, zakres pomiarowy min. 0 – 45°C. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiar temperatury przewidywalnej w technologii Welch Allyn SureTemp Plus umożliwiającej wykonywanie szybkich pomiarów u dzieci i dorosłych pod pachą i z ust. Rozbudowa typu plug&play bez ingerencji serwisu. | TAK |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi | x | x |  | x |
|  | Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +360 mmHg. 1 kanał pomiarowy z możliwością rozszerzenia do 2 kanałów po podłączeniu opcjonalnego adaptera rozdzielającego sygnał. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar pulsu w zakresie min. 25-350 ud/min. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia perfuzji mózgowej (CPP) i zmienności ciśnienia tętna (PPV). | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o co najmniej następujące parametry pomiarowe z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora: - Rzut serca Picco oraz C.O. Swan-Ganza - EEG / aEEG - Moduł gazów anestetycznych z pomiarem tlenu paramagnetycznego oraz 2 anestetyków jednocześnie - Moduł drukarki termicznej - Zwiotczenie mięśni NMT - BIS / SedLine - Oksymetria mózgowa O3 | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł lub urządzenie zewnętrzne umożliwiające pomiaru bólu poprzez wykrywanie zmian przewodnictwa skóry bezpośrednio korelujących ze współczulnym układem nerwowym skóry. Prezentacji danych na ekranie kardiomonitora głównego. Możliwość prezentacji min. parametrów dotyczących poziomu bólu, indeksu wybudzenia oraz indeksu blokady nerwowej. Pomiar niezależny od niestabilności hemodynamicznej lub oddechowej. | TAK |  |  | Pomiar wszystkich grup wiekowych: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji - aplikacja typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów | TAK/NIE |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | System powiadamiania o zdarzenia z możliwością zarządzania na poziomie całego szpitala. Powyższy system powiadomienia o zdarzeniach wyposażony w: - Monitor zdarzeń, który daje łatwy dostęp do stanu zdarzeń za pomocą scentralizowanego widoku pulpitu na stacji roboczej. - Moduł przypisywania personelu na postawie ról umożliwia przydział personelu według łóżek z uwzględnieniem indywidualnego charakteru pracy na danym oddziale. Dostęp do modułu przypisywania personelu opieki można uzyskać z poziomu systemu nadzory, stacji roboczej lub dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne - Informacje o zdarzeniach mogą być przekazywane użytkownikowi ręcznie lub automatycznie – według wstępnie zdefiniowanej śnieżki eskalacji, po upływie określonego czasu i bez reakcji ze strony użytkownika. | TAK/NIE |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Na wyposażeniu zaoferowanego monitora musi znajdować się następujące wyposażenie: - 1x wielorazowy przewód główny EKG 3- lub 5- lub 6-odpr. + odprowadzenia wielorazowe - 1x wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi - 1x zestaw wielorazowych mankietów w 3 rozmiarach - 1x czujnik saturacji do wyboru Zamawiającego - 1x czujnik temperatury wielorazowy - 1x przewód do ciśnienia inwazyjnego - 1x podstawa jezdna z koszem na akcesoria lub mocowanie ścienne z hakiem na kable (do wyboru Zamawiającego). 1x czytnik kodów kreskowych | TAK |  |  |  |
| IX. Stacja centralnego monitorowania z łączną liczbą 17 licencji sieciowych z centralnym zarządzaniem licencjami |  |  |  | Punktacja |  |  |
|  | Nazwa produktu. | podać |  |  |  |
|  | Numer katalogowy produktu lub grupy. | podać |  |  |  |
|  | Producent. | podać |  |  |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji –2025/2026 | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii – na komputerze i na serwerze sieciowym Komputer centrali z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Pro 64-bit PL lub równoważnym - bezterminowa licencja na użytkowanie systemu operacyjnego. Oprogramowanie antywirusowe - Komputer centrali musi umożliwiać instalację systemu antywirusowego używanego u Zamawiającego, o ile nie wpływa to negatywnie na działanie stacji. - Instalacja systemu antywirusowego po uzgodnieniu z Wykonawcą; Wykonawca współpracuje przy ocenie wpływu antywirusa na pracę systemu. Active Directory / zarządzanie tożsamością: Komputer centrali musi umożliwiać przyłączenie do domeny Active Directory Zamawiającego w celu centralnego zarządzania użytkownikami, dostępami i aktualizacjami bezpieczeństwa. Jeżeli bezpośrednie przyłączenie do AD nie jest możliwe (ograniczenia systemowe/techniczne), Wykonawca zapewni rozwiązanie równoważne w zakresie: - zarządzania użytkownikami, - uwierzytelniania. Wsparcie wdrożeniowe: Wykonawca zapewni wsparcie techniczne podczas: - przyłączania komputera centrali do domeny AD lub konfiguracji rozwiązania alternatywnego. Warunki gwarancyjne: W okresie gwarancji, w razie awarii/uszkodzenia dysku twardego w komputerze medycznym, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowy dysk. | TAK |  |  |  |
|  | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 1600 w sieci monitorowania). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na kolorowym ekranie typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD. | TAK, 2 ekrany |  |  |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie). | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | TAK |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego. | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | TAK |  |  |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | TAK |  |  |  |
|  | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. | TAK |  |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii. | TAK |  |  |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 150h ostatnich godzin wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | TAK |  |  |  |
|  | System centralnego monitorowania sieciowego musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą elastyczną regulację przypisanych licencji pomiędzy centralami, które są podpięte pod jeden serwer wymiany danych. Możliwość przepisywania pacjentów pomiędzy centralami oraz oddziałami z zachowaniem ciągłości danych. Możliwość udostępniania przeglądów specjalistycznych typu raport 12-EKG celem wykonania konsultacji np. kardiologicznych. Możliwość podglądu jednego pacjenta na kilku różnych centralach i kilku różnych kardiomonitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Oferent zobowiązany jest do wykonania podglądu z central w dyżurce lekarskiej z wykorzystaniem funkcjonalności podglądu danych z centrali poprzez dedykowaną aplikację producenta. Aplikacja musi umożliwiać wybór stanowisk podglądanych spośród obu stacji roboczych z różnych oddziałów oraz posiadać możliwość wydruku danych. Przegląd danych historycznych musi zawierać także przegląd kardiologiczny (krzywe EKG + uśrednione 1-minutowe fragmenty ST + statystyki EKG), przegląd 12-odprowadzeniowego EKG oraz przegląd alarmów. | TAK |  |  |  |
|  | W celu realizacji zdalnego podglądu Oferent dostarczy komputer medyczny typu all-in-one, który spełnia min. normę IEC 60601-1-2 4ed. (lub równoważną). Komputer medyczny z dotykowym ekranem typu LCD IPS o przekątnej min. 21”. Wyświetlanie wszystkich aplikacji szpitalnych oraz programu szpitalnego HIS. | TAK, 2 sztuki |  |  |  |
|  | Komputer medyczny musi spełniać poniższe parametry: - cicha bezgłośna praca bez użycia wewnętrznych wentylatorów - procesor min. czterordzeniowy min. 4.0 GHz w architekturze x86 zaprojektowany do pracy w komputerach bez wentylatorowych - pamięć operacyjna zainstalowana: min. 16GB DDR5 - dysk twardy: min. SSD 250GB NVME W przypadku awarii / uszkodzenia dysku twardego uszkodzony dysk zostaje w jednostce Zamawiającego - w zamian Wykonawca dostarcza fabrycznie nowy dysk do siedziby Zamawiającego - klasa szczelności min. IPX1 dla całego komputera oraz min. IP65 dla panelu przedniego - wbudowane podświetlenie obszaru roboczego. Wbudowane min. złącza: 4x USB min. 3.1 2x LAN Gigabit Ethernet 1x RS232 1x HDMI - moduł TPM 2.0 Komputer medyczny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 IoT Enterprise\Pro 64-bit PL lub równoważnym - bezterminowa licencja na użytkowanie systemu operacyjnego. Oprogramowanie antywirusowe - Komputer medyczny musi umożliwiać instalację systemu antywirusowego używanego u Zamawiającego, o ile nie wpływa to negatywnie na działanie stacji. - Instalacja systemu antywirusowego po uzgodnieniu z Wykonawcą; Wykonawca współpracuje przy ocenie wpływu antywirusa na pracę systemu. Active Directory / zarządzanie tożsamością: Komputer medyczny musi umożliwiać przyłączenie do domeny Active Directory Zamawiającego w celu centralnego zarządzania użytkownikami, dostępami i aktualizacjami bezpieczeństwa. Jeżeli bezpośrednie przyłączenie do AD nie jest możliwe (ograniczenia systemowe/techniczne), Wykonawca zapewni rozwiązanie równoważne w zakresie: - zarządzania użytkownikami, - uwierzytelniania. Wsparcie wdrożeniowe: Wykonawca zapewni wsparcie techniczne podczas: - przyłączania komputera medycznego do domeny AD lub konfiguracji rozwiązania alternatywnego. Warunki gwarancyjne: W okresie gwarancji, w razie awarii/uszkodzenia dysku twardego w komputerze medycznym, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowy dysk. oprogramowanie do automatycznego przechwytywania, gromadzenia i prezentacji danych (w tym parametry życiowe, wentylacyjne, infuzje nie rzadziej niż co 1 minutę). Funkcjonalność musi umożliwiać rejestrowanie zdarzeń oraz interwencji medycznych, leków, płynów i produktów krwiopochodnych przez użytkownika oraz tworzenie elektronicznej dokumentacji (formularze oraz PDF). Rozwiązanie spełnia wymogi w zakresie wyrobu medyczny klasy IIb,- produkty o podwyższonym ryzyku, przeznaczone do długotrwałego kontaktu z organizmem, diagnozowania lub monitorowania funkcji życiowych lub równowazne | TAK, podać |  |  |  |
|  | Integracja danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólno-szpitalnym HIS (AMMS Asseco). Zakres danych będących przedmiotem integracji: - integracja w zakresie ruchu chorych (ADT) z odsyłaniem wyników razem z krzywą EKG (umożliwia wyszukanie pacjentów po unikalnym kodzie) - współpraca dwukierunkowa systemu z systemem HIS wg protokołu HL7 (integracja HL7 min. dla modułu zapytań (QRY), raportowania (ORU)) - odczyt kodów paskowych z ID pacjenta z kodu kreskowego szpitalnego systemu identyfikacji pacjentów oraz import danych pacjenta z systemu HIS (ADT) bezpośrednio do systemu monitorowania. Wszelkie koszty związane z potrzebnymi urządzeniami, licencjami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa, sieciowa z funkcją duplex podłączona do systemu w formacie A4. | TAK |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny typu UPS. | TAK |  |  |  |
| X. | Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Sprzęt musi być w możliwie najwyższej klasie energooszczędności i wykonany z materiałów podlegających recyklingowi | TAK |  |  |  |
| XI. | Warunki gwarancji |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 36) miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu (instalacji i uruchomienia sprzętu). | Tak/podać |  |  |  |
| 2 | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji i serwisu zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu odbioru | TAK |  |  |  |
| 3 | W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności. | TAK |  |  |  |
| 4 | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej Umowy, w interwałach czasowych zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym przy dostawie należy dostarczyć potwierdzenie za zgodność z oryginałem pisma z zaleceniami producenta dot. częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Wykonanie pierwszego przeglądu technicznego liczone od daty odbioru urządzenia, kolejne cyklicznie liczone od daty poprzedniego przeglądu. | TAK |  |  |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których dane urządzenie zostanie wymienione na nowe, wolne od wad, tej samej klasy i o parametrach nie gorszych niż wskazane pierwotnie. | TAK |  |  |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni. | TAK |  |  |  |
| 7 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 2 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |  |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu gwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu gwarancyjnego. Wykonawca gwarantuje możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku (nr telefonu ...................................., e-mail ....................................). Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | TAK |  |  |  |
| 9 | Dokumentacja dostarczana przy odbiorze sprzętu*: - paszport techniczny - dokument gwarancji sprzętu - instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim oraz skrócona wersja instrukcji w formie elektronicznej. - certyfikat Systemu Zarządzania Jakością UE (MRD) - deklaracje CE - wykaz wyrobów objętych powiadomieniem | TAK |  |  |  |
| 10 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru wynosi min. 10 lat. | TAK |  |  |  |
| 11 | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | TAK |  |  |  |
| 12 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla użytkowników przedmiotowego sprzętu (tj. personelu zatrudnionego w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. | TAK |  |  |  |
| 14 | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony na warunkach z pkt 8 na terenie RP i autoryzowany serwis pogwarancyjny świadczony na terenie RP świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | TAK |  |  |  |