Załącznik nr 8A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium w zakresie elementów instalacji wodorowej.

Kompatybilność

Wszystkie sprzęty opisane w punkcie II niniejszego załącznika, muszą być ze sobą kompatybilne, w zakresie określonym w poszczególnych kartach produktu.

Wszystkie elementy opisane w ramach jednej karty produktu powinny współdziałać ze sobą, być gotowe do użycia, zgodnie z ich przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego.

W przypadku, gdy Zamawiający wymaga więcej niż jednej sztuki sprzętu/elementu danego rodzaju, wszystkie dostarczone sprzęty/elementy tego samego rodzaju muszą być identycznymi modelami i składać się z takich samych komponentów.

Dostawa

Poprzez dostawę Zamawiający rozumie przeprowadzenie wszystkich czynności określonych w Specyfikacji warunków zamówienia oraz niniejszym Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności dostarczenie i wniesienie sprzętów/wyposażenia do sal wskazanych przez Zamawiającego w lokalizacji w Poznaniu, a także przeprowadzenie przez Zamawiającego procedury odbiorowej. Warunkiem odbioru dostawy jest potwierdzenie jej kompletności.

# Zestawienie liczby sprzętów

| l.p. | Karta produktu | Nazwa | Jednostka miary | Ilość łączna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP/1 | Kompresor wodoru | sztuka | 1 |
| 2 | PP/2 | Rejestrator parametrów procesu | sztuka | 1 |
| 3 | PP/3 | Sterownik nadrzędny | sztuka | 1 |
| 4 | PP/4 | Przetwornik ciśnienia | sztuka | 5 |
| 5 | PP/5 | Przetwornik temperatury | sztuka | 5 |
| 6 | PP/6 | Czujnik temperatury | sztuka | 3 |
| 7 | PP/7 | Przetwornik temperatury bez wyświetlacza | sztuka | 3 |
| 8 | PP/8 | Miernik parametrów sieci | sztuka | 1 |
| 9 | PP/9 | Stacja ładowania telefonów | sztuka | 1 |
| 10 | PP/10 | Stacja ładowania hulajnóg elektrycznych | sztuka | 1 |
| 11 | PP/11 | Ogniwo paliwowe | sztuka | 1 |
| 12 | PP/12 | Zawór pneumatyczny wysokociśnieniowy | sztuka | 1 |
| 13 | PP/13 | Akumulator wysokonapięciowy | sztuka | 1 |
| 14 | PP/14 | Przetwornica | sztuka | 3 |
| 15 | PP/15 | Detekcja wycieków stacjonarna | sztuka | 1 |

# Karty produktu

## Karta produktu nr PP/1

| Przedmiot | Kompresor wodoru |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sprężanie wodoru | minimum do ciśnienia 300 bar |
| 2 | Napęd | Pneumatyczny |
| 3 | Wydajność | minimum 50 nl/min |
| 4 | Stopień sprężania | Minimum 1:20 |
| 5 | Ciśnienie powietrza napędowego | maksimum 10 bar |

## Karta produktu nr PP/2

| Przedmiot | Rejestrator parametrów procesu |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ekran | Minimum: - Przekątna 7 cali - liczba obsługiwanych kolorów 16 000 - obsługa dotykowa |
| 2 | Zasilanie | Napięcie sterowania 24V DC |
| 3 | Złącza | Minimum: USB Ethernet |
| 4 | Obsługiwane protokoły | Min. PROFINET lub MODBUS |
| 5 | Warunki użytkowania | Temperatura otoczenia minimum w zakresie 0-40°C |
| 6 | Pamięć operacyjna | Pamięć minimum 20 MB |
| 7 | Kompatybilność | Z urządzeniem opisanym w karcie nr PP/3 |

## Karta produktu nr PP/3

| Przedmiot | Sterownik nadrzędny |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie | 24 V DC lub 100 -240 AC |
| 2 | Pamięć | wbudowana przynajmniej 256 kB |
| 3 | Liczba wyjść | minimum 7 |
| 4 | Obsługiwane protokoły | PROFINET lub MODBUS |
| 5 | Kompatybilność | Z urządzeniem opisanym w karcie nr PP/2 |

## Karta produktu nr PP/4

| Przedmiot | Przetwornik ciśnienia |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mierzone media | Ciecze, gazy i para wodna |
| 2 | Przeznaczenie | Pomiar ciśnienia |
| 3 | Błąd podstawowy | Mniejszy lub równy 0,1% |
| 4 | Zasilanie | W zakresie minimum 12 - 28 VDC |
| 5 | Czas odpowiedzi | Maksimum 150 ms |
| 6 | Wyświetlacz poglądowy | Tak, LCD |
| 7 | Sygnał wyjściowy | Modbus RTU lub 4–20 mA i 1−5 V DC |

## Karta produktu nr PP/5

| Przedmiot | Przetwornik temperatury |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie | Minimum w zakresie 11 – 36 V |
| 2 | Zakres pomiaru temperatury | Minimum w zakresie od - 40 do +150°C |
| 3 | Wyświetlacz | LCD |
| 4 | Sygnał wyjściowy | 4….20 mA |
| 5 | Długość zanurzeniowa | Minimum 90 mm |

## Karta produktu nr PP/6

| Przedmiot | Czujnik temperatury |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wkładu pomiarowego | Maksimum 6 mm |
| 2 | Materiał obudowy | Stal |
| 3 | Zakres pomiaru temperatury | Minimum w zakresie od - 40 do + 150°C |
| 4 | Głębokość zanurzeniowa | Minimum 85 mm |
| 5 | Klasa elementu pomiarowego | A lub B |

## Karta produktu nr PP/7

| Przedmiot | Przetwornik temperatury bez wyświetlacza |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Błąd podstawowy | do +/- 0,1% |
| 2 | Czas odpowiedzi | Maksymalnie do 2 s |
| 3 | Napięcie zasilania | Minimum w zakresie 12 - 36 V DC wraz z zasilaczem, jeśli jest niezbędny do prawidłowego działania urządzenia |
| 4 | Zakres pomiaru temperatury | Minimum w zakresie od - 40 do + 85°C |
| 5 | Materiał obudowy | Tworzywo lub metal |
| 6 | Sygnał wyjściowy | 4..20 mA |

## Karta produktu nr PP/8

| Przedmiot | Miernik parametrów sieci |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczenie | pomiar wielkości elektrycznych sieci jedno i trójfazowej |
| 2 | Interfejs | RS485 lub Ethernet |
| 3 | Minimalna funkcjonalność | Pomiar wielkości co najmniej: - mocy biernej, - mocy czynnej, - mocy pozornej, - częstotliwości. |
| 4 | Wyświetlacz | Tak, minimum trzy wersy |
| 5 | Sposób montażu | Do montażu na tablicy sterowniczej |

## Karta produktu nr PP/9

| Przedmiot | Stacja ładowania telefonów |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liczba jednocześnie ładowanych urządzeń | Minimum 3 |
| 2 | Rodzaje przyłącza | USB-C lub indukcja |
| 3 | Przeznaczenie | Użytkowanie wewnątrz pomieszczeń |
| 4 | Wysokość | Minimum 1 m Maksimum 2 m |
| 5 | Materiał wykonania | Tworzywo sztuczne lub metal |

## Karta produktu nr PP/10

| Przedmiot | Stacja ładowania hulajnóg elektrycznych |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liczba jednocześnie ładowanych hulajnóg | minimum 3 |
| 2 | Moc ładowania stacji | minimum 2 kW |
| 3 | Wymiary | maksimum: szerokość 170 cm, wysokość 65 cm |
| 4 | Napięcie ładowania | 230 V |
| 5 | Materiał dominujący | stal |

## Karta produktu nr PP/11

| Przedmiot | Ogniwo paliwowe |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maksymalna moc | minimum 1000 w |
| 2 | Medium używane do chłodzenia | powietrze |
| 3 | Minimalny zakres temperatury powietrza wymagany do działania | 10-30°C |
| 4 | Ciśnienie zasilania wodorem | do 0,75 bar |

## Karta produktu nr PP/12

| Przedmiot | Zawór pneumatyczny wysokociśnieniowy |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maksymalne ciśnienie robocze | Nie większe niż 1550 bar |
| 2 | Ciśnienie powietrza | Do 8 bar |
| 3 | Materiał | Stal |
| 4 | Rodzaj zaworu | Przeznaczony do wodoru |
| 5 | Rodzaj strefy | Dostosowane do pracy w strefie zagrożonej wybuchem. |

## Karta produktu nr PP/13

| Przedmiot | Akumulator wysokonapięciowy |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc | minimum 30 i maksimum 35 kW |
| 2 | Napięcie minimalne | Minimum 540 V |
| 3 | Napięcie operacyjne | Min. 634 V |
| 4 | Pojemność | Minimum 40 Ah |
| 5 | Napięcie BMS | 24 V DC |
| 6 | Komunikacja | analogowa |

## Karta produktu nr PP/14

| Przedmiot | Przetwornica |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zakres napięcia roboczego | 150 – 1000 V (wyjście DC) 300 – 1000 V (wejście DC) |
| 2 | Zakres obciążenia prądowego | 0 – 73 A |
| 3 | Chłodzenie | Powietrze / Woda |
| 4 | Komunikacja | Analogowe |
| 5 | Stopień ochrony | Co najmniej IP55 |

## Karta produktu nr PP/15

| Przedmiot | Detekcja wycieków stacjonarna |
| --- | --- |

Właściwości:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skład zestawu | - centrala 1 szt. - detektor 3 szt. - sygnalizator optyczno-akustyczny 2 szt. - wentylator wyciągowy |
| 2 | Centrala | Przeznaczenie: do kontroli stanu czujników gazowych, wizualizacji tych stanów, tj.: - sterowania detektorami opisanymi w pkt 3 niniejszej karty produktu, - sterowania podczas wystąpienia dwóch progów alarmowych urządzeniami takimi jak: - minimum trzy zawory odcinające dopływ gazu, - minimum dwa sygnalizatory optyczno-akustyczne, - minimum jeden wentylator wyciągowy. Opis działania: - w przypadku przekroczenia pierwszego progu alarmowego centrala włącza sygnalizatory optyczne, - w przypadku przekroczenia drugiego progu alarmowego centrala dodatkowo włącza sygnalizatory akustyczne, uruchamia wentylator wyciągowy oraz przy pomocy zaworów elektromagnetycznych odcina dopływ wodoru Zasilanie: Centrala wyposażona w zasilanie buforowe umożliwiające pracę podczas zaniku zasilania podstawowego. Zasilacz buforowy wyposażony w akumulator o pojemności minimum 7Ah. |
| 3 | Detektor wodoru | - Rodzaj - stacjonarny - Progi alarmowe: - próg 1 – 10% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości) - próg 2 – 30% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości) - wyjście sygnału alarmowego niezależne dla każdego progu - Kompatybilność: detektory musza być kompatybilne z centralą opisaną w pkt 2 niniejszej karty |
| 4 | Sygnalizator | - Sygnalizatory akustyczno-optyczne kompatybilne z centralą |
| 5 | Wentylator wyciągowy | - wentylator przeciwwybuchowy dachowy, - zakres wydajności minimum: 220-2200 m3/h. |