Załącznik nr 1.1 do SWZ

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

„Zakup i dostawa spektrofotometru, spektrometru,  pieca oraz przystawki do pomiarów  spektroelektrochemicznych

z podziałem na części dla Wydziału Chemii UW”

| Lp. | ## Opis parametrów technicznych ## (Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem wykazania, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania ## techniczne i funkcjonalne określone w niniejszym opisie) | Wymagane minimalne parametry | UWAGA! Należy wpisać: parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu) Należy udzielić odpowiedzi: TAK lub NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |  |
| Część 1: Dwuwiązkowy spektrofotometr UV-Vis z jednostką sterującą – 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Dwa oddzielne wbudowane gniazda/uchwyty – jedno na kuwetę z próbką badaną i drugie na kuwetę z próbką referencyjną | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Zakres pracy: co najmniej 185-900 nm | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Oferowany spektrofotometr musi być kompatybilny z dedykowaną przystawką typu sfera całkująca, rozszerzającą zakres pomiarowy do co najmniej 1400 nm, przeznaczoną do pomiarów materiałów stałych i proszkowych, zapewniającą pełną integrację z oprogramowaniem sterującym. Przystawka ta musi być dostępna w ofercie producenta oferowanego spektrofotometru lub przez niego autoryzowana (Zamawiający planuje rozbudowę aparatu o to akcesorium w przyszłości). | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Maksymalne wymiary 50 cm x 60 cm x 30 cm (szerokość x głębokość x wysokość) (Zamawiający nie dopuszcza większych wymiarów ze względu na ograniczoną przestrzeń w laboratorium). | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Detektor: fotopowielacz | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Regulowana szerokość spektralna szczeliny w zakresie przynajmniej 0,1- 5 nm, z możliwością wyboru co najmniej 5 różnych wartości szczeliny | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Dokładność długości fali przynajmniej ±0,07 nm. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Powtarzalność długości fali nie gorsza niż ±0,01 nm. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Zakresy pomiarowe: absorbancja w zakresie nie mniejszym niż -5 do 5 Abs, transmitancja w zakresie nie mniejszym niż 0-100000% | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Dokładność fotometryczna nie gorsza niż ±0,002 Abs w zakresie 0-1 Abs oraz nie gorsza niż ±0,004 Abs w zakresie 1-2 Abs | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ±0,0001 Abs przy 0,5 Abs oraz ±0,0003 Abs przy 1 Abs. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Stabilność linii bazowej nie gorsza niż: 0,00015 Abs/h w zakresie widzialnym (np. 700 nm). | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Płaskość linii bazowej nie gorsza niż: ±0,00015 Abs. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Poziom szumów nie większy niż: 0,00002 Abs (RMS) przy 500 nm | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Światło rozproszone przy długości fali 220 nm nie większe niż 0,002% potwierdzone pomiarami zgodnie z metodologią producenta. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Szybkość przewijania fali do wybranej długości nie mniejsza niż: 14000 nm/min. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Szybkość skanowania w zakresie nie mniejszym niż 0,5-4000 nm/min. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Lampy: halogenowa i deuterowa z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Możliwość obsługi spektrofotometru z poziomu komputera. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Monochromator w technologii Czerny-Turnera z korekcją aberracji | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Funkcja umożliwiająca wyznaczenie godziny, o której aparat ma się samoczynnie załączyć, by być gotowym do pracy | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Funkcja umożliwiająca wyznaczenie godziny, o której aparat ma się samoczynnie wyłączyć po skończonej analizie | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Oprogramowanie sterujące spektrometrem: | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| b. | posiadające następujące tryby pracy: tryb spektralny (zbieranie widma), tryb fotometryczny (obliczenia ilościowe), tryb kinetyczny (przebieg w czasie), | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| c. | dające możliwość porównywania wielu widm/przetwarzania relatywnego, powiększania i pomniejszania widma, autoskalowania, cofania i powtarzania tych operacji oraz mające możliwość wstawienia komentarza na ekranie widma, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| d. | w trybie spektralnym umożliwiające następujące przekształcenia: pochodne od 1 do 4 rzędu, wygładzanie, odwrotność, pierwiastek kwadratowy, logarytm naturalny, konwersja Abs na %T, przekształcenie wykładnicze, konwersję w modelu matematycznym Kubelka-Munk, interpolacja, działania arytmetyczne na zbiorach danych i na stałych (pomiędzy widmami, pomiędzy widmami i stałymi), | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| e. | w trybie fotometrycznym umożliwiające obliczenia ilościowe na widmach (piki, wartości maksymalne i powierzchnia itp. w określonych przedziałach długości fali), obliczenia z współczynnikiem K, tworzenie krzywych kalibracyjnych jedno- i wielopunktowych (dopasowywanie funkcji 1, 2 i 3 rzędu, wymuszanie przejścia przez zero), dające możliwość przetwarzania danych fotometrycznych przy użyciu funkcji definiowanych przez użytkownika, włącznie ze współczynnikami), | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| f. | w trybie kinetycznym pozwalające na równoczesne wyświetlanie danych przebiegu w czasie (krzywe i dane pomiarowe), umożliwiające obliczenia kinetyczne, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| h. | możliwość zaprogramowania automatycznego funkcji wyłączania i funkcji wybudzania aparatu umożliwiające automatyczne przejście do trybu uśpienia po zakończeniu analizy, a także automatyczne ponowne uruchomienie z trybu uśpienia o określonej/wskazanej godzinie, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | laptop do sterowania spektrometrem wyposażony w: | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| a. | wyświetlacz o przekątnej przynajmniej 15,4”, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| b. | Procesor co najmniej czterordzeniowy co najmniej klasy Intel i5 lub równoważny, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| c. | co najmniej 16 GB pamięci operacyjnej RAM, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| d. | dysk SSD o pojemności co najmniej 500 GB, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| e. | mysz optyczną, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| f. | system operacyjny klasy desktop: typu Windows 11 Pro lub równoważny, tj. 64-bitowy, w aktualnie wspieranej wersji, zapewniający pełną kompatybilność z oprogramowaniem dostarczanym wraz ze spektrometrem bez użycia emulatorów lub maszyn wirtualnych, posiadający graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, umożliwiający pracę w środowisku domenowym, obsługę sterowników urządzeń laboratoryjnych oraz aktualizację bezpieczeństwa. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: dwie kuwety kwarcowe do pomiarów spektrofotometrycznych o długości drogi optycznej 10 mm. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy obejmujące obsługę i konserwację sprzętu, obsługę oprogramowania i zasady BHP podczas prowadzenia pomiarów w zakresie maksymalnie 8 godz. dla maksymalnie 7-osobowej grupy osób. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Montaż wraz z instalacją urządzenia w siedzibie Zamawiającego | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 70 dni (10 tygodni) | UWAGA! Parametr stanowi jedno z kryteriów oceny ofert |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Wymagane |  | ………………. Tak/Nie |

*dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji)