Załącznik nr 1.2 do SWZ

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

„Zakup i dostawa spektrofotometru, spektrometru,  pieca oraz przystawki do pomiaróww spektroelektrochemicznych

z podziałem na części dla Wydziału Chemii UW”

| Lp. | ## Opis parametrów technicznych ## (Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem wykazania, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania ## techniczne i funkcjonalne określone w niniejszym opisie) | Wymagane minimalne parametry | UWAGA! Należy wpisać: parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu) Należy udzielić odpowiedzi: TAK lub NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |  |
| Część 2: Spektrometr FT-IR z akcesoriami do pomiarów transmisyjnych i odbiciowych – 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zakres spektralny co najmniej 350 – 7800 cm-1. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość optyczna co najmniej 0,5 cm-1, rozdzielczość zmienna w zakresie co najmniej 0,5 – 32 cm-1. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Zakres dynamiczny przetwornika ADC co najmniej 24 bity. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Szczelny i osuszany układ optyczny z okienkami KBr pokrywanymi BaF2 oddzielającymi optykę od przedziału próbek. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Podłączenia do opcjonalnego przedmuchu spektrometru i przedziału próbek osuszonym gazem. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Interferometr justowany dynamicznie w trakcie skanowania. Mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera, padającą na trójpozycyjny detektor laserowy, do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Układ optyczny wykorzystujący monolityczne lustra wzorcowe. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Ogniskowanie wiązki centralnie w komorze pomiarowej aparatu | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Ceramiczne trwałe źródło promieniowania IR. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Beamsplitter Ge/KBr. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Detektor DLaTGS. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Laser półprzewodnikowy o stabilnej długości fali promieniowania zapewniający precyzję liczb falowych nie gorszą niż ± 0,001 cm-1. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Komunikacja spektrometru z komputerem przez złącze USB 2.0/3.0. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez system akcesoriów pomiarowych takich jak moduł do pomiarów transmisyjnych, przystawki w technologii ATR, przystawki rozproszeniowe i inne. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | System osuszania optyki z wkładami osuszającymi w metalowej obudowie z możliwością regeneracji w suszarce. Wymiana wkładów osuszających bez zdejmowania obudowy aparatu. Wskaźnik poziomu wilgotności na wierzchu aparatu. Nie dopuszcza się systemów osuszania wymagających podłączenia aparatu do sieci elektrycznej. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Zestaw automatycznej weryfikacji osiągów (SPV) do monitorowana stanu systemu zapewniający diagnostykę elementów spektrometru i testy osiągów według normy ASTM E1421. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Wbudowana na stałe w aparat automatyczna przystawka do testowania spektrometru z kołem z certyfikowanym wzorcem polistyrenowym. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Niewielkie wymiary pozwalające na przetransferowanie urządzenia do komory rękawicowej przez śluzę próżniową (bez ingerencji polegającej na demontażu urządzenia). Maksymalne wymiary: 35 cm x 35 cm x 35 cm. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Niewielka masa, poniżej 12 kg, pozwalająca na transfer do komory rękawicowej oraz przenoszenie urządzenia bez dodatkowych zabezpieczeń mechanicznych. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Odporność na warunki chwilowej próżni przy transferze urządzenia do komory rękawicowej. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Zasilacz spektrometru umieszczony na zewnątrz aparatu eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Wysokociśnieniowa przystawka w technologii ATR do szybkiego pomiaru próbek z litym kryształem diamentowym pokrywającym pełnym zakres spektralny spektrometru. Przystawka wyposażona w odchylane urządzenie dociskowe o powtarzalnej sile docisku z mechanizmem dynamometrycznym. Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrometru - po założeniu uszczelniająca drogę optyczną i jednocześnie włączona w system przedmuchu. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Przystawka do pomiarów transmisyjnych, wyposażona w co najmniej 10 szyn prowadzących do mocowania standardowych akcesoriów transmisyjnych. Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrometru - po założeniu uszczelniająca drogę optyczną i jednocześnie włączona w system przedmuchu. Uchwyt magnetyczny do pastylek z KBr. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Sterowanie przez zewnętrzny komputer PC pracujący w systemie Windows. Program obsługi spektrometru co najmniej w języku polskim i angielskim kompatybilny z Windows 11 64-bit. (Z uwagi na to, że Zamawiający posiada jednostkę sterującą oprogramowanie musi być kompatybilne z urządzeniem) Oprogramowanie powinno spełniać następujące wymagania: | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| a. | wyświetlanie na żywo podglądu spektralnego i wyników w trakcie pomiaru, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| b. | możliwość ustawiania funkcji apodyzacji (co najmniej Happ-Genzel, Beer-Norton, Blackman-Harris, Boxcar, Triangle, Cosine), | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| c. | dostęp do surowych danych łącznie z interferogramem, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| d. | eksport danych spektralnych w najczęściej wykorzystywanych formatach widm IR, np.: .spc, .spa, .txt, .csv, lub równoważnych, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| e. | funkcje przetwarzania widm: korekcja linii bazowej, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów, transformacja w modelu matematycznym Kramersa Kroniga, korekcja w technologii ATR, pomiar wysokości i położenia pasma, pomiar pola powierzchni pasm - bezwzględnej i względnej, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| f. | przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca, biblioteki widm obejmujące co najmniej 5 000 widm związków organicznych, nieorganicznych, tworzenie własnych bibliotek użytkownika, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| g. | automatyczna korekcja zawartości CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez konieczności zbierania widm referencyjnych, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| h. | funkcja automatycznego pomiaru tła w czasie bezczynności urządzenia, | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| i. | moduł oprogramowania do analiz chemometrycznych obejmujący algorytmy analizy ilościowej (prawo Lamberta-Beera, metoda najmniejszych kwadratów) i klasyfikacyjnej (przeszukiwanie biblioteki wzorców z analizą korelacji, także dla pochodnych widm, wektorowa analiza podobieństwa, analiza korelacyjna widm uśrednionych), | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| j. | funkcja rozszerzonej analizy widm obejmująca algorytm jednoczesnej wieloskładnikowej identyfikacji widm, pozwalający na identyfikację składników próbki w trakcie pojedynczego przeszukiwania biblioteki, bez konieczności stosowania odejmowania widm poszczególnych składników. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy w zakresie obsługi spektrometru, wymiany przystawek, prowadzenia pomiarów w trybie transmisyjnym i w technologii ATR, konserwacji urządzenia oraz obsługi oprogramowania. Czas trwania szkolenia maksymalnie 8 godz. dla maksymalnie 7-osoboweg grupy osób. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Montaż wraz z instalacją urządzenia | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Termin realizacji zamówienia maksymalnie 56 dni (8 tygodni). | UWAGA! Parametr stanowi jedno z kryteriów oceny ofert |  |  |
|  | Okres gwarancji 12 miesięcy | Wymagane |  | ………………. Tak/Nie |
|  | Gwarancja na interferometr, laser, źródło - 120 miesięcy | Wymagane |  | ………………. Tak/Nie |
|  | Gwarancja na kryształ diamentowy w technologii ATR -60 miesięcy | Wymagane |  | ………………. Tak/Nie |

*dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji)