Załącznik nr 1.3 do SWZ

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Tytuł postępowania „Zakup i dostawa spektrofotometru, spektrometru,  pieca oraz przystawki do pomiarów spektroelektrochemicznych z podziałem na części dla Wydziału Chemii UW”

| Lp. | ## Opis parametrów technicznych ## (Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem wykazania, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania ## techniczne i funkcjonalne określone w niniejszym opisie) | Wymagane minimalne parametry | UWAGA! Należy wpisać: parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu) Należy udzielić odpowiedzi: TAK lub NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |  |
| Część 3: Piec rurowy z akcesoriami – 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania obróbki termicznej z maksymalną temperaturą przynajmniej do 1600 st C. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Kompatybilność pieca z rurami roboczymi o średnicy zewnętrznej 60 mm (Z uwagi na to, że Zamawiający ma próbki o określonym rozmiarze wymaga aby średnica zewnętrzna rury miała dokładnie 60 mm) | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Długość strefy grzejnej co najmniej 300 mm (Z uwagi na to, że Zamawiający ma próbki o określonym rozmiarze wymaga aby długość strefy grzejnej wynosiła dokładnie 300 mm) | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Zestaw do doprowadzania gazów podczas obróbki termicznej z przepływomierzem umożliwiającym ustawienie szybkości przepływu gazu w zakresie. Możliwość przeprowadzania procesów w atmosferze obojętnej, redukującej i utleniającej. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia (bez rury) maksymalnie: wysokość 700 mm, szerokość 750 mm i głębokość 600 mm (Z uwagi na to, że Zamawiający ma ograniczoną przestrzeń użytkową w laboratorium wymaga aby piec miał takie maksymalnie wymiary) | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Dwie ceramiczne rury robocze wykonane z korundu o średnicy zewnętrznej 60 mm oraz długości co najmniej 1000 mm, kompatybilne z piecem rurowym zdolne do pracy w temperaturze do 1600 st C. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Długość strefy jednorodnej temperatury (± 5 st. C od zaprogramowanej temperatury) wynosząca co najmniej 150 mm | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Pomiar temperatury prowadzony wbudowaną termoparą typu R | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Możliwość zdalnego programowania programatora | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Dołączony regulator przepływu gazu roboczego z możliwością kontroli szybkości przepływu w zakresie 1-10 L/min lub szerszym dla atmosfery powietrza, 1-7 L/min lub szerszym dla atmosfery argonu oraz 2-10 L/min lub szerszym dla atmosfery mieszanki gazów zawierającej 5% wodoru w gazie obojętnym | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Możliwość zaprogramowania szybkości osiągania wybranej temperatury w pojedynczym etapie procesu co najmniej 5 st. C/min dla korundowej rury roboczej | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Konstrukcja pieca umożliwiająca łatwą wymianę rury roboczej (bez konieczności serwisowania urządzenia) | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Konstrukcja pieca umożliwiająca rozłączenie jednostki sterującej (programatora) od części grzejnej pieca. Możliwość podłączenia jednostki sterującej z częścią grzejną za pomocą przewodu (minimalna długość przewodu 1,5 m). Możliwość normalnej pracy urządzenia z rozdzielonymi i podłączonymi przewodem jednostkami sterującą i grzejną. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Dołączone dwa zestawy izolujących zatyczek gazów, kompatybilne urządzeniem oraz rurą. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Programator służący do kontrolowania procesu obróbki termicznej: | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| a. | Wyposażony w pojemnościowy ekran dotykowy (o przekątnej co najmniej 5”) | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| b. | Umożliwiający zaprogramowanie i zapisanie programu procesu obróbki termicznej w pamięci nieulotnej urządzenia, podgląd aktualnie prowadzonego procesu, temperatury, postępu programu oraz czasem do przewidywanego zakończenia programu. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| c. | Umożliwiający zapis co najmniej 50 unikalnych profili programowych w pamięci nieulotnej oraz umożliwiający zbudowanie profilu obróbki zawierającego co najmniej 90 segmentów różniących się temperaturą, czasem i szybkością osiągania temperatury | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| d. | Posiadający wbudowany zegar czasu rzeczywistego, umożliwiający uruchomienie procesu o danej godzinie i dacie, posiadający co najmniej 7 dniowy harmonogram procesów oraz zapis historii prowadzonych procesów w pamięci wewnętrznej. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
| e. | Umożliwiający zdalne zaprogramowanie i komunikację z komputerami poprzez przeglądarkę internetową (bez dodatkowego oprogramowania); podłączenie do sieci poprzez złącze Ethernet oraz posiadający złącze USB do komunikacji. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Instruktarz stanowiskowy w zakresie obsługi pieca rurowego, obsługi zestawu do doprowadzania gazów, obsługi programatora, zdalnego programowania urządzenia, zasad bezpieczeństwa, konserwacji urządzenia, wymiany i czyszczenia rur roboczych oraz elementów uszczelniających. Zakres instruktażu maksymalnie 8 godz. dla 7 osób. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Montaż wraz z instalacją urządzenia w siedzibie Zamawiającego. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |  |
|  | Termin realizacji zamówienia 126 dni (18 tygodnie) | Wymagane |  | ………………. Tak/Nie |
|  | Okres gwarancji minimum 12 miesiące (z wyłączeniem elementów zużywalnych) | UWAGA! Parametr stanowi jedno z kryteriów oceny ofert |  |  |

*dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji)