Załącznik nr 1.4 do SWZ

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH

„Zakup i dostawa spektrofotometru, spektrometru,  pieca oraz przystawki do pomiarów spektroelektrochemicznych

z podziałem na części dla Wydziału Chemii UW”

| Lp. | ## Opis parametrów technicznych ## (Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem wykazania, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie minimalne wymagania ## techniczne i funkcjonalne określone w niniejszym opisie) | Wymagane minimalne parametry | UWAGA! Należy wpisać: parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu) Należy udzielić odpowiedzi: TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |
| Część 4: Przystawka do pomiarów spektroelektrochemicznych (do spektrometru typu Nicolet iS50) – 1 szt. Przystawka do pomiarów metodą SEIRA - elektrodą pracującą jest pryzmat/płytka ATR z naniesioną bardzo cienką warstwą złota lub innego metalu (przystawka gotowa do pomiarów SEIRA po naniesieniu warstwy złota) |  |  |  |  |
|  | Umożliwiająca pracę z wymiennymi kryształami 45° i 60°, zarówno z kryształami ATR (ZnSe, Ge i Si), jak i z pryzmatami z CaF2. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Szklana celka pomiarowa o pojemności 10ml wraz z elektrodą referencyjną Ag/AgCl oraz pomocniczą typu platynową | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Kryształ ATR typu FAC (face-angled crystal) 60o wykonany z Si. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Podstawka wykonana z polimeru typu PEEK lub równoważny | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Podłączenia elektryczne do elektrody pracującej ze złoconymi kołkami sprężynowymi typu pogo pin. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | W zestawie polaryzator "wire-grid" na podłożu ZnSe wstawiany do przystawki, umożliwiający uzyskanie wzmocnienia sygnału od materiałów zaadsorbowanych na powierzchni elektrody. | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Przystawka na dedykowanej podstawie dopasowanej do spektrometru Nicolet iS50 z systemem automatycznego rozpoznawania akcesoriów (Z uwagi na fakt, że Zamawiający posiada urządzenie Nicolet iS50, wymaga się, aby oferowana przystawka była w pełni kompatybilna z posiadanym sprzętem. Wymóg kompatybilności jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowej współpracy z istniejącą aparaturą oraz zachowania ciągłości prowadzonych badań) | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Sterowniki do automatyzacji pomiarów z integracją z popularnymi potencjostatami | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Możliwość rozbudowy do pomiarów SNIFTIRS (przez zaoferowanie odpowiednich celek/modyfikacji celek) z elektrodą pracującą z wybranego materiału przesuwaną przez precyzyjny mechanizm ze śrubą mikrometryczną i umieszczaną tuż nad powierzchnią pryzmatu z CaF2 | Wymagane | ………………. Tak/Nie |
|  | Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 20 tygodni (140 dni) | UWAGA! Parametr stanowi jedno w kryteriów oceny ofert opisany w SWZ |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy | UWAGA! Parametr stanowi jedno w kryteriów oceny ofert opisany w SWZ |  |

*dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji)