Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.271.71.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy:    	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na  dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pakiet nr 1 – Pompy objętościowe -  9 szt.

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Warunki wymagane wpisać: (tak / nie) | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | PODAĆ |  |
| 2 | Typ Urządzenia | PODAĆ |  |
| 3 | Producent | PODAĆ |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 5 | Rok produkcji min. 2026 r. | PODAĆ |  |
| II | Parametry wymagane - Pompy objętościowe- 9 szt. |  |  |
| 1 | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | Tak, podać |  |
| 2 | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak |  |
| 3 | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg | Tak, podać |  |
| 4 | Wymiary pompy maks. 220 x 70 x 200 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Dokładność podaży +/- 3% | Tak |  |
| 6 | Menu pompy w języku polskim | Tak |  |
| 7 | Instrukcja obsługi zaimplementowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania linii jednorazowej. | Tak |  |
| 8 | Kolorowy wyświetlacz min. 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. | Tak, podać |  |
| 9 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie; Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 16-40mm. | Tak, podać |  |
| 10 | Linia infuzyjna mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. | Tak |  |
| 11 | Dostępne linie infuzyjne do szerokiego spektrum terapii: podstawowe bezbarwne, chroniące przed światłem, do transfuzji, do terapii przeciwbólowych pracujące w systemie NRFit, do antybiotykoterapii, wielodrożne do onkologii pracujące w systemie zamkniętym, oraz dojelitowe pracujące w systemie ENFit | Tak |  |
| 12 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | Tak |  |
| 13 | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | Tak |  |
| 14 | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE | Tak |  |
| 15 | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy | Tak |  |
| 16 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | Tak, podać |  |
| 17 | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | Tak |  |
| 18 | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | Tak |  |
| 19 | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  |
| 20 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
| 21 | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. | Tak |  |
| 22 | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | Tak |  |
| 23 | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1200 ml/h | Tak |  |
| 24 | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; | Tak |  |
| 25 | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | Tak |  |
| 26 | tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | Tak |  |
| 27 | Regulacja intensywności podświetlenia na 9 poziomach | Tak |  |
| 28 | Biblioteka leków z możliwością wpisu do 500 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | Tak, podać |  |
| 29 | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 50 do 825 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | Tak, podać |  |
| 30 | Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 6 godz. przy przepływie 100 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | Tak, podać |  |
| 31 | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 4 W | Tak, podać |  |
| 32 | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych; | Tak, podać |  |
| 33 | Czułość techniczna wykrywania pęcherzyków powietrza≥ 0.01 mL | Tak |  |
| 34 | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | Tak |  |
| 35 | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | Tak |  |
| 36 | Możliwość wykorzystania uchwytu uchwyt do mocowania pomp z szybka regulacją średnicy | Tak |  |
| 37 | Paszport techniczny (wypełniony zgodnie z załączoną instrukcją) | Tak |  |
| III | Warunki gwarancji |  |  |
| 1 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny związanej z wykonywaniem czynności serwisowych | TAK |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia 2 przeglądy roczne urządzenia | TAK |  |
| 3 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |
| 4 | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. | TAK/podać |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowej tej samej klasy i o tych samych parametrach | TAK |  |
| 6 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK/podać |  |
| 7 | Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 10 lat od daty instalacji | TAK |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji lub na terenie Polski | TAK |  |
| 9 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób do szkolenia oraz wydeleguje personel na szkolenie we wspólnie ustalonym między Stronami okresie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2 ust.1 umowy | TAK |  |