Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.271.71.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy:    	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na  dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pakiet nr 2 – Kardiomonitory i centrala monitorowania

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Warunki wymagane wpisać: (tak / nie) | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | PODAĆ |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu | PODAĆ |  |
| 3 | Producent | PODAĆ |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 5 | Rok produkcji min. 2025 r. | PODAĆ |  |
| II | Kardiomonitor modułowy min. 19” z modułem transportowym – 9 szt. |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania zainstalowane składające się z: - jednostki głównej kardiomonitora -odłączanego modułu transportowego Moduły pomiarowe jedno oraz wieloparametrowe z możliwością zamiennego wykorzystania we wszystkich opisywanych kardiomonitorach. Wszystkie elementy muszą spełniać wymagania dla urządzeń medycznych. Zewnętrzna kieszeń umożliwiająca podłączenie min. 4 modułów pomiarowych. | TAK |  |
|  | Obudowa kardiomonitora łatwa do czyszczenia, kroploszczelna, odporna na środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania odłączanego elementu kardiomonitora jako monitora transportowego z funkcjami pomiaru i alarmów co najmniej EKG, oddechu, tętna, saturacji i ciśnienia krwi nieinwazyjnego oraz inwazyjnego. | TAK |  |
|  | Zalety ergonomiczne elementu/modułu transportowego: - jednoczesna obsługa po zadokowaniu razem z kardiomonitorem głównym (np. po drugiej stronie łóżka; pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu modułu również po zadokowaniu w kardiomonitorze) - automatyczna rotacja ekranu 90/180 stopni oraz czujnik oświetlania - wbudowana w moduł ergonomiczna rączka umożliwiająca szybkie wypięcie monitora transportowego ze stanowiska monitorowania. | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zalety technologiczne elementu/modułu transportowego: - zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin - wyświetlacz o przekątnej, min. 6’’ z obsługą gestów - odporność modułu transportowego na zabrudzenia, zalanie, wstrząsy, uderzenia, upadki (min. 1 m) - pamięć trendów, pomiarów i alarmów z min. 48 godzin - masa modułu transportowego nie większa niż 1,5 kg. | TAK, podać |  |
|  | Ekran kolorowy kardiomonitora min. 19” o wysokiej rozdzielczości min. 1900 x 1000 pikseli. Ekran dotykowy pojemnościowy z obsługą gestów. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość dopasowania zawartości ekranu do aktualnych potrzeb użytkownika bez udziału serwisu. Możliwość zapisania w pamięci własnych układów ekranu (min. 20) utworzonych przez użytkownika. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja jasności ekranu, min. 10 poziomów; wbudowany czujnik oświetlenia automatycznie dopasowujący poziom jasności względem warunków otoczenia. | TAK, podać |  |
|  | Dostęp do wszystkich funkcji monitora za pomocą ekranu dotykowego i menu w języku polskim (brak pokrętła). | TAK |  |
|  | Zaawansowana funkcja drukowania różnego rodzaju raportów stanu pacjenta. Możliwość definiowania szablonów raportów z wydrukami ręcznymi oraz automatycznymi w odstępach czasu zdefiniowanych przez użytkownika. Możliwość ustawienia dedykowanych przycisków do szybkiego drukowania. Dostępne raporty muszą zawierać: - Raporty przeglądu zdarzeń i epizodów - Raporty parametrów życiowych - Raporty trendów graficznych - Raporty obliczeń - Raporty kolumnowe - Raporty z aplikacji ST Map - Raporty z pomiarów odstępu QT - Raporty przekroczenia progów alarmowych - Raporty wykresów w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Wbudowany klient systemu Citrix Xen. | TAK/NIE Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość uruchamiania aplikacji webowych www bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (wbudowany silnik renderujący HTML5). | TAK/NIE Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wbudowane min. 4 porty USB, wyjście sygnału na zewnętrzny monitor złączem z szyfrowanym sygnałem, złącze Ethernet, port RS232 oraz gniazdo synchronizacji sygnału EKG. | TAK, podać |  |
|  | Zalety systemu monitorowania pod kątem cyberbezpieczeństwa: - szyfrowanie transmisji danych raportów z wykorzystaniem uwierzytelniania węzłów - szyfrowanie zapisywanych w pamięci wrażliwych danych pacjentów - pełne (end-to-end) szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy monitorem pacjenta a systemem centralnego monitorowania oraz opcjonalnym zewnętrznym wyświetlaczem. | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wbudowana komunikacja NFC oraz RFiD. | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres, min. od 1 do 10 minut oraz na stałe. | TAK, podać |  |
|  | Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem, min. 10 progów głośności. | TAK, podać |  |
|  | Moduły pomiarowe: |  |  |
|  | Pomiar EKG Monitorowanie i jednoczesne wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń EKG dzięki funkcji rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5 i 6 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. z dokładnością +/-1%. | TAK, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w diagnostyczny pomiar 12-odprowadzeniowego EKG z przewodu 10-żyłowego. | TAK |  |
|  | Prezentacja odcinka ST/STE w czasie na dwóch wieloosiowych wykresach radarowych (pomiar zależny od płci). Pomiar uniesienia lub obniżenia ST wraz z alarmami. Możliwość ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST i linii izoelektrycznej z możliwością ustawiania odcinka ST względem punktu J. | TAK |  |
|  | Monitorowanie odstępu QT/QTc, wartości odstępu QT skorygowanego względem częstości akcji serca (QTc) oraz wartości ∆QTc. | TAK |  |
|  | Analiza i alarmy zaburzeń rytmu, co najmniej 25 rodzajów. | TAK, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w wizualny schemat rozmieszczenia odprowadzeń EKG pomagający personelowi w prawidłowym rozmieszczeniu elektrod dzięki informacji o kontakcie elektrod ze skórą. | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP) Pomiar impedancyjny liczby oddechów w zakresie min. 0-170 odd./min. z dokładnością nie gorszą niż +/- 1 odd./min (dla przedziału 0-120 odd./min). Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar saturacji (SPO2) Pomiar w technologii Masimo Rainbow SET lub FAST; pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100% z dokładnością nie gorszą niż +/-2%. Prezentacja wskaźnika perfuzji PI. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja opóźniania alarmów saturacji i desaturacji celem zmniejszenia liczby uciążliwych alarmów z pulsoksymetrii. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP) Pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mmHg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mmHg. Funkcja wenopunkcji ułatwiająca nakłucie żyły. | TAK, podać |  |
|  | Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 24 godz. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto. | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) Pomiar min. w 1 kanale w zakresie min. 0-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. Możliwość wyboru etykiet temperatury (min. 19 etykiet). | TAK, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia inwazyjnego (IBP) Pomiar w min. 1 kanale z możliwością rozszerzenia do 8 kanałów poprzez kable rozdzielające oraz moduły dodatkowe. Pomiar w zakresie min. od -40 do +360 mmHg. Obliczanie parametrów CPP i PPV (w zależności od dostępnych pomiarów). Obliczanie ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. Możliwość ustawienia do min. 33 różnych etykiet dla ciśnień inwazyjnych. | TAK, podać |  |
|  | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji wieloparametrowych zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów - aplikacja dostarczająca personelowi informacje zwrotne na temat powtarzających się i ciągłych przekroczeń progów alarmowych mająca za zadanie minimalizację niepotrzebnych alarmów - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów - obliczanie dawek leków, wentylacji, parametrów hemodynamicznych i natlenowania. | TAK/NIE Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów z okresu min. 96 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora musi umożliwiać gromadzenie i przechowywanie danych parametrów życiowych. Możliwość wykorzystania zgromadzonych danych przez inne aplikacje. Możliwość przeszukiwania danych za pomocą języka zapytań SQL. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor o zaawansowanej konstrukcji modułowej pozwalający na doposażenie w dodatkowe pomiary oraz funkcje wbudowane (także po zakupie). |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowy aktywny wyświetlacz o takiej samej konstrukcji (rozdzielczość full HD i min. 19”) z możliwością niezależnego wyświetlania danych oraz transfer alarmów. Produkt medyczny dedykowany i certyfikowany przez tego samego producenta. Komunikacja z kardiomonitorem poprzez szyfrowane połącznie sieciowe (przesyłane alarmy również szyfrowane). | TAK, podać 19-20” – 0 pkt >21” – 2 pkt |  |
|  | Możliwość doposażenia kardiomonitora w dodatkowe pomiary nieinwazyjnej hemoglobiny (min. SpHb, SpMet, SpCO, SpOC) oraz parametry dodatkowe tj. RRa, PVI. Możliwość dostępna na etapie składania oferty, dotyczy modułu transportowego oraz modułów w postaci kostki. | TAK/NIE Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o certyfikowaną przez producenta bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą (dla kardiomonitora i modułu transportowego) z obsługą standardu WMM. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zintegrowanego, bez wentylatorowego komputera klasy medycznej z niezależnym od systemu kardiomonitora systemem operacyjnym, pozwalającego na instalację własnych aplikacji Użytkownika oraz dostęp do aplikacji znajdujących się w sieci informatycznej szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Wbudowany komputer musi posiadać niezależny port LAN oraz do 6 złączy USB do podłączania zewnętrznych urządzeń peryferyjnych. | TAK, podać |  |
|  | System powiadamiania o zdarzenia z możliwością zarządzania na poziomie całego szpitala. Powyższy system powiadomienia o zdarzeniach wyposażony w: - Monitor zdarzeń, który daje łatwy dostęp do stanu zdarzeń za pomocą scentralizowanego widoku pulpitu na stacji roboczej. - Moduł przypisywania personelu na postawie ról umożliwia przydział personelu według łóżek z uwzględnieniem indywidualnego charakteru pracy na danym oddziale. Dostęp do modułu przypisywania personelu opieki można uzyskać z poziomu systemu nadzory, stacji roboczej lub dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne Informacje o zdarzeniach mogą być przekazywane użytkownikowi ręcznie lub automatycznie – według wstępnie zdefiniowanej śnieżki eskalacji, po upływie określonego czasu i bez reakcji ze strony użytkownika. | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Monitor posiada możliwość rozbudowy o opcję, która pozwala na podłączenie do min. 4 urządzeń zewnętrznych w tym: pomp, respiratorów, monitorów hemodynamicznych, aparatów do znieczulania, urządzeń do hemodializy, inkubatorów oraz specjalistycznych monitorów np. do kalorymetrii. Prezentacja wybranych krzywych, parametrów cyfrowych na ekranie kardiomonitora oraz identyfikacja alarmów. W przypadku kardiomonitora podłączonego do centralnego monitorowania obsługa danych w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej. | TAK |  |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o co najmniej następujące parametry pomiarowe z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora: - Pomiar temperatury (do min. 4) - EEG / aEEG - Rzut serca Picco oraz C.O. Swana-Ganza - Moduł gazów anestetycznych z pomiarem tlenu paramagnetycznego oraz 2 anestetyków jednocześnie - Moduł drukarki termicznej - Zwiotczenie mięśni NMT - BIS / SedLine Oksymetria mózgowa O3 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pilot zdalnego sterowania z dedykowanym pokrętłem oraz klawiaturą numeryczną. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł lub urządzenie zewnętrzne umożliwiające pomiaru bólu poprzez wykrywanie zmian przewodnictwa skóry bezpośrednio korelujących ze współczulnym układem nerwowym skóry. Prezentacji danych na ekranie kardiomonitora głównego. Możliwość prezentacji min. parametrów dotyczących poziomu bólu, indeksu wybudzenia oraz indeksu blokady nerwowej. Pomiar niezależny od niestabilności hemodynamicznej lub oddechowej. | TAK Pomiar wszystkich grup wiekowych: TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Akcesoria oraz wyposażenie: |  |  |
|  | Każdy kardiomonitor musi posiadać: - 1x wielorazowy przewód główny EKG 3- lub 5- lub 6-odpr. + odprowadzenia wielorazowe - 1x wielorazowy przewód główny EKG 10-odpr. + odprowadzenia podsercowe -1x wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi - 1x zestaw wielorazowych mankietów dla dorosłych (3 rozmiary) - 1x czujnik saturacji dla dorosłych/dzieci wielorazowy - 1x czujnik temperatury wielorazowy (do wyboru) - 1x przewód do ciśnienia krwawego do wybranych przetworników. | TAK |  |
|  | Dodatkowe akcesoria dla całego zestawu: - 2x przenośny uchwyt dla modułu transportowego z możliwością zawieszenia na ramie łóżka - 5x mankiet udowy - 5x sensor temperatury rektalnej | TAK |  |
|  | Kardiomonitor mocowany na dedykowanym uchwycie ściennym o płynnej regulacji wspieranej gazowo. Mocowanie kardiomonitora dodatkowo wyposażone w uchwyt na kable lub kosz. | TAK |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania z łączną liczbą 9 licencji |  |  |
|  | Nazwa produktu. | podać |  |
|  | Numer katalogowy produktu lub grupy. | podać |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2025. | TAK |  |
|  | System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii. | TAK |  |
|  | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 1600 w sieci monitorowania). | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na kolorowym ekranie typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD. W zestawie drugie stanowisko do podglądu min. 9 pacjentów. | TAK, 4 ekrany |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie). | TAK |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | TAK Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego. | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | TAK |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | TAK |  |
|  | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec). | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii. | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 150h ostatnich godzin wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | TAK |  |
|  | Możliwość aktualizacji licencji centralnego systemu monitorowania o funkcjonalność umożliwiającą elastyczną regulację przypisanych licencji pomiędzy centralami, które są podpięte pod jeden serwer wymiany danych. Możliwość przepisywania pacjentów pomiędzy centralami oraz oddziałami z zachowaniem ciągłości danych. Możliwość udostępniania przeglądów specjalistycznych typu raport 12-EKG celem wykonania konsultacji np. kardiologicznych. Możliwość podglądu jednego pacjenta na kilku różnych centralach i kilku różnych kardiomonitorach. | TAK |  |
|  | System centralnego monitorowania musi umożliwiać podgląd z centrali w dyżurce lekarskiej z wykorzystaniem funkcjonalności podglądu danych z centrali poprzez dedykowaną aplikację producenta. Aplikacja musi umożliwiać wybór stanowisk podglądanych spośród obu stacji roboczych z różnych oddziałów oraz posiadać możliwość wydruku danych. Przegląd danych historycznych musi zawierać także przegląd kardiologiczny (krzywe EKG + uśrednione 1-minutowe fragmenty ST + statystyki EKG), przegląd 12-odprowadzeniowego EKG oraz przegląd alarmów. | TAK |  |
|  | System monitorowania umożliwia doposażenie w oprogramowanie do archiwizacji i analizy badań EKG. Rozwiązanie składa się z systemu do archiwizacji, analizy i opisu badań 12 odprowadzeniowego EKG. Opis systemu: - ponowna analiza zarchiwizowanych badań (przechowanie zapisów cyfrowych w formacji XML) oraz w formacie PDF - przechowywanie do min. 500 000 źródłowych badań EKG, bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie oraz nieograniczona ilość urządzeń(kardiomonitorów, aparatów EKG) pracujących jednocześnie w systemie - funkcje pomiarowe: filtry pozwalające na wygładzenie linii przebiegów EKG, zwiększenie lub zmniejszenie prędkości przesuwu, manualne dokonywanie pomiarów za pomocą opcji cyrkla pomiarowego, pomiar odcinka PR, czas trwania QRS, QT, pomiar interwałów RR. System oparty na bazie danych (np. MS SQL server, Oracle). Możliwość przeglądu i analizy danych poprzez przeglądarkę internetową. Dostawca musi zapewnić: - koszty dostawy, instalacji oraz uruchomienie całości zamówienia - niezbędne licencje na oprogramowanie standardowe typu systemy operacyjne, systemy bazo-danowe oraz inne wykorzystywane przez siebie niezbędne oprogramowanie. | TAK, podać |  |
|  | Zamawiający udostępni sieć LAN do połączenia kardiomonitorów z centralą, min. 1 pkt sieciowy dla każdego monitorowanego łóżka oraz centrali. | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa, sieciowa z funkcją duplex podłączona do systemu w formacie A4. | TAK, 2 sztuki |  |
|  | Zasilacz awaryjny typu UPS. | TAK, 2 sztuki |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy na sprzęt. | TAK |  |
| III | Warunki gwarancji |  |  |
| 1 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny związanej z wykonywaniem czynności serwisowych | TAK |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia 2 przeglądy roczne urządzenia | TAK |  |
| 3 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |
| 4 | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. | TAK/podać |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowej tej samej klasy i o tych samych parametrach | TAK |  |
| 6 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK/podać |  |
| 7 | Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 10 lat od daty instalacji | TAK |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji lub na terenie Polski | TAK |  |
| 9 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób do szkolenia oraz wydeleguje personel na szkolenie we wspólnie ustalonym między Stronami okresie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2 ust.1 umowy | TAK |  |