Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.271.71.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy:    	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na  dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Pakiet nr 3 – Aparat do znieczulania ogólnego z kardiomonitorem

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Warunki wymagane wpisać: (tak / nie) | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Model/Typ/Nr katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2026 r. | PODAĆ |  |
| II | Aparat do znieczulania |  |  |
| 1. | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą centralną dla wszystkich kół | TAK |  |
| 2. | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 3. | Awaryjne zasilanie elektryczne podtrzymujące pracę przez minimum 80 min. | TAK |  |
| 4. | Blat do pisania | TAK |  |
| 5. | Zasilanie gazowe (O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
| 6. | Ssak z regulacją siły ssania i zbiornikiem minimum 1 litr na wydzielinę | TAK |  |
| 7. | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza | TAK |  |
| 8. | Wyświetlanie przepływów gazów na ekranie aparatu | TAK |  |
| 9. | Czujnik przepływu, wewnętrzny, nie podatny na uszkodzenia – pomiar ultradźwiękowy, nie wymagający okresowej wymiany | TAK |  |
| 10. | Elektroniczne przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | TAK |  |
| 11. | Minimalny przepływ świeżych gazów na poziomie 100ml/min | TAK |  |
| 12. | Przepływ wdechowy (nie wliczając przepływu świeżych gazów) o zakresie min. 180 l/min | TAK |  |
| 13. | Przepływ wdechowy (nie wliczając przepływu świeżych gazów) o dużym zakresie 200 l/min i więcej | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 14. | Wbudowany awaryjny zapasowy mechaniczny przepływomierz tlenowy z przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | TAK |  |
| 15. | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z przepływem minimum do 15 l/min. | TAK |  |
| 16. | System aktywnego i wielostopniowego, automatycznego zwiększania przepływu świeżych gazów oraz stężenia tlenu w przypadku zagrożenia hipoksją – inteligentne zabezpieczanie poziomu tlenowego | TAK |  |
| 17. | Automatyczny układ bezpieczeństwa podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta | TAK/NIE TAK-10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 18. | Mieszalnik sterowany elektronicznie | TAK |  |
| 19. | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL z odczytem wartości cyfrowej na monitorze | TAK |  |
| 20. | Funkcja automatycznej regulacji przepływu świeżych gazów w celu osiągniecia docelowego FiO2 oraz zakładanego końcowo wydechowego poziomu środka anestetycznego, w określonym przez użytkownika czasie i z możliwością automatycznego ustawiania przepływu gazów do pracy z minimalnymi przepływami | TAK |  |
| 21. | Możliwość rozbudowy o funkcję regulacji prędkości z jaką system automatycznie będzie osiągał zaprogramowany poziom EtAA wraz z wizualizacją tego procesu na wykresie i z określeniem czasu pozostałego do osiągnięcia celu | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 22. | W pełni elektroniczny system sterowania parownikiem (nie dopuszcza się regulacji mechanicznej/ręcznej) | TAK |  |
| 23. | Elektronicznie sterowany system podający świeży gaz na wyższym poziomie w fazie wdechu i na niższym poziomie w fazie wydechu, umożliwiający zmniejszanie zużycia środków anestetycznych | TAK |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
| 24. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 25. | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 l. (nie licząc worka i rur oddechowych) | TAK |  |
| 26. | Kompensacja podatności układu oddechowego | TAK |  |
| 27. | Reflektor objętości będący zbiornikiem oddechu zwrotnego działający jako sztywny zasobnik bez elementów ruchomych, pozwalający na podaż wysokich objętości oddechowych do min. 1600 ml, dokładne zmiany ciśnienia oraz przepływu podczas każdego oddechu, szybkie wprowadzanie oraz wypłukiwanie gazów anestetycznych jak również stosowanie niskich przepływów świeżych gazów | TAK |  |
| 28. | Obejście tlenowe o wydajności minimum 50 l/min. | TAK |  |
| 29. | Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych, objętość pochłaniacza poniżej 900ml wspierająca niską całkowitą objętość układu oddechowego w celu zapewnienia dokładności wentylacji oraz szybkości wprowadzania i usuwania gazów. | TAK, podać Objętość pochłaniacza 900ml– 0pkt, Objętość pochłaniacza poniżej 900ml– 10 pkt |  |
| 30. | Możliwość wymiany pochłaniacza w trakcie znieczulenia | TAK |  |
| 31. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
| 32. | Respirator wbudowany w aparat | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
| 33. | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu przy pomocy dwustopniowej dźwigni mechanicznej z wentylacji mechanicznej | TAK |  |
| 34. | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |
| 35. | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |
| 36. | Tryb SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  |
| 37. | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z ręczną regulacją czułości | TAK |  |
| 38. | Precyzyjny wyzwalacz ciśnieniowy z ręczną regulacją czułości | TAK |  |
| 39. | Szeroki zakres regulacji wyzwalacza ciśnieniowego min. od 0 do -20 cmH2O | TAK |  |
| 40. | Tryb wentylacji typu PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
| 41. | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną (docelową) objętością PRVC lub AutoFlow | TAK |  |
| 42. | Przyciski szybkiego dostępu zmiany przepływów i stężeń tlenu, sterowanie z ekranu dotykowego lub przyciskiem | TAK |  |
| 43. | Szeroki zakres regulacji ciśnienia PEEP minimum od 0 do 50 cmH2O | TAK |  |
| 44. | Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 4:1 do 1:8 | TAK |  |
| 45. | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min - wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |
| 46. | Zakres regulacji objętości oddechowej minimum od 50 do 1600 ml | TAK |  |
| 47. | Regulacja ciśnienia wdechu w zakresie minimum: od 0 do 80 cmH2O | TAK |  |
| 48. | Regulacja ciśnienia wdechu w szerokim zakresie minimum: od 0 do 120 cmH2O | TAK/NIE TAK-10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 49. | Regulacja wspomagania ciśnieniowego minimum: od 0 do 80 cmH2O | TAK |  |
| 50. | Regulacja wspomagania ciśnieniowego w szerokim zakresie minimum: od 0 do 120 cmH2O | TAK/NIE TAK-10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 51. | Ze względów bezpieczeństwa automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) | TAK |  |
| 52. | Aparat z możliwością rozbudowy o system automatycznie sterowanej rekrutacji płuc z dodatkową prezentacją zmian ciśnienia końcowo wdechowego oraz ciśnienia PEEP w relacji do zmian podatności w płucach w postaci graficznej typu krótkie trendy i rozdzielczości tych wykresów umożliwiającej zbadanie kursorem każdego wykonanego i zapisanego oddechu | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 53. | Niskiej pojemności minutowej MV i częstości oddechowej z regulowanymi progami | TAK |  |
| 54. | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 55. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 56. | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
| 57. | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
| 58. | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych mierzony za pomocą niezużywalnego czujnika paramagnetycznego | TAK |  |
| 59. | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
| 60. | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
| 61. | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
| 62. | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 63. | Pomiar ciśnienia Plateau | TAK |  |
| 64. | Pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |
| 65. | Pomiar ciśnienia PEEP | TAK |  |
| 66. | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| 67. | Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| 68. | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| 69. | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC Y oraz MAC Brain wspomagającej lepsze dozowanie i planowanie dostarczania środków wziewnych w celu ulepszenia kontroli głębokości znieczulenia | TAK |  |
| 70. | Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum: ciśnienie – objętość przepływ – objętość | TAK |  |
| 71. | Pomiar z wyświetlaniem podatności dynamicznej | TAK |  |
| 72. | Pomiar z wyświetlaniem podatności statycznej | TAK |  |
| 73. | Pomiar z wyświetlaniem elastancji | TAK |  |
| 74. | Pomiar z wyświetlaniem stałej czasowej | TAK |  |
| 75. | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych, o przekątnej min. 15 cali, umieszczony na ruchomym wysięgniku/ramieniu z możliwością zmiany położenia ramienia oraz ekranu w celu łatwiejszej obserwacji wyświetlanych parametrów (nie dopuszcza się ekranu wbudowanego w aparat) | TAK |  |
| 76. | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
| 77. | Możliwość wykonania blokady ekranu dotykowego na minimum 2 min. | TAK |  |
| 78. | Możliwość włączenia blokady ekranu i wyłączenie blokady przyciskiem w dowolnym momencie | TAK |  |
| 79. | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
| 80. | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
| 81. | Trendy obejmujące minimum 12 godz. zapisu | TAK |  |
| 82. | Możliwość podłączenia wyłącznie elektronicznie sterowanych parowników/kaset/modułów do sevofluranu, isofluranu i desfluranu (nie dopuszcza się parowników mechanicznie/ręcznie sterowanych) | TAK |  |
| 83. | Współpracujący z aparatem parownik/kaseta/moduł elektronicznie sterowane z poziomu ekranu, z zabezpieczeniem przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka, oraz alarmem zbyt niskiego poziomu środka wziewnego, z możliwością napełniania podczas znieczulania bez potrzeby dekompresji parownika/kasety/modułu – na wyposażeniu jeden parownik do Sevofluranu do każdego aparatu | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 84. | Uchwyt do mocowania monitora parametrów życiowych pacjenta | TAK |  |
| 85. | Możliwość wymiany danych poprzez port USB | TAK |  |
| 86. | Możliwość kopiowania trendów i dzienników przypadków na pamięć USB każdego typu, bez specjalnych zabezpieczeń producenta aparatu | TAK |  |
| 87. | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| 88. | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta |  |  |
| 89. | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do zewnętrznej szuflady modułów pomiarowych w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez metalowe złącza elektroniczne (styki elektryczne). | TAK |  |
| 90. | Monitor wyposażony w tryb pracy dla dorosłych, dzieci i noworodków. Podczas przełączania pomiędzy poszczególnymi trybami monitor automatycznie dostosowuje granice alarmowe do danej grupy wiekowej. Przełączanie poszczególnych trybów monitorowania: dorosły, dziecko, noworodek nie wymaga konieczności wyłączania lub restartowania monitora. | TAK |  |
| 91. | Monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru następujących parametrów, przy czym poszczególne pomiary realizowane są przy pomocy modułów pomiarowych, sterowanych z ekranu dotykowego monitora (ilości wymaganych parametrów opisane w dalszej części): - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/QT/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2 Masimo Rainbow SET lub FAST - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura 1 kanał - ciśnienie krwi metodą inwazyjną do 2 kanałów - min. 2 uniwersalne porty do rozbudowy typu plug&play. | TAK, podać |  |
| 92. | Monitor wyposażony w ekran kolorowy typ TFT o przekątnej min. 15 cali (rozdzielczość min. 1920 x 1080), zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami (ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Sterowanie wyłącznie poprzez ekran dotykowy monitora. Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim | TAK, podać |  |
| 93. | Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia, monitor oraz moduły pomiarowe bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów. Wysoka klasa ochrony kardiomonitora przed kurzem i kroplami wody – min. IP32. | TAK |  |
| 94. | Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów. | TAK |  |
| 95. | Niska waga z baterią <6kg. | TAK |  |
| 96. | Monitor wyświetla jednocześnie wszystkie dane numeryczne mierzonych parametrów oraz przynajmniej 8 różnych krzywych dynamicznych. | TAK, podać |  |
| 97. | Funkcja tworzenia, zapisywania i łatwego przywołania własnych układów ekranu do różnych typów przypadków (min. 20 zapamiętywanych ekranów). | TAK, podać |  |
| 98. | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania. | TAK |  |
| 99. | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich min. 96 godzin. Możliwość ustawienia rozdzielczości trendów w zakresie 12sek – 5min. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. | TAK, podać |  |
| 100. | Historia zdarzeń min. 50 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi | TAK, podać |  |
| 101. | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. | TAK |  |
| 102. | Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |
| 103. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. |  |  |
| 104. | Czasowe wyciszenie alarmów. Ustawiany czas wyciszania do min. 10 minut. | TAK, podać |  |
| 105. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. Wyłączanie alarmów dla pojedynczych pomiarów | TAK |  |
| 106. | Monitor posiada możliwość rozbudowy o opcję, która pozwala na podłączenie urządzeń zewnętrznych w tym pomp, respiratorów, monitorów rzutu serca, aparatów do znieczulania. Wymienić co najmniej 2 różnych producentów wraz z modelami dla każdego urządzenia. Podłączenie musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych z urządzeń zewnętrznych na ekranie monitora. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
| 107. | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 20 do 350 [ud./min.] z dokładnością 1%. | TAK, podać |  |
| 108. | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie. Zakres pomiaru minimum od -20 mm do +20 mm | TAK |  |
| 109. | Analiza odcinka ST, QT/QTc we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG. | TAK |  |
| 110. | Możliwość doposażenia kardiomonitora w funkcjonalność prezentacji ST z graficzną reprezentacją zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego | TAK |  |
| 111. | Analiza odcinka QT i QTc dostępna jako parametr z ustawianymi progami alarmów i trendami | TAK |  |
| 112. | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. Podstawowa klasyfikacja alarmów arytmii. | TAK, podać |  |
| 113. | Analogowe wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
| 114. | Monitor umożliwia obserwację rekonstruowanych 12 odprowadzeń EKG z 5-ciu i 6-ciu elektrod rejestrujących oraz monitorowanie rzeczywistych 12 odprowadzeń EKG w jakości diagnostycznej (z przewodu 10-żyłowego – możliwość rozbudowy). | TAK |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancji |  |  |
| 115. | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu. | TAK |  |
| 116. | Minimalny zakres 0-170 odd/min. Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd/min przynajmniej +/-1 odd/min. Możliwość ręcznej regulacji progu detekcji oddechów. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |
| 117. | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 minuty do 24 godzin. Tryb sekwencyjnych pomiarów z możliwością ustawiania 4 sekwencji. Funkcja stazy – utrzymania ciśnienia w mankiecie | TAK/NIE TAK-10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 118. | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. Wyświetlanie ostatnich wyników pomiarowych na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK |  |
| 119. | Min. zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji SPO2 |  |  |
| 120. | Pomiar saturacji SpO2 i pletyzmografii – technologia Masimo Rainbow SET lub FAST | TAK, podać |  |
| 121. | Zakres pomiarowy SpO2 min. do 0 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. | TAK, podać |  |
| 122. | Pomiar tętna w zakresie min. od 30 do 240 ud./min. | TAK, podać |  |
| 123. | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik perfuzji prezentowany w formie cyfrowej. | TAK |  |
| 124. | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiający ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej. | TAK |  |
| 125. | Możliwość rozbudowy o dodatkowe pomiary nieinwazyjnej hemoglobiny (min. SpHb, SpMet, SpCO, SpOC) oraz parametry dodatkowe tj. RRa, PVI (w przypadku saturacji Masimo Rainbow SET). Możliwość dostępna na etapie składania oferty | TAK / NIE TAK-10 pkt NIE- 0 pkt |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |
| 126. | Pomiar temperatury 1-kanałowy, zakres pomiarowy min. 0 – 45°C. | TAK, podać |  |
| 127. | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C. | TAK, podać |  |
| 128. | Możliwość rozbudowy monitora o pomiar temperatury przewidywalnej w technologii Welch Allyn SureTemp Plus umożliwiającej wykonywanie szybkich pomiarów u dzieci i dorosłych pod pachą i z ust. Rozbudowa typu plug&play bez ingerencji serwisu. | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
| 129. | Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +360 mmHg. 1 kanał pomiarowy z możliwością rozszerzenia do 2 kanałów po podłączeniu opcjonalnego adaptera rozdzielającego sygnał. | TAK / podać |  |
| 130. | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. | TAK |  |
| 131. | Pomiar pulsu w zakresie min. 30-350 ud/min. | TAK |  |
| 132. | Pomiar ciśnienia perfuzji mózgowej (CPP) i zmienności ciśnienia tętna (PPV) w przypadku podłączenia modułów z dodatkowymi pomiarami. | TAK |  |
| 133. | Pomiar zwiotczenia mięśni NMT Pomiar NMT z modułu podłączanego do kardiomonitora z prezentacją danych na ekranie głównym. Wykorzystanie techniki akcelerometrycznej do pomiaru skurczu mięśni po stymulacji elektrycznej nerwu obwodowego. Możliwość pracy w min. 4 trybach: sekwencji 4 impulsów, zliczanie impulsów po-tężcowych, stymulacja jednoskurczowa, stymulacja z podwójnymi seriami. | TAK |  |
| 134. | Możliwość przyszłej rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia BIS lub SedLine Pomiar SedLine z modułu podłączanego do kardiomonitora z prezentacją danych na ekranie głównym. Metoda pomiaru musi umożliwiać uzyskiwanie min. następujących wartości: BIS, EMG, SQI, SR, SEF, TP oraz EEG. | TAK, podać |  |
| 135. | Możliwość przyszłej rozbudowy o co najmniej następujące parametry pomiarowe z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora: - Drugi pomiar temperatury - 3-ci i 4-ty pomiar ciśnienia inwazyjnego - Rzut serca FloTrac - Rzut serca Picco - Regionalna saturacja O3 - EEG Moduł gazów anestetycznych z pomiarem tlenu czujnikiem paramagnetycznym | TAK, podać |  |
| 136. | Możliwość rozbudowy o moduł lub urządzenie zewnętrzne umożliwiające pomiar bólu poprzez wykrywanie zmian przewodnictwa skóry bezpośrednio korelujących ze współczulnym układem nerwowym skóry. Prezentacji danych na ekranie kardiomonitora głównego. Możliwość prezentacji min. parametrów dotyczących poziomu bólu, indeksu wybudzenia oraz indeksu blokady nerwowej. Pomiar niezależny od niestabilności hemodynamicznej lub oddechowej z przeznaczeniem dla wszystkich grup wiekowych. | TAK/NIE pomiar wszystkich grup wiekowych TAK-10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 137. | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji - aplikacja typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów | TAK/NIE TAK-10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 138. | Dedykowana aplikacja, która na podstawie animacji przedstawia stan pacjenta i pełni funkcję wspomagania decyzji klinicznych obrazując zmiany pacjenta dotyczące wielu parametrów jak: saturacja, ośrodkowe ciśnienie żylne, FIO2, objętość oddechowa, ciśnienie w drogach oddechowych, rzut serca, CO2, temperatura ciała, ciśnienie tętnicze, częstość akcji serca. Aplikacja musi umożliwiać wybór parametrów oraz progi alarmowe wpływające na wizualną prezentację stanów alarmujących. | TAK |  |
| 139. | Na wyposażeniu zaoferowanego monitora muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - 1x wielorazowy przewód główny EKG 5/6-odpr. + odprowadzenia wielorazowe -1x wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi - 1x zestaw wielorazowych mankietów dla dorosłych (3 rozmiary) - 1x czujnik saturacji dla dorosłych/dzieci wielorazowy - 1x czujnik temperatury wielorazowy - 1x przewód do ciśnienia krwawego | TAK |  |
| 140. | Kardiomonitor mocowany na dedykowanym uchwycie montowanym na aparacie do znieczulania. | TAK |  |
| III | Warunki gwarancji |  |  |
| 1 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny związanej z wykonywaniem czynności serwisowych | TAK |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia 2 przeglądy roczne urządzenia | TAK |  |
| 3 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |
| 4 | Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. | TAK/podać |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowej tej samej klasy i o tych samych parametrach | TAK |  |
| 6 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK/podać |  |
| 7 | Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 10 lat od daty instalacji | TAK |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji lub na terenie Polski | TAK |  |
| 9 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób do szkolenia oraz wydeleguje personel na szkolenie we wspólnie ustalonym między Stronami okresie, umożliwiającym Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2 ust.1 umowy | TAK |  |