Załącznik nr 1.1 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet I

Przystępując do prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego i sprzętu do rehabilitacji medycznej dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Skarżysku -Kamiennej”, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą ,,Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki długoterminowej poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej, oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia o następującej specyfikacji:

- Łóżko rehabilitacyjne – 59 szt.

- Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy – 74 szt.

- Kompaktowa szafka przyłóżkowa –59 szt.

- Wózek inwalidzki – 32 szt.

- Wózek inwalidzki z miejscem na respirator – 4 szt.

- Wózek do przewożenia chorych  – 7 szt.

| Łóżko rehabilitacyjne – 59 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. |  | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka podpierająca leże w min. 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. |  | TAK, podać |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 165 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. |  | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2200 mm (± 20 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max. 1000mm (wymiar leża max. 870x2000) |  | TAK, Podać |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome |  | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V. Szczelność układu elektrycznego IPX6. |  | TAK, podać |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważnej – dołączyć protokół z badań przy zawieraniu umowy z Zamawiającym. |  | TAK, podać |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. |  | TAK, podać |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. |  | TAK, Podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 900 mm (± 20 mm) |  | TAK, podać |  |
|  | Łóżko sterowane pilotem z podświetlanymi klawiszami |  | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję anty-szokową, egzaminacyjną. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. |  | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta min. 10 cm. |  | TAK, podać |  |
|  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu, tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. |  | TAK |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. Wskaźnik naładowania akumulatora na panelu. |  | TAK |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 22 cm |  | TAK, podać |  |
|  | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odejmowana płyta bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. Możliwość użycia wypełnienia szczytu jako np. deskę reanimacyjną. |  | TAK, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki min 41 cm. |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość włączenia funkcji regulacji opuszczania/podnoszenia oparcia pleców z zatrzymaniem przy osiągnięciu kąta nachylenia około 30 stopni. |  | TAK |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg |  | TAK, podać |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami. |  | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w uchwyty materaca w min. dwóch segmentach leża Tworzywowe i regulowane dostosowujące się do wymiarów materaca |  | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 260 kg |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów. |  | TAK, podać |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: - Wieszak kroplówki – 20 szt. Na wszystkie łóżka - Wysięgnik ręki – do każdego łóżka - Uchwyt uniwersalny – do każdego łóżka - Uzupełnienie przedłużenia leża z materacem – 5 szt. Na wszystkie łóżka |  | TAK, podać |  |
|  | Materac do łóżka o wysokości min. 120 mm. Materac z warstwą min. 30 mm – pianka wiskozowa oraz min. 90 mm – pianka zimna. Materac wyposażony w wielostrefowe otwory zapewniające odprowadzanie wilgoci. Gęstość objętościowa min. 50/40 g/m³. Wytrzymałość na ściskanie min. 60N/4,0 kPa. Odporność na bakterie i pleśń wg ATTC 6538+9642. Materac odporny na dezynfekcję. Możliwość prania pokrowca materaca w temperaturze do min. 95 stopni C. Możliwość dezynfekcji parowej w stacjach dezynfekujących min. 105 stopni C. Suszenie maszynowe min. 120 stopni C. |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowany wyrób posiada następujące dokumenty – dołączyć wraz z ofertą: - Deklaracja Zgodności; - Wpis lub zgłoszenie do RWM; - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny, potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami; - Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  | TAK |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia, iż oferowany wyrób spełnia parametry techniczne potwierdzone w niniejszej tabeli, Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe/ materiały handlowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów. |  | TAK |  |
|  | VI. Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 31 | Okres gwarancji na urządzenia oraz wszystkie elementy dodatkowe dostarczone w ramach niniejszego zadania min. 24 miesiące. |  | TAK, Podać |  |
| 32 | Przeglądy techniczne urządzeń wymagane / zalecane przez producenta w okresie gwarancji są wliczone w cenę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów, przy czym ostatni przegląd musi być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. |  | TAK |  |
| 33 | Pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji wliczona w cenę przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
| 34 | Gwarancja liczona od momentu protokolarnego przekazania do eksploatacji. |  | TAK |  |
| 35 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie. |  | TAK |  |
| 36 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem). |  | TAK |  |
| 37 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) |  | Tak |  |

| Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy – 74 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje materace przeznaczone do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn do IV stopnia w skali czterostopniowej – 44 szt. oraz materace przeznaczone dla osób z ryzykiem powstania odleżyn lub odleżynami do stopnia III – 30 szt. |  | TAK |  |
| Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn do IV stopnia w skali czterostopniowej – 44 szt |  |  |  |  |
|  | Materac nowy, nieużywany. Wyklucza się produkty demo. Materac wraz z pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy I posiadającym wspólną deklarację zgodności dla oferowanej pompy i materaca –dołączyć do oferty oraz instrukcję używania wspólną dla oferowanej pompy i materaca-dołączyć do oferty. Komplet urządzeń oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu. |  | TAK |  |
|  | System pracy 2 do 1. Ciśnienie w materacu dobierane do wagi pacjenta. System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach. |  | TAK, podać |  |
|  | W trybie zmiennociśnieniowym komory umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. |  | TAK, podać |  |
|  | Ustawiony czas cyklu pracy widoczny w formie liczby na panelu pompy. Nie dopuszcza się przedstawienia wybranego czasu cyklu pracy w postaci ikonek, piktogramów i diód itp., które wymagają interpretacji z instrukcją używania. |  | TAK |  |
|  | Materac zbudowany z 19 poprzecznych poliuretanowych komór wzmocnionych nylonem. Komory materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomocą złączek umieszczonych w spodniej części komory zapobiegających przypadkowemu wypięciu w czasie używania (nie dopuszcza się rozwiązań typu „szybkozłączki”). Przewody powietrzne umieszczone pod komorami w spodniej części materaca, co zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu. |  | TAK, podać |  |
|  | Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 10cm ±1cm. |  | TAK, podać |  |
|  | Materac z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta zapewniającym odpowiedni mikroklimat i zwiększającym komfort leżenia. System owiewu umieszczony pod warstwą komór –nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mikrootworkach w komorach materaca, które pacjent blokuje swoim ciałem. |  | TAK |  |
|  | Pompa materaca wyposażona w pokrętło do płynnej bezstopniowej regulacji ciśnienia powietrza w materacu w minimum dwóch trybach pracy: zmiennociśnieniowym i statycznym w zależności od wagi i pozycji pacjenta. Pompa o wymiarach nie większych niż 31 x 20 x 10 cm (±2cm) i wadze nie przekraczającej 2,8kg. Klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP21. Pompa z gniazdem trzysekcyjnym (trzy wyloty powietrza). |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres ciśnienia pracy pompy – 25-60mmHg (±5mmHg) |  | TAK, podać |  |
|  | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze - wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji. |  | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny z panelem sterowania. Na panelu sterowania zasilacza sygnalizacja niskiego ciśnienia, braku zasilania i awarii oznaczone każdy oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą. Nie dopuszcza się jednego wyświetlacza dla wszystkich komunikatów. |  | TAK |  |
|  | Materac kładziony na spodni materac gąbkowy mocowany do spodniego materaca za pomocą czterech taśm gumowych. |  | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego spuszczenia powietrza CPR. |  | TAK |  |
|  | Limit wagi pacjenta co najmniej 190kg |  | TAK, podać |  |
|  | Przewód powietrzny trzyżyłowy zespolony, z pojedynczym zespolonym przyłączem kątowym do pompy (nie dopuszcza się przewodu z oddzielnych rurek i zakończonego kilkoma szybkozłączami wpinanymi do pompy osobno) |  | TAK |  |
|  | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 18 godz.- tryb transportowy |  | TAK,podać |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz |  | TAK |  |
|  | Pobór mocy: do 10 W włącznie |  | Tak,podać |  |
|  | Oferowany wyrób posiada następujące dokumenty – dołączyć wraz z ofertą: - Deklaracja Zgodności; Wpis lub zgłoszenie do RWM; |  | TAK, podać |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia, iż oferowany wyrób spełnia parametry techniczne potwierdzone w niniejszej tabeli, Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe/ materiały handlowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów. |  | TAK, podać |  |
|  | Przeglądy techniczne urządzeń wymagane / zalecane przez producenta w okresie gwarancji są wliczone w cenę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów, przy czym ostatni przegląd musi być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. |  | TAK, podać w miesiącach |  |
|  | Pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji wliczona w cenę przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
|  | Gwarancja liczona od momentu protokolarnego przekazania do eksploatacji. |  | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) |  | TAK |  |
| Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn do III stopnia w skali czterostopniowej – 30 szt. |  |  |  |  |
|  | Materac przeznaczony dla osób przebywających stale w pozycji leżącej, do długoterminowej opieki domowej i szpitalnej |  | TAK |  |
|  | 2 strefy samodzielnych komór, naprzemiennie napełniają się lub opróżniają powietrze w 12 min cyklu doskonale redystrybuując ciśnienie. |  | TAK |  |
|  | Zawór CPR w materacu pozwala szybko spuścić powietrze w przypadku nagłych sytuacji zagrożenia życia |  | TAK |  |
|  | Wizualny alarm niskiego ciśnienia ostrzegający o możliwej nieszczelności materaca zaburzającej jego prawidłowe działanie. |  | TAK |  |
|  | Funkcja statyczna pompuje cały materac, aby ułatwić pacjentowi wstawanie, a opiekunowi umożliwić czynności wymagające stabilnego podłoża. |  | TAK |  |
|  | Szybkozłączka transportowa pozwala przewieźć pacjenta, pozwalając na zachowanie powietrza w materacu (np. na badania). |  | TAK |  |
|  | Pokrowiec materaca zapinany na suwak nie ściąga się podczas zmiany pozycji pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Dodatkowa komora w zestawie. |  | TAK |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia pozwala łatwo ustawić odpowiednie ciśnienie względem wagi ciała pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Dane materaca : - wymiary (dł. x szer. x wys.) min. 200 x 90 x 12,7 cm; - bezpieczne obciążenie do min. 160 kg; - materiał na pokrowiec i komory: Nylon - wysokość komór : min. 17 x 12,5 cm; - maksymalna waga materaca: 5,5 kg |  | TAK, podać |  |
|  | Dane pompy : - wymiary (dł. x szer. x wys.): min. 28 x 15 x 9 cm; - minimalny zakres regulacji ciśnienia: 30 – 60 mmHg; - maksymalny czas pełnego cyklu: 12 min.; - materiał obudowy: trudnopalny ABS; - waga maksymalna: 2,3 kg; - zasilanie: 220V/50Hz, 1A. |  | TAK, podać |  |
|  | W celu potwierdzenia, iż oferowany wyrób spełnia parametry techniczne potwierdzone w niniejszej tabeli, Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe/ materiały handlowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów. |  | TAK, podać |  |

| Kompaktowa szafka przyłóżkowa –59 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
| 2. | Szafka mobilna na podstawie wykonanej z profili aluminiowych z możliwością indywidualnej blokady. |  | TAK |  |
| 3. | Korpus szafki wykonany z jednolitego odlewu typu PP. |  | TAK |  |
| 4. | Konstrukcja szafki składająca się z tworzywowej, przelotowej szuflady na drobne rzeczy pacjenta oraz dodatkowych półek, np. miejsce na butelkę z wodą. |  | TAK |  |
| 5. | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonane z tworzywa typu PP odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. |  | TAK, podać |  |
| 6. | Blaty profilowane w sposób chroniący przedmioty przed przypadkowym zsuwaniem. Dodatkowo aluminiowy reling ułatwiający transportowanie szafki. |  | TAK |  |
| 7. | Z tyłu szafki tworzywowy haczyk na ręcznik pacjenta oraz tworzywowy uchwyt przytrzymujący butelkę lub szklankę z możliwości jego łatwego odejmowania i przesuwania na całej szerokości szafki. |  | TAK |  |
| 8. | Blat boczny o wymiarach: 570 mm x 400 mm (+/- 20 mm), składany do boku szafki w sposób wolno opadający, bezstopniowy. |  | TAK, podać |  |
| 9. | Dopuszczalne obciążenie blatu bocznego min. 15 kg. |  | TAK, podać |  |
| 10. | Regulacja wysokości całej szafki wraz z blatem bocznym dokonywana za pomocą bezstopniowej sprężyny gazowej umieszczonej w korpusie. |  | TAK |  |
| 11. | Regulacja w zakresie 890 mm do 1190 mm (+/- 20 mm) (mierzone od górnej części szafki do podłogi). |  | TAK, podać |  |
| 12. | Mechanizm regulacji wysokości umieszczony w skrzynce szafki. |  | TAK |  |
| 13. | Szerokość szafki z rozłożonym bocznym 920 mm (+/-30 mm). |  | TAK, podać |  |
| 14. | Głębokość szafki 450 mm (+/-30 mm). |  | TAK, podać |  |
| 15. | Wymiary blatu szafki: – część stała 290 mm (+/-30 mm); - część składana 580 mm (+/-30 mm). |  | TAK, podać |  |
| 16. | Możliwość łączenia kilku szafek bez użycia narzędzi w celu minimalizacji miejsca oraz łatwego transportu systemem wózkowym. |  | TAK |  |
| 17. | Szafka z systemem montażu na szczycie łóżka, umożliwiająca transport wraz z łóżkiem jako zestaw; montaż bez użycia narzędzi dokonywany przez zawieszenie szafki na szczycie łóżka. |  | TAK |  |
| 18. | Podstawa na 4 podwójnych kołach jezdnych o średnicy min. 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem |  | TAK, podać |  |
| 19. | Powłoka lakiernicza zgodna z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym potwierdzającym, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. |  | TAK, podać |  |
| 20. | Przeglądy techniczne urządzeń wymagane / zalecane przez producenta w okresie gwarancji są wliczone w cenę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów, przy czym ostatni przegląd musi być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. |  | TAK |  |
| 21. | Dostawa, instalacja, montaż |  |  |  |
| 22. | Pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji wliczona w cenę przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
| 23. | Gwarancja liczona od momentu protokolarnego przekazania do eksploatacji. |  | TAK |  |
| 24. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) |  | TAK |  |

| Wózek inwalidzki – 32 szt. Zapewnia stabilizację głowy; możliwa zmiana podstawowych parametrów: wysokości siedziska od podłoża, głębokości siedziska, 3 wysokości podparcia pod łokieć, głębokości podparcia pod łokieć, poziomów nachylenia siedziska. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Wózek inwalidzki do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej wykonany ze stali. |  | Tak |  |
|  | Tapicerka wózka łatwozmywalna, odporna na uszkodzenia i rozciąganie. |  | Tak |  |
|  | Podłokietniki z możliwością odchylania i wyciągania. |  | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości płyty podnóżka umożliwiająca dostosowanie do pacjenta. |  | Tak |  |
|  | Wózek w uchwytami profilowanymi do prowadzenia. |  | Tak |  |
|  | Długość wózka 1100 mm +/- 20 mm. |  | Tak, podać |  |
|  | Wysokość wózka 930 mm +/- 10 mm. |  | Tak, podać |  |
|  | Szerokość siedziska z możliwością wyboru przez Zamawiającego, jednak nie mniejsza niż 385 mm oraz nie większa niż 505 mm. |  | Tak, podać |  |
|  | Szerokość wózka uzależniona od wybranej szerokości siedziska – zależność szerokości siedziska od szerokości wózka max. 180 mm. |  | Tak, podać |  |
|  | Wysokość oparcia 405 mm. +/- 20 mm |  | Tak, podać |  |
|  | Wózek z możliwością wspinania się na przeszkodę o wysokości max. 60 mm. |  | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 120 kg. |  | Tak, podać |  |
|  | Waga wózka max.17,5 kg. |  | Tak, podać . |  |
|  | Koła tylne wypinane na szybkozłączkach. |  | Tak |  |
|  | Rama wózka składana krzyżakowo ułatwiająca transport samego wózka. |  | Tak |  |
|  | Oferowany wyrób posiada następujące dokumenty – dołączyć wraz z ofertą: - Deklaracja Zgodności |  | TAK, podać |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia, iż oferowany wyrób spełnia parametry techniczne potwierdzone w niniejszej tabeli, Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe/ materiały handlowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów. |  | TAK, podać |  |
| 20. | Przeglądy techniczne urządzeń wymagane / zalecane przez producenta w okresie gwarancji są wliczone w cenę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów, przy czym ostatni przegląd musi być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. |  | TAK, podać w miesiącach |  |
| 21. | Pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji wliczona w cenę przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
| 22. | Gwarancja liczona od momentu protokolarnego przekazania do eksploatacji. |  | TAK |  |
| 23. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) |  | Tak |  |

| Wózek inwalidzki z miejscem na respirator – 4 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany. |  | TAK, podać |  |
|  | Wózek inwalidzki do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej wykonany ze stali. |  | Tak |  |
|  | Tapicerka wózka łatwozmywalna, odporna na uszkodzenia i rozciąganie. |  | Tak |  |
|  | Podłokietniki z możliwością odchylania i wyciągania. |  | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości płyty podnóżka umożliwiająca dostosowanie do pacjenta. |  | Tak. |  |
|  | Wózek w uchwytami profilowanymi do prowadzenia. |  | Tak |  |
|  | Długość wózka 1100 mm +/- 20 mm. |  | Tak, podać |  |
|  | Wysokość wózka 930 mm +/- 10 mm. |  | Tak, podać |  |
|  | Szerokość siedziska z możliwością wyboru przez Zamawiającego, jednak nie mniejsza niż 385 mm oraz nie większa niż 505 mm. |  | Tak, podać |  |
|  | Szerokość wózka uzależniona od wybranej szerokości siedziska – zależność szerokości siedziska od szerokości wózka max. 180 mm. |  | Tak, podać |  |
|  | Wysokość oparcia 405 mm. +/- 20 mm |  | Tak, podać |  |
|  | Wózek z możliwością wspinania się na przeszkodę o wysokości max. 60 mm. |  | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 120 kg. |  | Tak, podać |  |
|  | Waga wózka max.17,5 kg. |  | Tak, podać . |  |
|  | Koła tylne wypinane na szybkozłączkach. |  | Tak |  |
|  | Rama wózka składana krzyżakowo ułatwiająca transport samego wózka. |  | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w półkę na respirator transportowy. |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowany wyrób posiada następujące dokumenty – dołączyć wraz z ofertą: Deklaracja Zgodności |  | TAK |  |
| 19. | Przeglądy techniczne urządzeń wymagane / zalecane przez producenta w okresie gwarancji są wliczone w cenę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów, przy czym ostatni przegląd musi być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. |  | TAK, podać w miesiącach |  |
| 20. | Pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji wliczona w cenę przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
| 21. | Gwarancja liczona od momentu protokolarnego przekazania do eksploatacji. |  | TAK |  |
| 22. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) |  | Tak |  |

| Wózek do przewożenia chorych – 7 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Wózek transportowy pacjenta o metalowej konstrukcji lakierowanej proszkowo, przy czym powłoka lakiernicza zgodna z normą EN ISO 10993-5:2009 lub równoważną potwierdzającą, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. |  | TAK |  |
| 2 | Wózek z podstawą pozbawioną kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, co wpływa na łatwość w utrzymaniu czystości łóżka. |  | TAK |  |
| 3 | Wózek z leżem czterosegmentowym, z czego min. 3 ruchome. |  | TAK |  |
| 4 | Wózek o długości zewnętrznej całkowitej max. 2200 mm. |  | TAK, podać |  |
| 5 | Wózek o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami max. 900 mm. |  | TAK, podać |  |
| 6 | Wózek z leżem o wymiarach min. 800x1950 mm. |  | TAK, podać |  |
| 7 | Zasilanie elektryczne 220/230 V. Na wyposażeniu wózka akumulator zasilający wózek. |  | TAK |  |
| 8 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Wózek przebadany pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważnej – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. |  | TAK |  |
| 9 | Wózek z wolną przestrzenią między podłożem, a całym podwoziem wynoszącą nie mniej niż 160 mm. |  | TAK, podać |  |
| 10 | Wózek z możliwością przedłużenia leża o min. 260 mm. |  | TAK, podać |  |
| 11 | Wózek z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców 0-72° (± 2°). |  | TAK, podać |  |
| 12 | Wózek z elektryczną regulacją segmentu uda 0-34° (± 2°). |  | TAK, podać |  |
| 13 | Wózek z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°) oraz anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°). |  | TAK, podać |  |
| 14 | Wózek z regulacją segmentu podudzia za pomocą ręcznego mechanizmu zapadkowego. |  | TAK |  |
| 15 | Wózek z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 360-840 mm (+/-20 mm) – przy kołach 150 mm. |  | TAK, podać |  |
| 16 | Wózek z czasem zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej wynoszącym max. 23 sekundy. |  | TAK, podać |  |
| 17 | Wózek wyposażone w system automatycznego zatrzymania w pozycji poziomej – tzn. łóżko automatycznie zatrzymuje się przy osiągnięciu pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych. |  | TAK |  |
| 18 | Wózek ze sterowaniem za pomocą przewodowego pilota z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny przy użyciu blokady magnetycznej. |  | TAK |  |
| 19 | Pilot sterujący pracujący w min. 2 trybach – pielęgniarski oraz pacjenta. |  | TAK |  |
| 20 | Pilot pracujący w trybie pacjenta posiadający dostęp do funkcji min.: - regulacja segmentu pleców, - regulacja wysokości leża, - regulacja segmentu uda, - dedykowany przycisk dla pozycji siedzącej (pozycja krzesła kardiologicznego), - dedykowany przycisk dla niskiej pozycji leża (tj. pozycja do spania). |  | TAK |  |
| 21 | Pilot pracujący w trybie pielęgniarskim posiadający dostęp do wszystkich funkcji jak w trybie pacjenta oraz funkcji ratunkowych CPR i pozycji antyszokowej. |  | TAK |  |
| 22 | Szczyty wózka metalowe służące jako uchwyty do pchania, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. |  | TAK, podać |  |
| 23 | Leże wózka wykonane z paneli stalowych lakierowanych proszkowo, odpornych na wysoką temperaturę, środki dezynfekujące oraz promieniowanie UV. Konstrukcja zapewnia trwałość i łatwość utrzymania higieny z segmentem oparcia pleców wypełnionym płytą HPL przezierną dla promieni RTG. |  | TAK |  |
| 24 | Barierka wykonana z trzech owalnych profili stalowych o minimalnej grubości min. 20 mm i wysokości, lakierowana proszkowo, zapewniająca odporność na korozję i środki dezynfekujące. Mechanizm składania: Składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku- wyraźnie oznaczonego, umieszczone w części dolnej barierki od strony nóg Konstrukcja pozbawiona ostrych krawędzi oraz miejsc sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. Spełnia wymagania normy bezpieczeństwa EN 60601-2-52 dotyczącej łóżek medycznych lub równoważną Wysokość barierki od powierzchni leża: minimum 38 cm |  | TAK |  |
| 25 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), przy użyciu dźwigni umieszczonej pod segmentem wezgłowia oznaczonej kolorem pomarańczowym. |  | TAK |  |
| 26 | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. |  | TAK |  |
| 27 | Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd). |  | TAK |  |
| 28 | Autokontur segmentu oparcia pleców i ud. |  | TAK |  |
| 29 | Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 35 mm, zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. Nie dopuszcza się łóżek posiadających autoregresję segmentu uda powodującą przesuwanie się pacjenta w kierunku szczytu nóg powodującą ryzyko powstawania odleżyn- także stóp. |  | TAK, podać |  |
| 30 | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. |  | TAK |  |
| 31 | Wózek z podstawą jezdną wyposażoną w koła o średnicy min. 150 mm (w tym min. 1 antystatyczne), z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. |  | TAK, podać |  |
| 32 | Wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym min. 250 kg. |  | TAK, podać |  |
| 33 | Na wyposażeniu materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym o grubości min. 100 mm. |  | TAK, podać |  |
| 34 | Oferowane wyroby posiadają następujące dokumenty – dołączyć wraz z ofertą: - Deklaracja Zgodności; - Wpis lub zgłoszenie do RWM; - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny, potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami; - Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  | TAK, podać |  |
| 35 | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. |  | TAK |  |
| 36 | W celu potwierdzenia, iż oferowany wyrób spełnia parametry techniczne potwierdzone w niniejszej tabeli, Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe/ materiały handlowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów. |  | TAK, podać |  |

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

Dokument należy podpisać  kwalifikowanym podpisem elektronicznym