Załącznik nr 1.2 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet II

Przystępując do prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego i sprzętu do rehabilitacji medycznej dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Skarżysku -Kamiennej”, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą ,,Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki długoterminowej poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej, oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia o następującej specyfikacji:

- Defibrylator – 2 sztuki

- Kardiomonitor – 8 sztuk

- Respirator do przewlekłej wentylacji – 8 szt.

- Aparat EKG -2 sztuki

- Lokalizator naczyń krwionośnych – 1 sztuka

- Pompa infuzyjna – 8 sztuk

- Pompa do żywienia enteralnego – 8 sztuk

- Lampa bakteriobójcza przepływowa mobilna – 4 sztuki

- Pulsoksymetr stacjonarny – 8 sztuk

| Defibrylator – 2 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED. |  | TAK |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci – możliwość szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik, bez konieczności otwierania menu ustawień). |  | TAK |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT |  | TAK |  |
|  | o przekątnej min. 7 cali, rozdzielczość min. 640x480 pikseli. |  | TAK |  |
|  | Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej. |  | TAK |  |
|  | Poziomy energii: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,120,150,170,200J. |  | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 150 J < 5 sekund. |  | TAK |  |
|  | Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund. |  | TAK |  |
|  | Czas uruchamiania defibrylatora z gotowością do podania wyładowania poniżej 15 sekund. |  | TAK |  |
|  | Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania. |  | TAK |  |
|  | Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji zewnętrznej: 25-250 Ohmów. |  | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych, wewnętrznych i elektrod jednorazowych. |  | TAK |  |
|  | Możliwa defibrylacja przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych. |  | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora. |  | TAK |  |
|  | Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. |  | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wybranej energii na mniejszą lub większą za pomocą pokrętła po naładowaniu defibrylatora, a przed defibrylacją. Brak konieczności anulowania lub wyładowania defibrylatora. |  | TAK |  |
|  | Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. |  | TAK |  |
|  | System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Automatyczne rozładowanie energii w przypadku niewykonania defibrylacji – możliwość zaprogramowania czasu do rozładowania (30, 60 i 90 sekund). |  | TAK |  |
|  | Wskaźnik sprawności defibrylatora na przedniej ścianie urządzenia. |  | TAK |  |
|  | Czytelna sygnalizacja sprawności/niesprawności urządzenia na panelu czołowym, widoczna nawet przy wyłączonym urządzeniu. W przypadku wykrycia usterki dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa. |  | TAK |  |
|  | Na łyżkach zewnętrznych wbudowany kilkustopniowy wskaźnik jakości kontaktu z pacjentem. |  | TAK |  |
|  | Konfigurowalny czas wstrzymania alarmu: 1, 2, 3, 5, 10 min lub nieokreślony czas. |  | TAK |  |
|  | Głośność alarmów konfigurowalna – min. 5 poziomów. |  | TAK, podać |  |
|  | Głośność poleceń konfigurowalna – min. 5 poziomów. |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zmiany koloru krzywych na ekranie – min. 7 kolorów. |  | TAK, podać |  |
|  | Kardiowersja |  | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji za pomocą: - wielofunkcyjnych elektrod podłączonych do defibrylatora - wielofunkcyjnych elektrod lub łyżek zewnętrznych oraz 3/5 odprowadzeniowych elektrod monitorujących. |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów (następnych kroków) niezbędnych do wykonania kardiowersji. |  | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji czy defibrylator po wykonanej kardiowersji ma pozostać w trybie kardiowersji lub przejść samoistnie w tryb defibrylacji. |  | TAK |  |
|  | Kardiowersja synchroniczna z załamkiem R zapisu EKG. |  | TAK |  |
|  | W trybie kardiowersji strzałki nad załamkami R elektrokardiogramu. |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora informacji że włączony jest tryb kardiowersji oraz podświetlany jest przycisk kardiowersji. |  | TAK |  |
|  | Tryb AED |  | TAK |  |
|  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC. |  | TAK |  |
|  | Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED. |  | TAK |  |
|  | Energia wyładowania 150J lub 170J lub 200 J dla dorosłych |  | TAK, podać |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią do wyboru 150, 170, 200 J dla osoby dorosłej. |  | TAK |  |
|  | Analiza EKG oceniająca EKG pacjenta oraz jakość sygnału w celu określania czy defibrylacja jest wskazana oraz impedancję styku elektrod defibrylacyjnych. |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika kontaktu ze skórą pacjenta w formie graficznej reprezentacji jakości kontaktu elektrod wielofunkcyjnych przy użyciu min. 3 kolorów. |  | TAK |  |
|  | W trybie AED możliwość wyświetlania krzywej pletyzmograficznej oraz monitorowanie SpO2 oraz tętna. |  | TAK |  |
|  | W trybie AED możliwość monitorowania CO2 oraz AwRR. |  | TAK |  |
|  | W przypadku niewskazanej defibrylacji możliwość konfiguracji czy defibrylator ma przejść w tryb monitorowania pacjenta czy przejść w tryb RKO z komunikatami głosowymi. |  | TAK |  |
|  | Algorytm analizy pozwalający uniknąć defibrylacji przy rytmach, którym najczęściej towarzyszy obecność tętna lub rytmach, przy których defibrylacja nie przyniosłaby korzyści. |  | TAK |  |
|  | Tryb EKG i arytmii |  | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG pacjenta za pomocą 3 lub 7 odprowadzeń |  | TAK |  |
|  | Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu. |  | TAK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 16 – 300 uderzeń na minutę dla osoby dorosłej. |  | TAK |  |
|  | Wybór odprowadzenia z: elektrod EKG, łyżek defibrylacyjnych lub jednorazowych elektrod do defibrylacji stymulacji. |  | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna. |  | TAK |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF. |  | TAK |  |
|  | CMRR dla sygnału EKG: min. 105 dB. |  | TAK, podać |  |
|  | Filtr EKG o częstotliwości sieci zasilającej 50 Hz lub 60 Hz. |  | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia). |  | TAK |  |
|  | Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca. |  | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie. |  | TAK |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał EKG z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta . |  | TAK |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: przewód EKG 3 odprowadzeniowy - 1 szt. |  | TAK |  |
|  | Stymulacja |  | TAK |  |
|  | Tryb pracy: stały oraz na żądanie. |  | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms. |  | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji min. od 10mA do 200mA ze skokiem co 5mA. |  | TAK |  |
|  | Czas trwania impulsu: od wyboru przez użytkownika 20 lub 40 ms. |  | TAK |  |
|  | Częstość: od 30 imp./min do 180 imp./min ze skokiem co 10 imp./min. |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania stymulacji pacjenta. |  | TAK |  |
|  | W komplecie elektrody jednorazowe do defibrylacji – 1szt. |  | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji pacjenta – SpO2 |  | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji: 0-100% z rozdzielczością 1%. |  | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości tętna: 30-300 uderzeń na minutę z rozdzielczością 1 uderzenie na minutę. |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. |  | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania sensorów Masimo/Nellcor/lub własnych producenta za pomocą dedykowanych kabli łączących. |  | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. |  | TAK |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: czujnik saturacji dla dorosłych – 1 szt. |  | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego – NIBP ( opcja rozbudowy) |  | TAK |  |
|  | Tryby pracy: automatyczny i ręczny. |  | TAK |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. |  | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia pomiaru w czasie o zakresie powtarzania co min. od 1 do 120 minut. |  | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie. |  | TAK |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: przewód łączący – 1 szt., mankiet dla osoby dorosłej - 1 szt. |  | TAK |  |
|  | Drukarka |  | TAK |  |
|  | Rejestrator termiczny – szerokość zapisu min. 50 mm. |  | TAK |  |
|  | Przycisk drukowania uruchamia i zatrzymuje wydruk paska. |  | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku opóźnionego tzn. obejmującego min. 10 sekund zapisu poprzedzającego moment uruchomienia wydruku. |  | TAK |  |
|  | Stała prędkość wydruku 25 mm/s. |  | TAK |  |
|  | Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi). |  | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportów min. : podsumowanie zdarzeń, trend funkcji życiowych, test funkcjonalny, konfiguracja, informacje o zdarzeniu. |  | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie |  |  |  |
|  | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane w defibrylator. |  | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 100-240 V AC / 50 lub 60 Hz. |  | TAK, podać |  |
|  | Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. |  | TAK |  |
|  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypadnięciem przewodu zasilającego. |  | TAK |  |
|  | Typ akumulatora – litowo-jonowy lub litowo-polimerowy, łatwo wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu i bez konieczności użycia narzędzi. |  | TAK, podać |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze: 2,5 godz. w przypadku monitorowania pacjenta EKG, SpO2, EtCO2, NIBP(co 15 min) a następnie 20 defibrylacji, a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J |  | TAK |  |
|  | Wskaźnik pojemności akumulatora na ekranie defibrylatora. W przypadku niskiego poziomu naładowania wskaźnik na płycie czołowej miga, słychać sygnał dźwiękowy oraz po włączeniu defibrylatora wyświetlany jest komunikat o akumulatorze. |  | TAK |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC |  | TAK, podać |  |
|  | Temperatura przechowywania bez akumulatora: min. od -20 do + 70ºC. |  | TAK, podać |  |
|  | Praca w wilgotności: 15 – 95%. |  | TAK |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek zgodnie z normą IEC 68-2-32 z min. 75 cm. lub równoważną. |  | TAK |  |
|  | Urządzenie odporne na kurz i zalania cieczą – klasa szczelności obudowy min. IP54 – zarówno podczas pracy na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. |  | TAK |  |
|  | Urządzenie odporne na wstrząsy, upadki i uderzenia – zgodnie z normą IEC 68-2-32 (lub równoważną). |  | TAK |  |
|  | Spełnienie wymogów bezpieczeństwa zgodnie z EN 60601-2-4 i EN 60601-1 lub równoważnych. |  | TAK |  |
|  | Spełnianie wymagań normy EC 60601-1-2:2014/EN 60601-1-2:2015 oraz IEC 60601-1-2:2007/EN60601-1-2:2007 lub równoważnych. |  | TAK |  |
|  | Spełnianie norm bezpieczeństwa: EN60601 |  | TAK |  |
|  | -2-4:2011/GB9706.8-2009, EN 60601-1/A1:2013/GB9706.1-2007 lub równoważnych. |  | TAK |  |
|  | Zgodnie z normą 62304 niebezpieczeństwo wynikające z błędów oprogramowania zostały zminimalizowane przez zapewnienie zgodności produktu z wymaganiami dla oprogramowania. |  | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania defibrylatora w ambulansie. |  | TAK |  |
|  | Wózek pod defibrylator |  | TAK |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta (demontowalny). |  | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia. |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcje EtCO2 w strumieniu bocznym lub głównym. Pomiar EtCO2, AwRR. |  | TAK |  |
|  | Ciężar urządzenia do 9 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem. |  | TAK |  |
|  | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. |  | TAK |  |
|  | Krytyczne podzespoły urządzenia testowane automatycznie nie rzadziej niż co godzinę. Pełny test automatyczny nie rzadziej niż raz w tygodniu. |  | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu i importu konfiguracji urządzenia za pomocą dysku USB. |  | TAK |  |
|  | Polska wersja językowa – komunikaty ekranowe i głosowe, dokumentacja, opisy elementów sterujących. |  | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis (autoryzacja). |  | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych prze minimum 7 lat po upływie okresu gwarancji „Pełny zakres”. |  | TAK |  |
| 119. | Przeglądy techniczne urządzeń wymagane / zalecane przez producenta w okresie gwarancji są wliczone w cenę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów, przy czym ostatni przegląd musi być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. |  | TAK |  |
| 120. | Pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji wliczona w cenę przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
| 121. | Gwarancja liczona od momentu protokolarnego przekazania do eksploatacji. |  | TAK |  |
| 122. | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie. |  | TAK |  |
| 123. | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem). |  | TAK |  |

| Kardiomonitor/monitor funkcji życiowych – 8 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Monitor o konstrukcji kompaktowej |  |  |  |
|  | Ekran LCD o przekątnej 15,5’ oraz wysokiej rozdzielczość 1360x760 dpi. |  | TAK |  |
|  | Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu oraz możliwość zainstalowania zintegrowanego uchwytu do zawieszenia na ramie łóżka |  | TAK |  |
|  | Niska waga do 7kg. Konstrukcja zapewnia spełnianie norm wg ISO 9919 dla placówek ochrony zdrowia w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27. |  | TAK |  |
|  | Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję. |  | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. |  | TAK |  |
|  | Prezentacja co najmniej 8 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - tryb standardowy 3 krzywe |  | TAK |  |
|  | - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP |  | TAK |  |
|  | - ekran EKG w układzie kaskady |  | TAK |  |
|  | - ekran oxyCRG |  | TAK |  |
|  | - tryb gotowości |  | TAK |  |
|  | - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). |  | TAK |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni. |  | TAK |  |
|  | Pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym. |  | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. |  | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. |  | TAK |  |
|  | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych. |  | TAK |  |
|  | Regulacja czasu wyciszenia alarmów (30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). |  | TAK |  |
|  | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. |  | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50 Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. |  | TAK |  |
|  | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy. Czas pracy min. 1 godzina (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin. |  | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy w systemie w godzinach. |  | TAK |  |
|  | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG (opcjonalnie). |  | TAK |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. |  | TAK |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera. |  | TAK |  |
|  | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. |  | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą. |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego z wykorzystaniem protokołu HL7. |  | TAK |  |
|  | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. Wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  | TAK |  |
|  | Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów. |  | TAK |  |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J. |  | TAK |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie. |  | TAK |  |
|  | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. |  | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. |  | TAK |  |
|  | Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Masimo Rainbow bądź FAST. |  | TAK |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund. |  | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. |  | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego. |  | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. |  | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. |  | TAK |  |
|  | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. |  | TAK |  |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA |  |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów. |  | TAK |  |
|  | Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 typów zaburzeń rytmu. |  | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna. |  | TAK |  |
|  | Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. |  | TAK, podać |  |
|  | Dostępne tryby drukowania: |  | TAK |  |
|  | - wydruki Auto w trakcie alarmów |  | TAK |  |
|  | - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP |  | TAK |  |
|  | - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych |  | TAK |  |
|  | - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. |  | TAK |  |
|  | Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów. |  | TAK |  |
|  | Uchwyt na szynę modura |  | TAK |  |
|  | Akcesoria - dla 1 kardiomonitora: |  | TAK |  |
|  | - mankiet do pomiaru NIBP, 2 rozmiary dla dorosłych |  | TAK |  |
|  | - przewód NIBP |  | TAK |  |
|  | - kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu żabka |  | TAK |  |
|  | - wielorazowy, gumowy czujnik SPO2 dla dorosłych |  | TAK |  |
|  | - 1 bateria. |  | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja). |  | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne w cenie oferty w okresie gwarancji zgodnie wymogami producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego. Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 8 lat. |  | Tak,podać |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim. |  | TAK |  |
| 64. | Przeglądy techniczne urządzeń wymagane / zalecane przez producenta w okresie gwarancji są wliczone w cenę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów, przy czym ostatni przegląd musi być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. |  | TAK, podać w miesiącach |  |
| 65. | Pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji wliczona w cenę przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
| 66. | Gwarancja liczona od momentu protokolarnego przekazania do eksploatacji. |  | TAK |  |
| 67. | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie. |  | Tak |  |
| 68. | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem). |  | TAK |  |

| Respirator do przewlekłej wentylacji – 8 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
| 2. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu z wbudowaną turbiną do stosowania na różnych oddziałach i w transporcie wewnątrzszpitalnym |  | Tak |  |
|  | ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |  |
| 3. | Zasilanie w tlen ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2-6 bar |  | TAK, |  |
| 4. | Zasilanie w powietrze z wbudowanej w respirator turbiny powietrza |  | Tak |  |
| 5. | Przewód zasilania tlenowego o dł. min. 3m ze złączem dostosowanym do instalacji gazowej |  | TAK, podać |  |
| 6. | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją |  | Tak |  |
| 7. | Automatyczna kompensacja przepływu w przypadku nagłego zaniku podaży tlenu tak aby pacjent otrzymywał zaprogramowaną objętość oddechową |  | Tak |  |
| 8. | Zasilanie z wewnętrznej baterii na min. 90 minut pracy przy wszystkich rodzajach trybów i zakresach parametrów, w razie konieczności dłuższego transportu istnieje możliwość dołożenia dodatkowego modułu baterii bezpośrednio do obudowy respiratora bez udziału serwisu i bez użycia narzędzi |  | TAK, podać |  |
| 9. | Napięcie zasilania AC 230 V , +/- 10%, 50 Hz |  | Tak |  |
| 10. | Możliwość zasilania 12 V w razie awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów |  | Tak |  |
|  | RODZAJE WENTYLACJI |  |  |  |
| 11. | Wentylacja z zadaną objętością |  | Tak |  |
| 12. | Wentylacja z zadanym ciśnieniem |  | Tak |  |
| 13. | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem |  | Tak |  |
| 14. | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej |  | Tak |  |
| 15. | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym objętościowo kontrolowana oraz ciśnieniowo kontrolowana |  | Tak |  |
| 16. | Wentylacja typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC |  | Tak |  |
| 17. | Tryb wentylacji z automatycznym przełączaniem pomiędzy trybem wentylacji kontrolowanej do trybu wentylacji wspomaganej i odwrotnie w zależności od inicjacji przez pacjenta oddechu spontanicznego lub rozpoznania braku oddechu spontanicznego wraz z funkcją wyłączenia alarmów związanych z przełączaniem pomiędzy trybami |  | Tak |  |
| 18. | Wentylacja nieinwazyjna typu NIV-PS oraz NIV-PC |  | Tak |  |
| 19. | Wyzwalanie oddechu przepływem regulowane ręcznie |  | Tak |  |
| 20. | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane ręcznie |  | Tak |  |
| 21. | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane w szerokim zakresie min -1 do -20 cmH2O |  | Tak |  |
| 22. | Wdech manualny |  | Tak |  |
| 23. | Wbudowany system nebulizacji aktywowany i regulowany z pozycji ekranu respiratora |  | Tak |  |
| 24. | Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie min. 1-65 % przepływu szczytowego |  | Tak |  |
| 25. | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji |  | Tak |  |
| 26. | Funkcja natlenowania |  | Tak |  |
| 27. | Funkcja wstrzymania na wdechu do min. 30 sekund |  | Tak, podać |  |
| 28. | Funkcja wstrzymania na wydechu |  | Tak |  |
| 29. | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania funkcji w trakcie wentylacji |  | Tak |  |
| 30. | Funkcja natlenowywania z regulowanym stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora |  | Tak |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIANE |  |  |  |
| 31. | Częstość oddechów, minimalny zakres 5 - 150 oddechów/min |  | Tak, podać |  |
| 32. | Objętość pojedynczego oddechu, minimalny zakres 20 – 2000 ml |  | Tak, podać |  |
| 33. | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 dla trybu VC i PC |  | Tak |  |
| 34. | Regulowany czas wdechu minimalny zakres 0,1 do 5,0 sekund |  | Tak |  |
| 35. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% |  | Tak |  |
| 36. | Ciśnienie wdechowe PCV (regulacja w szerokim zakresie 0 – 95 cmH2O) |  | Tak |  |
| 37. | Ciśnienie wspomagania PSV (regulacja w szerokim zakresie 0 – 95 cmH2O) |  | Tak |  |
| 38. | PEEP regulacja w szerokim zakresie 0 – 50 cmH2O |  | Tak |  |
| 39. | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora wraz z zakresami alarmowymi |  | Tak |  |
|  | PARAMETRY WYŚWIETLANE |  |  |  |
| 40. | Kolorowy monitor o przekątnej minimum 12 cali i wysokiej rozdzielczości ekranu min. 1024x768 pikseli do obsługi respiratora poprzez ekran dotykowy i obrazowania parametrów, wraz z funkcją regulacji nachylenia monitora |  | Tak, podać |  |
| 41. | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim |  | Tak |  |
| 42. | Całkowita częstość oddychania (w formie cyfrowej) |  | Tak |  |
| 43. | Częstość i wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta (w formie cyfrowej) |  | Tak |  |
| 44. | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (w formie cyfrowej) |  | Tak |  |
| 45. | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (w formie cyfrowej) |  | Tak |  |
| 46. | Ciśnienie szczytowe (w formie cyfrowej) |  | Tak |  |
| 47. | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (w formie cyfrowej) |  | Tak |  |
| 48. | Ciśnienie pauzy wdechowej (w formie cyfrowej) |  | Tak |  |
| 49. | Ciśnienie PEEP (w formie cyfrowej) |  | Tak |  |
| 50. | Ciśnienie PEEPtotal (w formie cyfrowej) |  | Tak |  |
| 51. | Podatność statyczna (w formie cyfrowej) |  | Tak |  |
| 52. | Podatność dynamiczna (w formie cyfrowej) |  | Tak |  |
| 53. | Opór wdechowy (w formie cyfrowej) |  | Tak |  |
| 54. | Opór wydechowy (w formie cyfrowej) |  | Tak |  |
| 55. | Praca oddechowa pacjenta (w formie cyfrowej) |  | Tak |  |
| 56. | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : Ciśnienie / czas, Przepływ /czas, Objętość / czas |  | Tak |  |
| 57. | Pętle oddechowe: Ciśnienie/objętość, Przepływ/objętość |  | Tak |  |
| 58. | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych |  | Tak |  |
| 59. | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze |  | Tak |  |
|  | ALARMY |  |  |  |
| 60. | Braku zasilania w energię elektryczną |  | Tak |  |
| 61. | Braku zasilania w tlen |  | Tak |  |
| 62. | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) |  | Tak |  |
| 63. | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta |  | Tak |  |
| 64. | Bezdechu |  | Tak |  |
| 65. | Stężenia tlenu w gazach wdechowych |  | Tak |  |
| 66. | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) |  | Tak |  |
| 67. | Kategorie alarmów według ważności |  | Tak |  |
| 68. | Pamięć trendów parametrów min. 72 godziny |  | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 69. | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej) |  | Tak |  |
| 70. | Odporny na uszkodzenia system pomiaru przepływu – pomiar ultradźwiękowy |  | Tak |  |
| 71. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji |  | Tak |  |
| 72. | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego |  | Tak |  |
| 73. | Respirator przeznaczony do pracy ze standardowymi dwuramiennymi jednorazowymi i wielorazowymi układami oddechowymi od różnych producentów |  | Tak |  |
| 74. | Płucko testowe wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie |  | Tak |  |
| 75. | Przeglądy techniczne urządzeń wymagane / zalecane przez producenta w okresie gwarancji są wliczone w cenę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów, przy czym ostatni przegląd musi być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. |  | TAK |  |
| 76. | Pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji wliczona w cenę przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
| 77. | Gwarancja liczona od momentu protokolarnego przekazania do eksploatacji. |  | TAK |  |
| 78. | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie. |  | Tak |  |
| 79. | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem). |  | TAK |  |

| Aparat EKG- 2 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | komunikacja z siecią LAN/Internet: możliwa bezprzewodowo (przy pomocy Wi-Fi) lub też przewodowo (przy pomocy Ethernet), |  | TAK |  |
|  | odbiór zleceń (standard HL7) na wykonanie badań EKG, po wykonaniu zleconego badania urządzenie wysyła zaakceptowane już badania do systemu zlecającego, |  | TAK |  |
|  | wysyłanie pełnej dokumentacji medycznej oraz zapisów badań typu EKG na dowolną skrzynkę e-mailową lub inny aparat tego typu, |  | TAK |  |
|  | wyświetlacz graficzny (7″) wyposażony w dotykowy panel, |  | Tak, podać |  |
|  | rejestracja 12 odprowadzeń EKG |  | TAK |  |
|  | praca w trybie Manual lub Auto |  | TAK |  |
|  | kolorowy ekran dotykowy, który umożliwia obsługę aparatu |  | TAK |  |
|  | prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s |  | TAK |  |
|  | czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV |  | TAK |  |
|  | regulacja długości zapisu badania automatycznego (od 6 do 15 sekund) |  | TAK |  |
|  | wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6 lub drukarce aparatu (szerokość papieru: 112 mm) |  | TAK |  |
|  | możliwość wydruku dodatkowych informacji o pacjencie i badaniu |  | TAK |  |
|  | proste zakładanie papieru (typu Easy load) |  | TAK |  |
|  | klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |  | TAK |  |
|  | prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci |  | TAK |  |
|  | łatwa obsługa, przede wszystkim dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego |  | TAK |  |
|  | baza pacjentów i badań (do 1000 badań i 1000 pacjentów) |  | TAK |  |
|  | automatyczna interpretacja i analiza (wyniki zależne od wieku i płci pacjenta) |  | TAK |  |
|  | wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie akumulatorowej pracy |  | TAK |  |
|  | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i prezentacja wyniku na wyświetlaczu |  | TAK |  |
|  | wykryte pobudzenia sygnalizowane dźwiękowo |  | TAK |  |
|  | przystosowanie do pracy bezpośredniej na otwartym sercu |  | TAK |  |
|  | filtry: zakłóceń sieciowych, izolinii, zakłóceń mięśniowych |  | TAK |  |
|  | detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody i skóry pacjenta (INOP), niezależna dla każdego kanału |  | TAK |  |
|  | wykrywanie oraz prezentacja impulsów stymulujących |  | TAK |  |
|  | tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń) |  | TAK |  |
|  | zapis wsteczny EKG (1-30 sekund) |  | TAK |  |
|  | wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3) |  | TAK |  |
|  | dodatkowe prędkości zapisu (6,25 mm/s, 12,5 mm/s) |  | TAK |  |
|  | zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym |  | TAK |  |
|  | eksport badań do pamięci typu USB, na skrzynkę e-mail lub inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL |  | TAK |  |
|  | możliwość bezprzewodowej (Wi-Fi) lub przewodowej komunikacji z siecią LAN lub z internetem za pośrednictwem sieci typu LAN |  | TAK |  |
|  | współpraca z oprogramowaniami służącymi do zarządzania badaniami EKG |  | TAK |  |
|  | przyjmowanie zleceń HL7 |  | TAK |  |
|  | wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego z użyciem przystawki |  | TAK |  |
|  | EDM – archiwizacja badań z danego okresu na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) |  | TAK |  |
|  | interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z drukarką zewnętrzną, PC i pamięcią USB) |  | TAK |  |
| 39. | sygnalizacja stanu naładowania akumulatora |  | TAK |  |
| 40. | konfiguracja ustawień aparatu |  | TAK |  |
| 41. | zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  | TAK |  |
| 42. | wymiary : 258x199x50 mm ± 5% |  | Tak, podać |  |
| 43 | waga: < 1,3 kg |  | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie standardowe aparatu |  |  |  |
| 1 | kabel zasilający |  | TAK |  |
| 2 | instrukcja obsługi |  | TAK |  |
| 3 | elektrody kończynowe klipsowe |  | TAK |  |
| 4 | żel EKG 250g |  | TAK |  |
| 5 | elektrody przyssawkowe |  | TAK |  |
| 6 | kabel EKG |  | TAK |  |
| 7 | papier EKG – 1 rolka |  | TAK |  |
| 8 | Przeglądy techniczne urządzeń wymagane / zalecane przez producenta w okresie gwarancji są wliczone w cenę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów, przy czym ostatni przegląd musi być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. |  | TAK |  |
| 9. | Pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji wliczona w cenę przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
| 10 | Gwarancja liczona od momentu protokolarnego przekazania do eksploatacji. |  | TAK |  |
| 11 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie. |  | Tak |  |
| 12 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem). |  | TAK |  |

| Lokalizator naczyń krwionośnych – 1 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Przenośne urządzenia do lokalizacji żył, które umożliwiają dokładne i terminowe wyświetlanie obrazu naczyń krwionośnych na powierzchni skóry. |  | Tak |  |
|  | zaawansowana technologia obrazowania w podczerwieni zapewnia dokładny cyfrowy obraz żył na skórze pacjenta w czasie rzeczywistym |  | Tak |  |
|  | Pozwala obserwować grubość, długość, krzywiznę i rozgałęzienie naczyń |  | Tak |  |
|  | Interfejs w języku polskim |  | Tak |  |
|  | możliwość fotografowania i przechowywania do 6000 zdjęć w celu śledzenia i analizy patologii |  | Tak, podać |  |
| Specyfikacja techniczna: |  |  |  |  |
|  | Światło: nieszkodliwe światło podczerwone |  | Tak |  |
|  | Fala podczerwona: 760-940 nm |  | Tak |  |
|  | Wyświetlacz: lcd ok. 2,4" |  | Tak, podać |  |
|  | Obraz: pseudokolor 3D, algorytm AI |  | Tak |  |
|  | Regulowana jasność: 6 poziomów |  | Tak |  |
|  | Odległość detekcji: 15-25 cm +/- 0,3 mm |  | Tak |  |
|  | Głębokość detekcji: 0-10 mm |  | Tak |  |
|  | Poziom hałasu <20 dB |  | Tak |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy: min. 4800 mAh |  | Tak,podać |  |
|  | Zasilanie: 5 V 2,0 A, 100 V-240 V - 50/60 Hz |  | Tak |  |
|  | Wymiary: 23x6,4x5,7 cm +/5% Waga: 350 g +/5% |  | Tak,podać |  |
| Standardowe akcesoria: |  |  |  |  |
|  | Aluminiowa walizka transportowa |  | Tak |  |
|  | Karta kalibracyjna |  | Tak |  |
|  | Kabel ładujący |  | Tak |  |
|  | Adapter |  | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
|  | Aluminiowa walizka transportowa |  | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności: CE EN ISO 13485:2016, wyrób medyczny kl.I 93/42 EEC |  | Tak |  |

| Pompa infuzyjna (przenośna) – 8 sztuk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Przenośna pompa infuzyjna dwutorowa dwustrzykawkowa Pompa posiada system programowania parametrów infuzji z możliwością ustawiania: prędkości, prędkości i dawki, prędkości i czasu lub dawki i czasu. |  | Tak |  |
|  | możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji |  | Tak |  |
|  | obsługiwane typy strzykawek w zakresie pojemności 5 + 60 ml |  | Tak |  |
|  | automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki |  | Tak |  |
|  | tryb pracy „standard” umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych |  | Tak |  |
|  | tryb pracy „aneste” umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych |  | Tak |  |
|  | tryb pracy „profil” umożliwiający infuzję wielofazową |  | Tak |  |
|  | funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS |  | Tak |  |
|  | system wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją Anty-Bolus (ABS) |  | Tak |  |
|  | rozbudowany system alarmów |  | Tak |  |
|  | wbudowana biblioteka leków |  | Tak |  |
|  | wbudowany system testów |  | Tak |  |
|  | komunikacja zewnętrzna w standardzie RS-232 |  | Tak |  |
|  | możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i w postaci pliku XML |  | Tak |  |
|  | możliwość długotrwałej pracy z akumulatora |  | Tak |  |
|  | możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub specjalnej szynie |  | Tak |  |
|  | możliwość mocowania w stacji dokującej MD |  | Tak |  |
|  | Prędkość dozowania: nastawiana co 0,1 ml/h 0,1 :— 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml 0,1 :— 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 :— 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 :— 600 ml/h dla strzykawki 10 ml 0,1 :— 400 ml/h dla strzykawki 5 ml |  | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus): ustawiana co 0,1 ml/h do 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml do 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml do 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml do 600 ml/h dla strzykawki 10 ml do 400 ml/h dla strzykawki 5 ml |  | Tak |  |
|  | Dawka (objętość infuzji): 0,1 999,9 ml, ustawienia co 0,1 ml |  | Tak |  |
|  | Programowana dawka uderzeniowa (bolus): do objętości strzykawki, ustawiana co 0,1 ml |  | Tak |  |
|  | Prędkość KVO: 0 + 5 ml/h, programowana co 0,1 ml/h |  | Tak |  |
|  | Dokładność dozowania: -E 2 % (wg wymagań normy EN 60601-2-24) |  | Tak |  |
|  | Jednostki programowania prędkości infuzji: ml/h, pg/h, mg/h, pg/kg/h, mg/kg/h, pg/kg/min, mg/kg/min |  | Tak |  |
|  | Czas infuzji: od 1 min do 99 h 59 min 59 s |  | Tak |  |
|  | Koncentracja leku: 0,1 9999 pl/mg, mg/ml |  | Tak |  |
|  | Masa pacjenta: maksymalnie 300 kg, ustawiana co 0,01 kg |  | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie okluzji: 9 poziomów, 40 - 120 kPa (300 - 900 mmHg), ustawiane co 10 kPa (75 mmHg) |  | Tak |  |
|  | Typoszereg pojemności strzykawek:5/6, 10, 20, 30, 50/60 ml |  | Tak |  |
|  | Opis systemu alarmowego: |  |  |  |
|  | 3 poziomy ważności alarmów: wysoki, średni, niski zgodnie z EN 60601-1-8 |  | Tak |  |
|  | Inne możliwości: |  |  |  |
|  | likwidacja bolusa okluzyjnego (ABS) automatyczne rozpoznawanie strzykawek, informacja o poziomie naładowania akumulatora |  | Tak |  |
|  | biblioteka leków z możliwością modyfikacji (64 leki) infuzje wielofazowe z możliwością zapisania profilu historia infuzji (2000 zdarzeń) |  | Tak |  |
|  | wskaźnik ciśnienia infuzji programowanie nazwy oddziału blokada zmiany parametrów hasłem funkcja wypełnienia drenu |  | Tak |  |
|  | funkcja STAND-BY (1 s - 24 h) testy użytkownika |  | Tak |  |
|  | Zasilanie: 100 - 240 VAC, 0.28 A - 0.15 A (max. 36 VA), 50/60 Hz lub 12 VDC, 1A |  | Tak |  |
|  | Bezpieczniki: 1 x 1.6 A, T, 250 VAC, L |  | Tak |  |
|  | Akumulator: NiMh, 2 x 1300 mAh |  | Tak |  |
|  | Czas pracy akumulatora: min. 24 h przy prędkości 5 ml/h min. 4 h przy prędkości 100 ml/h |  | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlacz: LCD - dwa kolory: szary i niebieski, dwuwierszowy 2 x 16 znaków |  | Tak, podać |  |
|  | Interface: RS 232 C (9600 Bd) |  | Tak |  |
|  | Czas utrzymania danych w pamięci: 10 lat |  | Tak |  |
|  | Gniazdo alarmu zewnętrznego: 24 V, 1 A |  | Tak |  |
|  | Klasyfikacja: klasa II, część aplikacyjna typu CF odporna na defibrylację |  | Tak |  |
|  | Ochrona przed penetracją czynników zewnętrznych: IP 54 (obudowa pyłoszczelna, bryzgoszczelna) |  | Tak |  |
|  | Wymagania bezpieczeństwa: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (EMC), EN 60601-2-24, MDD 93/42/EEC: Ilb |  | Tak |  |
|  | Warunki pracy urządzenia: temperatura otoczenia od +5° do +40°C, wilgotność względna 20% 90% |  | Tak |  |
|  | Wymiary gabarytowe 323 x 261 x 154 mm (szer. x gł. x wys.): |  | Tak, podać |  |
|  | Masa: 4,2 kg |  | Tak, podać |  |
|  | Przeglądy techniczne urządzeń wymagane / zalecane przez producenta w okresie gwarancji są wliczone |  | Tak |  |
|  | w cenę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów, przy czym ostatni przegląd musi być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. |  | Tak |  |
|  | Pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji wliczona w cenę przedmiotu zamówienia. |  | Tak |  |
|  | Gwarancja liczona od momentu protokolarnego przekazania do eksploatacji. |  | Tak |  |
| 54 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie. |  | Tak |  |
| 55 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem). |  | TAK |  |

| Pompa do żywienia enteralnego – 8 sztuk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Pompa perystaltyczna ,kompaktowa, przenośna, służąca do żywienia dojelitowego z możliwością wyboru dawek, sposobu (podaż ciągła/ podaż bolusowa) i prędkości podaży. |  | TAK |  |
|  | przeznaczona jest wyłącznie do stosowania enteralnego (podaż dożołądkowa, dojelitowa). |  | TAK |  |
|  | wiarygodność, dokładność i bezpieczeństwo podaży żywienia +/- 5% |  | TAK |  |
|  | technologia AAFF (Auto-Anti-Free-Flow) zapewnia bezpieczeństwo w razie awarii zapobiegając swobodnemu przepływowi |  | TAK |  |
|  | możliwość zablokowania parametrów terapii żywieniowej Prosta obsługa Kolorowe, łatwe w identyfikacji ikony i komunikaty tekstowe w języku polskim |  | TAK |  |
|  | wybór żywienia dostosowany do pacjenta żywienie w trybie ciągłym lub bolusami |  | TAK |  |
|  | zakres objętości od 1 ml do 4000 ml z szybkością podaży od 1 ml/godz. do 600 ml/godz. |  | TAK |  |
|  | możliwość przenoszenia niewielki rozmiar i masa umożliwiają przenoszenie w plecaku |  | TAK |  |
|  | pojemność baterii pozwala na pracę przez cały dzień (przy szybkości podaży 125 ml/godz. |  | TAK |  |
|  | zapisana historia ostatnich 30 dni żywienia |  | TAK |  |
|  | możliwość mycia pod bieżącą wodą, odporność na zalanie wodą: klasa IPX 5 |  | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 100–240V AC; 50–60Hz; 0,4A max. |  | TAK |  |
|  | Wymiary: 14 x 14 x 6,2 cm ±5% |  | Tak, podać |  |
|  | Masa: 499 g ±5% |  | Tak podać |  |
| 16. | Przeglądy techniczne urządzeń wymagane / zalecane przez producenta w okresie gwarancji są wliczone |  | Tak |  |
| 17. | w cenę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów, przy czym ostatni przegląd musi być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. |  | Tak |  |
| 18. | Pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji wliczona w cenę przedmiotu zamówienia. |  | Tak |  |
| 19 | Gwarancja liczona od momentu protokolarnego przekazania do eksploatacji. |  | Tak |  |
| 20 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie. |  | Tak |  |
| 21 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem). |  | TAK |  |

| Lampa bakteriobójcza przepływowa mobilna – 4 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Sprzęt do dezynfekcji pomieszczeń promieniami ultrafioletowymi (promienniki UV-C) lampa bakteriobójcza przepływowa (dezynfekcja powietrza w obecności ludzi) |  | Tak |  |
|  | wersja przejezdna na statywie |  | Tak |  |
|  | mechaniczny licznik czasu pracy promienników |  | Tak |  |
|  | moc 110W (2 x TUV/5 HNS 55W) |  | Tak |  |
|  | zasięg działania pojedynczej lampy 18-36 m² |  | Tak, podać |  |
|  | dezynfekowana kubatura min 45-90 m m3 |  | Tak, podać |  |
|  | trwałość promienników: 9000h, wydajność wentylatora 165-199 m³/h |  | Tak, podać |  |
|  | obudowa- stal INOX |  | Tak |  |
|  | lampa zakończona przewodem z wtyczką wpinaną do kontaktu |  | Tak |  |
|  | napięcie zasilania: 230V, 50Hz; |  | Tak |  |
|  | deklaracja zgodności z normami medycznymi oraz atest |  | Tak |  |
| 13. | Przeglądy techniczne urządzeń wymagane / zalecane przez producenta w okresie gwarancji są wliczone |  | Tak |  |
| 14. | w cenę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania wymaganych przeglądów, przy czym ostatni przegląd musi być wykonany w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. |  | Tak |  |
| 15. | Pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji wliczona w cenę przedmiotu zamówienia. |  | Tak |  |
| 16. | Gwarancja liczona od momentu protokolarnego przekazania do eksploatacji. |  | Tak |  |
| 17. | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie. |  | Tak |  |
| 18. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) |  | TAK |  |

| Pulsoksymetr stacjonarny – 8 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Pulsoksymetr przenośny przeznaczony do monitorowania saturacji krwi (SpO₂) oraz częstości pulsu z wysoką dokładnością pomiarów. |  | TAK |  |
|  | czytelny wyświetlacz LCD prezentujący dane numeryczne i falę pletyzmograficzną w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |
|  | pomiar SpO₂ i tętna (Technologia EDAN) |  | TAK |  |
|  | alarmy wizualne i dźwiękowe |  | TAK |  |
|  | pamięć wewnętrzna i trendy pomiarowe |  | TAK |  |
|  | praca do 50 godzin na bateriach AA |  | TAK |  |
|  | Stacja dokująca umożliwiająca wygodne ładowanie pulsoksymetrów Zapewnia bezpieczne przechowywanie urządzenia |  | TAK |  |
|  | menu w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Zgodność z normami dla wyrobów medycznych |  | TAK |  |
|  | Pełna obsługa serwisowa w okresie obowiązywania gwarancji wliczona w cenę przedmiotu zamówienia. |  | Tak |  |
|  | Gwarancja liczona od momentu protokolarnego przekazania do eksploatacji. |  | Tak |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) |  | TAK |  |

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

Dokument należy podpisać  kwalifikowanym podpisem elektronicznym