Załącznik nr 1.3 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet III

Przystępując do prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego i sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Skarżysku -Kamiennej”, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą ,,Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki długoterminowej poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej, oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia o następującej specyfikacji:

- Koncentrator tlenu – 5 sztuk

- Inhalator – 5 sztuk

- Inhalator pneumatyczny – 2 sztuki

- Glukometr – 5 sztuk

- Ciśnieniomierz – 5 sztuk

- Ssak elektryczny – 14 sztuk

- Zestaw do reanimacji – 2 sztuki

| Koncentrator tlenu – 5 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Przepływ tlenu: 0,5-5 L/min. |  | Tak |  |
|  | Koncentracja: 93% ±3%. |  | Tak, podać |  |
|  | Poziom hałasu: do 36 dB ± 1% |  | Tak, podać |  |
|  | Czytelny ekran LCD z funkcją timera informuje o czasie pracy i parametrach urządzenia. |  | Tak |  |
|  | System alarmów: niskie stężenie tlenu, awaria, nieprawidłowe ciśnienie, brak zasilania, przegrzanie. |  | TAK |  |
|  | Mobilna obudowa z uchwytem i kółkami. |  | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230 V / 50 Hz. |  | Tak |  |
|  | Waga: 21,5 kg ± 2% |  | Tak, podać |  |
|  | Wymiary: 61 × 37,2× 34 cm ± 5% |  | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: 230 V / 50 Hz. |  | Tak |  |
|  | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie |  | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze |  | TAK, podać |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat |  | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK, podać |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. |  | Tak |  |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy |  | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) |  | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie |  | Tak |  |

| Inhalator – 5 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Typologia (MDD 93/42/WG): Wyrób medyczny klasy IIa |  | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230 V~ / 50 Hz |  | Tak |  |
|  | Pobór mocy: 140 VA |  | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne ciśnienie: 300 kPa (3,0 bary) |  | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny przepływ powietrza: 16 l/min |  | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie robocze: 130 kPa (1,30 bara) |  | Tak, podać |  |
|  | Roboczy przepływ powietrza: 5,2 l/min przy 130 kPa |  | Tak, podać |  |
|  | Szybkość nebulizacji: 0,50 ml/min (z 4 ml 0,9% NaCl roztworu) |  | Tak, podać |  |
|  | MMAD: 3,25 µm |  | Tak, podać |  |
|  | GSD: 3,45 |  | Tak, podać |  |
|  | Masa: 1,45 kg |  | Tak, podać |  |
|  | Wymiary: 155 (dł.) x 100 (wys.) x 105 (głębokość) mm ± 5% |  | Tak, podać |  |
|  | Poziom hałasu: 60 dB (A) |  | Tak, podać |  |
|  | Cykl pracy: Praca ciągła |  | Tak |  |
|  | Minimalna pojemność nebulizatora: 2 ml |  | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna pojemność nebulizatora: 6 ml |  | Tak, podać |  |
|  | Temperatura pomieszczenia: 5 ÷ 40°C |  | Tak, podać |  |
|  | Wilgotność pomieszczenia: 10 ÷ 93% RH |  | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie atmosferyczne: 700 ÷ 1060 hPa |  | Tak, podać |  |
|  | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie |  | Tak |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. |  | Tak |  |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy |  | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) |  | Tak |  |

| Inhalator pneumatyczny – 2 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapamiętania parametrów pacjenta oraz dawki i stężenia przyjmowanego leku |  | Tak |  |
|  | Kompleksowa terapia dróg oddechowych |  | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł pulsacji aerozolu |  | Tak |  |
|  | Precyzyjne podawanie aerozolu zsynchronizowane z wdechem pacjenta |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozpylania wszystkich rodzajów leków wziewnych |  | Tak |  |
|  | Programowanie zabiegu inhalacji, możliwość zapamiętania wszystkich ustawień na konkretnym programie |  | Tak |  |
|  | Układ czasowy: odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wyłączenie inhalatora po zakończonym zabiegu |  | Tak |  |
|  | Przejrzysty panel sterujący |  | Tak |  |
|  | Praca ciągła |  | Tak |  |
|  | Do użytkowania w szpitalu i w domu |  | Tak |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE: |  |  |  |
|  | Wydajność sprężarki:15,5 l/min |  | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne ciśnienie:3,2 bar |  | Tak, podać |  |
|  | Wydajność aerozolu dla RF6 w trybie DA i GA: 0,4 ml/min |  | Tak, podać |  |
|  | Średnia średnica cząstek dla głowicy RF6:1,4 µm |  | Tak, |  |
|  | Programowanie czasu inhalacji: 1 ÷ 59 min |  | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz |  | Tak |  |
|  | Maksymalny pobór mocy: 130 VA |  | Tak, podać |  |
|  | Klasa ochronności: I |  | Tak, podać |  |
|  | Wymiary (w mm): 345 x 237 x 130 ±2% |  | Tak, podać |  |
|  | Ciężar: 6,0 kg ±2% |  | Tak, podać |  |
|  | Poziom mocy akustycznej:<69 dB(A) |  | Tak, podać |  |
|  | Tryb pracy (praca:przerwa): praca ciągła |  | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | nebulizator: 1szt. |  | Tak |  |
|  | maska duża (dla dorosłych): 1szt. |  | Tak |  |
|  | ustnik z zaworkiem: 1szt. |  | Tak |  |
|  | końcówka nosowa do ustnika z zaworkiem: 1szt. |  | Tak |  |
|  | przewód powietrza (1m): 1szt. |  | Tak, podać |  |
|  | zawór oszczędzania leku: 1szt. |  | Tak |  |
|  | przewód zasilający: 1szt. |  | Tak |  |
|  | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie |  | Tak |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. |  | Tak |  |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy |  | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) |  | Tak |  |

| Ssak elektryczny – 14 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: |  |  |  |
|  | dwie butle 2L z poliwęglanu (sterylizacja w 120stopniach C) |  | Tak |  |
|  | wskaźnik i regulator podciśnienia |  | Tak |  |
|  | wózek jezdny na kółkach |  | Tak |  |
|  | dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów |  | Tak |  |
|  | ssak umiejscowiony na wygodnym statywie jezdnym |  | Tak |  |
|  | urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przepełnieniem |  | Tak |  |
|  | włącznik |  | Tak |  |
|  | DANE TECHNICZNE: |  |  |  |
|  | Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz |  | Tak |  |
|  | Moc: 110W |  | Tak |  |
|  | Maksymalny przepływ: 40 L / min |  | Tak |  |
|  | Maksymalne ciśnienie: 80 kPa |  | Tak |  |
|  | Wymiary: 320x990x300mm ±5% |  | Tak,podać |  |
|  | Zgodność z Normami : CEI 62-5 (IEC 601-1) - 93/42 EEC |  | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | - Ssak ręczny pistoletowy: podciśnienie– 0.4 MPa ) ±2%, jednorazowy zbiornik na wydzieliny o pojemności 200 ml |  | Tak, podać |  |
|  | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie |  | Tak |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. |  | Tak |  |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy |  | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) |  | Tak |  |

| Glukometr – 5 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Glukometr paskowy wyposażony w duży, podświetlany wyświetlacz i wygodne przyciski na przedniej części aparatu, funkcję bezpiecznego, automatycznego wyrzutu paska, zasilany bateriami, pomiar od razu po wprowadzeniu paska testowego do aparatu, urządzenie nie wymaga kodowania, wynik po ok. 5 sekundach |  | Tak |  |
|  | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie |  | Tak |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. |  | Tak |  |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy |  | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
|  | Sprzęt spełnia wymagania określone normą EN ISO 15197:2015 |  | Tak |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) |  | Tak |  |

| Ciśnieniomierz – 5 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar na ramieniu, rozpoznawanie arytmii serca, wyświetlacz cyfrowy |  | Tak |  |
|  | Mankiet na ramię od 23 do 33 cm obwodu |  | Tak |  |
|  | Przewodnik dotyczący zakładania mankietu |  | Tak |  |
|  | Zarządzanie pamięcią: 30 odczytów |  | Tak, podać |  |
|  | Wykrywanie nieregularnego rytmu serca |  | Tak |  |
|  | Wykrywanie ruchu ciała |  | Tak |  |
|  | Zakres ciśnienia dla mankietu 0–299 mmHg |  | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna: 40-180 ud/minutę |  | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: bateryjne lub z zasilacza sieciowego. |  | Tak |  |
|  | Intellisense |  | Tak |  |
|  | W zestawie etui do przechowywania |  | Tak |  |
|  | Waga urządzenia (kg) 0.25 ±5% |  | Tak, podać |  |
|  | Wymiary produktu (mm) 103 x 140 x 82 ±5% |  | Tak, podać |  |
|  | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie |  | Tak |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. |  | Tak |  |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy |  | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) |  | Tak |  |

| Zestaw do reanimacji – 2 szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa/model: |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Wyrób medyczny atestowany |  | TAK, podać |  |
|  | Zestaw zawiera wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie procedur medycznych w tym: Tlenoterapii biernej Tlenoterapii czynnej + odsysanie Intubacji i udrażniania dróg oddechowych Podawania płynów i wykonywania iniekcji Opatrywania ran Indywidualna ochrona ratowników |  | Tak |  |
| Wyposażenie zestawu |  |  |  |  |
|  | Butla na tlen medyczny (minimum 400 litrów O2 przy ciśnieniu maksymalnym 200 bar) z zaworem w wersji DIN ¾’ z możliwością pracy w pionie |  | Tak,podać |  |
|  | Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA, z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G 3/4 cala |  | Tak |  |
|  | Przewód tlenowy o długości 10m |  | Tak, podać |  |
|  | Maska do tlenoterapii biernej dla dorosłych |  | Tak |  |
|  | Tlenoterapia czynna + odsysanie |  | Tak |  |
|  | Resuscytator wielorazowego użytku (silikonowy) dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1m |  | Tak, podać |  |
|  | Jałowe filtry antybakteryjne – 5 sztuk |  | Tak, podać |  |
|  | Ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej |  | Tak |  |
|  | Intubacja i udrażnianie dróg oddechowych |  | Tak |  |
|  | Zestaw rurek ustno-gardłowych typu Guedela, (rozmiary 0-5) – 6 sztuk |  | Tak, podać |  |
|  | Maski krtaniowe (rozmiary 3, 4, 5) + strzykawka i lubrykant – 3 sztuki |  | Tak |  |
|  | Rurka intubacyjna (rozmiary 6, 7, 8, 9) – 4 sztuki |  | Tak, podać |  |
|  | Laryngoskop jednorazowy metalowy z łyżkami typu McIntosch Nr 2, 3, 4, 5 |  | Tak |  |
|  | Podawanie płynów, iniekcje |  |  |  |
|  | Strzykawka 2 ml – 2 sztuki, |  | Tak |  |
|  | Strzykawka 5 ml – 2 sztuki, |  | Tak |  |
|  | Strzykawka 10 ml – 2 sztuki, |  | Tak |  |
|  | Strzykawka 20 ml – 2 sztuki, |  | Tak |  |
|  | Igła do iniekcji 0.9 x 40 mm – 5 sztuk, |  | Tak |  |
|  | Igła do iniekcji 1.1 x 40 mm – 5 sztuk, |  | Tak |  |
|  | Kaniula KD-FIX 0,9 x 25 mm – 2 sztuki, |  | Tak |  |
|  | Kaniula KD-FIX 1,1 x 32 mm – 2 sztuki, |  | Tak |  |
|  | Kaniula KD-FIX 1,3 x 45 mm – 2 sztuki, |  | Tak |  |
|  | Kaniula KD-FIX 1,5 x 45 mm – 2 sztuki, |  | Tak |  |
|  | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych |  | Tak |  |
|  | Staza uciskowa do pobierania krwi |  | Tak |  |
|  | Opatrunek do mocowania kaniul – 5 sztuk |  | Tak |  |
|  | Opatrywanie ran |  |  |  |
|  | Kompresy niejałowe, 5 x 5 cm, 100 szt. |  | Tak |  |
|  | Gaza opatrunkowa 1 m2 – 3 sztuki |  | Tak |  |
|  | Przylepiec tkaninowy 5 cm x 5 m |  | Tak |  |
|  | Plaster poiniekcyjny – 5 sztuk, |  | Tak |  |
| Indywidualna ochrona ratowników |  |  |  |  |
|  | Rękawiczki nitrylowe – 10 sztuk |  | Tak, podać |  |
| Zestaw uzupełniający |  |  |  |  |
|  | Kleszcze Magilla |  | Tak |  |
|  | Latarka diagnostyczna |  | Tak |  |
|  | Sól fizjologiczna 0,9% 250 ml – 2 sztuki |  | Tak, podać |  |
|  | Płyn do dezynfekcji rąk i skóry poj. 250 ml |  | Tak, podać |  |
|  | Standardowe nożyczki ratownicze |  | Tak, podać |  |
|  | Nóż do cięcia pasów i zbijania szyb |  | Tak |  |
|  | Zestaw umieszczony w modułowej torbie, wykonanej z wysokiej jakości materiałów i komponentów gwarantujących niezawodność. Certyfikowany materiał poliestrowy powlekany POLYPLANEM z atestem odporności ogniowej DIN EN 13 501-1. Lekki stelaż wykonany z pianki izolacyjnej wzmocnionej wytrzymałym plastyfikatorem. |  | Tak |  |
| Wymiary torby |  |  |  |  |
|  | 32 x 40 x 62 cm (±5%) |  | Tak, podać |  |
|  | Pojemność: 64 l (±5%) |  | Tak, podać |  |
|  | Karta gwarancyjna |  | Tak |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) |  | Tak, podać |  |

………………………………………………………..

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

Dokument należy podpisać  kwalifikowanym podpisem elektronicznym