Załącznik nr 3 do SWZ

postępowanie SZP/243-133/2026

Opis przedmiotu zamówienia

(przedmiotowy środek dowodowy – Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą)

I. Nazwa urządzenia: Czytnik wielodetekcyjny z adapterem do pomiaru w mikroobjętości – 1 szt.

dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego

II. Krótki opis urządzenia: Czytnik wielodetekcyjny z adapterem do pomiaru w mikroobjętości, spektorfluorymetr

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: Czytnik wielodetekcyjny: - umożliwiający pomiar absorbancji, fluorescencji (z góry i dołu), luminescencji (z góry) - źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa - detekcja: ultrachłodzony fotopowielacz PMT (do -5°C) i fotodioda - system wzbudzenia i emisji - monochromatory i filtry - termostatowana komora pomiarowa, możliwość regulacji temperatury przynajmniej w zakresie RT+5°C do +66°C. Jednorodność temperatury w komorze pomiarowej +/- 0,75°C, dokładność ustawienia temperatury +/- 1°C przy 37°C - możliwość wytrząsania płytki z regulacją intensywności wytrząsania i regulacją średnicy wytrząsania - odczyt płytek: min. 6-384 dołkowych oraz odczyt w mikroobjętości (2-4uL próbki) oraz w kuwecie - czytnik obsługiwany poprzez wbudowany ekran dotykowy 10” i poprzez oprogramowanie zainstalowane dostarczanej zewnętrznej stacji sterującej - pomiary endpoint, kinetyczne (w czasie), skanowanie spektralne - czytnik wyposażony w adapter do pomiaru w kropli -min. 5 płytek/slajdów min. 24 dołkowych do pomiaru mikroobjętości wraz z pokrywkami - czytnik pozwalający na personalizację ustawień dla poszczególnych użytkowników poprzez komunikację NFC, wraz z czytnikiem dostarczane są min. 4 znaczniki NFC i min. 4 nalepki NFC - wyposażony w podwójny dozownik odczynników, który jest umieszczony wewnątrz urządzenia, tuż nad płytką dając objętość martwą cieczy w wężykach <10ul, o dokładności dozowania ± 5% dla 100 μL i precyzji dozowania CV ≤ 2% dla 100 μL - automatyczne ustalanie centralnego położenia dołków płytki przy definiowaniu nowej płytki, nie znajdującej się w bibliotece oprogramowania, poprzez skanowanie dna płytki - możliwość samodzielnej rozbudowy, bez potrzeby wzywania serwisu o mikser gazów (CO2/O2) do badań przyżyciowych komórek Oprogramowanie do pełnej analizy wyników – 4 licencje - oprogramowania do analizy wyników w czasie rzeczywistym (przyrost fluorescencji ma się aktualizować na wykresie co punkt czasowy) Pomiar absorbancji: - w zakresie 230-1000nm, z płynną regulacją długości fali, skok co 1nm - czytnik z technologią umożliwiającą pomiar przy różnych objętościach cieczy w dołkach mikropłytki i normalizacji wyników do długości ścieżki optycznej 1cm odpowiadającej długości ścieżki optycznej w kuwecie, co pozwala niwelować błędy wynikające z pipetowania i/lub wyparowywania próbki podczas inkubacji. Normalizacja niezależna od temperatury otoczenia. Normalizacja umożliwia zwiększenie zakresu dynamicznego pomiarów do 9 OD - dokładność fotometryczna dla pomiarów absorbancji < ±0.010 OD ±1.0% 0–3 OD VIS, 0–3 OD UV - rozdzielczość fotometryczna dla pomiarów absorbancji nie mniejsza niż 0,001 OD - precyzja fotometryczna dla pomiarów absorbancji < ±0.003 OD ±1.0% 0–3 OD VIS, 0–3 OD UV Pomiar intensywności fluorescencji: - w zakresie 250-830nm, z góry i z dołu oparty na monochromatorach z regulacją długości fali co 1nm i na filtrach - zakres dynamiczny pomiarów dla odczytów fluorescencji co najmniej 106 - czułość fluorescencji mierzonej z góry (monochromator) dla fluoresceiny co najmniej 1 pM w płytce 96- i 384-dołkowej, a mierzonej z dołu co najmniej 2 pM w płytce 96-dołkowej i 2,5pM w płytce 384- dołkowej - czułość fluorescencji mierzonej z góry (na filtrach) dla fluoresceiny co najmniej 0.3 pM w płytce 96- dołkowej i 0.5 pM w płytce 384- dołkowej - automatyczne dobieranie i optymalizacja długości fali wzbudzenia i długości fali emisji jednocześnie dla znaczników fluorescencyjnych o nieznanych parametrach - automatyczne dostosowywanie optymalnej głębokości pomiaru w dołku do odczytu fluorescencji - automatycznie lub manualne (do wyboru przez użytkownika) regulowane wzmocnienie fotopowielacza przy odczycie fluorescencji - w zestawie filtry do pomiaru intensywności fluorescencji wraz z holderami 360nm BW 35nm oraz 465nm BW 35nm Pomiar Polaryzacji Fluorescencji: - w zakresie 400-750nm dla wzbudzenia i emisji na monochromatorze. - limit detekcji dla płytki 96 dołkowej dla monochromatora co najmniej 2 mP @ 10 nM, dla filtrów co najmniej 1 mP @ 1 nM Pomiar luminescencji - zakres dynamiczny pomiarów luminescencji co najmniej 107 - możliwość odczytu luminescencji dla wszystkich długości fali lub wyboru długości fali z krokiem 1nm - czułość odczytu luminescencji dla ATP – Flash wynosząca 20amoli - „Cross talking” mniejszy niż 0,1% w płytkach 96- i 0,2% w płytkach 384-dołkowych Licencja na oprogramowanie musi być: a) dla Oprogramowania Narzędziowego (i) bezterminowa (ii) ze wsparciem technicznym (iii) z prawem aktualizacji b) dla Oprogramowania Systemowego (i) bezterminowa (ii) ze wsparciem technicznym (iii) z prawem aktualizacji | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: |
| 2. | Inne wymagania: - Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesięcy oraz serwis gwarancyjny. - Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. - Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana i uruchomiona w budynku L1, pok. 40 Politechniki Wrocławskiej. - Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 3 osób w siedzibie Zamawiającego. - Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik wielodetekcyjny z adapterem do pomiaru w mikroobjętości | 1 sztuka |
| Wartość netto |  |  |
| Wartość VAT (…..%) |  |  |
| Cena ogółem brutto (cena ofertowa) (suma wartości netto + wartość vat): |  |  |

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.