ZNAK SPRAWY Z/ZZP.2378.8.26				Rzeszów, dnia 21.04.2026 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dostawa sprzętu medycznego oraz systemów do diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”

w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie".

Specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 140 000 EURO,

zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn.zm.)

Specyfikację zatwierdzono:

##### Informacje podstawowe

Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony

##### Zamawiający:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

Adres zamawiającego:	ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

Godz. pracy administracji:	700 – 1435

Adres poczty elektronicznej:	zaopatrzenie@szpitalmswia.rzeszow.pl

Adres strony internetowej:	https://www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

##### ocds-148610-64e9ceef-9767-40af-bc0c-dea05a0cdfe9

##### Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn.zm.) (dalej zwana, jako Pzp).

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej. Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy/Zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/  i formularza wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

- Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (Ustawa Pzp, art. 63 ust. 1).

##### Opis przedmiotu zamówienia

##### 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

##### Zadanie nr 1 – Kardiomonitor z modułem transportowym (15 szt.) wraz z centralą monitorującą (1 szt.)

##### Zadanie nr 2 – System diagnostyki kardiologicznej (1 szt.), Aparat EKG (1 szt.), System próby wysiłkowej i Ergospirometrii (1 szt.), 7 stanowiskowy system monitorowanego treningu kardiologicznego (1 szt.),

##### Zadanie nr 3 – Kolumna wolnostojąca do ćwiczeń oporowych (2 szt.) i Kompresor do urządzeń oporowych (2 szt.),

##### Zadanie nr 4 – System telerehabilitacji kardiologicznej (1 szt.), Router oraz akcesoria do telerehabilitacji kardiologicznej (1 szt.), Platforma telemedyczna (1 szt.),

##### Zadanie nr 5 – Respirator transportowy - 1 szt.,

Dostawa w/w urządzeń medycznych i sprzętu realizowana jest w ramach: Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”  w ramach projektu Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie".

##### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w odpowiednich formularzach zestawienia parametrów techniczno – granicznych, które stanowią załącznik nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia.

##### Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.z późn. zm.).

##### 2. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2026r.

3. Główny kod CPV:

33100000-1 – Urządzenia medyczne

##### Dodatkowe kody CPV:

33123210-3 – Urządzenia do monitorowania czynności serca

33195000-3 – Systemy monitorowania pacjentów

33123000-8 – Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

33123200-0 – Urządzenia do elektrokardiografii

33123000-8 – Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

33155000-1 – Przyrządy do fizykoterapii

33154000-4 – Urządzenia do mechanoterapii

42122130-0 – Sprężarki powietrza

48180000-3 – Pakiety oprogramowania medycznego

32413100-2 – Rutery sieciowe

48180000-3 – Pakiety oprogramowania medycznego

33157000-5 – Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

Zamawiający realizuje zamówienie zgodnie z zasadą DNSH (Do No Significant Harm) co oznacza, że nie wyrządza znaczącej szkody celom środowiskowym. Zamawiający wymaga, aby w/w dostarczany sprzęt i urządzenia były zgodne z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” wynikającą z art. 17 rozporządzenia UE 2020/852 oraz wytycznymi Krajowego Planu Odbudowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w sposób zapewniający brak negatywnego wpływu zamówienia na cele środowiskowe, w szczególności: zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami, minimalizację emisji i odpadów. Na tę okoliczność Wykonawca składa wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty i oświadczenie (załącznik nr 11 do SWZ).

- Informacje ogólne:

1)	JEDZ – załącznik nr 1 do SWZ

2)	Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ.

3)	Projekt umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

4)	Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 - stanowi załącznik nr 4a do SWZ.

5)	Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane
w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 - stanowi załącznik nr 4b do SWZ – (jeżeli dotyczy).

6)	Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

7)	Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – stanowi załącznik nr 6 do SWZ

8)	Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp (Konsorcjum oraz Spółki Cywilne) - stanowi załącznik nr 7 do SWZ – (jeżeli dotyczy).

9)	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620) - stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

10)	Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów techniczno – granicznych w zakresie poszczególnych części – stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

11)	Formularz asortymentowo – cenowy – stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

12.	Arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH (Do No Significant Harm)” – Załącznik nr 11 do SWZ

13)	Klauzula informacyjna RODO Ministerstwa Zdrowia– Załącznik nr 12 do SWZ

Zamawiający nie stosuje procedury o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający informuje, że komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem art. 65 u

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art. 261 Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1-2 ustawy Pzp zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi stanowiącymi Załącznik nr 3 do SWZ.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 9001 i Standardami Akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Treść standardów zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalmsw.rzeszow.pl – w zakładce «O nas  Certyfikaty».

Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych itp. nie mają na celu naruszenia art. 16 Pzp oraz art. 99 ust. 4 Pzp, ale w szczególności służą realizacji art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust.6 oraz art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiający wskazuje, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia określanym opisem zawartym w SWZ „lub równoważnym”.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pod warunkiem, że będą one spełniały określone w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.

Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy.

W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje konkretne produkty lub usługi Zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.

  - W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców złożenia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę.

  - Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

  - Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

  - Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust. 1 i 3, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 i 3, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

##### Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1.	W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:

1)	Platformy e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

2)	poczty elektronicznej Zamawiającego: zaopatrzenie@szpitalmswia.rzeszow.pl

2.	Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

3.	Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

4.	Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej korzystania z platformy e-zamówienia pod adresem:

https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf

5.	Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

6.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

7.	Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do Składania ofert/wniosków/prac konkursowych. W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę.

8.	W celu pobrania wzorców formularza (ofertowego, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursowego) oraz pozostałych dokumentów postępowania należy przejść do szczegółów postępowania.

9.	Funkcjonalność wypełnienia formularza dostępna jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami posiadającymi uprawnienie do Przygotowania ofert/wniosków/prac konkursowych.

10.	Ofertę należy złożyć przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie zostanie przyjęta.

11.	Formularz ofertowy i załączniki należy podpisać cyfrowo. Dokumenty można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, podpisem osobistym lub pieczęcią elektroniczną. Wypełniony formularz oferty podpisujemy podpisem wewnętrznym. Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.

12.	Szczegółowa instrukcja dotycząca składania ofert dostępna jest pod adresem:

https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf

13.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.

14.	Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 135 ustawy Pzp.

15.	Zamawiający umieści wyjaśnienia bez ujawnienia źródeł zapytania.

16.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

17.	Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

19.	Zamawiający nie organizuje zebrania uczestników postępowania.

### Miejsce realizacji zamówienia

Wykonawca wykona i dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (transportem własnym lub zleconym):

Siedziba Zamawiającego – ul. Krakowska16, 35-111 Rzeszów.

##### Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2026r.

Zamawiający przewiduje, że będzie to okres ok. 6 tygodni.

Uzasadnienie terminu:

Zamawiający wskazuje, że termin wydatkowania środków z KPO upływa 30 czerwca 2026r. W związku z tym termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026r.

- Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,

- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 w/w ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

  - wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

  - wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn.zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

  - wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym: rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, rozporządzeniem Rady (UE) 2025/395 z dnia 24 lutego 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/395, 24.2.2025), dalej: rozporządzenie 2025/395 oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/2033, 23.10.2025,), dalej rozporządzenie Rady 2025/2033.

Zgodnie z treścią ww. przepisu, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 1) (dalej jako: dyrektywa 2014/23/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65) (dalej jako: dyrektywa 2014/24/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 243) (dalej jako: dyrektywa 2014/25/UE), oraz dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009, str. 76) (dalej jako: dyrektywa 2009/81/WE), a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d) i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub;

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

##### zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

##### uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

##### sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

##### zdolności technicznej lub zawodowej:

##### Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

##### Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych- regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/

- W myśl art. 125 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składane jest na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Niemniej jednak z uwagi na fakt, że standardowy formularz JEDZ nie obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014, zamawiający powinien wymagać takiego oświadczenia w dokumentach zamówienia, a wykonawca powinien złożyć takie oświadczenie zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Ponadto z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 wskazane jest również żądanie przez zamawiającego od wykonawcy wykazu podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. Wykonawca w związku z powyższym zobowiązany jest złożyć wraz z Formularzem oferty oraz oświadczeniem JEDZ uzupełniającego oświadczenia.

- Szczegółowe dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia znajdują się w poniższej Tabeli:

| Sposób oceny warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia |  |
| --- | --- |
| A.I. Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia: 1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (JEDZ). |  |
| B.I. Na podstawie załączonych do oferty przetargowej oświadczeń: - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). - Oświadczenie wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 (stanowi załącznik nr 4a do SWZ). - Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 (stanowi załącznik nr 4b do SWZ) – jeżeli dotyczy. B.II. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014. Dokumenty, do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy p.z.p.: - Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; - Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; - Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, - art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (załącznik nr 5). - Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6). |  |
| Przedmiotowe środki dowodowe: - Foldery, opisy, katalogi lub karty charakterystyk/karty techniczne producenta lub autoryzowanego dystrybutora/przedstawiciela/importera oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora/przedstawiciela/importera potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych. - Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) - zał. nr 8 do SWZ. - Certyfikat CE lub równoważny, aktualnie obowiązującą deklarację zgodności producenta lub równoważną potwierdzające zakwalifikowanie oferowanego produktu jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w tejże ustawie, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. |

##### Podmioty zagraniczne

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2 B.II tabeli – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust 1 punkt 1 i 2 oraz art.108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;

- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 B.II tabeli – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o którym mowa w art.109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

  - Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 2 stosuje się.

##### Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie (Konsorcjum, Spółka Cywilna)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.

Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

##### Wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

##### Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl

Wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać komunikując się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej: zaopatrzenie@szpitalmswia.rzeszow.pl

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

##### Pozostałe informacje

  - Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

  - Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W postępowaniu oferty, oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. (Dz. U z 2020 poz. 2452).

##### Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 90 dni tj. do dnia 06.08.2026 r.

##### Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

| Lp. | Nazwa (rodzaj) dokumentu |
| --- | --- |
| 1. | Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do SWZ) oraz formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 10 do SWZ) |
| 2. | Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) |
| 3. | Oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 (stanowi załącznik nr 4a do SWZ) |
| 4. | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 (stanowi załącznik nr 4b do SWZ) – złożyć jeżeli dotyczy. |
| 5. | Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 7 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy Konsorcjum lub Spółki Cywilnej. |
| 6. | Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 5) |
| 7. | Arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH (Do No Significant Harm)” – Załącznik nr 11 do SWZ |
| 8. | Wypełniony załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów techniczno – granicznych w zakresie oferowanego zadania |
| 9. | Przedmiotowe środki dowodowe: - Foldery, opisy, katalogi lub karty charakterystyk/karty techniczne producenta lub autoryzowanego dystrybutora/przedstawiciela/importera oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora/przedstawiciela/importera potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych. - Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) - zał. nr 8 do SWZ. - Certyfikat CE lub równoważny, aktualnie obowiązującą deklarację zgodności producenta lub równoważną potwierdzające zakwalifikowanie oferowanego produktu jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w tejże ustawie, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. |

##### Zwrot wykonawcom materiałów składanych wraz z ofertami zgodnie z art. 77

Nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

##### Udostępnianie zasobów

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (JEDZ) oraz Załącznik 4b do SWZ. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik.

Zamawiający informuje, że zakaz dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym Wykonawca ma obowiązek przedłożenia aktualnych stosownych oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale VIII pkt BII SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

##### Podwykonawstwo

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Jeżeli wykluczenie lub zmiana podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się wykonawca, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego wykazał, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

##### Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 126 ust.1 ustawy p.z.p

| Lp. | Nazwa (rodzaj) dokumentu |
| --- | --- |
| 1. | Odpis z właściwego rejestru - na podstawie odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. |
| 2. | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
| 3. | Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, - w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (załącznik nr 5 do SWZ). |
| 4. | Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ). |

##### Opis sposobu przygotowywania oferty

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773).

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .xlsx .jpg (.jpeg) .rtf .odt ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z, natomiast Zamawiający dopuszcza wszystkie formaty kompresji zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

  - Wśród formatów powszechnych a nie występujących w Rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp

##### .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

  - Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  - Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.

  - Do oferty należy dołączyć:

    - Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

    - Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

  - Oferta oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.

  - Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

  - Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe wyszczególnione w Tabeli XV Zawartość oferty.

##### Wycofanie oferty

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Opis takich procedur znajduje się w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie:

https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf

##### Wyjaśnienie treści SWZ

  - Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

  - W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

##### Tajemnica przedsiębiorstwa

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 t. j.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (zip). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.

##### Uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

  - Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

  - Postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Uzupełnieniu podlegają wszystkie przedmiotowe środki dowodowe wymienione w Tabeli VIII. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

##### Sposób oraz termin składania ofert

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem www.ezamowienia.gov.pl

  - Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08.05.2026 r., do godz. 9:00.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

##### Termin otwarcia ofert

  - Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 08.05.2026r.
o godz. 10:00, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

  - W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania ofert za pośrednictwem www.ezamowienia.gov.pl

  - Uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę sprzętu medycznego oraz systemów do diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”  w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie".

Przepis art. 138 ust. 1 PZP określa minimalny termin składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Termin ten nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji UE. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 131 ust. 2 PZP zamawiający zobowiązany jest do wydłużenia tego terminu, jeżeli w SWZ przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

Natomiast zgodnie z art. 138 ust. 2 PZP, Zamawiający może skrócić termin składania ofert w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z art. 138 ust. 1 PZP. Termin ten nie może być jednak krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE. Możliwość taka występuje w następujących przypadkach:

1)	opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile zawierało ono wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji UE lub zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE;

2)	jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Możliwość skrócenia terminu z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia dotyczy – jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji z 2016 r. do poprzednio obowiązującej PZP z 2004 (ustawa z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.) – tzw. stanu pilnej konieczności, tj. sytuacji, w której konieczne jest przyspieszenie procedury z uzasadnionych przyczyn, w tym m.in. wynikających ze zwykłych błędów ludzkich – zob. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy Nr 366, Sejm VIII kadencji, s. 30. Dostrzeżenia wymaga, że według uzasadnienia do ww. nowelizacji z 2016 r. zastosowanie tego przepisu nie jest uzależnione od tego, czy pilna potrzeba wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, a także od tego, czy jej zaistnienia nie można było wcześniej przewidzieć. Wprowadzając w aktualnym stanie prawnym przesłankę zawartą w art. 138 ust. 2 pkt 2) PZP, ustawodawca implementował regulacje z art. 27 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, który stanowi, że: "jeżeli ze względu na stan pilnej konieczności należycie uzasadniony przez instytucję zamawiającą, termin określony w ust. 1 akapit drugi [35-dniowy] nie może być dotrzymany, instytucja zamawiająca może wyznaczyć termin, który nie może być krótszy niż 15 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu". Tym samym, spełnienie tej przesłanki uzależnione jest od wykazania przez zamawiającego uzasadnionej pilnej potrzeby. Uzasadniając pilną potrzebę zamawiający zobowiązany jest do wskazania obiektywnych przesłanek skrócenia terminu składania ofert. Mając na uwadze regulacje zawarte w motywie 46 preambuły, który stanowi, że: "instytucje zamawiające powinny mieć możliwość skrócenia niektórych terminów mających zastosowanie w procedurze otwartej i ograniczonej oraz w procedurach konkurencyjnych z negocjacjami, w przypadkach, gdy dane terminy byłyby niewykonalne ze względu na pilną konieczność, która powinna zostać należycie uzasadniona przez instytucję zamawiającą”. Zatem pilność zamówienia nie ma charakteru zależności bądź niezależności od samego zamawiającego, może być zatem ta pilność wynikać z przyczyn zależnych od zamawiającego. Tak szerokie ujęcie pojęcia „pilności” nakazuje poszukiwać takiej możliwości, w obiektywnych przesłankach a także ograniczyć się do wyjątkowych przypadków tak aby ta instytucja nie była nadużywana. (vide: KIO z 9.8.2019 r., KIO 1437/19, Legalis).

W przedmiotowym przypadku, skrócenie terminów jest uzasadnione wyjątkowa sytuacją, związaną z faktem, że Zamawiający dopiero w dniu 13.02.2026 r., a więc aż po niespełna dwóch miesiącach od złożenia odwołania (18.12.2025 r) od pierwotnej negatywnej oceny swojego wniosku po udzielenie dotacji, został poinformowany o pozytywnej ocenie wniosku i objęciem dofinansowaniem projektu w ramach KPO. Umowa została zawarta w dniu
07.04.2026 r. Ponieważ termin rzeczowej realizacji projektu finansowanego z KPO mija 30.06.2026 r. pod dużym znakiem zapytania staje wykonanie przedmiotowego zadania w tym terminie przy zastosowaniu podstawowego - 35 dniowego terminu na składanie ofert,
co skutkować będzie niewykonaniem projektu, a w konsekwencji utratą dofinansowania.

Wobec powyższego SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie ma możliwość albo zawrzeć umowę z wolnej ręki z powołaniem się na art. 214 ust. 1 pkt 5) PZP lub przeprowadzić procedurę otwartą (przetarg nieograniczony) ze skróconymi terminami na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1) PZP. Niewątpliwie biorąc pod uwagę, że SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie jest jednostką sektora finansów publicznych, priorytetem jest wykorzystanie możliwości przeprowadzenia otwartego postępowania ze skróconymi terminami, gdyż jest to rozwiązanie korzystniejsze i oddaje cel zamówień publicznych. Poza tym zorganizowanie otwartego przetargu, z terminami skróconymi, stanowi balans pomiędzy pilną potrzebą zamawiającego, a celami ustawy PZP zapewniającej i preferującej konkurencyjne (otwarte) tryby zawierania umów przez jednostki sektora finansów publicznych.

##### Sposób obliczenia ceny

  - Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.

  - Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

  - W celu prawidłowego obliczenia ceny ofertowej należy w Załączniku nr 10 do SWZ wypełnić tabelę według następujących wytycznych odnoszących się do każdego wiersza: wpisać cenę jednostkową netto, przemnożyć cenę jednostkową netto przez ilość, a uzyskany wynik wpisać do rubryki „wartość netto”, wpisać podatek VAT (procentowo).W pozycji „wartość brutto” dokonać przemnożenia pozycji ,,wartość netto oraz podatek VAT. Następnie należy: - zsumować wszystkie wartości netto i wynik wpisać w pozycji „razem wartość netto” - pozycję „razem wartość netto” powiększyć o podatek VAT i wynik wpisać w pozycji „razem wartość brutto”. Kwotę z pozycji „razem wartość netto” i „razem wartość brutto” przenieść do Formularza Ofertowego. Kwota z pozycji „razem wartość brutto” stanowi cenę ofertową.

  - Cena wykonania przedmiotu zamówienia („cena ofertowa”) obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

  - Wykonawca w celu obliczenia ceny ofertowej zobowiązany jest wypełnić Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ dla każdego zadania (pakietu) dla którego składana jest oferta. Wykonawca zobowiązany jest podać wartości jednostkowe, w formularzu, o którym mowa powyżej. Każda z wartości ma być wartością wyższą niż 0,00.

  - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 poz. 1721 z późn.zm), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

  - W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

##### Opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert

  - Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

  - Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

  - Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| L.p. | Kryteria | Znaczenie (waga) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 % |
| 2 | Ocena techniczna | 30 % |
| 3 | Zielone zamówienia i DNSH | 10 % |

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

- Wartość punktowa za kryterium „ceny“ (waga 60%) będzie obliczona wg wzoru:

Cn

Xc    =  -------------- x R x 100

Cof

Xc  - wartość punktowa ceny

Cn – najniższa proponowana cena

Cof – cena badanej oferty

R – ranga – wartość procentowa za kryterium „Cena“

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryterium „Cena” wynosi 60 pkt.

- Wartość punktowa za kryterium „ocena techniczna“ (waga 30%)będzie obliczona na podstawie złożonego i wypełnonego przez Wykonawcę Załącznika nr 9 do SWZ wg wzoru:

OTof

Xot    =  -------------- x R x100

OTmax

gdzie:

Xot  - wartość punktowa „oceny technicznej“

OTof – ilość punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „ocena techniczna“

OTmax –maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium „ocena techniczna”

R – ranga – wartość procentowa za kryterium „Ocena techniczna“

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryterium „Cena” wynosi 30 pkt.

- Zamawiający dokona oceny przyznając punktacją uzyskaną przez Wykonawcę na podstawie załącznika nr 11 do SWZ - Arkusza parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH” (waga 10%).

Brak uzupełnionego w/w załącznika w kryterium ocen - Arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH” – zał. nr 11 do SWZ skutkować będzie przyznaniem zera (0) punktów w w/w kryterium.

Wartość punktowa za kryterium „zielone zamówienia i DNSH” (waga 10%) będzie obliczona wg wzoru na podstawie złożonego arkusza przez Wykonawcę (zał. nr 11 do SWZ):

Punkty przyznane w badanej ofercie (Zb)

„zielone zamówienia i DNSH” (Z) =  ----------------------------------------------------------x R x 100

Maksymalna liczba punktów (Zm)

gdzie:

Z – wartość punktowa za kryterium „zielone zamówienia i DNSH”

Zb – ilość punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „zielone zamówienia i DNSH”

Zm - maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za kryterium „zielone zamówienia i DNSH” (maksymalnie 12 pkt)

R – ranga – wartość procentowa za kryterium „zielone zamówienia i DNSH”

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryterium „zielone zamówienia i DNSH” wynosi 10 pkt.

WYNIK OFERTY:

Wynik oferty = liczba punktów w kryterium „cena” + liczba punktów w kryterium „Ocena techniczna” + liczba punktów w kryterium „zielone zamówienia i DNSH”

WYNIK: oferta, która otrzyma największą sumę punktów za kryteria wymienione wyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane według ilości uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, czyli uzyska największą ilość punktów.

  - Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

  - Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty informuje wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- zamieści informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

##### Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SWZ.

  - Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

- INFORMACJA ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1.	Administratorem Pani/Pana danych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 16, 35-111 Rzeszów.

2.	W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@szpitalmswia.rzeszow.pl.

3.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

4.	Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a)	ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

b)	ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c)	ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

d)	art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5.	Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).

6.	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, po tym czasie będą przetwarzane przez okres wymagany przez odrębne przepisy obowiązującego prawa.

7.	Posiada Pani/Pan prawo:

a)	prawo żądania dostępu do danych (w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),

b)	prawo żądania sprostowania danych (wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

c)	prawo usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

d)	prawo żądania ograniczenia przetwarzania (wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

8.	Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9.	Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10.	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

11.	Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

12.	Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii  Europejskiej lub państwa członkowskiego.

##### Projektowane postanowienia umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków: - Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.

##### Wymagania zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Na podstawie art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający sporządził opis przedmiotu zamówienia w oparciu o wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Brak jest podstaw do przyjęcia dodatkowych wymagań ponad te określone w przepisach wykonawczych prawa budowlanego obejmujących warunki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonawca ma obowiązek zastosowania wszelkich przepisów określających wymogi zapewniając dostęp osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1411).

##### Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

  - Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

  - Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

  - Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

  - Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Załączniki:

1)	JEDZ – załącznik nr 1 do SWZ

2)	Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ.

3)	Projekt umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

4)	Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 - stanowi załącznik nr 4a do SWZ.

5)	Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane
w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 - stanowi załącznik nr 4b do SWZ – (jeżeli dotyczy).

6)	Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

7)	Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – stanowi załącznik nr 6 do SWZ

8)	Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp (Konsorcjum oraz Spółki Cywilne) - stanowi załącznik nr 7 do SWZ – (jeżeli dotyczy).

9)	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620) - stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

10)	Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów techniczno – granicznych w zakresie poszczególnych części – stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

11)	Formularz asortymentowo – cenowy – stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

12.	Arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH (Do No Significant Harm)” – Załącznik nr 11 do SWZ

13)	Klauzula informacyjna RODO Ministerstwa Zdrowia– Załącznik nr 12 do SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Nazwa: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: Dostawa sprzętu medycznego oraz systemów do diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej do SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie z podziałem na 5 zadań |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | Z/ZZP.2378.8.26 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

## FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

……………………………………..…….....................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………….....................................….............................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Adres poczty elektronicznej (e-mail) wykonawcy: ..........................................

Telefon kontaktowy Wykonawcy:…………………………………………………………………

Kryterium – cena:

| ## Nr Zadania | ## Wartości wynikające z Formularza cenowego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Wartość netto ## w PLN | ## Stawka VAT | ## Kwota VAT | ## Wartość brutto w PLN |
| ## Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 5 |  |  |  |  |

Uwaga:

1.	Zamawiający dopuszcza, aby ,, Formularz ofertowy” zawierał tylko te Zadania (Pakiety), na które Wykonawca składa ofertę.

2.	Zamawiający dopuszcza, aby oferta zawierała tylko formularze cenowe - zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące Zadań (Pakietów), na które Wykonawca składa ofertę.

Oświadczenia dotyczące postanowień zawartych w SWZ:

            - Oferowany przez nas termin dostawy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2026 roku.

2.	Oświadczamy, że na dzień składania ofert oraz w całym okresie obowiązywania umowy realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadą „nie czyń poważnej szkody (DNSH)”*, 
*Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

3.	Termin płatności wynosi: do 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

4.	Zapoznałem się z treścią SWZ dot. przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu medycznego oraz systemów do diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej i z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

5.	Oferowane przez naszą firmę wyroby/sprzęt spełniają bezwzględnie wymagania określone w SWZ;

6.	W razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SWZ, za cenę podaną w Formularzu asortymentowo-cenowym i w terminie podanym w SWZ i Projekcie umowy;

7.	Oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeśli dotyczy z przepisami ustawy o wyrobach medycznych,

8.	W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

9.	Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: .............................................................................................................................

(należy podać nazwę podwykonawcy, zakres powierzonych prac, wartość lub procentową część zamówienia)

10.	Zgodnie art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty *będzie/*nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

* niepotrzebne skreślić

      - Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

      - W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

11.	Wykonawca jest:

- *mikroprzedsiębiorstwem,

- *małym przedsiębiorstwem,

- *średnim przedsiębiorstwem,

- *jednoosobową działalnością gospodarczą,

- *osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

- *innym rodzajem

* niepotrzebne skreślić

12.	Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej do SWZ, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, który to fakt potwierdzam własnoręcznym podpisem.

13.	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu / Oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie/ reprezentowanego przeze mnie podmiotu dotyczących / Oświadczam, że wobec mnie/ reprezentowanego przeze mnie podmiotu zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (niepotrzebne skreślić).

14.	Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.:

1)	Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy;

2)	Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka , o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy;

3)	Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozszerzającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy.

15.	Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), tj. Wykonawcę który należy do którejkolwiek z poniższych kategorii podmiotów:

a)	obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b)	osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;

c)	osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych , w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

16.	Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

17.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

17.1	.…………………..….

17.2	.……………………..

Miejscowość, data ……………………….	……………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SWZ

(Projekt Umowy)

UMOWA nr       /2026

zawarta w dniu ……………2026r. (dotyczy przetargu Z/ZZP.2378.8.26) pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie,
ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS, przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000020148 adres: Krakowska 16, 35-111 Rzeszów, NIP: 813 28 92 063 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Gutkowskiego - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

a

…………………………………………………………….. wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem ………………, NIP………………, zwanym w treści umowy Dostawcą reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r.
poz. 1320 z późn.zm.)

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.	Zamówienie realizowane jest w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie
Nr KPOD.07.02-IP.10-0415/25/KPO/829/2026/322, zawartej w dniu 07 kwietnia 2026r. pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie,

Realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie".

2.	Przedmiotem Umowy jest dostawa kompletnego, fabrycznie nowego i gotowego do eksploatacji ……………, zwanego w dalszej części umowy „urządzeniem/sprzętem”, spełniającego warunki techniczne określone w SWZ i Ofercie Dostawcy, stanowiącymi integralną część umowy oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie korzystania z obsługi ………….

3.	Dostawca oświadcza, iż zrealizuje Przedmiot Umowy z należytą starannością, według najwyższych profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

4.	Dostawca oświadcza, że spełnia wszelkie określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz że jego doświadczenie i kompetencje umożliwiają należyte wykonanie Umowy.

5.	W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia …………… wraz z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 6, zgodnego z Umową, fabrycznie nowego i nieużywanego oraz wolnego od wad fizycznych i prawnych, wszystko w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

6.	Dostarczony Przedmiot Umowy będzie posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa etc. Wszystkie dokumenty załączone do ………… powinny być sporządzone w języku polskim bądź przekazane Zamawiającemu wraz z prawidłowym tłumaczeniem na język polski.

7.	Dostawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz dysponuje osobami i środkami finansowymi pozwalającymi na prawidłową i terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy.

8.	Dostawca oświadcza, że w całym okresie obowiązywania Umowy realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadą „nie czyń poważnej szkody (DNSH)”*,
*Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia.

§ 2

OŚWIADCZENIA DOSTAWCY

- Dostawca oświadcza, że Przedmiot Umowy stanowi jego własność i nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, ani też nie toczą się żadne postępowania sądowe jak i administracyjne, których przedmiotem byłyby ……………………, jak i nie istnieją przesłanki do wszczęcia takich postępowań.

- Dostawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych 
i prawnych.

- Dostawca oświadcza, że Przedmiot Umowy spełnia wszystkie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej wymagania dotyczące tego rodzaju towarów.

- Dostawca zapewnia, że dostarczy Przedmiot Umowy fabrycznie nowy, w stanie kompletnym, 
o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, a także wolny od wad materiałowych 
i prawnych. Gwarantuje także, że dostarczony Przedmiot Umowy dopuszczony jest do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i posiada, o ile są wymagane prawem, stosowne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności etc.

§ 3

TERMIN DOSTAWY

- Dostawa ………………. nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2026 roku.

§ 4

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Przekazanie Przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Dostawa …………………….. z wymaganą dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 6 zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez z przedstawicieli z obu Stron (zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy).

- Podczas odbioru, Dostawca dokona próbnego uruchomienia …………….„urządzenia/sprzętu” oraz demonstracji ich działania. W dniu odbioru ……………„urządzenia/sprzętu” musi być w pełni sprawny i gotowy do natychmiastowego użycia przez Zamawiającego w pełnym zakresie, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

- W przypadku, gdy podczas odbioru ……………„urządzenia/sprzętu”, zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo odmówić ich odbioru i wyznaczyć Dostawcy termin do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, jednak nie może on być dłuższy niż do dnia 30.06.2026r.

- Do dnia protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty ……………„urządzenia/sprzętu”, spoczywa na Dostawcy.

- Przeprowadzenie przez Dostawcę szkolenia dla personelu Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

§ 5

WYNAGRODZENIE

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Dostawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie w wysokości netto ……………… zł, co stanowi wartość brutto ………………. zł (słownie: ………………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności cenę sprzedaży…………… „urządzenia/sprzętu”, koszty transportu, dostawy, ubezpieczenia, wniesienia, instalacji (jeżeli dotyczy) koszty usunięcia wszelkich odpadów (opakowania, taśmy, itp.), zanieczyszczeń i innych zbędnych Zamawiającemu rzeczy pozostałych po wykonaniu czynności zdawczo-odbiorczych, a także koszty przeszkolenia personelu Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

- Dostawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT po dostawie, uruchomieniu, konfiguracji …………… „urządzenia/sprzętu”, przez Dostawcę oraz dokonaniu odbioru ……………„urządzenia/sprzętu”, przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, a także po przeprowadzenia przez Dostawcę szkolenia dla personelu Zamawiającego.

- Płatność zostanie dokonana w PLN przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w treści faktury VAT.

- Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

- Od dnia objęcia obowiązkiem wystawiania i przekazywania faktur dokumentujących wykonanie przedmiotu umowy, w formie elektronicznej – zgodnie z wymogami Krajowego Systemu E-Faktur (KSeF) Strony ustalają ten sposób rozliczenia i przesyłania faktur – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Załączniki do faktur będą przekazywane na adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@szpitalmswia.rzeszow.pl

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Dostawcy.

§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Dostawca udziela Zamawianemu gwarancji na dostarczone …………… „urządzenie/sprzęt”, na okres ……… miesięcy.

- Dostawca zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji napraw gwarancyjnych w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od czasu zgłoszenia. Termin jest przeliczany w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Dostawca zobowiązuje się do wykonywania napraw gwarancyjnych …………… „urządzenia/sprzętu”, opisanego w §1 Umowy, w jak najkrótszym terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach (w przypadku, gdy nie zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy maksymalny termin wykonania naprawy wynosi 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady lub usterki.

- W przypadku zaistnienia poważnych wad lub awarii, których naprawa nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego, naprawa zostanie wykonana w autoryzowanym serwisie w: ………. W takim wypadku, koszt dostarczenia…………… „urządzenia/sprzętu”, do miejsca naprawy pokryje Dostawca.

- Jeżeli Dostawca lub wskazany przez niego podmiot nie wykona naprawy gwarancyjnej w maksymalnym wyznaczonym w ust. 3 niniejszego paragrafu terminie, Dostawca zobowiązany jest do podstawienia bezpłatnie do dyspozycji Zamawiającego, do czasu wykonania naprawy sprawny …………… „urządzenia/sprzętu”, zastępczy, spełniający wymagania opisane w załączniku nr 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z ofertą Dostawcy.

- Jeżeli w przypadku opisanym w ust. 5 powyżej Dostawca nie podstawi …………… „urządzenia/sprzętu”, zastępczego spełniającego opisane powyżej wymagania, Zamawiający może wynająć, do czasu wykonania naprawy, …………… „urządzenia/sprzętu”, spełniający takie wymagania, obciążając kosztami Dostawcę.

- W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu objętego gwarancją Dostawca zobowiązany jest wymienić ten element na nowy.

- Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju z powodu awarii od zgłoszenia wady lub usterki do chwili jej usunięcia, co stwierdza protokół odbiorczy podpisany przez obie Strony Umowy lub wpisem do dokumentacji sprzętu. Okres przestoju z powodu wady lub usterki Dostawca zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym usunięcie wady lub usterki.

- Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania Protokołu zdawczo- odbiorczego, o którym mowa w §4 Umowy.

- Zakres niniejszej gwarancji obejmuje wszelkie wady fizyczne …………… „urządzenia/sprzętu”, które powstaną lub zostaną ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji. Gwarancją nie są objęte wady, które zostały spowodowane niewłaściwym, sprzecznym z instrukcją obsługi używaniem…………… „urządzenia/sprzętu”, przez Zamawiającego.

- W celu usunięcia wady Dostawca może według własnego wyboru:

a) dostarczyć Zamawiającemu w zamian za rzecz wadliwą przedmiot wolny od wad lub

b) naprawić wadliwą rzecz w siedzibie Zamawiającego lub Dostawcy,

- Wszelkie koszty związane z wymianą lub naprawą Przedmiotu Umowy, w szczególności związane z dostawą Przedmiotu Umowy lub jego części do siedziby Dostawcy i do siedziby Zamawiającego obciążają Dostawcę.

- Dostawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania gwarancji do dokonywania bezpłatnych przeglądów okresowych …………… „urządzenia/sprzętu”, potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie jest wyłączona ani w żaden sposób ograniczona. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 7

KARY UMOWNE

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy z winy Dostawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej dostawy, określonej w §5 ust. 1 Umowy,

  - za przekroczenie terminu ustalonej dostawy o więcej niż 24 godzin w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy, określonej w §5 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki,

  - za niewypełnienie zobowiązań jakościowych ustalonych w §1 ust. 5 niniejszej Umowy w wysokości 0,5% wartości dostawy, określonej w §5 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad.

  - w przypadku zawinionego niewykonania przez Dostawcę zaleconych przez producenta urządzeń przeglądów lub niewykonania w naprawy gwarancyjnej ……” urządzenia/sprzętu” w maksymalnym terminie określonym w §6 ust. 4 Umowy i jednoczesnym niespełnieniu postanowienia opisanego w §6 ust. 6 Umowy w wysokości 50,00 złotych, za każdą godzinę zwłoki od czasu podanego w §6 ust. 3 Umowy.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w Umowie kary umowne.

- Wysokość naliczonych kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może łącznie przekroczyć 20% wartości umowy netto, rozumianej jako suma iloczynów ilości zamówionego towaru i ich cen netto.

- Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

- Dostawca przekroczył termin dostawy Przedmiotu Umowy powyżej 14 dni kalendarzowych,

- Dostawca dwukrotnie dostarczył Przedmiot Umowy z naruszeniem postanowień §1 ust. 4 i 5 Umowy,

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, w tym należności z niniejszej Umowy.

- Zamawiający uprawniony jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym nastąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od Umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

ZMIANA UMOWY

    - Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, w przypadku:

- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji Przedmiotu Umowy,

- zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć u wynikającej z niej zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy,

- zmiany numeru katalogowego produktu.

- zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz w zakresie wskazanym we wzorze umowy.

- zmiany wynikającej z oczywistej omyłki pisarskiej.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

- Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Dostawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY				DOSTAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

sporządzony w dniu …………………

na podstawie umowy nr ………………… zawartej w dniu …………………………….

dotyczącej postępowania: pn. „Dostawa sprzętu medycznego oraz systemów do diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej”

(znak sprawy: Z/ZZP.2378.8.26)

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

DOSTAWCA:

………………………………………………………………………………………

PRZEDMIOT ODBIORU:

- ……………………………………………………………….……………..

(wpisać przedmiot, nazwa handlowa, ilość)

- Niniejszym kwituję odbiór w/w towaru (sprzętu) w asortymencie i ilościach zgodnych ze stanem faktycznym. Dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.

- Dostawca udziela gwarancji od dnia …………………………… na okres ………… miesięcy.

UWAGI:

………………………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i podpisano.

| ZAMAWIAJĄCY (SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie) | DOSTAWCA (……………………………) |
| --- | --- |
| …………………………………………………….. (podpis) | …………………………………………………. (podpis) |

Załącznik nr 4a do SWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

w Rzeszowie,

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostawa sprzętu medycznego oraz systemów do diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej”

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”  w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie"

– Z/ZZP.2378.8.26, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym: rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, rozporządzeniem Rady (UE) 2025/395 z dnia 24 lutego 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/395, 24.2.2025), dalej:

rozporządzenie 2025/395 oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/2033, 23.10.2025,), dalej rozporządzenie Rady 2025/20331, tj. że wykonawca nie jest:

        - obywatelem rosyjskich, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem w z siedzibą w Rosji;

        - osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w pkt.1;

        - osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego ustępu, oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

      - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 t.j.).2

1 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, rozporządzeniem 2025/395, rozporządzeniem 2025/2033 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)- e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub;

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:

………………………………………………………………………...…………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

w następującym zakresie:…………………………………………………………….. (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….………..….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, rozporządzeniem 2025/395, rozporządzeniem 2025/2033.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, rozporządzeniem 2025/395, rozporządzeniem 2025/2033.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………….…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 4b do SWZ

(jeżeli dotyczy)

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

w Rzeszowie,

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

(pełna nazwa/firma, adres)

Podmiot udostępniający zasoby:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa sprzętu medycznego oraz systemów do diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej”

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”  w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie"

– Z/ZZP.2378.8.26, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

      - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym: rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, rozporządzeniem Rady (UE) 2025/395 z dnia 24 lutego 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/395, 24.2.2025), dalej: rozporządzenie 2025/395 oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/2033, 23.10.2025,), dalej rozporządzenie Rady 2025/20331, tj. że wykonawca nie jest:

- obywatelem rosyjskich, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem w z siedzibą w Rosji;

- osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w pkt.1;

- osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego ustępu, oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

      - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 t.j.).2

1 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, rozporządzeniem 2025/395, rozporządzeniem 2025/2033 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)- e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub;

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3)	wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 5 do SWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

w Rzeszowie,

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

##### o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostawa sprzętu medycznego oraz systemów do diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej”

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”  w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie"

– Z/ZZP.2378.8.26, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie oświadczam, co następuje:

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania , o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

##### są nadal aktualne

………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 6 do SWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

w Rzeszowie,

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

### Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Dostawa sprzętu medycznego oraz systemów do diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej”

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”  w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie"– Z/ZZP.2378.8.26 w związku z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn.zm) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że:

  - nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe*

  - należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*

  - nie należymy do żadnej grupy kapitałowej*.

##### * niepotrzebne skreślić

##### Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie powinno być złożone przez każdy podmiot.

Ad. pkt 2. Nie przedłożenie dowodów i nie wykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.

Ad. pkt 3. Oświadczenie wskazane w pkt 3. może złożyć Wykonawca, według swego wyboru, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z ofertą,

………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 7 do SWZ

(jeżeli dotyczy)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

(Konsorcjum oraz Spółki Cywilne):

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

### Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

### składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp)

#### DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

##### Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

##### „Dostawa sprzętu medycznego oraz systemów do diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej”

##### w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie"

##### – Z/ZZP.2378.8.26, oświadczam, że:

  - Wykonawca…………………………………………………………………………………….......

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………….......

  - Wykonawca…………………………………………………………………………………….......

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………….......

  - Wykonawca…………………………………………………………………………………….......

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 8 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

Oświadczamy, że oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia posiada aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620). Na każde żądanie Zamawiającego jesteśmy w stanie przedstawić stosowne dokumenty.

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH

DLA ZADANIA NR 1

Nazwa oferenta

Zadanie nr 1

| - MONITOR PACJENTA (MODEL I) – 10 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
|  | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Monitor fabrycznie nowe z min. 2025r. | TAK |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
|  | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia w jednostce głównej. | TAK |  |
|  | Obudowa kardiomonitora łatwa do czyszczenia, kroploszczelna, odporna na środki dezynfekcyjne. Klasa zabezpieczenia min IP11. | TAK |  |
|  | Osłony zabezpieczające niewykorzystywane gniazda kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania odłączanego elementu kardiomonitora jako monitora transportowego, z funkcjami pomiaru co najmniej EKG, oddechu, tętna, saturacji i ciśnienia krwi nieinwazyjnego oraz inwazyjnego. | TAK |  |
|  | Element / moduł transportowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 5 godziny, wyświetlacz, system alarmów, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta. Przekątna ekranu min. 6’’. Wysoka odporność na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki (min. 0,5 m) potwierdzona w dokumentach producenta. Automatyczne ładowanie akumulatora po zadokowaniu w kardiomonitorze. Pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu również po zadokowaniu w kardiomonitorze. | TAK |  |
|  | Masa modułu transportowego nie większa niż 1,5 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie Wbudowany zasilacz sieciowy 230V/50Hz. Dodatkowo zasilanie akumulatorowe w jednostce głównej pozwalające na czas pracy min. 3 godziny | TAK |  |
|  | Ekran Ekran kolorowy TFT o wysokiej rozdzielczości min. 1200 x 700 pikseli, przekątna min. 15 cali. Duże, czytelne odczyty numeryczne oraz krzywe dynamiczne. Możliwość dopasowania zawartości ekranu do aktualnych potrzeb użytkownika bez udziału serwisu. Możliwość zatrzymania przebiegów na ekranie. Możliwość zapisania w pamięci własnych układów ekranu utworzonych przez użytkownika (min. 20 konfiguracji) bez udziału serwisu. Regulacja jasności ekranu. | TAK |  |
|  | Obsługa Dostęp do wszystkich funkcji monitora za pomocą ekranu dotykowego (bez pokrętła) i menu w języku polskim. Pamięć różnych ustawień parametrów kardiomonitora z możliwością dowolnego przywoływania bez przerywania pracy – min. 10 różnych profili | TAK |  |
|  | Komunikacja Kardiomonitor przygotowany do włączenia w system centralnego monitorowania. Możliwość wydruków funkcji życiowych i raportów z poziomu kardiomonitora na centralnej drukarce przy pracy w sieci. Możliwość podglądu na ekranie dowolnego kardiomonitora zapisów z innych kardiomonitorów objętych siecią centralnego monitorowania. Wbudowane min. 3 porty USB, wyjście sygnału na zewnętrzny monitor DVI, złącze Ethernet oraz gniazdo synchronizacji sygnału EKG | TAK |  |
|  | Alarmy Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu od 1 do 10 minut oraz na stałe. Możliwość wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami krzywych dynamicznych (min. 4 krzywe). Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem (min. 10 progów głośności). | TAK |  |
| Moduły pomiarowe: |  |  |  |
|  | EKG Możliwość prezentacji 3, 7 i 12 odprowadzeń EKG z maksymalnie 6 elektrod. Pomiar HR w zakresie min. 15-300 /min. z dokładnością +/-1%. Alarm niskiej i wysokiej wartości HR. | TAK |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości QT i ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie minimalnym od -20 do +20 mm. | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Prezentacja zmian odchyleń odcinka ST i STE na wykresie kołowym z kolorystycznym zaznaczeniem zmian. | TAK |  |

|  | Rozszerzona analiza i alarmy zaburzeń rytmu, co najmniej 20 rodzajów w tym: asystolii, bradykardii, tachykardii, R/T, SV,migotania przedsionków i komór. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oddech Pomiar impedancyjny liczby oddechów w zakresie min. 0-150 odd./min. z dokładnością nie gorszą niż +/- 1 odd./min. w zakresie 0- 120 odd./min. Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu. | TAK |  |
|  | SpO2 Pomiar w technologii o udokumentowanej odporności na zakłócenia: Nellcor Oximax, Masimo lub FAST. Pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100% z dokładnością nie gorszą niż +/-2%. Pomiar tętna (PR) w zakresie min. 30-250 /min. z dokładnością nie gorszą niż +/-2%. Możliwość stosowania czujników różnych producentów (co najmniej Nellcor i Masimo). | TAK |  |
|  | Czujniki SpO2 wielorazowego użytku, odporne na uszkodzenia, wykonane z miękkiego materiału, nie zawierające lateksu i elementów mechanicznych (śrub, sprężyn itp.), z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie w płynie. Przewód połączeniowy min. 3m. | TAK |  |
|  | NIBP Pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mmHg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mmHg. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund. Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 500 minut. Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto. Funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Min. 3 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach oraz przewód do mankietów (min. 2 m) na każdy monitor. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Temperatura Pomiar w zakresie min -1-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. Czujnik powierzchniowy lub głęboki do każdego kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP) Pomiar w zakresie min od -40 do +300 mmHg, dokładność całkowita (z przetwornikiem) nie gorsza niż +/-4% lub +/-4mmHg. Obliczanie ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. Przewód pomiarowy | TAK |  |
|  | EtCo2 - możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Moduł NMT- możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Uchwyty do mocowania- do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie dostawy | TAK |  |
|  | Monitorowanie rzutu serca metodą PICCO- możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | W jednym kardiomonitorze dodatkowo możliwość pomiar ciśnienia krwawego wraz z możliwością pomiaru ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |
| Inne parametry: |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dostęp na ekranie kardiomonitora do danych ze szpitalnego systemu informatycznego (np. wyników badań laboratoryjnych, obrazowych itp.). | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów z okresu min. 24 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą. | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość doposażenia w moduły pomiarowe innych parametrów m.in. BIS, CO2, SvO2, pomiar stężenia anestetyków wziewnych, drugi kanał SpO2, moduł oksymetrii mózgowej O3. | TAK |  |
| - MONITOR PACJENTA (MODEL II) – 5 szt. |  |  |  |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
|  | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Monitor fabrycznie nowe, rok produkcji z min. 2025r. | TAK |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do opcjonalnej szuflady modułów pomiarowych w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez metalowe złącza elektroniczne (styki elektryczne). | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb pracy dla dorosłych, dzieci i noworodków. Podczas przełączania pomiędzy poszczególnymi trybami monitor automatycznie dostosowuje granice alarmowe do danej grupy wiekowej. Przełączanie poszczególnych trybów monitorowania: dorosły, dziecko, noworodek nie wymaga konieczności wyłączania lub restartowania monitora. | TAK |  |
|  | Monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru następujących parametrów, przy czym poszczególne pomiary realizowane są przy pomocy modułów pomiarowych, sterowanych z ekranu dotykowego monitora (ilości wymaganych parametrów opisane w dalszej części): - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/QT/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2 Masimo Rainbow SET lub FAST - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura 1 kanał - ciśnienie krwi metodą inwazyjną do 2 kanałów - min. 2 uniwersalne porty do rozbudowy typu plug&play. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran kolorowy typ TFT o przekątnej min. 15 cali (rozdzielczość min. 1920 x 1080), zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami (ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Sterowanie wyłącznie poprzez ekran dotykowy monitora. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | TAK |  |
|  | Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia, monitor oraz moduły pomiarowe bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów. Wysoka klasa ochrony kardiomonitora przed kurzem i kroplami wody – min. IP32. | TAK |  |
|  | Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów. | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Niska waga z baterią <6kg. | TAK |  |
|  | Monitor wyświetla jednocześnie wszystkie dane numeryczne mierzonych parametrów oraz przynajmniej 8 różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Funkcja tworzenia, zapisywania i łatwego przywołania własnych układów ekranu do różnych typów przypadków (min. 20 zapamiętywanych ekranów). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania. | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich min. 96 godzin. Możliwość ustawienia rozdzielczości trendów w zakresie 12sek – 5min. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. | TAK |  |
|  | Historia zdarzeń min. 50 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. | TAK |  |
|  | Czasowe wyciszenie alarmów. Ustawiany czas wyciszania do min. 10 minut. | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. Wyłączanie alarmów dla pojedynczych pomiarów. | TAK |  |
|  | Monitor posiada możliwość rozbudowy o opcję, która pozwala na podłączenie urządzeń zewnętrznych w tym pomp, respiratorów, monitorów rzutu serca, aparatów do znieczulania. Wymienić co najmniej 2 różnych producentów wraz z modelami dla każdego urządzenia. Podłączenie musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych z urządzeń zewnętrznych na ekranie monitora. | TAK |  |
|  | Możliwość transportu kardiomonitora, jeżeli oferent nie zaoferuje modułu transportowego możliwość zaoferowania dodatkowych urządzeń min. 2 szt min. 10” na statywach. | TAK |  |
|  | Pomiar EKG | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 20 do 350 [ud./min.] z dokładnością 1%. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie. Zakres pomiaru minimum od -20 mm do +20 mm. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST, QT/QTc we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG. | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia kardiomonitora w funkcjonalność prezentacji ST z graficzną reprezentacją zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka QT i QTc dostępna jako parametr z ustawianymi progami alarmów i trendami. | TAK |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. Podstawowa klasyfikacja alarmów arytmii. | TAK |  |
|  | Analogowe wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK |  |
|  | Monitor umożliwia obserwację rekonstruowanych 12 odprowadzeń EKG z 5-ciu i 6-ciu elektrod rejestrujących oraz monitorowanie rzeczywistych 12 odprowadzeń EKG w jakości diagnostycznej (z przewodu 10-żyłowego – możliwość rozbudowy). | TAK |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancji | TAK |  |
|  | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu. | TAK |  |
|  | Minimalny zakres 0-170 odd/min. Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd/min przynajmniej +/-1 odd/min. Możliwość ręcznej regulacji progu detekcji oddechów. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną | TAK |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 minuty do 24 godzin. Tryb sekwencyjnych pomiarów z możliwością ustawiania 4 sekwencji. Funkcja stazy – utrzymania ciśnienia w mankiecie. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. Wyświetlanie ostatnich wyników pomiarowych na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK |  |
|  | Min. zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji SPO2 | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji SpO2 i pletyzmografii – technologia Masimo Rainbow SET lub FAST. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min. do 0 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. | TAK |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. od 30 do 240 ud./min. | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik perfuzji prezentowany w formie cyfrowej. | TAK |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiający ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej. | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w dodatkowe pomiary takie jak: SpMet, SpOC oraz parametr RRa. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury 1-kanałowy, zakres pomiarowy min. 0 – 45°C. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiar temperatury przewidywalnej w technologii Welch Allyn SureTemp Plus umożliwiającej wykonywanie szybkich pomiarów u dzieci i dorosłych pod pachą i z ust. Rozbudowa typu plug&play bez ingerencji serwisu. | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi- Możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +360 mmHg. 1 kanał pomiarowy z możliwością rozszerzenia do 2 kanałów po podłączeniu opcjonalnego adaptera rozdzielającego sygnał. | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. W jednym kardiomonitorze możliwość pomiar ciśnienia krwawego wraz z możliwością pomiaru ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |
|  | Pomiar pulsu w zakresie min. 30-350 ud/min. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia perfuzji mózgowej (CPP) i zmienności ciśnienia tętna (PPV). | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy wszystkich monitorów o co najmniej 4 jednocześnie podłączane parametry pomiarowe z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora: - 3-ci i 4-ty pomiar ciśnienia inwazyjnego - Rzut serca Picco/C.O. - Rzut serca FloTrac - Pomiar O3 - NMT - BIS oraz Sedline - EEG / aEEG Drugi pomiar SPO2 Masimo Rainbow SET | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł lub urządzenie zewnętrzne umożliwiające pomiaru bólu poprzez wykrywanie zmian przewodnictwa skóry bezpośrednio korelujących ze współczulnym układem nerwowym skóry. Prezentacji danych na ekranie kardiomonitora głównego. Możliwość prezentacji min. parametrów dotyczących poziomu bólu, indeksu wybudzenia oraz indeksu blokady nerwowej. Pomiar niezależny od niestabilności hemodynamicznej lub oddechowej. | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia kardiomonitora w dedykowaną aplikację, która na podstawie animacji przedstawia stan pacjenta i pełni funkcję wspomagania decyzji klinicznych obrazując zmiany pacjenta dotyczące wielu parametrów jak: saturacja, ośrodkowe ciśnienie żylne, FIO2, objętość oddechowa, ciśnienie w drogach oddechowych, rzut serca, CO2, temperatura ciała, ciśnienie tętnicze, częstość akcji serca. Aplikacja musi umożliwiać wybór parametrów oraz progi alarmowe wpływające na wizualną prezentację stanów alarmujących. | TAK |  |
|  | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji - aplikacja typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu zaoferowanego monitora musi znajdować się następujące wyposażenie: - 1x wielorazowy przewód główny EKG 3 lub 5/6-odpr. + odprowadzenia wielorazowe - 1x wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi - 1x zestaw wielorazowych mankietów w 3 rozmiarach - 1x czujnik saturacji do wyboru Zamawiającego (dorośli, dzieci) - 1x czujnik temperatury wielorazowy - 1x dedykowane ramię mocujące lub podstawa jezdna z koszem na akcesoria – wg wyboru Zamawiającego | TAK |  |
| - STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA DO PODŁĄCZENIA OFEROWANYCH KARDIOMONITORÓW – 1 SZT. |  |  |  |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
|  | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Stacja fabrycznie nowa, rok produkcji z min. 2025r. | TAK |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania wyposażona w dedykowany komputer klasy desktop z systemem operacyjnym Windows posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii. Stacja centralnego monitorowania tworzy automatyczną kopię dzięki zastosowaniu mechanizmu kontrolera RAID w dostarczonym komputerze centrali Parametry komputera min: procesor i5 3,5GHz, 32 GB RAM, 500 GB dysk M2, 2 x monitor 24 cale, UPS, klawiatura, mysz, drukarka laserowa z funkcją duplex. | TAK |  |
|  | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne 1 urządzenia monitorujące | TAK |  |
|  | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na 2 kolorowych ekranach typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 24” i rozdzielczości Full HD. | TAK |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie). | TAK |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego. | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | TAK |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | TAK |  |
|  | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec). | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii. | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 7 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność autoryzowanego dostępu w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp zabezpieczony hasłem dostępu. Wykonawca powinien uwzględnić odpowiednią ilość licencji dla kardiomonitorów i central obecnie kupowanych oraz jeżeli będzie taka potrzeba licencje dla kardiomonitorów i central posiadanych przez Zamawiającego w Klinikach Kardiochirurgii, Kardiologii oraz Noworodków. | TAK |  |
|  | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7. | TAK |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie personelu z obsługi dostarczonych urządzeń | TAK |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie podstawowej obsługi serwisowej potwierdzone imiennymi certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń. Ważność szkolenia – bezterminowo. W dniu instalacji dostarczenie elektronicznej instrukcji serwisowej. Udostępnienie kodów serwisowych - jeżeli są używane i konieczne do obsługi serwisowej. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi, instrukcja czyszczenia/dezynfekcji w języku polskim oraz dokumenty: deklaracja zgodności, CE w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie instalacji urządzenia | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie, zakresie i terminie wynikającym z daty uruchomienia zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Przeglądy powinny być wykonywane z inicjatywy Wykonawcy, ale z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przesunięcie któregoś z przeglądu z winy Wykonawcy wydłuża okres gwarancji o okres przesunięcia. W przypadku braku konieczności wykonywania przeglądów technicznych przez Producenta Wykonawca wskaże stosowny zapis w dokumentach producenta urządzenia. | TAK |  |
|  | Liczba przeglądów gwarancyjnych łącznie z przeglądem w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać ilość przeglądów |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach, instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | TAK |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancyjnego | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data								(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH

DLA ZADANIA NR 2

Nazwa oferenta

Zadanie nr 2

| A) SYSTEM DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
|  | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z min. 2025r. | TAK |  |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
|  | Licencja na 10 stanowisk pracujących jednoczasowo nieograniczona czasowo – możliwość instalacji | TAK |  |
|  | moduły diagnostyczne które wchodzą w skład platformy Kardiologiczno-konsultacyjnej – spoczynkowe EKG, Holter Ciśnienia, Holter EKG, Próba wysiłkowa, Test wysiłkowy z analizą gazów oddechowych, Komputerowa Spirometria | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK |  |
|  | Automatyczne archiwizowanie danych | TAK |  |
|  | Filtrowanie pacjentów po nazwisku, imieniu, ID Szpitala, ID Pacjenta (Pesel), Data urodzenia, Płeć | TAK |  |
|  | Filtrowanie badań po statusie – Nowe, Rejestrowane, Zapisane, Częściowo przetworzone, Zatwierdzone, | TAK |  |
|  | Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych | TAK |  |
|  | Obsługiwane standardy komunikacyjne HL7/DICOM/PACS | TAK |  |
|  | Możliwość Eksportowania wyników do PDF, JPG, XML | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji na nieograniczonej ilości stanowisk w obrębie wspólnej sieci | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia nieograniczonej ilości kont dla użytkowników o różnych statusach dostępu | TAK |  |
|  | Dostęp do systemu zabezpieczony indywidualnym hasłem dla każdego z użytkowników | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania dziennika zdarzeń i logowań przez użytkownika z uprawnieniami administratora systemu | TAK |  |
|  | Moduł kalendarza do planowania i organizacji badań. | TAK |  |
|  | Komunikacja z urządzeniami szyfrowana za pośrednictwem protokołu TLS. | TAK |  |
|  | Komunikacja serwer-klient szyfrowana za pośrednictwem protokołu TLS 1.2 z certyfikatem x.509 | TAK |  |
|  | Pliki z danymi szyfrowane za pośrednictwem algorytmu AES. | TAK |  |
|  | Zarządzanie użytkownikami: - Z poziomu aplikacji (autoryzacja za pomocą nazwy użytkownika i hasła) Active Directory | TAK |  |
|  | Definiowanie ról i praw użytkowników. | TAK |  |
|  | Konfigurowalne zarządzanie hasłami (polityka silnych haseł). | TAK |  |
|  | „Pływające” cyfrowe licencje (brak kluczy sprzętowych). | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji zbiorczej (wielu urządzeniach jednocześnie) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie przygotowane do wymagań unijnego rozporządzenia nr 2024/2847 (Cyber Resilience Act) | TAK |  |
|  | Obsługa kodów kreskowych w standardzie: Code128, Code39, CodeQr, PDF417 | TAK |  |
|  | Kompatybilność z czytnikami RFID. Czytnik - USB RFID HID keyboard reader 125 kHz Chip lub karta - RFID 125 kHz Mifare | TAK |  |
|  | Zarządzanie urządzeniami: - Aktywacja - Dezaktywacja | TAK |  |
|  | Obsługiwane języki: angielski, chiński (tradycyjny), chorwacki, czeski, francuski, niemiecki, węgierski, włoski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, turecki, wietnamski, indonezyjski, łotewski, gruziński, bułgarski | TAK |  |
|  | Definiowanie ról i praw użytkowników. | TAK |  |
|  | Możliwość Edycji interfejsu systemu i modyfikowania wyglądu oraz układu okien | TAK |  |
|  | Możliwość uzupełnienia wywiadu chorobowego pacjenta | TAK |  |
|  | Moduł Wykonywania pomiarów i analiz | TAK |  |
|  | Możliwość Analizy porównawczej zapisów spoczynkowego EKG | TAK |  |
|  | Możliwość akwizycji, analizy i archiwizacji danych EKG | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu EKG na bieżąco z wszystkich 12 odprowadzeń EKG z analizą odcinka ST | TAK |  |
|  | Łatwe przejście do Szybkiego EKG | TAK |  |
|  | Długotrwałe monitorowanie w celu wykrycia arytmii w trybie LONG | TAK |  |
|  | Odprowadzenia Einthoven/Cabrer | TAK |  |
|  | Kontrola kontaktu elektrod | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza sygnału z pomiarem odcinków EKG i wektokardiografią | TAK |  |
|  | Cyrkiel do ręcznego pomiaru zapisu EKG | TAK |  |
|  | Wizualizacja ST w formie map ST (wykresy kołowe) | TAK |  |
|  | Automatyczna interpretacja tekstowa | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza podczas zapisu | TAK |  |
|  | Moduł do obliczania długiego QT | TAK |  |
|  | Moduł porównawczy zapisów EKG | TAK |  |
|  | Moduł analizy oceny wystąpienia ryzyka nagłej śmierci sercowej w oparciu o kryteria z Seatle 2012 oraz International 2017 | TAK |  |
|  | Detekcja następujących zaburzeń – Wydłużenia odcinka QT, Odwrócenie załamków T, Obniżenie załamka ST, Zespół Brugadów typu 1, Patologiczny załamek Q, Preekscytacja komór, Niesprecyzowane opóźnienie przewodzenia, Całkowity blok lewej odnogi pęczka Hisa, Bradykardia zatokowa, przedwczesne podbudzenia komorowe, Tachyarytmia nadkomorowa, złożone arytmie komorowe, Blok pierwszego stopnia, Blok przedsionkowokomorowy 2 stopnia, AV blok trzeciego stopnia, Fala Epsilon, Powiększenie prawego przedsionka, odchylenie osi, złożony blok prawej odnogi pęczka Hisa, | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania interpretacji badania tak jak w edytorze tekstu | TAK |  |
|  | Możliwość skorzystania z gotowych fraz dotyczących zaburzeń i interpretacji badania | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju metody, wg której obliczane jest QTC – Metoda Bazetta, Metoda Hodgesa, Metoda Fridericia, Metoda Framinghama | TAK |  |
|  | System posiada dostęp darmowych aktualizacji, | TAK |  |
| Moduł Holtera EKG wchodzący w skład platformy kariologiczno-konsultacyjnej |  |  |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą Kardiologiczno-konsultacyjną w skład której wchodzą – spoczynkowe EKG, Holter Ciśnienia, Holter EKG, Próba wysiłkowa, Test wysiłkowy z analizą gazów oddechowych, Komputerowa Spirometria | TAK |  |
|  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK |  |
|  | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania u dzieci poniżej 10 kg wagi | TAK |  |
|  | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia |  |  |
|  | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV w formie tabelarycznej HRV trendy - Analiza ST w formie tabelarycznej ST trendy -QT, QTc w formie analizy tabelarycznej QT, QTc trendy Analiza QTc wg. Bazett’a. Hodges’a, Fridericia, Frimingham’a Wykresy QT/RR oraz QT/HR - PQ w formie analizy tabelarycznej PQ trendy Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR | TAK |  |
|  | Monitor aktywności pacjenta- graficzna zobrazowanie aktywność pacjenta-kolor różowy: pacjent aktywny fizycznie; kolor niebieski- pacjent w stanie spoczynku | TAK |  |
|  | Obrazowanie Waterfall | TAK |  |
|  | Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków | TAK |  |
|  | Obrazowanie Poincaré | TAK |  |
|  | Histogramy RR | TAK |  |
|  | Wykres PSD | TAK |  |
|  | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej | TAK |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady | TAK |  |
|  | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta | TAK |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD | TAK |  |
|  | Menu programu i raporty w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK |  |
|  | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych | TAK |  |
|  | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie | TAK |  |
|  | Możliwość scalania szablonów | TAK |  |
|  | Możliwość usunięcia szumów | TAK |  |
|  | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym | TAK |  |
|  | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. | TAK |  |
|  | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. | TAK |  |
|  | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii | TAK |  |
|  | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV | TAK |  |
|  | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | TAK |  |
|  | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej | TAK |  |
|  | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG | TAK |  |
|  | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta | TAK |  |
|  | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. | TAK |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY | TAK |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | TAK |  |
| Moduł Holtera ABPM(Ciśnienia) wchodzący w skład platformy kariologiczno-konsultacyjnej |  |  |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą Kardiologiczno-konsultacyjną w skład której wchodzą – spoczynkowe EKG, Holter Ciśnienia, Holter EKG, Próba wysiłkowa, Test wysiłkowy z analizą gazów oddechowych, Komputerowa Spirometria | TAK |  |
|  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | TAK |  |
|  | Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia Interwałów pomiaru: 5 – 60 (5,10,15,20,25,30,40,60) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników | TAK |  |
|  | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia indywidualnego plan pomiarowego | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Min 10 wbudowanych norm, wg których interpretowane są pomiary: AHA 2005, AHA 2008, ESH 2003, ESH 2016 pediatria - według wieku, AHA 2017, ESH 2016 pediatria - według wzrostu, ESH/ESC 2018, Chaloupecky 2006, NHFA 2002, NICE 2011 oraz możliwość zdefiniowania własnej normy dla danego badania | TAK |  |
|  | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | TAK |  |
| Moduł wysiłkowe badanie elektrokardiograficzne wchodzący w skład platformy kariologiczno-konsultacyjnej ilość |  |  |  |
|  | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | TAK |  |
|  | Modyfikacje pozycji punktu J | TAK |  |
|  | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz | TAK |  |
|  | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP | TAK |  |
|  | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie | TAK |  |
|  | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia | TAK |  |
|  | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym | TAK |  |
|  | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby | TAK |  |
|  | W zestawie przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) | TAK |  |
|  | Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu | TAK |  |
|  | Trendy ST dla wszystkich kanałów | TAK |  |
|  | Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia | TAK |  |
|  | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii | TAK |  |
|  | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania | TAK |  |
|  | Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych | TAK |  |
|  | Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia | TAK |  |
|  | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama) | TAK |  |
|  | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG | TAK |  |
|  | Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania | TAK |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK |  |
|  | Cyrkiel do pomiarów manualnych | TAK |  |
|  | Konfigurowanie raportu końcowego | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych medycznych | TAK |  |
|  | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów | TAK |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY | TAK |  |
|  | Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3 | TAK |  |
|  | Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International. | TAK |  |
|  | Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody | TAK |  |
| B) APARAT EKG – 1 szt. |  |  |  |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
|  | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK |  |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Dotykowy ekran min. 7 cali o rozdzielczości 1024 x 600 px. | TAK |  |
|  | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): - Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. - Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). | TAK |  |
|  | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | TAK |  |
|  | Kompatybilność z systemem elektrod podciśnieniowych (system nie wchodzi w skład zestawu) | TAK |  |
|  | Wyzwalacz QRS - QRS trigger / TTL Output | TAK |  |
|  | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | TAK |  |
|  | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: - sygnału dźwiękowego, - ikony na wyświetlaczu, diody LED. | TAK |  |
|  | Pojemnik na papier mieszczący co najmniej 22,6 metrów bieżących papieru w jednej rolce | TAK |  |
|  | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | TAK |  |
|  | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie rolki o szerokość 111.5 +/- 0.5 mm o średnicach 47mm i mniejszych. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG - Sugerowana interpretacja - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - Pole podsumowania Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | TAK |  |
|  | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno, - Imię i nazwisko pacjenta, - Identyfikator pacjenta, - Godzina, - Wskaźnik naładowania baterii, - Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - Zapis krzywych EKG, - Ciśnienie krwi, - Waga i wzrost pacjenta, - Oznaczenia elektrod, - Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - Asystent podłączenia elektrod, - Wskazanie odłączenia elektrod, Login wykonującego badanie, | TAK |  |
|  | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji | TAK |  |
|  | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami. | TAK |  |
|  | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. | TAK |  |
|  | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | TAK |  |
|  | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | TAK |  |
|  | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | TAK |  |
|  | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 | TAK |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | TAK |  |
|  | 10 fizycznych odprowadzeń | TAK |  |
|  | 12 kanałów EKG | TAK |  |
|  | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | TAK |  |
|  | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | TAK |  |
|  | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. | TAK |  |
|  | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | TAK |  |
|  | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG | TAK |  |
|  | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników. | TAK |  |
|  | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. | TAK |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer | TAK |  |
|  | Zestawy filtrów w trybie Auto: - Predefiniowany zestaw - Automatyczny dobór filtrów. - Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenie filtrów | TAK |  |
|  | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. | TAK |  |
|  | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. | TAK |  |
|  | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | TAK |  |
|  | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz | TAK |  |
|  | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity | TAK |  |
|  | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | TAK |  |
|  | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 420 raportów | TAK |  |
|  | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 150 minut | TAK |  |
|  | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 350 minut | TAK |  |
|  | Czas ładowania max. 4 godziny | TAK |  |
|  | Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI, praca w trybie Hotspot | TAK |  |
|  | Współpraca z siecią wifi 2.4 GHz, 5 GHz | TAK |  |
|  | Wbudowane protokoły WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | TAK |  |
|  | Szyfrowanie sieci przy użyciu TLS 1.2 Urządzenie łączy się wyłącznie z serwerem skonfigurowanym przez użytkownika i tylko upoważniony użytkownik może to skonfigurować w urządzeniu | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. | TAK |  |
|  | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | TAK |  |
|  | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | TAK |  |
|  | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). | TAK |  |
|  | W zestawie dedykowany stolik z wysięgnikiem na kabel pacjenta. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia 1,60 kg. | TAK |  |

| C) SYSTEM PRÓBY WYSIŁKOWEJ I ERGOSPIROMETRII – 1 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
|  | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK |  |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | TAK |  |
|  | Modyfikacje pozycji punktu J | TAK |  |
|  | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz | TAK |  |
|  | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP | TAK |  |
|  | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie | TAK |  |
|  | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia | TAK |  |
|  | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym | TAK |  |
|  | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby | TAK |  |
|  | W zestawie przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) | TAK |  |
|  | Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu | TAK |  |
|  | Trendy ST dla wszystkich kanałów | TAK |  |
|  | Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia | TAK |  |
|  | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii | TAK |  |
|  | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania | TAK |  |
|  | Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych | TAK |  |
|  | Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia | TAK |  |
|  | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama) | TAK |  |
|  | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG | TAK |  |
|  | Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK |  |
|  | Cyrkiel do pomiarów manualnych | TAK |  |
|  | Konfigurowanie raportu końcowego | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych medycznych | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów | TAK |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY | TAK |  |
|  | Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3 | TAK |  |
|  | Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International. | TAK |  |
|  | Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody | TAK |  |
| System ergospirometryczny |  |  |  |  |
|  | Urządzenie nie starsze niż 2024 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która oprócz ergospirometrii zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometrię | TAK |  |
|  | Dedykowany wózek o wymiarach max. 710 x 840 x 1900 mm, waga max. 80kg | TAK |  |
|  | Blat wózka wykonany z bez porowego materiału | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wygodna kalibracja, pompa kalibracyjna zamontowana stabilnie na wózku | TAK |  |
|  | Mocowanie butli z gazem z boku wózka. | TAK |  |
|  | Analizator montowany na ruchomym ramieniu. | TAK |  |
|  | Zoptymalizowany wygląd, badanie przeprowadzane na dwóch monitorach zawieszonych pionowo (jeden pod drugim) | TAK |  |
|  | Zsynchronizowany obraz na obydwu monitorach: jeden monitor prezentujący zapis EKG, drugi parametry oddechowe | TAK |  |
|  | Parametry mierzone w ramach spirometrii statycznej (SVC): TV, VC, RV, ERV, IC, EC, Ti, Ttot, Ti/Ttot, RF | TAK |  |
|  | Parametry mierzone w ramach spirometrii dynamicznej (FVC): FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, MEF, MEF25, MEF50, MEF75, FIV1, PIF, MIF, F50 Ex/In, MEF/FVC, MEF/VC, FI25, FI50, TV, IRV, ERV, IC, EC, Ti, FEV1/Ti, Texp, FVC ins, FEV0.5, FEV3, FEV6, FEV1/FEV6, EV, EV/FVC, FEV1/VCmax, BTPS Fact, F25-F75, T0 | TAK |  |
|  | Parametry mierzone w ramach badania maksymalnej wentylacji dowolnej (MVV): VE, RF, TV | TAK |  |
|  | Parametry mierzone w ramach badania minutowej wentylacji płuc (Vmin): Vmin, TV, RF, RF/TV, MVV/Vmin, Vol Pef, Tex Pef, Mef 75% Vt, Mef 50% Vt, Mef 25% Vt, Tex, ME, Pef, Vol Pif, Tins Pif, Tin, MI, Pif, Ttot, Tin/Tt, Tex/Tt, Tin/Tex, ME/MI, F75%/Pef, Pef/TV, VPef/VPif, TPef/Ttot, Tex/Tin, VPef/TV, TV/kg | TAK |  |
|  | Parametry mierzone w ramach badania wymiany gazowej V02-VCO2 oddech po oddechu (VO2): WR, EE, Elevation, VeEq O2, VeEq CO2, HR, RR, FeCO2, FeO2, FiCO2, FiO2, HRR, I.Eff., I.Int, Lactate, MET, P(A-a)CO2, P(A-a)O2, PaCO2, PACO2, PaO2, PAO2, MEF, PetCO2, PetO2, pH, MIF, RER, Q, Ref VO2, ResVen, SaO2, SpO2, BP Dia., BP Sys., Time ,Ti, Ti/Ttot, Ttot, Ve, Vi, VT, VCO2, TIV/Ti, Vd/VT, Vd/VT real, MMV, Speed, VO2, VO2 sp, VO2/HR, IRV, ERV, Vs, Th | TAK |  |
|  | Parametry mierzone w ramach badania wysiłku oddechowego (VE): VT, RR, VE, VI, VEmax, FEV1, TI, TE, TI/TE, VE/VO2, VE/VCO2, VD, VD/VT, EILV, EELV, IRV, ERV, IC | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru saturacji krwi (SpO2) podczas badania | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego pomiaru ciśnienia krwi tętniczej podczas badania (NIBP) | TAK |  |
|  | Parametry mierzone w ramach pomiarów kalorymetrii pośredniej: VO2, VCO2, VO2/kg, RER, N2, REE, BMT, BMR, NPR | TAK |  |
|  | Czujnik tlenu (O2): Typ: szybki czujnik elektrochemiczny | TAK |  |
|  | Dokładność względna: < 1 % | TAK |  |
|  | Czas reakcji: 100-150 ms | TAK |  |
|  | Zakres: 9 - 32 % | TAK |  |
|  | Czujnik dwutlenku węgla (CO2): Typ: czujnik podczerwony | TAK |  |
|  | Rejestracja spirogramu podczas spokojnego oddychania (rejestracja SVC oraz pochodnych) | TAK |  |
|  | Manewr natężonego wdechu/wydechu (rejestracja krzywej przepływ-objętość) | TAK |  |
|  | Próba rozkurczowa | TAK |  |
|  | Maksymalna wentylacja MVV | TAK |  |
|  | Sercowo płucny test wysiłkowy na bieżni ruchomej i/lub cykloergometrze | TAK |  |
|  | Wykonywanie badania na bieżni ruchomej i/lub cykloergometrze | TAK |  |
|  | W skład zestawu wchodzi 12 kanałowy, bezprzewodowy moduł EKG, o wymiarach max. 84x89x29 mm i wadze max 153g, z możliwością podglądu sygnału z wszystkich odprowadzeń na dotykowym ekranie do 3” Zasilanie modułu z wbudowanego akumulatora min, 3200 mAh ładowanego na dedykowanej stacji dokującej. | TAK |  |
| System kompatybilny z oprogramowaniem od prób wysiłkowych o poniższych parametrach |  |  |  |
|  | Modyfikacje pozycji punktu J |  |  |
|  | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz | TAK |  |
|  | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP | TAK |  |
|  | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie | TAK |  |
|  | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia | TAK |  |
|  | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym | TAK |  |
|  | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby | TAK |  |
|  | Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu | TAK |  |
|  | Trendy ST dla wszystkich kanałów | TAK |  |
|  | Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia | TAK |  |
|  | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii | TAK |  |
|  | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania | TAK |  |
|  | Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych | TAK |  |
|  | Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia | TAK |  |
|  | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama) | TAK |  |
|  | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG | TAK |  |
|  | Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania | TAK |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK |  |
|  | Cyrkiel do pomiarów manualnych | TAK |  |
|  | Konfigurowanie raportu końcowego | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych medycznych | TAK |  |
|  | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów | TAK |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY | TAK |  |
|  | Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3 | TAK |  |
|  | Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej | TAK |  |
|  | Spirometria przed badaniem wysiłkowym | TAK |  |
|  | Seria badań spirometrycznych po zakończeniu wysiłku | TAK |  |
|  | Pomiar IC podczas badania wysiłkowego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie przyjazne dla dzieci - udogodnienia, ułatwienia dla pacjentów pediatrycznych | TAK |  |
|  | Analiza gazów oddechowych metodą „breath-by-breath” | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzania danych np. wynik badania gazometrycznego krwi tętniczej, obserwacje z przebiegu badania, nasilenie duszności w skali Borga | TAK |  |
|  | Wykresy umożliwiające wyświetlanie dowolnie wybranych przez użytkownika parametrów | TAK |  |
|  | Analiza trendów dowolnie wybranych przez użytkownika parametrów | TAK |  |
|  | Język oprogramowania: polski | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzania wzorów wartości należnych oraz modyfikacji i aktualizacji norm. | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników: wartość należna, zmierzona, % wartości należnej, dolna i górna granica normy, z-score, percentyl | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników badania spirometrycznego zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATS/ERS 2019 (kryteria jakości badania) | TAK |  |
|  | Raport z próby prowokacyjnej zawierający m.in.: - Dane pacjenta - Dane dotyczące planowanego wysiłku (wg jakiego protokołu) - Parametry zmierzone podczas wysiłku – tętno, zmiany odcinka ST, osiągnięte obciążenie, natężenie wysiłku oraz duszności w skali Borga, MET - Parametry wykonania spirometrii – zgodnie z wytycznymi ATS/ERS 2019 – dla badania wyjściowego oraz badań wykonanych po wysiłku - Wyliczone współczynniki zmienności w % dla FEV1 oraz FVC wpisanie komentarzy przez technika i lekarza | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji raportów końcowych przez użytkownika | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Generowanie raportów końcowych w postaci pliku *pdf | TAK |  |
|  | Narzędzia bazy danych umożliwiające: wyszukiwanie badań według kryteriów wybranych przez użytkownika: np. wiek, płeć, data badania, wartość/przedział wartości dowolnie wybranego parametru; eksportowanie wyselekcjonowanych wyników w postaci tabeli *xls | TAK |  |
|  | Narzędzia bazy danych umożliwiają przenoszenie badań pomiędzy pacjentami, w przypadku błędnego ich wykonania | TAK |  |
|  | Baza danych zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem, logowanie poprzez przypisane, indywidualne hasło użytkownika (niezależne od danych logowania Windows). Poszczególni użytkownicy mogą mieć przydzielane oddzielne uprawnienia, dotyczące między innymi: wykonywania badań; opisywania badań; modyfikacji końcowych raportów; operacji na bazie danych | TAK |  |
|  | Wszystkie badania powinny być wykonywane z wykorzystaniem jednorazowych ustników, filtrów przeciw bakteryjnych - przeciwwirusowych dostosowanych do zestawu diagnostycznego. | TAK |  |
|  | Pompa kalibracyjna do kontroli współczynników kalibracji dla przepływomierza | TAK |  |
|  | Funkcje diagnostyczne: wyznaczanie progu anaerobowego metodą RER, V-slope oraz VE, interpretacja wydajności aerobowej, badanie PRE i POST, gazometria, kalorymetria: spalenie tłuszczu i wydatek energetyczny, automatyczne wykrywanie arytmii, analiza ryzyka choroby wieńcowej, mapy ST (wykresy kołowe), możliwość rozbudowy o moduł SDS do analizy ryzyka nagłej śmierci, według kryteriów Seattle | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows | TAK |  |
|  | Sterowanie ergometrem i bieżnią | TAK |  |
|  | Komunikacja z ergometrem lub bieżnią za pomocą portu RS232 | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Analizator gazów z elektrochemicznym czujnikiem O2 i podczerwonym czujnikiem CO2 | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do ergospirometrii, próby wysiłkowej, spoczynkowego EKG, spirometrii, oceny oddechowej | TAK |  |
|  | Wózek do systemu | TAK |  |
|  | Zestaw komputerowy z dwoma monitorami, drukarką laserową i zainstalowanym systemem | TAK |  |
|  | Akcesoria | TAK |  |
|  | 2 butle z gazami kalibracyjnymi | TAK |  |
|  | Pompa kalibracyjna 3l | TAK |  |

| D) 7 STANOWISKOWY SYSTEM MONITOROWANEGO TRENINGU KARDIOLOGICZNEGO – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
|  | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe z min. 2025r. | TAK |  |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
|  | Oprogramowanie z licencją dla 7 stanowisk z możliwością rozbudowy do 24 | TAK |  |
|  | Trening z monitorowaniem EKG dla 7 stanowisk z możliwością rozbudowy do maksymalnie 24 pacjentów | TAK |  |
|  | Pomiar EKG z odbiorników telemetrycznych | TAK |  |
|  | System Telemetrii (zdalny pomiar EKG jednokanałowy – zasięg min 25m) z Licencją na 7 stanowisk | TAK |  |
|  | Odbiornik systemu telemetrycznego 1 szt | TAK |  |
|  | Możliwość Sterowania maksymalnie 24 urządzeniami: Obciążenie, tempo, uniesienie | TAK |  |
|  | Zintegrowana baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Dostosowanie parametrów treningowych dla każdego pacjenta | TAK |  |
|  | Szybkie i łatwe przyłączenie pacjentów do grupy treningowej | TAK |  |
|  | Praktyczne przełączanie pomiędzy pacjentami na ergometrach | TAK |  |
|  | Wprowadzanie oraz zarządzanie oknami tekstowymi do wprowadzania własnych komentarzy i diagnoz | TAK |  |
|  | Tworzenie nowych pacjentów w dowolnym czasie poprzez wprowadzenie danych personalnych lub innych informacji | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia oraz zapisania diagnozy i leków | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia dodatkowych komentarzy w sekcji „uwagi” | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych dotyczących: prób wysiłkowych, echokardiogramu oraz ergospirometrii | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia notatki ostrzegawczej, aby zawrzeć informacje o ważnych medycznych zagadnieniach dotyczących treningu | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia protokołu treningu dla danego pacjenta lub wybrania z protokołów domyślnych | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru funkcji podczas sesji treningowej tzn. • Trening/Monitorowanie • Zarządzanie • Analiza | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu danych pacjenta w archiwum | TAK |  |
|  | Możliwość odzyskiwania danych pacjenta z archiwum | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania pacjenta do miejsc treningowych | TAK |  |
|  | Automatyczne sterowanie ergometrami (do 24 rowerów lub bieżni) | TAK |  |
|  | Możliwość korzystania ze wzoru Karvonena stosowanego do ustalenia tętna treningowego dla programów ćwiczeniowych z kontrolą obciążenia | TAK |  |
|  | Możliwość skorzystania z narzędzia „6-minutowy test chodu” oceniającego tolerancję wysiłku przez pacjenta w oparciu o dystans przebyty w ciągu 6 minut | TAK |  |
|  | Możliwość korzystania z kalkulatora METs/obciążenie | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlania zakończonych treningów pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej | TAK |  |
|  | Możliwość porównywania dwóch zakończonych treningów | TAK |  |
|  | Jednoczesna kontrola wszystkich parametrów (obciążenie, pomiar ciśnienia krwi) | TAK |  |
|  | Zapis oraz archiwizacja istotnych parametrów (obciążenie, HR, krzywe EKG, ciśnienie krwi) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG wszystkich pacjentów w czasie rzeczywistym na monitorze | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania trendów tętna oraz ciśnienia krwi | TAK |  |
|  | Ciągły zapis krzywych EKG dla wszystkich pacjentów | TAK |  |
|  | Znacznik EKG dla specjalnych zdarzeń | TAK |  |
|  | Szybki wydruk bieżącego zapisu EKG dla poszczególnych pacjentów | TAK |  |
|  | Wprowadzenie poziomów alarmów dla monitorowanych parametrów podczas treningu wybranego pacjenta (tętno, ciśnienie, obciążenie) | TAK |  |
|  | Trening ze stałym utrzymywaniem tętna (stała częstość akcji serca przez automatyczne dozowanie obciążenia) | TAK |  |
|  | Trening ze stałym obciążeniem | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Trening interwałowy | TAK |  |
|  | Trening zależny od tętna | TAK |  |
|  | Trening zależny od SpO2 | TAK |  |
|  | Interwał zależny od tętna | TAK |  |
|  | Trening (użytkownika) z możliwością dowolnego programowania | TAK |  |
|  | Konfiguracja treningu z podziałem na fazy rozgrzewki, wysiłku i odpoczynku | TAK |  |
|  | Wyświetlenie nazwy i rodzaju wybranego profilu treningowego dla każdego pacjenta | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlenie całego zebranego zapisu EKG dla wszystkich sesji treningowych | TAK |  |
|  | Przegląd zakończonych sesji treningowych | TAK |  |
|  | Dokumentacja w formie raportu wszystkich istotnych zdarzeń | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows | TAK |  |
|  | Obsługa karty graficznej o wysokiej rozdzielczości - min. 1280 x 1024 | TAK |  |
|  | Możliwość wspierania systemu dwumonitorowego lub trzymonitorowego w przypadku więcej niż 8 ergometrów | TAK |  |
|  | Możliwość dodania wartości zmierzonego stężenia cukru we krwi oraz miareczkowanie O2 | TAK |  |
|  | Możliwość dodawania notatek/uwag do pacjenta, które mogą być później wyświetlone bezpośrednio w oknie treningu | TAK |  |
|  | Archiwum pacjentów | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zarządzania użytkownikami | TAK |  |
|  | Plan indywidualnego leczenia (ITP- Individual Treatment Plan) lub IPN | TAK |  |
|  | Możliwość bezpośredniej zmiany parametrów treningu w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | System wyposażony w 1 niezależne stanowisko do wykonania próby wysiłkowej z dodatkowym modułem 12 kanałowego bezprzewodowego EKG, o wymiarach max. 82x87x25 mm i wadze max 150g, z możliwością podglądu sygnału z wszystkich odprowadzeń na ekranie do 3”. Możliwość eksportu badań do systemu umożliwiającego ocenę zapisu EKG z uwzględnieniem kryteriów z Seattle i Internatrional z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej. Sygnał z bezprzewodowego modułu EKG, zapisywany w kompleksowej platformie kardiologicznej (pozwalającej na analizę EKG spoczynkowego, holtera EKG, holtera ABPM, próby wysiłkowej, spirometrii, ergospirometrii). Wbudowane protokoły prób wysiłkowych Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3 Moduł analizujący ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z cykloergometrami. | TAK |  |
| Zestaw komputerowy |  |  |  |
|  | Procesor min 4 rdzeniowy o taktowaniu min. 2 GHz | TAK |  |
|  | Karta graficzna z wyjściem na dwa monitory |  |  |
|  | Pamięć min. 8 GB RAM | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa Klawiatura i mysz | TAK |  |
|  | Dysk twardy: min. 1 TB wolnej powierzchni | TAK |  |
|  | Min. 5 porty USB do wykorzystania, | TAK |  |
|  | Drukarka z autoduplexem | TAK |  |
|  | Porty COM do podłączenia min. 5 urządzeń rehabilitacji kardiologicznej | TAK |  |
|  | System operacyjny umożliwiający pracę systemu rehabilitacji kardiologicznej | TAK |  |
|  | Monitory min 23” szt. 2 | TAK |  |
|  | Stolik i Czytnik kart | TAK |  |
| Nadajnik telemetryczny ilość 7 szt. |  |  |  |
|  | Wymiary długość maksymalna: 88mm, szerokość maksymalna: 52 mm, głębokość maksymalna: 18,9 mm | TAK |  |
|  | Waga do 46 g bez akumulatora | TAK |  |
|  | Stopień ochrony min. IP42 | TAK |  |
|  | Rejestrowana liczba kanałów EKG min. 1 | TAK |  |
|  | Zasilanie z 1 akumulatora typu AAA | TAK |  |
|  | Części wchodzące w kontakt z pacjentem odporne na defibrylacje, klasa IIa | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w lampki wskaźnikowe LED określające stan działania | TAK |  |
|  | Przycisk wł./wył. | TAK |  |
| Ergometr kardiologiczny szt. 5 |  |  |  |
|  | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK |  |
|  | Ergometr modułowy | TAK |  |
|  | Sterowany komputerowo zwalniacz elektromagnetyczny z pomiarem momentu obrotowego | TAK |  |
|  | Obciążenie w zakresie 6 – 999 W | TAK |  |
|  | Obciążenie niezależne od prędkości obrotowej | TAK |  |
|  | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-0238 | TAK |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej 30-130 obr/min lub 20-120 obr/min | TAK |  |
|  | Przyrost obciążenia co 1 W lub 3-5 W | TAK |  |
|  | Zmiana obciążenia programowana przez użytkownika | TAK |  |
|  | Regulowany kąt ustawienia kierownicy (360°) | TAK |  |
|  | Długość korby 170 mm | TAK |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o korbę z regulowaną długością | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pedał z zapięciem na pasek | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o koszyk | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o horyzontalną regulacje siodełka | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o siodełko sportowe | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości siodełka z odczytem cyfrowym | TAK |  |
|  | Max. waga pacjenta 200 kg | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie cykloergometru bieżącego obciążenia, prędkości pedałowania (obr/min), czasu trwania badania, HR | TAK |  |
|  | Wbudowany automatyczny pomiar ciśnienia krwi w każdym cykloergometrze | TAK |  |
|  | Metoda pomiaru: metoda Korotkowa, oscylometryczna; porównanie zgodności obu pomiarów przy pomiarze spoczynkowym | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: ciśnienie skurczowe: 40-280 mmHg (+/- 3 mmHg) ciśnienie rozkurczowe: 40-280 mmHg tętno: 35-230 /min (+/- 3 mmHg) | TAK |  |
|  | Prędkość pompowania: od ok. 6 sekund (do 140 mmHg) do ok. 18 sekund (do 300 mmHg) | TAK |  |
|  | Metoda opróżniania mankietu: prędkość opróżniania zależna od tętna ok. 3 mmHg/uderzenie lub ok. 3 mmHg/s | TAK |  |
|  | Redukcja zniekształceń: automatyczna redukcja zniekształceń oraz porównanie zgodności obu metod pomiaru podczas pomiaru spoczynkowego | TAK |  |
|  | Tryby działania: - tryb PC - ergometria - trening - test - tryb ręczny (manualny) | TAK |  |
|  | Możliwość wł./wył. Sygnału dźwiękowego uruchamianego podczas pomiarów ciśnienia krwi | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD min. 68 x 34 mm, min. 128 x 64 pikseli | TAK |  |
|  | Możliwość określenia/zmiany limitów prędkości (obrotów na minutę) | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kroku zmiany obciążenia 1/5/10/25 WAT | TAK |  |
|  | Wymiary min.: dł x sz x wys. (90 cm x 46 cm x 90 cm-13,5 cm) | TAK |  |
|  | Waga: 67 kg +/- 3kg | TAK |  |
|  | Dodatkowy wyświetlacz LED wskazujący prędkość (obr/min) | TAK |  |
|  | Wbudowane kółka do przemieszczenia | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Podstawy poziomujące do ustawiania ergometru na nierównym podłożu | TAK |  |
|  | Diody LED informujące o prędkości | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego sterowania poprzez PC lub oprogramowanie z EKG | TAK |  |
|  | 5 predefiniowanych protokołów etapowego zwiększania obciążenia (WHO, BAL, Hollmann, STD France, Standard) | TAK |  |
|  | Cyfrowe złącza sterujące | TAK |  |
| Ergometr poziomy szt. 1 |  |  |  |
|  | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK |  |
|  | Ergometr modułowy | TAK |  |
|  | Autotest po włączeniu ergometru | TAK |  |
|  | Sterowany komputerowo zwalniacz elektromagnetyczny z pomiarem momentu obrotowego | TAK |  |
|  | Obciążenie w zakresie 6 – 999 W | TAK |  |
|  | Obciążenie niezależne od prędkości obrotowej | TAK |  |
|  | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-0238 | TAK |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej 30-130 obr/min | TAK |  |
|  | Zmiana obciążenia programowana przez użytkownika | TAK |  |
|  | Długość korby 170 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o korbę z regulowaną długością | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pedała z zapięciem na pasek | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o koszyk | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o horyzontalną regulacje siodełka | TAK |  |
|  | Regulacja odległości siedziska z blokadą. Przeznaczenie dla pacjentów o wzroście 150-210 cm | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska: ok. 54 cm | TAK |  |
|  | Max. waga pacjenta 300 kg | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie cykloergometru bieżącego obciążenia, prędkości pedałowania (obr/min), czasu trwania badania, HR | TAK |  |
|  | Wbudowany pomiar ciśnienia krwi | TAK |  |
|  | Metoda pomiaru: metoda Korotkowa, oscylometryczna; porównanie zgodności obu pomiarów przy pomiarze spoczynkowym | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: ciśnienie skurczowe: 40-280 mmHg (+/- 3 mmHg) ciśnienie rozkurczowe: 40-280 mmHg tętno: 35-230 /min (+/- 3 mmHg) | TAK |  |
|  | Kalibracja: za pomocą zewnętrznego ciśnieniomierza | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja zniekształceń oraz porównanie zgodności obu metod pomiaru podczas pomiaru spoczynkowego | TAK |  |
|  | Wbudowany Pomiar SpO2 | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EKG | TAK |  |
|  | Możliwość określenia/zmiany limitów prędkości (obrotów na minutę) | TAK |  |
|  | Wymiary: dł x sz x wys. (165 cm x 75 cm x 108 cm) | TAK |  |
|  | Waga: max. 86 kg | TAK |  |
|  | Wbudowane kółka do przemieszczenia | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Podstawy poziomujące do ustawiania ergometru na nierównym podłożu | TAK |  |
|  | Spełnione normy bezpieczeństwa: DIN IEC 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN VDE 0750-0238 | TAK |  |
|  | Diody LED informujące o prędkości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sterowanie poprzez Bluetooth, WLAN | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego sterowania przez PC lub oprogramowanie z EKG | TAK |  |
|  | Cyfrowe złącza sterujące | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kontrastu wyświetlacza można zmieniać w zakresie od 0 do 100% | TAK |  |
| Ergometr – kończyny górne szt 1 |  |  |  |
|  | Urządzenie nie starsze niż 2025 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK |  |
|  | Hybrydowy system hamowania -bezpieczny system awaryjnego zatrzymania | TAK |  |
|  | Wysokiej jakości kolorowy, dotykowy wyświetlacz min. 7’’ TFT z wbudowanym głośnikiem | TAK |  |
|  | Wbudowane programy min. Quickstart, trening czasowy, trening pulsacyjny (wrażliwy na obciążenie) | TAK |  |
|  | Wyposażenie: ramię korby z regulacją długości (w trybie synchronicznym), napęd dwukierunkowy, szeroka regulacja wysokości w zakresie co najmniej 40 cm | TAK |  |
|  | Waga: max. 98 kg | TAK |  |
|  | Wymiary: max. 116 cm x 78 cm x 155 cm cm (długość x szerokość x wysokość) | TAK |  |
|  | Zakres mocy: standard: niezależnie od prędkości: min. 15-500W | TAK |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika 150kg | TAK |  |
|  | Zdejmowane siedzisko | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data							(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH

DLA ZADANIA NR 3

Nazwa oferenta

Zadanie nr 3

| - KOLUMNA WOLNOSTOJĄCA DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
| I | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z min. 2025r. | TAK |  |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
|  | Wielofunkcyjna kolumna do treningu całego ciała z mechanizmem oporu pneumatycznego | TAK |  |
|  | Zakres obciążenia: bezstopniowa regulacja: od 2 do 20kg na jedną linkę | TAK |  |
|  | Liczba cylindrów: 1 | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie wejściowe: 9,9 bar | TAK |  |
|  | Kontrola i dostosowywanie oporu poprzez komputer z ekranem dotykową i regulacja oporu poprzez dotknięcie przycisków „+” lub „-” na wyświetlaczu. | TAK |  |
|  | Rama ze stali malowana proszkowo z częścią elementów ze stali nierdzewnej. | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zasilanie: 24VDC/150W, 100-240VAC/50-60Hz | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Pobór mocy: urządzenie w stanie bezczynności: 4,1 W Urządzenie aktywne: ok. 7,7 W–33,6 W | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wymiary: nie większe niż 136x 145x 215 cm | TAK |  |
|  | Waga: poniżej 83 kg | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie o następujących możliwościach: • Automatyczne generowanie raportów, związanych z pojedynczą sesją oraz porównaniem danych w czasie – umożliwiające ciągłe śledzenie postępów terapii • Dane przechowywane lokalnie – umożliwiające wyższe bezpieczeństwo danych • System NAS • Oprogramowanie do zarządzania pacjentami oparte na serwerach na miejscu, z: - Aplikacja kompatybilna z Windows 10 i 11 - Integracja ram ICF - Wyznaczanie celów i zarządzanie z wykorzystaniem Skali Oceny Celów - Brak ograniczeń co do liczby użytkowników czy pacjentów • Indywidualne przestrzenie robocze do dokumentacji dla wielu działów/kategorii zawodowych (np. fizjoterapia, psychiatria, logopedia) • Dostarczone urządzenie terapeutyczne można podłączyć przez Wi-Fi (bez potrzeby kabli) • Automatycznie dokumentowane oceny i terapia z urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych, takich jak: - urządzenie do oceny równowagi i postawy ciała umożliwiający m.in. pomiar balansu, rozkładu sił, rozkładu masy ciała między kończynami, pomiar kroków w miejscu (pedometr), ćwiczeń zarówno na stabilnym jak i niestabilnym podłożu - urządzenie do rehabilitacji kończyny górnych i dolnych umożliwiający m.in. pomiary zakresów ruchu w obrębie stawu ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego, program analizy chodu, pomiary siły chwytów: szczypcowego, cylindrycznego, dwupunktowego, trójpunktowego wyznaczenie indeksu kontroli siły - urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców działające w oparciu o działanie mechanizmu prowadzącego palce zsynchronizowanego z urządzeniem z dedykowanym programem do terapii ręki spastycznej • Automatyczne rozpoznawanie pacjentów za pomocą wielofunkcyjnej opaski RFID | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - KOMPRESOR DO URZĄDZEŃ OPOROWYCH – 2 szt. |  |  |  |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
| II. | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z min. 2025r. | TAK |  |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
|  | Kompresor śrubowy z osuszaczem Ziębniczym | TAK |  |
|  | Zbiornik: 500 litrów | TAK |  |
|  | Wydajność: 2100 l/min | TAK |  |
|  | Typ silnika: PM – silnik z magnesami trwałymi | TAK |  |
|  | Klasa energetyczna silnika: IE4 | TAK |  |
|  | Moc silnika: 15 kW | TAK |  |
|  | Ciśnienie maksymalne: 8-10 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie: 400 V | TAK |  |
|  | Maksymalny hałas: 65 db | TAK |  |
|  | Temperatura pracy: od -5°C do +45°C – możliwość pracy w trudnych warunkach | TAK |  |
|  | Wymiary: 201x79x162 cm | TAK |  |
|  | Waga maksymalna: 430 kg | TAK |  |
|  | Wbudowany falownik | TAK |  |
|  | Moduł WIFI | TAK |  |

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data							(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH DLA ZADANIA NR 4

Nazwa oferenta

Zadanie nr 4

| - SYSTEM TELEREHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA |  | Wymagania graniczne |  | Odpowiedź oferowana / Opis |  |
|  | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |  |  |  |
|  | Mobilny aparat do telerehabilitacji fabrycznie nowy z min. 2025r. |  | TAK |  |  |  |
|  | Producent |  | Podać |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapewnia cyfrową transmisję danych, realizowaną bezprzewodowo poprzez wbudowany w urządzenie moduł GSM/GPRS do systemu telemedycznego |  | TAK |  |  |  |
|  | Zapewnia automatyczną, bezprzewodową (za pośrednicwtem routera) współpracę z wybranymi modułami zewnętrznymi do pomiaru ciśnienia tętniczego i masy ciała |  | TAK |  |  |  |
|  | Umożliwia rejestrację zapisu EKG z 3 kanałów co umożliwia personelowi medycznemu pełną i bezpieczną diagnostykę oraz monitoring pacjenta |  | TAK |  |  |  |
|  | Zapewnia synchroniczny zapis EKG do wbudowanej pamięci z minimum 7 odprowadzeń (6 odprowadzeń kończynowych + 1 dowolnie wybrane przedsercowe) z możliwością zdalnej zmiany konfiguracji na 3 przedsercowe dowolnie wybrane – spośród V1, V2, V3, V4, V5 lub V6, pozyskany za pomocą 5 elektrod |  | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Dostosowane do elektrod zatrzaskowych jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |
|  | Zapewnia monitoring pracy serca w warunkach normalnej aktywności życiowej umożliwiający przeprowadzenie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych, a następnie automatyczne wysłanie badań do systemu telemedycznego |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowany w urządzenie moduł komunikacji głosowej GSM, umożliwiający połączenie głosowe z pacjentem poprzez wbudowany głośnik lub zestaw słuchawkowy |  | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Możliwość zdalnej konfiguracji (z poziomu systemu telemedycznego) parametrów takich jak: długość zapisu EKG, czas ćwiczeń, czas odpoczynku, ilość cykli rehabilitacji |  | TAK |  |  |  |
|  | Badanie EKG zapisane w pamięci musi zawierać informacje o dacie i godzinie rejestracji |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne kasowanie badania EKG z wbudowanej pamięci po otrzymaniu potwierdzenia, że badanie zostało odebrane i zarejestrowane przez system telemedyczny |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania dodatkowych badań EKG w trakcie ćwiczenia i odpoczynku przez pacjenta (w trakcie trwania sesji rehabilitacji) |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowana geolokalizacja określająca położenia pacjenta z chwilą wykonywania badania, na podstawie GPS i/lub GLONASS |  | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania badania EKG – min.250 próbek / sekundę |  | TAK |  |  |  |
|  | Czułość próbkowania badania EKG: min. 10 bitów / próbkę |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowana antena GSM niedostępna dla pacjenta |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości: min. 0,05 – 100 Hz |  | TAK |  |  |  |
|  | CMRR: powyżej 70 dB |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowana sygnalizacja świetlna i dźwiękowa informująca o stanach pracy takich jak: 1/ ładowanie i rozładowanie akumulatora, 2/ transmisja, 3/ zapis badania EKG, 4/ ćwiczenie, 5/ odpoczynek |  | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Czas pracy po pełnym naładowaniu akumulatora, umożliwiający wykonanie 3 sesji o długości 40min |  | TAK |  |  |  |
|  | Akcesoria dodatkowe- zestaw słuchawkowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Jest wyrobem medycznym i posiada certyfikat jednostki notyfikowanej (certyfikat WE) oraz deklaracje wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadaniczych |  | TAK |  |  |  |
|  | Zgodne z wymaganiami wobec sprzętu używanego do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2018 r. poz. 465) z późn. zmianami |  | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące |  | TAK |  |  |  |
| Akcesoria |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga - Maksymalne obciążenie wagi 200kg - Dokładność pomiaru – 200 g dla całego zakresu - Wyrób medyczny klasy I z funkcją pomiarową – Im - Klasa III urządzenia, zgodnie z Dyrektywą NAWI - Zasilanie: bateryjne (baterie alkaliczne AA 1.5V 4 szt.) lub sieciowe (zasilacz 12V w zestawie) - Waga do 2,7 kg - Wbudowany moduł do komunikacji bezprzewodowej Bluetooth do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi w tym aparatami typu BT HUB - Czytelny wyświetlacz monochromatyczny wykonany w technologii LCD o wyraźnych cyfrach (1.0 cala) - Wyświetlacz LCD, z funkcją odwrócenia kierunku wyświetlania - funkcja obustronnego odczytu wyników - Płaska i niskoprofilowa platforma z antypoślizgową gumową matą - Funkcje: TARA, HOLD, BMI - Znacznik stabilnego pomiaru - Automatyczne wyłączanie urządzenia |  | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Ciśnieniomierz - Metoda pomiaru: Pomiar oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa - Zakres pomiaru ciśnienia: 20-280 mmHg - Zakres pomiaru tętna: 40 – 200 uderzeń / minutę - Dokładność pomiaru tętna: +/- 5% wartości odczytu - Możliwość zapamiętania 99 pomiarów dla dwóch użytkowników w pamięci urządzenia wraz z datą i czasem pomiaru - Zasilanie bateryjne: 4x1,5V (bateria alkaliczne AA) - Wbudowany moduł do komunikacji bezprzewodowej Bluetooth do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi w tym aparatami typu BT HUB - Warunki pracy: Temperatura: + 10 do +40 stopni Celsjusza - Wilgotność: 15% do 95% wilgotności względnej bez skondensowania - Mankiet: typ BF - Wymiary bez mankietu: 157,5 x 105 x 61,5 mm - Waga 415g (z bateriami) - Dostępne rozmiary mankietu: S: 17-22cm M: 22-32cm M-L: 22-42cm L: 32-42cm XL: 32-52cm - Możliwość używania i przechowywania wyników pomiarów dla 2 użytkowników - Możliwość wykrycia nieregularnego pulsu, sugerującego migotanie przedsionków (AF) - algorytm AFIB, technologia AFIBsense - Wskaźnik świetlny LED do klasyfikacji ciśnienia krwi wskazuje, w jakim zakresie mierzone jest ciśnienie krwi. - Kontrola dopasowania mankietu i wskaźnik ruchu ramienia - Funkcja automatycznego wyliczania średniej pomiarów z ostatnich 28 dni - Optymalne tempo pompowania mankietu i kontrola ciśnienia - Wyrób medyczny klasy IIa |  | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
| Akumulator: |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny klasy IIa |  | TAK |  |  |  |
|  | Typ ochrony części aplikacyjnej: BF |  | TAK |  |  |  |
|  | Rejestracja i transmisja bezprzewodowa zapisu EKG z 3 kanałów w procesie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych lub ambulatoryjnych |  | TAK |  |  |  |
|  | 6 synchronicznych odprowadzeń kończynowych I, II, III, aVR, aVL, aVF oraz jedno wybrane odprowadzenie przedsercowe spośród V1-V6, lub 3 dowolnie wybrane odprowadzenia przedsercowe V1-V6 |  | TAK |  |  |  |
|  | Zdalna konfiguracja mierzonych odprowadzeń oraz parametrów pracy aparatu (czas akwizycji sygnału EKG, parametry sesji: czas ćwiczeń, czas odpoczynku, liczba cykli) z poziomu Platformy Telemedycznej |  | TAK |  |  |  |
| - ROUTER ORAZ AKCESORIA DO TELEREHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne |  | Odpowiedź oferowana / Opis |  |
| II. | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |  |  |
|  | Router fabrycznie nowe z min. 2025r. | TAK |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |  |
|  | Funkcjonalność Przesyłanie danych z urządzeń zewnętrznych do systemów telemedycznych | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Czas pracy do 24h przy 10 transmisjach na dzień | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć wbudowana w module GSM, do 250 pomiarów ciśnienia/masy ciała/saturacji/tętna/ temperatury ciała/poziomu glukozy | TAK |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi, poprzez wbudowany cyfrowy moduł Bluetooth® 4.1 | TAK |  |  |  |
|  | Typ transmisji za pośrednictwem wbudowanego, zintegrowanego modułu Bluetooth® 4.1 | TAK |  |  |  |
|  | Moc transmisji Bluetooth® <10mw | TAK |  |  |  |
|  | Prędkość transmisji do 3 Mbit/s | TAK |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych, poprzez wbudowany cyfrowy czterozakresowy moduł GSM/GPRS klasy 12, pracujący w pasmach: 850/900/1800/1900 MHZ | TAK |  |  |  |
|  | Moc transmisji GSM <2w | TAK |  |  |  |
|  | Prędkość transmisji GSM/GPRS do 40kbit/s | TAK |  |  |  |
|  | Środowisko pracy Temperatura: + 10 do +40 stopni Celsjusza ciśnienie atmosferyczne: 70 kpa do 106 kpa wilgotność: 25% do 90% bez skondensowania | TAK |  |  |  |
|  | Klasa ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia – IP 22 | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary 88mm x 64mm x 27mm | TAK |  |  |  |
|  | WAGA ≤100g | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Zintegrowane urządzenia zewnętrzne: ciśnieniomierz, waga | TAK |  |  |  |
| - PLATFORMA TELEMEDYCZNA – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne |  | Odpowiedź oferowana / Opis |  |
| III. | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |
|  | Zestaw aplikacji tworzących system Tele-EKG, dostępny poprzez przeglądarkę internetową. | TAK |  |  |  |
|  | System telemedyczny posiada deklaracje wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Zgodne z wymaganiami wobec sprzętu używanego do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2018 r. poz. 465). z późn. zmianami | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
| Dostęp do platformy |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikowane oprogramowanie medyczne klasy IIa | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Dostęp za pośrednicwtem przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,Opera) | TAK |  |  |  |
|  | Użytkowanie Platformy możliwe jest na komputerach ze wszelkimi systemami operacyjnymi, na których działają przeglądarki internetowe takie jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,Opera | TAK |  |  |  |
|  | Dostęp do Platformy możliwy jest wyłącznie po podaniu indywidualnego loginu i hasła przydzielonych każdemu użytkownikowi w ramach ośrodka | TAK |  |  |  |
| Funkcje |  |  |  |  |  |
|  | System umożliwia zarządzanie aparatami telemedycznymi do rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych w zakresie przypisywania aparatów do pacjentów, zmiany, wymiany, zwrotów oraz zdalnej konfiguracji aparatów | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | System umożliwia dostęp pracownikom do następujących danych zebranych z bezprzewodowych zewnętrznych urządzeń medycznych: przebiegów EKG z minimum 7 odprowadzeń, wyników pomiaru ciśnienia tętniczego zawierających: wartość ciśnienia skurczowego (mmHg), wartość ciśnienia rozkurczowego (mmHg), tętno, wyników pomiaru masy ciała (kg) | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | System umożliwia prezentację wyników badań w formie tabelarycznej i graficznej | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | System umożliwia filtrację przebiegu EKG za pomocą wbudowanego filtra sieciowego (50Hz) i mięśniowego (32Hz) | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | System umożliwia opis badań z wykorzystaniem wbudowanego słownika kodów ICD10 | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | System umożliwia prezentacje na cyfrowej mapie bieżącej lokalizacji pacjenta na podstawie danych przekazywanych z aparatów wyposażonych w odbiornik GPS lub lokalizację LBS z wykorzystaniem sieci GSM | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | System umożliwia jednoczesną pracę na minimum 10 stanowiskach komputerowych dla personelu jednostki medycznej | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | System umożliwia jednoczesną obsługę minimum 50 mobilnych aparatów medycznych do rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | System zapewnia właściwą konfigurację infrastruktury sieciowej i serwerowej | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | System zapewnia możliwość dalszej rozbudowy w przypadku zwiększenia liczby urządzeń medycznego | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Wbudowana przeglądarka zapisów EKG umożliwiająca prezentację i ręczne wymiarowanie zapisów EKG | TAK |  |  |  |
|  | Kwalifikacja zdalna do codziennych sesji tele-rehabilitacji na podstawie wagi, ciśnienia, zapisu EKG. | TAK |  |  |  |
|  | Zdalne zarządzanie i konfigurowanie parametrów pracy aparatów teleEKG (konfiguracja odprowadzeń, długość zapisu EKG, czas ćwiczeń, czas odpoczynku, liczba cykli) | TAK |  |  |  |
|  | Programowanie modułów telemetrycznych wg indywidualnych potrzeb danego pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Gromadzenie, prezentacja, wyszukiwanie i opisywanie wyników pomiarów | TAK |  |  |  |
|  | Analiza wyników pacjenta – przegląd w formie graficznej (wykresy) i tabelarycznej | TAK |  |  |  |
|  | Dodawanie/edytowanie danych pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Rejestracja i prowadzenie karty pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami (lekarze, pielęgniarki, pacjenci) | TAK |  |  |  |
|  | Generowanie raportów z ilości wykonanych badań | TAK |  |  |  |
|  | Przegląd listy otrzymanych badań | TAK |  |  |  |
|  | Generowanie wydruków EKG w formie plików PDF | TAK |  |  |  |
|  | Zapewnieniu jednoczesnej, obustronnej transmisji danych: pomiędzy urządzeniami a platformą softwarową w odpowiedniej jakości | TAK |  |  |  |
|  | Kontrola limitu tętna dla pacjenta | TAK |  |  |  |
|  | Eksport pomiarów do formatu SCP | TAK |  |  |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje platformy oraz urządzeń w okresie gwarancji | TAK |  |  |  |

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data							(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH DLA ZADANIA NR 5

Nazwa oferenta

Zadanie nr 5

| RESPIRATOR TRANSPORTOWY – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
| I | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z min. 2025r. | TAK |  |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Możliwość pracy w różnych środowiskach: m.in. w ambulansach, w szpitalach, w transporcie lotniczym, konstrukcja przenośna, zgodnie z normą EN 1789 | TAK, podać |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od 5 kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne: - zewnętrzny zasilacz AC-DC, 230V 50/60Hz - wymienny akumulator min. 2800 mAh - zasilacz samochodowy DC-DC (opcja) | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie tlenowe: - niskociśnieniowe – 21-100% O2 (opcja) - wysokociśnieniowe – mikser tlenowy 30-95% (opcja) | TAK |  |
|  | Napęd turbinowy pozwalający na pracę bez zewnętrznego zasilania gazowego | TAK |  |
|  | Czas pracy akumulatora min. 3,5 godzin | TAK, podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 4 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika, bez użycia narzędzi | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Konstrukcja kompaktowa, przenośna, waga maksymalna do 1,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie za pomocą pokrętła funkcyjnego | TAK |  |
|  | Wyświetlanie parametrów i ustawień na kolorowym wyświetlaczu. | TAK |  |
|  | Autotest sprawdzający działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia lub wprowadzeniu nowego pacjenta | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wagi pacjenta i wybranego trybu wentylacji | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie zastosowanego układu oddechowego dorosły/dziecko podczas testu początkowego | TAK |  |
| Typy i tryby wentylacji; |  |  |  |
|  | SIMV-VC-PS | TAK |  |
|  | SIMV-PC | TAK |  |
|  | HFNC | TAK |  |
|  | CPR | TAK |  |
|  | Wdech manualny - według ustalonych aktualnie parametrów | TAK |  |
|  | CPAP-PS - ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych ze wsparciem ciśnieniowym | TAK |  |
|  | Backup – tryb awaryjny na wypadek bezdechu | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia własnych startowych parametrów wentylacji | TAK |  |
| Parametry regulowane: |  |  |  |
|  | Częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie min. 2 – 60 odd/min | TAK, podać |  |
|  | Wartość graniczna ciśnienia: płynna regulacja w zakresie min. 11 – 60 odd/min | TAK, podać |  |
|  | Objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie mn. 50 – 1900 ml | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik I:E min. od 1:4 do 4:1 | TAK, podać |  |
|  | Czas wdechu: płynna regulacja w zakresie min. 0,3 – 4s. | TAK, podać |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 21 - 100% (z nisko i wysokociśnieniowego źródła tlenu) | TAK, podać |  |
|  | Zastawka PEEP: 0 – 20 cmH2O, regulowana zewnętrznie | TAK, podać |  |
|  | Przepływomierz: zakres regulacji 0,5 – 35 l/min | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie w trybie CPAP PS: regulowane w zakresie 5 – 50 cmH2O | TAK, podać |  |
|  | Czułość triggera: regulowane w zakresie -0,25 do -10 cmH2O, | TAK, podać |  |
|  | HFNC zakresy regulowane: - przepływ: 10-60 l/min, - graniczna wartość ciśnienia: 20-60 cmH2O, - czas narastania: 0-20 min. | TAK, podać |  |
| Parametry monitorowane |  |  |  |
|  | Częstotliwość oddechowa | TAK |  |
|  | Objętość minutowa | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa wdechowa lub wydechowa | TAK |  |
|  | PEEP | TAK |  |
|  | I:E | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie oddechowe | TAK |  |
|  | Krzywa przepływu lub ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Niskiej i wysokiej częstotliwość oddechowa | TAK |  |
|  | Wysokiego cieśnienia | TAK |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Przecieku | TAK |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |
|  | Niskiej i wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | PEEP | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne, minimum: rozładowany akumulator, niski poziom naładowania, odłączenie pacjenta, odłączenie rurki, odłączenie zasilania. | TAK, podać |  |
| Dodatkowe wyposażenie: |  |  |  |
|  | Wąż ciśnieniowy do tlenu – AGA | TAK |  |
|  | Niskociśnieniowy zestaw wzbogacający O2 | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wysokociśnieniowy mikser O2 | TAK/NIE, TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Układ oddechowy pacjenta – dorosły – op. 10 szt. | TAK |  |

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data							(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 10 do SWZ

*należy złożyć na każde oferowane zadanie oddzielnie

Nazwa oferenta

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| Lp. | Elementy urządzenia (NAZWA) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wart. netto | VAT % | Wart. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ……………………………………….. | szt. |  |  |  |  |  |
|  | ……………………………………….. | szt. |  |  |  |  |  |
|  | ………………………………………... | szt. |  |  |  |  |  |
|  | ……………………………………….. | szt. |  |  |  |  |  |
|  | ………………………………………. | szt. |  |  |  |  |  |
| … | ………………………………………. | szt. |  |  |  |  |  |
| … | ……………………………………….. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | R A Z E M |  |  |  |  |  |

Razem słownie: .................................................................................................................. złotych brutto

Nazwa handlowa oferowanego urządzenia/urządzeń wymienionego w formularzu asortymentowo -  cenowym:

...................................................................................................

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data							(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 11 do SWZ

Arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH*”

Dla Zadania nr ….

| Lp. | Opis kryterium częściowego | Podać/wpisać A lub B lub C ** | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Recykling sprzętu: - oferowany sprzęt nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt - oferowany sprzęt nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 79% – 2 pkt - oferowany sprzęt nadaje się do recyklingu w co najmniej 80% – 5 pkt |  | 0 – 5 |
| 2. | Recykling opakowania: - opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt - opakowanie nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 79% – 2 pkt - opakowanie nadaje się do recyklingu w co najmniej 80% – 5 pkt |  | 0 - 5 |
| 3. | Sprzęt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: - Tak – 0 pkt - Nie – 2 pkt |  | 0 - 2 |

Uwaga: Zamawiający wymaga osobnego wypełnienia powyższego Arkusza parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH*”   dla każdego Zadania, na które Wykonawca składa Ofertę. Ilość uzyskanych punktów zostanie zbiorczo zsumowana dla całego Zadania.

*Uwaga: Są to parametry podlegające ocenie. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni któregokolwiek z punktów Zamawiający przyjmie, że każdorazowo został zaoferowany parametr minimalny, tzn. taki za który Zamawiający przyznaje zero punktów.

Dot. poz. 1 - Jeżeli nie cały sprzęt będzie podlegał w takim samym procencie recyklingowi, to do punktacji przyjęty będzie sprzęt z najniższym wskaźnikiem (tj. jeśli w danej ofercie część sprzętu podlega recyklingowi np. w 10 %, inny np. w 90 %, to do punktacji przyjęty będzie wskaźnik 10% i Wykonawca otrzyma 2 punkty).

Dot. poz. 2 - Jeżeli nie wszystkie opakowania będą podlegały w takim samym procencie recyklingowi, to do punktacji przyjęte będzie opakowania z najniższym wskaźnikiem (tj. jeśli w danej ofercie część opakowań podlega recyklingowi np. w 10 %, inny np. w 90 %, to do punktacji przyjęty będzie wskaźnik 10% i Wykonawca otrzyma 2 punkty).

*Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia.

** Należy wpisać odpowiednią literę podaną w kolumnie „opis kryterium częściowego” i przyporządkowanym wierszu

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Arkusz należy załączyć do oferty.

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data							(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 12 do SWZ

Klauzula obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytucję Koordynującą w ramach Umowy

- Administrator danych

Administratorem danych jest Instytucja Koordynująca, tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.  Z Administratorem można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

  - Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby Instytucji Koordynującej, oraz na adres skrzynki elektronicznej iod@mfipr.gov.pl.

  - Cel przetwarzania danych

Instytucja Koordynująca, przetwarza dane osobowe w celu realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji inwestycji w ramach planu rozwojowego będącej przedmiotem niniejszej Umowy.  Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  - Podstawa prawna przetwarzania

Instytucja Koordynująca przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14lzj w związku z art. 14lzm ustawy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Instytucja Koordynująca przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia  17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1557 z późn, zm.) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) w związku z 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

  - Okres przechowywania danych

Instytucja Koordynująca będzie przetwarzała dane osobowe przez okres realizacji Umowy oraz 3 lub 5 lat po realizacji Umowy zgodnie z art. 133 rozporządzenia 2024/2509, przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  - Rodzaje przetwarzanych danych

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

    - nazwa ostatecznego odbiorcy środków finansowych;

    - nazwa wykonawcy i podwykonawcy, jeżeli końcowy odbiorca środków finansowych jest instytucją zamawiającą zgodnie z prawem unijnym lub krajowym dotyczącym zamówień publicznych;

    - imiona, nazwiska i daty urodzenia beneficjentów rzeczywistych podmiotu będącego odbiorcą środków finansowych lub wykonawcą, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji

2006/70/WE (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 73, z późn. zm.) („dyrektywa 2015/849”);

- Dostęp do danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

  - Podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Koordynującej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni/,

  - Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),

  - Organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),

  - Podmiotom, którym Instytucja Koordynująca powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

- Prawa osób, których dane dotyczą

  - prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;

  - prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;

  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;

  - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;

  - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO.

- Źródło pochodzenia danych osobowych

Instytucja Koordynująca otrzymała dane osobowe Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, tj. od Ministra Zdrowia.

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 	profilowaniu.

- Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

przez Instytucję Odpowiedzialną za realizację Inwestycji w ramach Umowy

- Administrator danych

Administratorem danych jest Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji, tj. Minister Zdrowia. Z Administratorem można kontaktować się listownie lub elektronicznie za pomocą: e-mail (kancelaria@mz.gov.pl), e-Doręczeń (AE:PL-11185-96749-VHSCS-20) lub ePUAP

(/8tk37sxx6h/SkrytkaESP).

- Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycję, oraz na adres skrzynki elektronicznej iod@mz.gov.pl, za pośrednictwem e-Doręczeń, platformy ePUAP lub listownie na adres siedziby. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Cel przetwarzania danych

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji, przetwarza dane osobowe w celu realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji inwestycji w ramach planu rozwojowego będącej przedmiotem niniejszej Umowy. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- Podstawa prawna przetwarzania

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14lzj w związku z art. 14lzm ustawy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

- Okres przechowywania danych

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji będzie przetwarzała dane osobowe przez okres realizacji Umowy oraz 3 lub 5 lat po realizacji Umowy zgodnie z art. 133 rozporządzenia 2024/2509, przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Rodzaje przetwarzanych danych

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

  - nazwa ostatecznego odbiorcy środków finansowych;

  - nazwa wykonawcy i podwykonawcy, jeżeli końcowy odbiorca środków finansowych jest instytucją zamawiającą zgodnie z prawem unijnym lub krajowym dotyczącym zamówień publicznych;

  - imiona, nazwiska i daty urodzenia beneficjentów rzeczywistych podmiotu będącego odbiorcą środków finansowych lub wykonawcą, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 dyrektywy 2015/849;

- Dostęp do danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

  - Podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Koordynującej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni/,

  - Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),

  - Organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),

  - Podmiotom, którym Instytucja Koordynująca powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

- Prawa osób, których dane dotyczą

  - prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;

  - prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;

  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;

  - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;

  - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO.

- Źródło pochodzenia danych osobowych

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji otrzymała dane osobowe Ostatecznego odbiorcy wsparcia za pomocą systemu teleinformatycznego CST 2021 a także dokumentów dostarczonych przez Wnioskodawców.

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 	profilowaniu.

- Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509  z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2024 r. poz. 2509) („rozporządzenie 2024/2509”).