## Arkusz1
Pakiet 59 Rękawice jałowe
L.p. | opis | rozmiar | jednostka opakowania/postać | zapotrzebowanie ilość postaci w szt | cena jednostkowa netto | wartość netto | vat | wartość VAT | wartość brutto | producent | nazwa produktu handlowa | klasa MDR
1 | Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Średnia grubość na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,21 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wygodne i elastyczne. Certyfikat Zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Produkowane bez użycia szkodliwych akceleratorów: tiuramy, MBT, DPG, BHT oraz BHA. Badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 6-9,0 | 6 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 6.5 | szt | 1350 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 7 | szt | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 7.5 | szt | 1900 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 8 | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 8.5 | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 9 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, AQL max. 0,65, średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, sterylizowane radiacyjnie, mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne papier-folia. Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Opakowanie 70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 6-9,0 | 6 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 6.5 | szt | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 7 | szt | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 7.5 | szt | 9000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 8 | szt | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 8.5 | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 9 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną wielowarstwową powłoką polimerową o strukturze sieci. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; średnia grubość na palcu 0,22 - 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 6-9,0. | 6 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 6.5 | szt | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 7 | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 7.5 | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 8 | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 8.5 | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
W celu weryfikacji powyższych wymogów oraz zapisów SWZ Zamawiający wymaga po 1 bezzwrotnej próbce do każdej pozycji, pod rygorem odrzucenia z postępowania.