## Szafa
Znak postępowania DZ-271-1-41/PN/2026
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy I/DZ/…....../2026 )
Pakiet nr 1 - Szafa endoskopowa
Uwagi i objaśnienia
1. | Parametry określone jako "tak" są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi "nie" lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2. | Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. | Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
4. | Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna.
5. | Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
6. | Zamawiający prosi o zaznaczenie w przedmiotowych środkach dowodowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1A do SWZ, w którym został opisany potwierdzony parametr - dotyczy parametrów punktowanych
7. | Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie parametrów punktowanych lub w przedmiotowych środkach dowodowych będzie brak potwierdzenia zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów za dany parametr punktowany.
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
A. | Szafa endoskopowa | 2 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieść do FORMULARZA OFERTOWEGO udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamowienia) |  |  |  | 0 |  | 0
CZĘŚĆ II A. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia - Szafa endoskopowa
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur).
2 | Model/typ/ numer katalogowy.
3 | Producent (pełna nazwa, adres).
4 | Rok produkcji min.2025 – sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny, nie rekondycjonowany, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
CZĘŚĆ IIIA. - Szczegółowe wymagania - Szafa endoskopowa
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
5 | Szafa dedykowana do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich min. 8 szt. | TAK/PODAĆ
6 | Suszenie endoskopów indywidulane. | TAK
7 | Dołączone adpetry i niezbędne elementy min. 8 dla endoskopów firmy FujiFilm. | TAK/PODAĆ
8 | System wysuwanych poziomo koszy lub półek. | TAK
9 | System wentylacji wyposażony w filtry HEPA lub system wentylacji wyposażony w filtry zapewniające cyrkulację czystego 99,9% powietrza, obieg suchego powietrza przefiltrowanego w filtrach spełniających wymagania normy ISO 8573-1:2010 w każdym kanale endoskopowym oraz wokół zewnętrznego płaszcza osusza endoskop przed jego użyciem | TAK/PODAĆ
10 | filtry posiadają żywotność min. 365 dni w trybie 24h. | TAK/PODAĆ
11 | Oświetlenie szafy typu LED. | TAK
12 | Monitorowanie i rejestrowanie danych dotyczących suszenia i przechowywania endoskopu. | TAK
13 | Informacja lub alarm sygnalizujący usunięcie endoskopu przed zakończeniem procesu suszenia oraz za długim okresie przechowywania. | TAK/PODAĆ
14 | Zasilanie elektryczne 230V. | TAK
15 | Parametry punktowane - parametry techniczne
a. | Okres przechowywania min. 25 dni. | TAK/podać min. 25 do 30 dni - 0 punktów 31 dni i więcej - 10 punktów
b. | Automatyczne przejście urządzenia w tryb czuwania, powodujące zmniejszenie poboru prądu. | Tak podać Nie – 0 pkt. Tak - 10 pkt.
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
16 | Parametry punktowane - Okres gwarancji min. 24 miesiące. | TAK/podać 24 miesiące - 0 punktów 36 miesięcy i więcej - 10 punktów
17 | Nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad. | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego
18 | Maksymalny czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem. | 48 godzin
19 | Maksymalny czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia. | 7 dni roboczych
20 | Maksymalny czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy. Zamawiający dopuszcza dostarczenie aparatu zamiennego na czas naprawy o takich samych lub lepszych parametrach. | 7 dni roboczych
21 | Przeglądy i naprawy w okresie gwarancji wliczone w cenę aparatu. | Tak, podać liczbę przeglądów technicznych niezbędną do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta; jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym
22 | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: oleksym@szpital-bochnia.pl Wykonawca musi uzyskać akceptację terminu przyjazdu od Zamawiającego (drogą e-mailową). Zamawiający dopuszcza wysłanie sprzętu do siedziby wykonawcy pod warunkiem przesłania urządzenia zastępczego. | TAK
23 | Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji. | 10 lat
24 | Minimalny okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy. | 24 miesiące
25 | Maksymalna liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy. | 3 naprawy
26 | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon). | Podać
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
27 | Wykaz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał eksploatacyjny); (nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta). | Podać (jeżeli dotyczy)
28 | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji. | Podać
29 | Powierzchnia odporna na mycie i dezynfekcję preparatami bójczymi stosowanymi w zakładach opieki zdrowotnej. | TAK, podać skład preparatu, którego można użyć do mycia i dezynfekcji
30 | Paszport techniczny - dostarczyć przy dostawie. | TAK
31 | Wyrób spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR) - dotyczy kluczowych elementów lub zestawów. Zamawiający dopuszcza sprzęt nie będący wyrobem medycznym, w przypadku zaoferowania sprzętu nie będącego wyrobem medycznym nie stosuje się wymogu w/w dokumentów | TAK
32 | Instrukcja w języku polskim (część związana z obsługą aparatu) - dostarczyć przy dostawie (w wersji elektronicznej i papierowej). | TAK
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SWZ.
2. Oświadczam, że oferowany sprzęt gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.
3. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią umowy.
PODPIS(Y)
UWAGA: DOKUMENT należy podpisać PRZY POMOCY KWALIFKOWLNEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO przez osoby upoważnione do podpisywania dokumentów (zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwa)

## Diatermia
Znak postępowania DZ-271-1-41/PN/2026
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy I/DZ/…....../2026 )
Pakiet nr 2 - Diatermia elektrochirurgiczna wraz z osprzętem
Uwagi i objaśnienia
1. | Parametry określone jako "tak" są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi "nie" lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2. | Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. | Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
4. | Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna.
5. | Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
6. | Zamawiający prosi o zaznaczenie w przedmiotowych środkach dowodowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1A do SWZ, w którym został opisany potwierdzony parametr - dotyczy parametrów punktowanych
7. | Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie parametrów punktowanych lub w przedmiotowych środkach dowodowych będzie brak potwierdzenia zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów za dany parametr punktowany.
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
A. | Diatermia elektrochirurgiczna wraz z osprzętem | 1 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieść do FORMULARZA OFERTOWEGO udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamowienia) |  |  |  | 0 |  | 0
CZĘŚĆ II A. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia - Diatermia elektrochirurgiczna wraz z osprzętem
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur).
2 | Model/typ/ numer katalogowy.
3 | Producent (pełna nazwa, adres).
4 | Rok produkcji min. 2025 – sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny, nie rekondycjonowany, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
CZĘŚĆ IIIA. - Szczegółowe wymagania - Szafa endoskopowa
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
5 | Aparat elektrochirurgiczny do koagulacji monopolarnej i bipolarnej. | TAK
6 | Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz. | TAK
7 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK
8 | Pamięć min. 50 programów. | TAK/PODAĆ
9 | Automatyczne rozpoznawanie przyłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy. | TAK
10 | Kolorowy ekran obrazujący parametry urządzenia. | TAK
11 | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | TAK
12 | Maksymalna moc cięcia monopolarnego min. 350 W | TAK/PODAĆ
13 | Maksymalna moc koagulacji monopolarnej min. 250 W | TAK/PODAĆ
14 | Minimum 10 rodzajów cięcia monopolarnego w tym papilektomia i polypektomia. | TAK/PODAĆ
15 | Minimum 10 rodzajów koagulacji monopolarnego w tym natryskowa. | TAK/PODAĆ
16 | Zmiana programu przy pomocy uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego. | TAK
17 | Aparat wyposażony w funkcję bezpieczeństwa dotyczącą oporności pomiędzy płytką a ciałem pacjenta w trybie monopolarnym (informacja wyświetlana na ekranie monitora). | TAK
18 | Równoległa koagulacja monopolarna przez dwóch operatorów w postaci koagulacji forsownej oraz możliwość równoległej koagulacji bipolarnej przez dwóch operatorów lub możliwość równoległej koagulacji przez dwóch operatorów używając koagulacji forsownej lub używając jednocześnie prądu natryskowego lub preparacyjnego. | TAK/PODAĆ
19 | Aparat wyposażony w funkcję prądu bipolarnego dedykowanego do resekcji pętlą w środowisku wodnym | TAK
20 | Maksymalna moc cięcia bipolarnego min. 120 W | TAK/PODAĆ
21 | Maksymalna moc koagulacji bipolarnej min. 120 W | TAK/PODAĆ
22 | Funkcja Auto Stop dla instrumentów bipolarnych. | TAK/PODAĆ
23 | Funkcja autostart dla instrumentów bipolarnych z regulacją opóźnienia. | TAK
24 | Aparat wyposażony w gniazda: - monopolarne min. dwa w tym , min. jedno gniazdo uniwersalne do podłączenia dwóch różnych typów kabli (Bowa oraz typu ERBE), - bipolarne szt. 2 w tym min. jedno gniazdo uniwersalne do podłączenia dwóch różnych typów kabli (Bowa oraz typu ERBE) - gniazdo neutralne. | TAK/PODAĆ
25 | Progresywna zmiana wartości mocy przy regulacji parametrów pracy urządzenia we wszystkich trybach monopolarnych oraz bipolarnych. | TAK
26 | Wyposażenie: - Przewód do instrumentów monopolarnych długość min. 4.5 m – min. 1 szt. - Kabel elektrody neutralnej, długość min. 4 m – min. 1 szt. - Elektroda neutralna – min. 100 szt. - Kabel do sond argonowych długość min. 2.5 m lub rękojeść argonowa dwuprzyciskowa z przewodem argonowym oraz prądowym – min. 1 szt. - Sonda argonowa, średnica 2.3 mm ±0,2mm, długość min. 3 m lub lektroda argonowa laparoskopowa o długości 320 mm– min. 1 szt. - Sonda argonowa z zagiętą końcówką o 90 stopniach, średnica 2.3 mm ±0,2mm, długość min. 2 m lub elektroda argonowa do chirurgii otwartej o długości 115 mm ze szpatułką– min. 1 szt. | TAK/PODAĆ
27 | Wyłącznik nożny (podwójny), wodoodporny (do dezynfekcji) – o długości min. 4 m – 1 szt. | TAK/PODAĆ
28 | Wózek fabrycznie nowy dedykowany do diatermii - 1 szt., wyposażony w: - koła skrętne, - półka na akcesoria lub miejsce na butlę argonową - uchwyty do przetaczania | TAK/PODAĆ
29 | Przystawka do koagulacji i cięcia w plazmie argonowej umieszczona w jednej kolumnie z diatermią i na wspólnym wózku. Sterowanie przystawką z diatermii. | TAK
30 | Parametry punktowane - parametry techniczne
a. | Wtyk do butli z Argonem typu DIN | Tak podać Nie – 0 pkt. Tak - 10 pkt.
b. | Automatyczne przejście urządzenia w tryb czuwania, powodujące zmniejszenie poboru prądu. | Tak podać Nie – 0 pkt. Tak - 10 pkt.
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
31 | Parametry punktowane - Okres gwarancji min. 24 miesiące. | TAK/podać 24 miesiące - 0 punktów 36 miesięcy i więcej - 10 punktów
32 | Nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad. | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego
33 | Maksymalny czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem. | 48 godzin
34 | Maksymalny czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia. | 7 dni roboczych
35 | Maksymalny czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy. Zamawiający dopuszcza dostarczenie aparatu zamiennego na czas naprawy o takich samych lub lepszych parametrach. | 7 dni roboczych
36 | Przeglądy i naprawy w okresie gwarancji wliczone w cenę aparatu. | Tak, podać liczbę przeglądów technicznych niezbędną do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta; jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym
37 | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: oleksym@szpital-bochnia.pl Wykonawca musi uzyskać akceptację terminu przyjazdu od Zamawiającego (drogą e-mailową). Zamawiający dopuszcza wysłanie sprzętu do siedziby wykonawcy pod warunkiem przesłania urządzenia zastępczego. | TAK
38 | Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji. | 10 lat
39 | Minimalny okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy. | 24 miesiące
40 | Maksymalna liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy. | 3 naprawy
41 | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon). | Podać
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
42 | Wykaz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał eksploatacyjny); (nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta). | Podać (jeżeli dotyczy)
43 | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji. | Podać
44 | Powierzchnia odporna na mycie i dezynfekcję preparatami bójczymi stosowanymi w zakładach opieki zdrowotnej. | TAK, podać skład preparatu, którego można użyć do mycia i dezynfekcji
45 | Paszport techniczny - dostarczyć przy dostawie. | TAK
46 | Wyrób spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR) - dotyczy kluczowych elementów lub zestawów | TAK
47 | Instrukcja w języku polskim (część związana z obsługą aparatu) - dostarczyć przy dostawie (w wersji elektronicznej i papierowej). | TAK
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SWZ.
2. Oświadczam, że oferowany sprzęt gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.
3. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią umowy.
PODPIS(Y)
UWAGA: DOKUMENT należy podpisać PRZY POMOCY KWALIFKOWLNEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO przez osoby upoważnione do podpisywania dokumentów (zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwa)