Załącznik nr 1 do SWZ

(POUZ-361/76/2026/WCH)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułu umożliwiającego jednoczesne pomiary w czasie rzeczywistym zlokalizowanego rezonansu plazmonów powierzchniowych (LSPR), częstotliwości drgań kryształu kwarcu oraz dyssypacji energii do posiadanego urządzenia – mikrowagi kwarcowej z dyssypacją energii (QCM-D – QSense Explorer).

Moduł ma umożliwiać:

- pomiary w czasie rzeczywistym zmian suchej (optycznej) masy, mokrej (akustycznej) masy oraz właściwości lepkosprężystych – jednocześnie, dla tej samej próbki i na tej samej powierzchni

- pomiary procesów dyfuzji oraz uzyskania profilowania w głąb grubych warstw (> 100 nm)

- analizę złożonych procesów zachodzących na powierzchni i w cienkich warstwach w wyniku pozyskiwania komplementarnych informacji

Moduł musi zawierać:

- komorę pomiarową: moduł okienkowy pasujący do posiadanego urządzanie Q-Sense Explorer oraz jednostkę optyczną (czujnik światłowodowy, światłowód rozwidlony 90 stopni)

- jednostkę sterującą wraz z oprogramowaniem do sterowania i akwizycji danych

- startowe sensory

Specyfikacja techniczna modułu:

- źródło światła lampa wolframowo-halogenowa

- czułość 0.03 standardowe monowarstwy białkowej

- średnica mierzonego obszaru 3 mm

- rozdzielczość czasowa do 10 punktów pomiarowych na sekundę

- typowy szum <0.01 nm w długości fali

- zakres długości fali 450-1000 nm

- pomiary technik nie mogą na siebie wpływać

- wymiary modułu pasujące do elementów Q-Sens: nie większe niż (szerokość  głębokość  wysokość) 8  5  3 cm

- jednostka optyczna nie większa niż 27  30  10 cm

- podłoża: sensory QCM-D z powłoką SiO2 pokryte nanostrukturyzowanym złotem (dostępne powłoki SiO2, Al2O3, TiO2); średnica 14 mm

- jednostka sterująca kompatybilna z Microsoft Windows (format danych wyjściowych ASCII kompatybilny do bezpośredniego użycia z dowolnym oprogramowaniem do tworzenia wykresów; analizowane parametry: odczyt wieloparametrowy (np. długość fali rezonansowej oraz ekstynkcja w maksimum LSPR)

- instrukcja obsługi przynajmniej w języku angielskim

- szkolenie z obsługi urządzenia w języku polskim lub angielskim w wymiarze min. 6 godzin( dla co najmniej 5 osób)

Minimalny okres gwarancji i rękojmi:  12  miesięcy