Załącznik nr 2.1a do SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

Zadanie nr 1. Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych do oznaczenia morfologii krwi, retikulocytów, płynów z jam ciała wraz z dzierżawą analizatorów na okres 24 m-cy.

| Wymagane parametry i funkcji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagany parametr / warunek | Warunek graniczny | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy (podać parametry oferowane) |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| I.1 | Analizator do oznaczania parametrów morfologii krwi-aparat główny |  |  |  |
| 1. | Analizator hematologiczny D diff + RET, w pełni automatyczny, składający się z modułu pomiarowego, wbudowanego komputera sterującego, zewnętrznego wyświetlacza z ekranem dotykowym, automatycznego podajnika próbkę, wewnętrznego czytnika kodów kreskowych . Rok produkcji -nie starszy niż z 2023 roku. | TAK | Brak punktów. |  |
| 2. | Zastosowana technologia pomiaru WBC - fluorescencyjna cytometria przepływowa z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego | TAK | Brak punktów. |  |
| 3. | Możliwość oznaczeń w trybach: CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET, CBC+RET, RET, BF. Badanie w trybie CBC z rzeczywistą oszczędnością odczynników oraz pomiar w trybie RET bez użycia odczynników do oznaczenia CBC | TAK | Brak punktów. |  |
| 4. | Pomiar wszystkich subpopulacji leukocytów w sposób bezpośredni, nie wyliczany. Raportowanie wartości pomiarów na wyniku pacjenta. | TAK | Brak punktów. |  |
| 5. | 38 parametrów raportowanych (krew pełna): WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, IMG%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, IMG#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, NRBC#, NRBC%; PLT, PLT-O, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, RET%, RET#, RHE, IRF, LFR, MFR, HFR, IPF. | TAK | Brak punktów. |  |
| 6. | Wydajność analizatora w trybie CBC+DIFF min. 110 oznaczeń/h | TAK | Brak punktów. |  |
| 7. | Objętość próbki w trybie CBC+DIFF max. 80µl | TAK | Brak punktów. |  |
| 8. | Objętość krwi włośniczkowej (próbka pediatryczna) max. 35µl | TAK | Brak punktów. |  |
| 9. | Liniowość parametrów w pierwszym oznaczeniu: WBC 0 - 440 x 10^9/L RBC 0 - 8.60 x 10^12/L HGB 0 - 260 g/L HCT 0 - 75% PLT 0 - 5 000 x 10^9/L | TAK | Brak punktów. |  |
| 10. | Możliwość wykonywania oznaczeń płynów z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego bez żadnych dodatkowych odczynników. Możliwość oznaczania w płynach co najmniej: liczby leukocytów z różnicowaniem na jedno- i wielojądrzaste. Parametry raportowane na wyniku | TAK | Brak punktów. |  |
| 11. | Oznaczanie NRBC w każdym CBC i automatyczne korygowanie WBC bez dodatkowych odczynników. Wynik NRBC raportowany na wyniku | TAK | Brak punktów. |  |
| 12. | Pojemność podajnika na min. 50 próbek | TAK | Brak punktów. |  |
| 13. | Automatyczny pomiar próbek o niskich wartościach WBC w trybie z wydłużonym czasem pomiaru. | TAK | Brak punktów. |  |
| 14 | Pomiar PLT z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej. | TAK | Brak punktów. |  |
| 15. | Pomiar próbek o niskich wartościach PLT w trybie z wydłużeniem czasu pomiaru. | TAK | Brak punktów. |  |
| 16. | Pomiar do weryfikacji wyników niskich wartości PLT z wykorzystaniem pomiaru optycznego. | TAK | Brak punktów. |  |
| 17 | Technika pomiaru RET w oparciu o cytometrię przepływową, bez wykonywania wstępnego rozcieńczenia czy przygotowania próbki | TAK | Brak punktów. |  |
| 18 | Odczynniki bezcyjankowe. Oferowane odczynniki , kontrole , kalibratory i analizator muszą pochodzić od tego samego producenta i stanowić jednolity system analityczny | TAK | Brak punktów. |  |
| I.2 | Analizator do oznaczania parametrów morfologii krwi-aparat zastępczy |  |  |  |
| 1 | Analizator hematologiczny 5 DIFF + RET, w pełni automatyczny, składający się z modułu pomiarowego, wbudowanego komputera sterującego, zewnętrznego wyświetlacza z ekranem dotykowym, automatycznego podajnika próbek, wewnętrznego czytnika kodów kreskowych . Rok produkcji- nie starszy niż z 2023 roku. | TAK | Brak punktów |  |
| 2 | Zastosowana technologia pomiaru WBC-fluorescencyjna cytometria przepływowa z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego. Prezentowane scattergramy w trójwymiarowym obrazie | TAK | Brak punktów |  |
| 3 | Możliwość oznaczeń w trybach: CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET. Badanie w trybie CBC z rzeczywistą oszczędnością odczynników | TAK | Brak punktów |  |
| 4 | Pomiar wszystkich subpopulacji leukocytów w sposób bezpośredni, nie wyliczany. Raportowanie wartości pomiarów na wyniku pacjenta. | TAK | Brak punktów |  |
| 5 | Minimum 40 parametrów raportowanych: WBC Bas# Bas% Neu# Neu% Eos# Eos% Lym# Lym% Mon# Mon% IMG# IMG% RET% RET# RHE IRF LFR MFR HFR RBC HGB MCV MCH MCHC RDW-CV RDW-SD HCT NRBC# NRBC% PLT PLT-I PLT-H PLT-O MPV PDW PCT P-LCR P-LCC IPF ESR | TAK | Brak punktów |  |
| 6 | Wydajność analizatora w trybie CBC+DIFF min. 80 oznaczeń/h | TAK | Brak punktów |  |
| 7 | Objętość próbki w trybie CBC+DIFF max. 27µl | TAK | Brak punktów |  |
| 8 | Możliwość analizy próbki w trybie z wydłużeniem czasu pomiaru leukoctów dla próbek leukopenicznych. Pomiar próbek trompocytopenicznych w trybie z wydłużonym czasem pomiaru | TAK | Brak punktów |  |
| 9 | Liniowość parametrów w pierwszym oznaczeniu: WBC 0 - 440 x 109/L RBC 0 - 8.60 x 1012/L HGB 0 - 260 g/L HCT 0 - 75% PLT 0 - 5 000 x 109/L | TAK | Brak punktów |  |
| 10 | Możliwość wykonywania oznaczeń płynów z jam ciała i płynu mózgowo-rdzeniowego bez żadnych dodatkowych odczynników. | TAK | Brak punktów |  |
| 11 | Oznaczanie NRBC w każdym DIFF i automatyczne korygowanie WBC bez dodatkowych odczynników. Wynik NRBC raportowany na wyniku | TAK | Brak punktów |  |
| 12 | Pojemność podajnika na min. 30 próbek | TAK | Brak punktów |  |
| 13 | Możliwość wykonywania oznaczeń w innych płynach ustrojowych (pmr, płyny z jam ciała). Parametry raportowane: WBC-BF, RBC-BF, komórki jednojądrzaste (#,%), komórki o jądrze segmentowanym (#,%). | TAK | Brak punktów |  |
| 14 | Możliwość wykonania oznaczenia OB automatycznie. Zapewnienie trybu pomiaru CBC+DIFF+ESR | TAK | Brak punktów |  |
| 15 | Pamięć wyników analizatora : minimum 130 000 wyników pacjentów oraz 372 wyniki QC. | TAK | Brak punktów |  |
| I.3 | Parametry wspólne dla analizatorów |  |  |  |
| 1 | Analizator podstawowy i zastępczy wyposażone w automatyczny podajnik z mieszalnikiem, pozwalający na dostosowanie do probówek z różnego rodzaju systemów zamkniętych do pobierania krwi wraz z możliwością uzupełniania próbówek bez przerywania cyklu pomiarowego. | TAK | Brak punktów |  |
| 2 | Jednakowe odczynniki do analizatora głównego i zastępczego | TAK | Brak punktów |  |
| 3 | Możliwość dwukierunkowej transmisji danych, bez ograniczeń czasowych. Podłączenie analizatorów do LIS i modułu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej LIS oraz Standlab na koszt Wykonawcy. | TAK | Brak punktów |  |
| 4 | Transmisja danych dotyczy następujących parametrów : morfologia CBC , morfologia 5-DIFF, PLT, Retykulocyty, parametry oznaczane w płynach z jam ciała. | TAK | Brak punktów |  |
| 5 | Dostawcą oprogramowania jest firma Prometeusz firmy CloudiMed Sp. z o.o . | TAK | Brak punktów |  |
| 6 | Szkolenia personelu z zakresu obsługi- potwierdzone imiennym certyfikatem uczestnictwa. | TAK | Brak punktów |  |
| 7 | Wykonawca w ramach wyposażenia dostarczy Zestaw komputerowy wyposażony w monitor o przekątnej ekranu 27” o rozdzielczości obrazu 2560 x 1440 px. oraz mieszadło kołyskowe. | TAK | Brak punktów |  |
| 8 | Wykonawca dostarczy bezpłatnie klimatyzator (1szt) w celu zabezpieczenia właściwych warunków środowiskowych dla oznaczanego materiału. Wymiary pomieszczenia: 6,1 m x12,75 m x 3m (szerokość x długość x wysokość), Klimatyzator nowy z montażem i przeglądami na czas kontraktu . Wydajność kW5.20(1.00-6.10). | TAK | Brak punktów |  |
| 9 | Zewnętrzne urządzenie do podtrzymania napięcia -UPS dla każdego z analizatorów. | TAK | Brak punktów |  |
| 10 | Krew kontrolna dostępna w probówkach dostosowanych do pracy z podajnikiem automatycznym. | TAK | Brak punktów |  |
| 11 | Możliwość wgrania parametrów krwi kontrolnej przy użyciu zewnętrznego nośnika danych | TAK | Brak punktów |  |
| 12 | Termin ważności odczynników z wyłączeniem materiałów kontrolnych minimum 6 m-cy. | TAK | Brak punktów |  |
|  | Parametry oceniane: |  |  |  |
| 1. | W pełni automatyczny tryb pomiaru WBC w przypadku leukopenii za pierwszym oznaczeniem. Odrzuca się wybór trybu manualnego – parametr dotyczy obydwu aparatów |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 2. | Pomiar RET bez konieczności oznaczania CBC na aparacie głównym i zastępczym |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 3 | Liniowość WBC od 0-500 x 10 do 9/L na aparacie głównym i zastępczym |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 4 | Zastosowanie technologii antyagregacyjnej do pomiaru liczby płytek krwi przy obecności przeciwciał EDTA-zależnych w próbce przynajmniej na jednym z aparatów. Dołączyć dokument potwierdzający |  | TAK-5 pkt NIE-0 pkt |  |
| 5 | Możliwość pomiaru szybkości opadu krwinek czerwonych (OB.) metodą porównywalną do metody Westergrena na jednym z aparatów. Dołączyć dokument potwierdzający . |  | TAK-5 pkt NIE-0 pkt |  |