Załącznik nr 2.2a do SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH– zadanie nr 2

Przedmiot zamówienia:

Zadanie 2: Dzierżawa aparatu do alergologii, dostawa odczynników do aparatu do alergologii na okres 24 m-cy

| Wymagane parametry i funkcje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagany parametr / warunek | Warunek graniczny | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy (podać parametry oferowane) |
| I. | PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| Półautomatyczna stacja pipetująca |  |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji-nie starszy niż z 2019 roku | TAK | Brak punktów. |  |
| 2 | Półautomatyczna stacja pipetująca do przeprowadzenia manualnej procedury testów alergicznych typu blot | TAK | Brak punktów. |  |
| 3 | W zestawie grzebienie z uchwytami na testy | TAK | Brak punktów. |  |
| 4 | Możliwość jednoczesnego wykonywania do 36 pasków | TAK | Brak punktów. |  |
| 5 | Funkcja odzyskiwania odczynników poprzez zastosowanie pompy zwrotnej | TAK | Brak punktów. |  |
| 6 | Brak konieczności stosowania materiałów zużywalnych w postaci rynienek na testy | TAK | Brak punktów. |  |
| 7 | Miejsca na odczynniki znakowane kolor-kodami odpowiadającymi kolor-kodom odczynników z zestawu reagentów | TAK | Brak punktów. |  |
| 8 | Aparat posiadający min. 4 głowice dozujące, min. 5 pomp perystaltycznych z opcją instalacji dwóch dodatkowych | TAK | Brak punktów. |  |
| 9 | Dokładność dozowania do 10 % lub mniej | TAK | Brak punktów. |  |
| Skaner do odczytu testów |  |  |  |  |
| 10 | Rok produkcji -nie starszy niż z 2019 roku | TAK | Brak punktów. |  |
| 11 | Komputer z oprogramowaniem interpretującym i drukarką laserową | TAK | Brak punktów. |  |
| 12 | Skaner posiadający certyfikat IVD z możliwością jednoczesnego odczytu do 10 pasków | TAK | Brak punktów. |  |
| 13 | Możliwość automatycznej kalibracji skanera. Karta kalibracyjna w zestawie | TAK | Brak punktów. |  |
| 14 | Oprogramowanie interpretujące w języku polskim | TAK | Brak punktów. |  |
| 15 | Wyniki raportowane w IU/ml oraz przypisane wartości do klas ( 0-6) | TAK | Brak punktów. |  |
| 16 | Wyniki w języku polskim uzyskane bezpośrednio z oprogramowania komputera | TAK | Brak punktów. |  |
| 17 | Wyniki z oprogramowania zawierające m.in. dane pacjenta, informacje o odczytywanym teście, wygląd zeskanowanego paska wraz ze wskazaniem intensywności sygnałów dla poszczególnych alergenów, interpretacje dla poszczególnych alergenów | TAK | Brak punktów. |  |
| 18 | Funkcja zapamiętywania odczytanych pasków – funkcja wyszukiwania pacjentów np. po nazwisku | TAK | Brak punktów. |  |
| 19 | Komunikacja z LIS .Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego na koszt oferenta. Dostawcą LIS jest Prometeusz firmy CloudiMed Sp. z o.o | TAK | Brak punktów. |  |
| Testy do oznaczania profili alergicznych |  |  |  |  |
| 20 | Panele służą do oznaczania stężenia swoistej dla alergenów IgE w surowicy ludzkiej | TAK | Brak punktów. |  |
| 21 | W zestawie zawarte są wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania badania | TAK | Brak punktów. |  |
| 22 | Odczynniki gotowe do użycia : detektor przeciwciał, konjugat, substrat | TAK | Brak punktów. |  |
| 23 | Odczynnik do rozcieńczenia w wodzie destylowanej : bufor płuczący | TAK | Brak punktów. |  |
| 24 | Paski fabrycznie umieszczone w plastikowych rynienkach | TAK | Brak punktów. |  |
| 25 | Rynienki oznaczone kolor-kodami | TAK | Brak punktów. |  |
| 26 | Każdy pasek posiada linię kontrolną wskazującą na prawidłowe wykonanie procedury testu | TAK | Brak punktów. |  |
| 27 | Maksymalna ilość surowicy do badania – 300 ul | TAK | Brak punktów. |  |
| 28 | Możliwość stosowania wraz z testami blokera CCD w panelach, pochodzącego od tego samego producenta co testy alergiczne | TAK | Brak punktów. |  |
| 29 | Czas oznaczenia do 3 godz | TAK | Brak punktów. |  |
| 30 | Stosowanie antyludzkich przeciwciał poliklonalnych lub mieszaniny poliklonalnych i monoklonalnych | TAK | Brak punktów. |  |
| 31 | Termin ważności asortymentu-nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. |  |  |  |
| 32 | Szkolenie z obsługi analizatora potwierdzone imiennym zaświadczeniem | TAK | Brak punktów. |  |
| 33 | Wirówka z wirnikiem horyzontalnym(cztery uzy),na minimum 24 probówki. Wkładki redukcyjne do probówek o średnicy 13 i 16 mm. Wirówka wyposażona w :bezobsługowy silnik indukcyjny, czujnik niewyważenia, automatyczne otwieranie pokrywy, blokadę pokrywy podczas wirowania, awaryjne otwieranie pokrywy, niski poziom hałasu,regulację prędkości,manualne ustawienie promienia wirowania z automatyczną korektą RCF,funkcję programowania. Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1, EN-61010-2-020.Urządzenie posiada certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobu Medycznego. Przegląd, konserwacja i naprawa na koszt oferenta. | TAK | Brak punktów. |  |
| 34 | Wykonawca zapewni udział w kontroli międzynarodowej INSTAND, RANDOX lub LABQUALITY minimum 4 x w roku. | TAK | Brak punktów. |  |
| II | Parametr oceniane |  |  |  |
| 1. | Ilość surowicy potrzebna do oznaczenia -do 300 uL ( dla paneli 30 alergenowych) |  | TAK-20 pkt NIE-0 pkt |  |
| 2. | Wskaźniki reakcji wolnych determinant węglowodanowych ( CCD) na pasku jako CCD mix lub w postaci osobnych prążków CCD1, CCD2, CCD3, w wskazanych panelach |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 3. | Brak konieczności drukowania list roboczych i przyklejania pasów lub umieszczania pasków w specjalnych statywach tzw. ramkach. Cały pasek wkładany bezpośrednio do skanera |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |