Załącznik nr 2.4a do SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – zadanie nr 4

Przedmiot zamówienia:

Dzierżawa analizatora do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych wraz z dostawą podłoży hodowlanych i odczynników na okres 24 m-cy

| Wymagane parametry i funkcji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagany parametr / warunek | Warunek graniczny | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy (podać parametry oferowane) |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| I.1 | ANALIZATOR |  |  |  |
| 1. | Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu | TAK | Brak punktów. |  |
| 2. | Ilość miejsc w aparacie – minimum 120 | TAK | Brak punktów. |  |
| 3. | Analizator kompletny, gotowy do pracy, nie starszy niż z 2020 roku | TAK | Brak punktów. |  |
| 4. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych | TAK | Brak punktów. |  |
| 5. | Komputer do obsługi aparatu z oprogramowaniem w wersji graficznej( minimum rejestracja i wprowadzanie prób-tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd prób- tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu) | TAK | Brak punktów. |  |
| 6. | Podłoża kompletne bez konieczności dodawania substancji wzbogacających dla rutynowo pobieranych objętości krwi zalecanych przez producenta | TAK | Brak punktów. |  |
| 7. | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu | TAK | Brak punktów. |  |
| 8. | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego. Dostawcą LIS jest Prometeusz firmy CloudiMed Sp. z o.o | TAK | Brak punktów. |  |
| 9. | Podłączenie komunikacji po stronie Dostawcy | TAK | Brak punktów. |  |
| 10 | Producent posiada zwalidowaną, zgodną z EUCAST procedurę wykonania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki (RAST-Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing) | TAK | Brak punktów. |  |
| 11 | Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków oraz podłoża bez inhibitora antybiotyków w składzie | TAK | Brak punktów. |  |
| 12 | Dostępne podłoża zwalidowane do hodowli jałowych płynów ustrojowych innych niż krew w warunkach tlenowych i beztlenowych | TAK | Brak punktów. |  |
| 13 | Podłoża do posiewów w butelkach nietłukliwych, wykonanych z tworzywa sztucznego, uniemożliwiającego pobicie w trakcie transportu oraz w trakcie pobierania materiału od pacjenta | TAK | Brak punktów. |  |
| 14 | Zmiana czasu inkubacji pojedynczej próby na życzenie operatora | TAK | Brak punktów. |  |
| 15 | Bezpłatne przeszkolenie personelu z obsługi aparatu poświadczone zaświadczeniem | TAK | Brak punktów. |  |
| 16 | Bezpłatne szkolenia personelu medycznego w zakresie pobierania krwi/płynów ustrojowych na posiew w siedzibie Zamawiającego w zależności od potrzeb. | TAK | Brak punktów. |  |
| 17 | Wymiary analizatora: głębokość aparatu nie większa niż 64 cm, wysokość i szerokość do 100 cm | TAK | Brak punktów. |  |
| 18 | Ze względu na warunki lokalowe, możliwość ustawienia jednego modułu na drugim | TAK | Brak punktów. |  |
| 19 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez Użytkownika a nie przez aparat |  | Brak punktów. |  |
| 20 | Możliwość wyłączenia pojedynczych cel pomiarowych w razie awarii | TAK | Brak punktów. |  |
| 21 | Wizualna , jednoznaczna zmiana zabarwienia czujnika wraz z możliwością oceny wzrostu drobnoustrojów w podłożu preinkubowanym (przed wstawieniem do aparatu) | TAK | Brak punktów. |  |
| 22 | Termin ważności oferowanych podłoży, odczynników -nie krótszy niż 6 m-cy od daty dostawy. |  |  |  |
|  | Parametry oceniane: |  |  |  |
| 1. | Możliwość posiewu małych objętości krwi minimum 0,5 ml, potwierdzona w instrukcji do butelek. Instrukcję w języku polskim dołączyć do oferty. |  | TAK -10 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 2. | Czułość analityczna/próg wykrywalności | Podać CFU/ butelkę | ≤ 6 -5 pkt > 6 -0 pkt |  |
| 3 | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych -potwierdzone instrukcją użytkownika/ metodyką techniczną w języku polskim, dołączoną do oferty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r |  | TAK -15 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 4 | Zwalidowana procedura opóźnionego wkładania podłoży z materiałem przed wstawieniem do aparatu do 24 h. Walidacja potwierdzona w instrukcji używania oferowanych butelek. |  | TAK -10 pkt NIE -0 pkt |  |