Załącznik nr 2.8a do SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – zadanie nr 8

Przedmiot zamówienia:

Zakup odczynników i dzierżawa systemu analitycznego do badania ogólnego moczu i elementów upostaciowanych moczu na okres 24 m-cy.

| Wymagane parametry i funkcji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagany parametr / warunek | Warunek graniczny | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy (podać parametry oferowane) |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| I.1 | Analizator do badania ogólnego moczu i elementów upostaciowanych w moczu |  |  |  |
| 1. | Analizator hybrydowy do pełnej oceny moczu - moduł do analizy pasków oraz moduł do analizy osadu moczu stanowią jeden analizator z zabudowanym refraktometrem do oznaczeń SG. | TAK | Brak punktów. |  |
| 2. | Pomiar parametrów fizykochemicznych w oparciu o zmianę natężenia zabarwienia pola testowego i metodę fotometrii odbiciowej. | TAK | Brak punktów. |  |
| 3. | Pomiar ciężaru właściwego w oparciu o metodę refraktometryczną. Nie dopuszcza się odczytu ciężaru właściwego (SG) wyłącznie z paska testowego. Automatyczny pomiar zabarwienia i przejrzystości próbki. Nie dopuszcza się odczytu wzrokowego. | TAK | Brak punktów. |  |
| 4. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu. Zmętnienie próbki oznaczane metodą nefelometryczną. | TAK | Brak punktów. |  |
| 5. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu. Zmętnienie próbki oznaczane metodą nefelometryczną. | TAK | Brak punktów. |  |
| 6. | Materiał badany: mocz natywny, bez konieczności wstępnego przygotowywania (wirowania poza aparatem, jak również w aparacie). Aspiracja próbki: bezpośrednio z probówki. | TAK | Brak punktów. |  |
| 7. | Pojemność załadunkowa pasków: nie mniejsza niż 200 pasków jednorazowo. | TAK | Brak punktów. |  |
| 8. | Wymagane parametry fizykochemiczne: kolor moczu, mętność moczu, ciężar właściwy, pH, glukoza, białko, krew, urobilinogen, bilirubina, ketony, azotyny, leukocyty, kwas askorbinowy, mikroalbumina, kreatynina, wapń , wskaźnik ACR. | TAK | Brak punktów. |  |
| 9. | Analizator umożliwiający wydawanie wyniku badania osadu moczu jednocześnie w ilości/µl oraz w ilości w LPF/HPF. | TAK | Brak punktów. |  |
| 10. | Objętość aspirowanego moczu umożliwiająca wykonanie badania parametrów fizykochemicznch i elementów upostaciowanych nie większa niż 2 ml. | TAK | Brak punktów. |  |
| 11. | Automatyczne płukanie pipetora po każdej próbce oraz intensywne mycie po próbkach mętnych. | TAK | Brak punktów. |  |
| 12. | Wydajność analizatora: nie mniejsza niż 100 testów/h dla pełnego badania moczu (parametry fizykochemiczne i elementy upostaciowane) | TAK | Brak punktów. |  |
| 13. | Możliwość ręcznej reklasyfikacji zdjęć elementów upostaciowanych moczu oraz edycji parametrów fizykalnych moczu. | TAK | Brak punktów. |  |
| 14. | Możliwość ostatecznej walidacji wyników badania moczu przed wysłaniem do LIS. Dwukierunkowa transmisja danych z laboratoryjnym systemem informatycznym. | TAK | Brak punktów. |  |
| 15 | Automatyczny podajnik z pojemnością na co najmniej 50 próbek z możliwością dostawiania statywów w czasie pracy, bez konieczności wstrzymywania pracy analizatora. | TAK | Brak punktów. |  |
| 16 | Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych, UPS zabezpieczający przed spadkiem napięcia | TAK | Brak punktów. |  |
| 17 | Kontrola jakości parametrów w oparciu o materiały kontrolne na co najmniej dwóch różnych poziomach. | TAK | Brak punktów. |  |
| 18 | Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie pracą przy wykonywaniu badania ogólnego moczu, możliwość sformułowania własnych reguł zarządzania pracą analizatora oraz zarządzania odczynnikami i czynnościami konserwacyjnymi. | TAK | Brak punktów. |  |
| 19 | Pamięć łączna pozwalająca na przechowywanie min. 20 000 wyników. | TAK | Brak punktów. |  |
| 20 | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnej Sieci Informatycznej, modułu kontroli jakości oraz automatyczna transmisja wyników kontroli jakości do StandLab na koszt wykonawcy. Dostawcą LIS jest Prometeusz firmy CloudiMed Sp. z o.o | TAK | Brak punktów. |  |
| 21 | Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego potwierdzone certyfikatem. | TAK | Brak punktów. |  |
| 22 | Termin ważności oferowanego asortymentu -nie krótszy niż 6 m-cy od daty dostawy. | TAK | Brak punktów. |  |
| I.2 | Aparat (czytnik) pasków testowych do moczu-aparat zastępczy |  |  |  |
| 1 | Przenośny analizator półautomatyczny fabrycznie nowy lub używany ( rok produkcji nie wcześniej niż 2021), po kompletnym przeglądzie serwisowym producenta. | TAK | Brak punktów. |  |
| 2 | Analizator pozwalający na oznaczenie następujących parametrów fizykochemicznych moczu: glukoza, ketony, pH, krew, białko, azotyny, ciężar właściwy, bilirubina, leukocyty, urobilinogen, wapń, kreatynina, kwas askorbinowy, mikroalbumina | TAK | Brak punktów. |  |
| 3 | Możliwość zastosowania różnego rodzaju pasków: 10,11,14 parametrowych | TAK | Brak punktów. |  |
| 4 | Zasada pomiaru: fotometria ze współczynnikiem odbicia | TAK | Brak punktów. |  |
| 5 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK | Brak punktów. |  |
| 6 | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych | TAK | Brak punktów. |  |
| 7 | Analizator back-up-uruchamiany w razie awarii analizatora podstawowego Należy zabezpieczyć w paski testowe, kontrole na 2 poziomach, kalibratory, papier termoczuły i inne materiały zużywalne służące do wykonania co najmniej 200 oznaczeń i stale uzupełniać w przypadku zużycia lub upływu terminu ważności . | TAK | Brak punktów. |  |
| II | PARAMETRY OCENIANE: |  |  |  |
| 1. | Ilościowa analiza co najmniej 30 elementów upostaciowanych w osadzie moczu rozpoznawanych przez analizator w oparciu o kolorowe zdjęcia wysokiej jakości 5 megapiksela, przy wielopoziomowym ogniskowaniu w moczu natywnym/niewirowanym. |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 2. | Różnicowanie erytrocytów na co najmniej 10 podtypów z prezentacją histogramów kształtu, rozmiaru i wybarwienia. Preklasyfikacja bakterii na ziarniaki i pałeczki. |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 3 | Analizator używający wyłącznie rozcieńczalnika do oznaczeń oraz płynu myjącego. Bez dodatkowych odczynników, kuwet pomiarowych. |  | TAK-20 pkt NIE-0 pkt |  |