Załącznik 2 do SWZ

##### Nr sprawy NZP.272.78.2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na  dostawę systemu do zaawansowanego mapowania elektroanatomicznego wraz z dwukanałowym stymulatorem programowalnym, okablowaniem EKG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

System do zaawansowanego mapowania elektroanatomicznego wraz z dwukanałowym stymulatorem programowalnym, okablowaniem EKG

| Lp. | Parametr (opis szczegółowy) | Warunki wymagane wpisać: (tak / nie) | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | System do mapowania elektrofizjologicznego |  |  |
| 1 | Producent | Proszę podać |  |
| 2 | Nazwa handlowa | Proszę podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Proszę podać |  |
| 4 | Nr katalogowy | Proszę podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2026 | Proszę podać |  |
| 6 | Sprzęt i oprogramowanie systemu rejestracji parametrów elektrofizjologicznych — obejmujące zaawansowane aplikacje systemowe i kliniczne rejestrowania, analizy, dokumentacji danych klinicznych oraz zdarzeń rejestrowanych podczas badań elektrofizjologicznych pacjentów dorosłych i dzieci. | TAK, podać nazwę systemu |  |
| 7 | Komputer sterujący zgodny z wymaganiami producenta oprogramowania i systemu skonfigurowany do instalacji w Sali zabiegowej ze sterownią , wyposażony w monitory i oprogramowanie: - monitory w Sali badań TFT Widescreen o przekątnej 24” wysokiej rozdzielczości 1920 x 1200 (/x2) lub wyprowadzenie sygnału na duży monitor LDM (Large Display Moniotr) - oprogramowanie elektrofizjologiczne | Tak, podać nazwę wersji oprogramowania elektrofizjologicznego |  |
| 8 | Komputer sterujący rejestracji danych typ Dell Precision T5820 o parametrach technicznych: • procesor INTEL® Xeon 3.6 GHz Turbo • dysk twardy SSD 512 GB • napęd DVD RW, napęd SDHC • MS SQL Server® 2019 • Microsoft Windows 10 (64-bit) • Microsoft Office Professional Plus • dedykowana klawiatura ClearView, mysz komputerowa • zasilacz UPS • moduł transmisji sygnałów video HD Hub w standardzie HDMI/DVI | Tak, podać |  |
| 9 | Drukarka czarno- biała do wydruku zapisów z komputera | Tak |  |
| 10 | Monitory w sterowni typu TFT Widescreen o przekątnej 24”, rozdzielczość 1920 x 1200 (x3): - monitor przebiegów dynamicznych do prezentacji mierzonych wartości - monitor dialogowy i analizy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań elektrofizjologicznych | Tak, podać |  |
| 11 | Cyfrowy wzmacniacz elektrofizjologiczny zapewniający całkowitą liczbę kanałów rejestracji 128 w tym: - 108 kanałów wewnątrzsercowych - 224 wejścia cewnika elektrofizjologicznego - 12 kanałów EKG - 4 kanały ciśnienia inwazyjnego - 4 kanały stymulacji | Tak, podać |  |
| 12 | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, przebiegami sygnałów wewnątrzsercowych IC, przebiegami ciśnień inwazyjnych oraz innymi mierzonymi parametrami, z wyliczonymi wskaźnikami, krzywymi, protokołami badań dla minimum 100 pacjentów | Tak, podać |  |
| 13 | Oprogramowanie systemowe zgodne z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego systemu elektrofizjologicznego wraz z pakietem biurowym obsługującym formaty zapisu pakietu Ms Office zapewniające kompatybilność (odtwarzanie, przeglądanie, edycja) danych zapisów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych z obecnie posiadanego systemu. Nowy Dark mode interfejs użytkownika. | Tak, podać |  |
| 14 | Oprogramowanie elektrofizjologiczne pozwalające na jednoczesny odbiór sygnału, kontrolę parametrów ablacji, zapamiętywanie, przegląd i analizę danych, przegląd wydarzeń co najmniej dla funkcji realizowanych w następującym zakresie: - tryb synchronizacji i wyzwalania tzw. Trigger mode - możliwość grupowania sygnałów EKG i wewnątrzsercowych, - autodetekcja stymulacji, - PPI – post pacing interwał, - filtr adaptacyjny wspomagający redukcję szumów sieci energetycznej - filtr sieciowy o częstotliwości 50 [Hz] i 60 [Hz] dedykowany dla każdego z kanałów wewnątrzsercowych i EKG - filtr sieciowy drugiej, trzeciej i kolejnych harmonicznych dedykowany dla każdego z kanałów wewnątrzsercowych i EKG - okno wyrównywania interwałów z wyzwalaniem: wizualizuje dane wyrównane na wspólnym wzorcu - dwa okna czasu rzeczywistego, pozwalające na korzystanie z trybu wyzwalania lub niezależnej oceny zdarzeń w czasie rzeczywistym - nakładanie sygnału na wcześniej oznakowaną morfologię, z widocznym procentowym poziomem dopasowania - analiza beat-to-beat wyświetlana na sygnale w oknie przebiegów rzeczywistych, wizualizacja długości cyklu - wyświetlanie do 5 okien przeglądowych, określanych w sposób niezależny, w celu identyfikacji typów morfologii - automatyczne pomiary odstępów, automatyczne wykrywanie i wyświetlanie odstępów przewodzenia, w tym: SNRT, ARP, RRP, blok, arytmia, okresy refrakcji - autodetekcja aplikacji RF z generatora ablacji i Cryo-ablacji - przesuw 6 mm/s - 800 mm/s na ekranie czasu rzeczywistego oraz do 1600 mm/s w oknie analizy - monitorowanie ciśnień inwazyjnych i alarmy dźwiękowe ułatwiające rejestrację danych | Tak, podać |  |
| 15 | Algorytmy prezentacji sygnałów zapewniające wyższą jakość prezentacji krzywych, poprawiające wizualizację niskich potencjałów (słabych sygnałów fizjologicznych) - interfejs użytkownika z funkcją definiowania ustawień przebiegów elektrofizjologicznych w zakresie regulacji parametrów: - intensywności / natężenia prezentacji przebiegów EKG, wewnątrzsercowych IC, ciśnień inwazyjnych IBP, - regulacji poziomej i pionowej szerokości wzorca zapisów EKG, IC i fali ciśnień inwazyjnych IBP | Tak, podać |  |
| 16 | Komunikacja z generatorem ablacji i cryo-ablacji – rzeczywista prezentacja numeryczna i czasowa dodatnich i ujemnych temperatur, rejestracja całkowitego czasu ablacji i cryo-ablacji (współpraca z generatorami ablacji znajdującymi się na wyposażeniu pracowni. | Tak, podać |  |
| 17 | Dostęp do protokołów badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów badań tzw. makr postepowania stosowanych podczas zabiegów interwencyjnych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami pracowni elektrofizjologicznej | Tak |  |
| 18 | Automatyczne konfigurowanie stron ekranów pod kątem przeprowadzanych procedur mające na celu szybkie dopasowanie ekranów co najmniej dla badań typu: diagnostyka EP, ablacja klasyczna, ablacja z systemem 3D itp. | Tak |  |
| 19 | Moduł raportów elektrofizjologicznych, dowolnie konfigurowanych wg typu badania, możliwość kreacji szablonów badań, eksport danych w formacji MS Word lub PDF | Tak |  |
| 20 | Zintegrowany system archiwizacji danych w postaci napędu SD do zapisu w trybie rzeczywistym badań i raportów, obsługiwana pojemność nośników danych SDHC od 16GB (nowsze rozwiązanie back-up’u danych w miejsce dotychczasowych nośników DVD | Tak, podać |  |
| 21 | Nowoczesna klawiatura dedykowana do zastosowań w trakcie badań hemodynamicznych i elektrofizjologicznych z możliwością wyboru co najmniej: przycisków z oznaczeniami ciśnień inwazyjnych, przycisków zmiany skali, wzmocnienia i odświeżania ekranu, szybkiego dostępu do pomiarów typu ARP, RRP, SNRT, blok, pomiary interwałów sercowych, Trigger mode, ClearMatch itp. | Tak, podać |  |
| 22 | UPS dla stacji badań elektrofizjologicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/ wyliczonych parametrów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych. UPS zabezpieczający całą część komputerową systemu przed utratą danych w przypadku zaniku napięcia | Tak, podać |  |
| 23 | Interfejs komunikacji importu danych pacjenta typu DICOM MWL | Tak |  |
| 24 | Interfejs eksportu danych i raportów HL7 do systemu szpitalnego (bez zapewnienia usługi podłączenia), wsparcie standardu MLLP (Minimal Lower Layer Protocol) | Tak |  |
| 25 | Okablowanie video w standardzie HDMI i zasilające oraz osprzęt instalacyjny dostosowany do profilu sali zabiegowej i sterowni | Tak |  |
| II | Stymulator elektrofizjologiczny serca |  |  |
| 27 | Producent | Proszę podać |  |
| 28 | Nazwa handlowa | Proszę podać |  |
| 29 | Kraj pochodzenia | Proszę podać |  |
| 30 | Nr katalogowy | Proszę podać |  |
| 31 | Rok produkcji | Proszę podać |  |
| 32 | Stymulator zintegrowany z oferowanym systemem do rejestracji i analizy EKG | Tak, podać |  |
| 33 | Stymulator posiadający co najmniej 2 niezależne kanały stymulacji | Tak, podać |  |
| 34 | Możliwość wyboru stymulacji: stałej, programowanej ze skracanym interwałem, po wyczutym pobudzeniu, z min. 4 skurczami dodatkowymi o programowanych interwałach | Tak, podać |  |
| 35 | Obsługa stymulatora za pomocą osobnego ekranu dotykowego i jednocześnie integracja z systemem elektrofizjologicznym | Tak |  |
| 36 | Możliwość wysyłania impulsu generatora na dowolną parę aktywnych pierścieni elektrod | Tak |  |
| 37 | Ustawienia stymulatora wyświetlane na ekranie monitora/ monitorów i ekranu dotykowego (touchscreen) jednocześnie | TAK |  |
| 38 | Sygnał dźwiękowy impulsów stymulujących dostępny z generatora znajdującego się na sali operacyjnej z możliwością ustawienia głośności | Tak |  |
| 39 | Konfiguracja umożliwiająca kontrolę pracy stymulatora jednocześnie z sali zabiegowej i ze sterowni umożliwiając bezpieczną i ergonomiczną pracę | Tak |  |
| 40 | Współpraca z oferowanym systemem rejestracji elektrofizjologicznej | Tak |  |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Sprzęt musi być w możliwie najwyższej klasie energooszczędności i wykonany z materiałów podlegających recyklingowi | TAK |  |
| II | Warunki gwarancji |  |  |
| 1 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 36) miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu (instalacji i uruchomienia sprzętu). | 36 miesiące -0 pkt. Wydłużenie o 6 m-cy tj. do 42 m-cy gwarancji -20 pkt. Wydłużenie o 12 m-cy tj. do 48 m-cy gwarancji -40 pkt. |  |
| 2 | Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji i serwisu zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu odbioru | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności. | TAK |  |
| 4 | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej Umowy, w interwałach czasowych zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym przy dostawie należy dostarczyć potwierdzenie za zgodność z oryginałem pisma z zaleceniami producenta dot. częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Wykonanie pierwszego przeglądu technicznego liczone od daty odbioru urządzenia, kolejne cyklicznie liczone od daty poprzedniego przeglądu. | TAK |  |
| 5 | Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytych wad produkcyjnych tkwiących w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których dany element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy wolny od wad | TAK |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni. | TAK |  |
| 7 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 2 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Zamawiający wskazuje, iż podmiotem autoryzowanym przez Producenta do świadczenia serwisu gwarancyjnego może być każdy podmiot zatwierdzony przez producenta bez względu na siedzibę tego podmiotu i który posiada zdolność i warunki techniczne do świadczenia usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski na moment rozpoczęcia świadczenia serwisu gwarancyjnego. Wykonawca gwarantuje możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku (nr telefonu ...................................., e-mail ....................................). Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | TAK |  |
| 9 | Dokumentacja dostarczana przy odbiorze sprzętu*: - paszport techniczny - dokument gwarancji sprzętu - instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim oraz skrócona wersja instrukcji w formie elektronicznej. - certyfikat Systemu Zarządzania Jakością UE (MRD) - deklaracje CE - wykaz wyrobów objętych powiadomieniem | TAK |  |
| 10 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru wynosi min. 10 lat. | TAK |  |
| 11 | W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym. | TAK |  |
| 12 | Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla użytkowników przedmiotowego sprzętu (tj. personelu zatrudnionego w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. | TAK |  |
| 14 | Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony na warunkach z pkt 8 na terenie RP i autoryzowany serwis pogwarancyjny świadczony na terenie RP świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu lub na terenie Polski. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. | TAK |  |