## zal_nr_2
Zakup mikroskopu operacyjnego do zabiegów głowy i kręgosłupa
Część A - Formularz asortymentowo cenowy
1. | Cena jednostkowa netto [pln] |  | 0
2. | Podatek VAT (wpisać łączną wartość zastosowanego podatku) |  | 0
3. | Cena brutto za całość zamówienia [pln] |  | 0
4. | Producent i kraj pochodzenia
5. | Rok produkcji oferowanego urządzenia
Część B - Formularz parametrów technicznych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH
L.p. | PARAMETR WYMAGANY | Wymagania minimalne / oceniane | Parametr oferowowany (należy podać TAK lub NIE oraz konkretny parametr w przypadku jeśli parametr zawiera minimalną wielkość parametru wyrażoiną liczbą)
1. | Mikroskop na statywie jezdnym z podstawą z czterema kołami, blokadą nożną centralnego hamulca podstawy niezależną od hamulców elektromagnetycznych mikroskopu. | TAK
2. | Automatyczny system balansowania mikroskopu przy użyciu jednego przycisku. | TAK
3. | Niezależny od automatycznego balansu całego mikroskopu, śródoperacyjny automatyczny balans samej głowicy mikroskopu, uruchamiany na życzenie operatora za pomocą przycisku przy głowicy mikroskopu, dostępny w sterylnym polu operacyjnym w każdym momencie zabiegu. | TAK - 3 pkt. / Nie - 0pkt.
4. | Duży zasięg mikroskopu min. 1920mm od osi statywu do osi głowicy i regulacja wysokości obiektywu płynna w zakresie min. 440-1780mm od podłogi, gwarantująca komfortową pracę w dużych odległościach oraz w pozycji stojącej z mikroskopem nad głową. | TAK
5. | Szeroka baza stereoskopowa dla optymalnego widzenia przestrzennego wynosząca min. 22mm | > 23mm - 3 pkt. / ≤ 23 - 0 pkt.
6. | Dwa niezależne różne tory optyczne dla lewego i prawego oka: jeden odpowiedzialny za głębię obrazu, drugi za ostrość | TAK - 3 pkt. / NIE - 0 pkt.
7. | Zmotoryzowane powiększenie, z możliwością regulacji z przycisku na rękojeści mikroskopu, regulacji ręcznej pokrętłem na głowicy mikroskopu z pola sterylnego. | TAK
8. | Odległość robocza regulowana elektromotorycznie w zakresie min. 225mm – 600mm, realizowana jednym obiektywem z możliwością regulacji z przycisku na rękojeści mikroskopu, a w razie awarii regulacji ręcznej pokrętłem na głowicy mikroskopu z pola sterylnego. | TAK
9. | Tubus operatora głównego i asystenta bocznego binokularowy, uchylny w zakresie min. 30-150° z okularami min. 10x, z płynną regulacją rozstawu źrenic, dwoma pokrętłami na bokach tubusu, regulacja ze skalą, korekcja okularów min. ±5D. | TAK
10. | Tubus asystenta face-to-face binokularowy, uchylny w zakresie min. 0-180° z okularami min. 10x, z płynną regulacją rozstawu źrenic - regulacja ze skalą, korekcja okularów co najmniej ±5D. | TAK
11. | Niezależna od ostrości głównego operatora precyzyjna regulacja ostrości dla asysty face-to-face, realizowana pokrętłem na głowicy mikroskopu w strefie sterylnej, niezależna od ustawień ostrości okularów tubusów i ostrości kamery. | TAK - 3 pkt. / NIE - 0 pkt.
12. | Obrót ramienia z tubusem asystenta bocznego oraz ustawienie kierunku wchodzenia obrazu w okularze asystenta bocznego bez dźwigni blokujących/zwalniających ruch. | TAK
13. | Dwie wiązki laserowe wspomagające ustawienie punktu ostrości - funkcja ich wyłączenia. | TAK
14. | Funkcja automatycznej regulacji natężenia światła mikroskopu w celu zmniejszenia ryzyka wysuszania operowanych tkanek w zależności od ogniskowej i powiększenia mikroskopu. | TAK
15. | Wbudowany w głowicy mikroskopu aktywny luksometr mierzący aktualne natężenie światła na wyjściu z optyki, dostosowujący poziom oświetlenia względem zużycia światłowodu oraz stanu zużycia lampy. | TAK - 3 pkt. / NIE - 0 pkt.
16. | Oświetlenie ksenonowe główne i zapasowe o mocy min. 300W każde | ≥ 350W - 3 pkt. / < 350W - 0 pkt.
17. | Automatyczne przełączenie żarników w trakcie zabiegu w przypadku przepalenia jednego; żarniki na niezależnych od siebie zasilaczach | TAK
18. | Szybka całkowita wymiana modułów światła – żarnika i radiatora - bez użycia narzędzi | TAK
19. | Elektromotoryczny system kątowy przesuwu XY umożliwiający precyzyjną zmianę położenia głowicy mikroskopu bez konieczności zwalniania hamulców statywu, system z inteligentną regulacją prędkości przesuwu w zależności od bieżącego powiększenia - sterowany joystickami z rękojeści. | TAK
20. | Wbudowana przesłona światła do pracy w głębokich kanałach - przesłona automatyczna oraz ręczna pokrętłem na głowicy mikroskopu z blokadą stałej średnicy i przyciskiem szybkiego resetu do ustawień automatycznych | TAK
21. | Mikroskop wyposażony w kamerę wysokiej rozdzielczości przynajmniej 1CMOS FullHD zintegrowaną we wspólnej obudowie mikroskopu, ze skalowaniem obrazu do jakości 4K | TAK
22. | Łącznie min. 4 niezależne głowice kamer wbudowane w głowicy mikroskopu: po dwie do światła białego oraz do fluorescencji; do obrazowania w 2D i 3D | TAK - 2 pkt. / NIE - 0 pkt.
23. | Mikroskop wyposażony w automatyczną funkcję ustawiania ostrości typu autofocus; funkcja aktywowana przy każdorazowym ruchu głowicy mikroskopu oraz dodatkowo z przycisku na życzenie operatora, z możliwością wyłączenia funkcji i powrotu do ustawień manualnych ogniskowej w każdej chwili podczas zabiegu. | TAK
24. | System autofocus oparty na analizie video obrazu – system uśredniający ostrość obrazu na określonym obszarze centrum pola operacyjnego | TAK, system oparty o analizę video - 3 pkt. NIE, system inny - 0 pkt.
25. | Mikroskop wyposażony w monitor medyczny min. 32" 4K 3D - zintegrowany z podstawą mikroskopu, zamontowany na obrotowym ramieniu. Ramię obrotowe w czterech kierunkach i uchylne, długość min. 70cm. | TAK
26. | Mikroskop wyposażony w dotykowy kolorowy ekran sterujący wbudowany w statywie mikroskopu do regulacji ustawień mikroskopu i podglądu bieżącego obrazu video jednocześnie. | TAK - 2 pkt. / NIE - 0 pkt.
27. | Niezależne od monitorów głównych i sterujących, dodatkowy wyświetlacz mikroskopu wbudowany w głowicy mikroskopu, informujący operatora w strefie sterylnej o poziomie powiększenia i aktualnej ogniskowej. | TAK - 3 pkt. / NIE - 0 pkt.
28. | Mikroskop wyposażony w medyczny system rejestrujący i dokumentujący min. Full HD 2D i 3D do wyboru, który zapisuje filmy wideo i zdjęcia w wysokiej rozdzielczości min. 1080p dla wszystkich modułów pracy mikroskopu, przynajmniej dla światła białego i wbudowanych modułów fluorescencji; wbudowany dysk twardy min. 2 TB. | TAK
29. | Wbudowany moduł fluorescencji śródoperacyjnej do zabiegów onkologicznych z wykorzystaniem czynnika gliolan 5-ALA do obrazowania w świetle 400 mm. | TAK
30. | Wbudowany moduł fluorescencji śródoperacyjnej do zabiegów onkologicznych z wykorzystaniem czynnika gliolan 5-ALA do obrazowania w świetle 400nm rzucany do światła rzeczywistego z pełną widocznością instrumentarium i szczegółami anatomii pola operacyjnego, obraz 3D | TAK - 3 pkt. / NIE - 0 pkt.
31. | Wbudowany moduł fluorescencji śródoperacyjnej do zabiegów onkologicznych z wykorzystaniem czynnika gliolan 5-ALA do obrazowania w świetle 400nm z podbiciem świecenia tylko resztkowych zmian onkologicznych z zaciemnieniem tkanek zdrowych | TAK - 2 pkt. / NIE - 0 pkt.
32. | Obrazowanie zmian onkologicznych z wykorzystaniem czynnika 5-ALA na monitorze z możliwością wyświetlania obrazowania w świetle ultrafioletowym i rzeczywistym jednocześnie – obraz na monitorze dzielony na pół z wyborem dowolnych obrazów z pkt. 29, 30 i 31. | TAK - 2 pkt. / NIE - 0 pkt.
33. | Wbudowany moduł fluorescencji śródoperacyjnej do zabiegów onkologicznych z wykorzystaniem czynnika fluoresceiny sodowej do obrazowania w świetle 560nm | TAK
34. | Wbudowany moduł fluorescencji śródoperacyjnej do wizualizacji przepływów naczyniowych z wykorzystaniem czynnika zieleni indocyjaninowej ICG do obrazowania w podczerwieni w świetle 800nm. | TAK
35. | Wbudowany moduł fluorescencji śródoperacyjnej do wizualizacji przepływów naczyniowych z wykorzystaniem czynnika zieleni indocyjaninowej ICG do obrazowania w świetle białym/rzeczywistym z zachowaniem 3D obrazu na monitorze, z pełną widocznością narzędzi i możliwością operowania w polu w trakcie wizualizowanego przepływu naczyniowego. Obraz fluorescencyjny bez opóźnień; obrazowanie i archiwizacja fluorescencji przepływów naczyniowych pojedynczo: w podczerwieni lub w świetle białym oraz równoczasowo dla porównania – dwa obrazy na jednym ekranie w czasie rzeczywistym. Odtwarzanie w pętli dowolnych nagranych przepływów, do wyboru przez operatora z pozycji przycisku rękojeści mikroskopu. | TAK - 2 pkt. / NIE - 0 pkt.
36. | Moduł integracji mikroskopu z systemem nawigacji śródoperacyjnej BrainLab posiadanej przez Zamawiającego – na wyposażeniu niezbędne: oprogramowanie, adaptery, lokalizatory i przewody łączące urządzenia. Integracja minimum: wzajemna wymiana obrazów video, wrzucanie obrazów i obrysów z nawigacji na monitor mikroskopu, śledzenie ogniskowej mikroskopu i wizualizacja osi patrzenia mikroskopu na systemie nawigacji. | TAK
37. | Mikroskop dostosowany do pracy w trybie egzoskopu – obserwowanie obrazu i operowanie na monitorze mikroskopu: - na wyposażeniu mikroskopu min. 10 szt. okularów 3D, - możliwy w każdym momencie zabiegu powrót do pracy optycznej mikroskopu i patrzenia w tubusy i okulary mikroskopu. | TAK
38. | Pokrowiec przeciw kurzowi głowicy mikroskopu i monitora | TAK
39. | Mikroskop wyposażony w system odsysania powietrza z osłon mikroskopu – system bez elektronicznych zabezpieczeń uruchamiających funkcję, działający z każdym rodzajem i typem obłożenia, uruchamiany przyciskiem.
40. | Mikroskop pokryty farbą antybakteryjną z nanocząsteczkami srebra – min. elementy malowane głowicy i ramion statywu. | TAK - 3 pkt. / NIE - 0 pkt.
41. | Na wyposażeniu mikroskopu: a)sterylne osłony mikroskopu do zabiegów – min. 40szt., b) fotel elektrycznie sterowany -1szt. : - dowolnie wielopłaszczyznowe regulowane podłokietniki przez chirurga w strefie czystej bez pomocy osoby drugiej, - zawiasy kulowe – obrót podłokietników z dowolnym nachyleniem i wysunięciem do przodu, - fotel metalowo-skórzany (kolor do wyboru z palety producenta), - regulacja nachylenia siedziska i oparcia, - dwa akumulatory i ładowarka – baterie wymieniane jednym przyciskiem, - 4 pamięci ustawień wysokości siedziska do zaprogramowania – zakres min. 560-830mm, - możliwe doposażenie o platformy jezdne pod nogi do położenia sterowników nożnych innych urządzeń – możliwe dwie przykręcane podstawy nożne, - blokada centralna kółek jezdnych jednym przyciskiem nożnym. | TAK