## Parametry techniczne
Załącznik nr 2.1 -Parametry techniczne Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatorów. Numer sprawy: DZPU.2632.17.2026
Nazwa i adres Wykonawcy (podać): …..................................
PARAMETRY TECHNICZNE
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I | ODCZYNNIKI DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGI TRANSFUZJOLOGICZNEJ PRZY UŻYCIU W PEŁNI AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA
1 | Badanie grupy krwi na kartach metodą mikrokolumnową (anty-A, anty-B oraz anty-D (dwoma różnymi klonami w tym jeden nie wykrywający kategorii DVI)); izoaglutynin grupowych na krwinkach A1,B). Mikrokolumny wypełnione odczynnikami. | TAK podać nazwy kolonów
2 | Oznaczanie grupy krwi noworodka z użyciem dwóch serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B oraz anty-D (każdy z różnych klonów o innej swoistości) - mikrometodą kolumnową. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami. Podać nazwy zastosowanych klonów. | TAK podać nazwy kolonów
3 | Grupy krwi układu AB0 z użyciem dwóch serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-D z różnych klonów komórkowych do manualnego systemu "back-up" | TAK podać nazwy kolonów
4 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych włączając Cw. Mikrokolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną oraz monowalentną. | TAK
5 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy. | TAK
6 | Oznaczanie skróconych grup krwi i czynnika Rh pacjentów (anty-A, anty-B, anty-DVI (-)) oraz dawców i noworodka (anty-A, anty-B, anty-DVI (wykrywający kategorię DVI). Mikrokolumny wypełnione odczynnikami. | TAK podać nazwy kolonów
7 | Badanie – bezpośredni test antyglobulinowy w zakresie anty-IgA, anty-IgG, anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d na jednej karcie oraz w PTA. Karta fabrycznie wypełniona odczynnikami. | TAK
8 | Wymagane są karty i odczynniki do identyfikacji przeciwciał z użyciem panelu min. 10 krwinkowego w PTA-LISS oraz teście enzymatycznym. | TAK podać fenotypy krwinek panelowych
9 | Wymagane jest oznaczanie fenotypu Rh (np. C, Cw, c, E, e, K) – odczynniki monoklonalne naniesione na kolumienki przez producenta | TAK
10 | Wymagane są odczynniki do diagnostyki nocnej napadowej hemoglobinurii | TAK
11 | Mikrokarty wypełnione podłożem separującym nieprzelewającym się | TAK
12 | Odczynniki – gotowe do użycia. | TAK
13 | Surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta | TAK
14 | Krwinki wzorcowe do identyfikacji i wykrywania przeciwciał gotowe do użycia (do testu enzymatycznego już papainowane), zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej. | TAK
15 | Krwinki wzorcowe zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań. | TAK
16 | Termin ważności odczynników – minimum 3 miesiące, za wyjątkiem krwinek wzorcowych. | TAK podać termin ważności zaoferowanych odczynników
17 | Termin ważności krwinek wzorcowych – 5 tygodni od daty dostawy. | TAK
18 | Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu, transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st. C – ( protokół kontroli temperatury przy każdej dostawie). | TAK
19 | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności. | TAK
20 | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu/dwa różne klony/ w języku polskim. | TAK
21 | Temperatura przechowywania wszystkich kart do badań rutynowych – pokojowa (18-25st.C). Dopuszcza się przechowywanie w temp. 2-8 st C kart do wykrywania antygenów grupowych Le, Jk, MNS | TAK
22 | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów przy każdej dostawie. | TAK
23 | Odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów z innych układów grupowych, Le, MNS, Jk - naniesione na kolumny przez producenta. | TAK
24 | Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1%. | TAK
25 | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu, zawierający przeciwciała zarówno anty-D (≤0,05 IU/ml), jak i anty-Fya. | TAK
26 | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona międzynarodowym certyfikatem. 4 razy w roku - zestaw rozszerzony z próbą zgodności | TAK - podać
27 | Kalkulacja powinna obejmować wszystkie materiały zużywalne (końcówki do systemu manualnego) i odczynniki dodatkowe (LISS, enzym proteolityczny, roztwory niezbędne do pracy automatu) oraz krwinki firmowe gotowe do użycia (do oznaczania izoaglutynin grupowych, do badania przeglądowego przeciwciał – papainowane i zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej). | TAK
28 | Wszystkie mikrokarty, odczynniki krwinkowe i sprzęt od jednego producenta (za wyjątkiem kontroli międzynarodowej, sprzętu komputerowego i płynów eksploatacyjnych analizatora). | TAK
II | WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA BADAŃ ZAKRESU IMMUNOLOGI TRANSFUZJOLOGICZNEJ - DZIERŻAWA SPRZĘTU (APARATURY)
29 | W pełni automatyczne analizatory identyczne w ilości 2 szt. | TAK
29.1 | Nazwa handlowa dwóch analizatorów (model / typ) | TAK - podać
29.2 | Nazwa producenta dwóch analizatorów | TAK - podać
29.3 | Kraj pochodzenia dwóch analizatorów | TAK - podać
29.4 | Analizator główny fabrycznie nowy - min. 2025 r. nie powystawowy | TAK - podać
29.5 | Analizator zapasowy nowy lub używany - min. 2020 rok | TAK - podać
29.6 | Dwa identyczne w pełni automatyczne analizatory z oprogramowaniem zarządzającym z menu własnym w języku polskim - główny oraz zapasowy pracujące na tych samych odczynnikach (bez względu na sposób konfekcjonowania) drukarka laserowa – 1 szt. czytnik kodów kreskowych - 1 szt. drukarka kodów kreskowych - 1 szt. UPS - 1 szt. oraz system manualny back-up w postaci: - wirówka do mikrokart i probówek z dotykowym wyświetlaczem - 1 szt. - Inkubator na 24 mikrokarty - 1 szt. - Wirówka na 12 mikrokart - 1 szt. - Dozownik do odczynników dodatkowych (LISS, enzym proteolityczny); dozowanie od 0,5 do 1 ml) - nowe 2 szt. - Pipeta manualna - 2 szt. - nowe | TAK
29.7 | Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył 2 wirówki do odwirowywania próbek o parametrach: | TAK
29.8 | pierwsza: głowica na 12 probówek o wymiarach 10x75 mm lub 12x75 mm; monitorowana przez mikroprocesor; pamięć min. do 10 różnych programów; nowa | TAK - podać
29.9 | druga: głowica horyzontalna (uchylna) min. na 16 probówek (średnica do 16,5 mm), regulacja czasu i prędkości wirowania, silnik indukcyjny; nowa lub używana | TAK - podać
III | PARAMETRY GRANICZNE SPRZĘTU I OPIS ANALIZATORÓW, o których mowa w pkt II.
30 | Automatyczne analizatory wykonujące całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Analizatory przystosowane do pracy ciągłej 24h/dobę 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania. Karty wypełnione podłożem separującym nieprzelewającym się. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. | TAK
31 | Automatyczne analizatory pracujące w trybie wolnego dostępu radom access, z optyczną detekcją zakorkowanych probówek oraz skrzepów, z możliwością wstawiania różnych probówek do jednego statywu, z możliwością przechowywania na pokładzie analizatora krwinek wzorcowych min. 7 dni, o wydajności min. 30 grup z bad. przeciwciał odpornościowych każdy, z koszem na karty, pojemniki po odczynnikach, pojedyncze dziurkowanie kolumn na karcie, automatyczne mianowanie przeciwciał. | TAK
32 | Analizatory z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych; pracujące w trybie wolnego dostępu (random access). | TAK - podać
33 | Automatyczne analizatory muszą wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny fabrycznie wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): | TAK
33.1 | grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon); | TAK
33.2 | przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1,B; | TAK
33.3 | badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) oraz możliwość wykonania tego badania w teście enzymatycznym przy użyciu krwinek wzorcowych (papainowanych); | TAK
33.4 | badanie grupy krwi noworodka anty-A, anty-B, anty-D, anty-D, ctl, BTA; | TAK
33.5 | potwierdzenie grupy krwi noworodka z odczynnikami z innych klonów anty-A, anty-B, anty-D+ | TAK
33.6 | potwierdzenie grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców. Inne klony anty-A i anty B niż w pkt a); | TAK
33.7 | badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie; | TAK
33.8 | badanie próby zgodności w środowisku enzymatycznym w pełni automatycznie; | TAK
33.9 | identyfikacja przeciwciał na panelu min. 10 krwinkowym w PTA oraz testem enzymatycznym | TAK
33.10 | bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d na jednej karcie oraz w PTA oraz IgG-C3d- ctl-IgG-C3d-ctl; | TAK
33.11 | oznaczanie fenotypu Rh (np.C,c,E,e, K, Cw); | TAK
33.12 | autokontrola w teście PTA-LISS oraz w teście enzymatycznym w sposób w pełni automatyczny (wykonywana w identycznych warunkach enzymatycznych i środowisku LISS w przypadku pozytywnych wyników w badaniu przeglądowym przeciwciał). | TAK
34 | Zapewnienie manualnego systemu back-up (system manualny) pracującego na takich samych odczynnikach. | TAK
35 | Analizatory otwierają pojedyncze mikrokolumny dedykowanym do tego dziurkaczem. | TAK
36 | Możliwość załadowania na pokład głównego analizatora min. 50 probówek z materiałem badanym, min. 160 kart i min. 24 odczynników dodatkowych. | TAK podać zaoferowane parametry
37 | Wydajność każdego analizatora - min. 30 grup z badaniem przeciwciał odpornościowych. | TAK podać zaoferowane parametry
38 | Analizatory pracują na probówkach o średnicy 12-16 mm umieszczonych w jednym statywie; możliwość umieszczania różnych probówek w jednym statywie (np. okrągłodennych i tłoczkowych). | TAK
39 | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. | TAK
40 | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych. | TAK
41 | Automatyczne analizatory zgłaszające stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. | TAK
42 | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznych analizatorów (wirówki: kontrola prędkości wirowania; inkubatora: temperatura inkubacji; systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników. | TAK
43 | Analizatory zaopatrzone w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia – UPS. | TAK
44 | Przygotowanie roboczej zawiesiny krwinek czerwonych w jednorazowych probówkach wypełnionych odczynnikiem LISS - zabezpieczenie przed kontaminacją. | TAK
45 | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. | TAK
46 | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny łącznie z kielichem reakcyjnym) w postaci kolorowych zdjęć i możliwością powiększania pojedynczych mikrokolumn. | TAK
47 | Zapewnienie pełnego automatycznego i manualnego back-up (system manualny) pracującego na takich samych odczynnikach. Sprzęt fabrycznie nowy lub używany. | TAK - podać
48 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń. | TAK
49 | Analizatory wyposażone w funkcję optycznego wykrywania standardowo wykorzystywanych w laboratorium zakorkowanych probówek oraz innych odczynników na etapie ich identyfikacji wykluczając bezpośredni kontakt igły analizatora z korkiem oraz automatyczne rozpoznanie przez analizatory skrzepów. | TAK
50 | Możliwość ciągłego doładowywania probówek, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora. | TAK
51 | Wymiana igły w analizatorach przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu- analizatory wyposażone w automatyczną stację umożliwiającą autokalibrację igieł. | TAK
52 | Analizatory z oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację badań wykonanych manualnie. | TAK
53 | Zdalna diagnostyka systemu automatycznych analizatorów. | TAK
54 | Wykonawca na własny koszt podłączy oferowane analizatory do posiadanego przez zamawiającego systemu Eskulap. | TAK
55 | Automatyczne usuwanie bez ingerencji operatora zużytych kart, pojemników po odczynnikach przez analizatory co wyklucza kontakt operatora z materiałem potencjalnie zakaźnym. | TAK
56 | Oprogramowanie do zarządzania analizatorami zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania pracownią serologii i bankiem krwi Zamawiającego (Eskulap) spełniające następujące kryteria: - wspólna baza danych dla dwóch analizatorów, - wspólna lista robocza dla dwóch analizatorów, - analizatory połączone serwerem w trybie query, - wspólna historia wszystkich pacjentów oraz wszystkich badań dla danego pacjenta dla dwóch analizatorów, - wspólna konfiguracja testów dla dwóch analizatorów, - pełny podgląd na historię toczonych jednostek, - wspólna statystyka wykonywanych testów na urządzeniach z podziałem na analizatory, testy anulowane, wykonane i QC, - jedno dwukierunkowe podłączenie do LIS niezależnie od ilości urządzeń, - zarządzanie kontrolą jakości dla wszystkich analizatorów, - dodatkowy serwer z macierzą RAID i zasilaniem awaryjnym. Możliwość konfiguracji serwera backup. | TAK
57 | Instalacja i uruchomienie aparatury, serwis, przeglądy techniczne (nie rzadziej niż jeden raz w roku) zgodnie z warunkami producenta aparatury oraz minimum dwa szkolenia personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi, na koszt Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego. W ramach złożonej oferty wykonawca na koszt własny zapewnia pełny autoryzowany serwis analizatorów, oprogramowania i zestawu manualnego wraz ze wszelkimi aktualizacjami, wymianami podzespołów i części, kosztami dojazdu i pobytu; Pełen serwis systemu back-up w ramach umowy na koszt wykonawcy. | TAK
IV | INNE
58 | Dane serwisu (tel., email): | TAK - podać
59 | WARTOŚĆ BRUTTO PRZEDMIOTU DZIERŻAWY (nie jest to wartość czynszu dzierżawy) należy podać na potrzeby inwentaryzacji u Zamawiającego. | TAK - podać
UWAGA: W przypadku braku przypisanej wartości brutto przedmiotu dzierżawy na etapie składania oferty, Wykonawca zobligowany będzie do ich uzupełnienia po podpisaniu umowy.
elektroniczny podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy