Załącznik nr 2.1 do SWZ

postępowanie SZP/243-137/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 1

I. Nazwa urządzenia: Zasilacz programowalny DC / obciążenie programowalne DC, stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE.

II. Krótki opis urządzenia: Urządzenie laboratoryjno-badawcze pełniące funkcję zasilacza regeneracyjnego programowalnego DC wraz z oprogramowaniem funkcja symulatora: paneli fotowoltaicznych (PV), baterii (różnych typów), ogniw paliwowych, programowalnego obciążenia DC oraz tester baterii.

III. Kod CPV: 31600000-2

IV. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Zasilacz programowalny DC / obciążenie programowalne DC, stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE (szt. 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| Lp. | Wymagania zamawiającego | Oferowany parametr |
|  |  | Wypełnia Wykonawca |
| 1. | Urządzenie powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI: - programowalny, dwukierunkowy (regeneracyjny) zasilacz DC oraz elektroniczne obciążenie DC w jednym urządzeniu (praca źródło/obciążenie przy dodatnim napięciu wyjściowym) z możliwością zwrotu energii do sieci zasilającej AC; - urządzenie przystosowane do zabudowy w szafie typu rack w formacie maks. 3U (dopuszcza się maks. 6U, jeżeli wynika to z konstrukcji urządzenia lub zintegrowanego osprzętu zabezpieczającego); - urządzenie musi umożliwiać pracę autonomiczną oraz pracę równoległą (Master/Slave) co najmniej dwóch jednostek w celu zwiększenia mocy wyjściowej zestawu do minimum 36 kW - urządzenie musi być kompatybilne funkcjonalnie i komunikacyjnie z posiadanym przez Zamawiającego systemem zasilania regeneracyjnego o mocy 18 kW, napięciu maksymalnym 1500 V oraz prądzie maksymalnym 40 A - serią produktów IT6000B Regenerative Power System (5~144kW…2MW) producenta ITECH ELECTRONIC CO., LTD; - praca równoległa musi zapewniać: synchronizację, równomierny podział prądu oraz spójność funkcji (tryby źródła/obciążenia, listy, przebiegi), przy komunikacji między jednostkami realizowanej za pomocą interfejsu odpornego na zakłócenia EMC (np. łącze optyczne lub rozwiązanie równoważne); - sterowanie stały prąd/stałe napięcie (nastawiany priorytet), szybkie przełączanie trybu źródło/obciążenie bez istotnych przeregulowań; - wbudowane generatory przebiegów i sekwencji testowych (LIST/STEP/ PULSE/ARB lub równoważne) z możliwością importu/eksportu profili; - możliwość zadawania progów zabezpieczeń (co najmniej: OVP, OCP, OPP, OTP, UVP) oraz rejestracja zdarzeń zabezpieczeń (event log). - Wymagane parametry techniczne A. PARAMETRY PODSTAWOWE dotyczące układu zasilania, bezpieczeństwa oraz wyposażenie montażowego: - urządzenie zgodne z dyrektywami UE i oznaczenie CE (co najmniej: 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMC, 2011/65/EU RoHS); - zgodność z normami bezpieczeństwa i EMC dla aparatury pomiarowej/ laboratoryjnej, co najmniej: EN/IEC 61010-1 oraz EN/IEC 61326-1 (lub równoważne); izolacja galwaniczna wyjścia DC względem masy; - możliwość pracy w zakresie temperatur otoczenia co najmniej 0–50 °C; - masa urządzenia dostosowana do montażu w standardowej obudowie technologicznej typu rack 19″, o łącznej wysokości instalacyjnej 15U; - urządzenie przystosowane do montażu w standardowej obudowie technologicznej typu rack 19″, o łącznej wysokości instalacyjnej 15U; - w zestawie z urządzeniem standardowa obudowa technologiczna typu rack 19″ w formacie U w rozmiarze co najmniej 15U, - standardowa obudowa typu rack 19″, wyposażona w 4 kółka, w tym co najmniej dwa z hamulcem, - obudowa technologiczna typu rack 19″ wyposażony w przycisk bezpieczeństwa (tzw. grzybek bezpieczeństwa) z możliwością podłączenia przewodów do zewnętrznego wyzwalacza aparatu zabezpieczającego złącze zasilające lub zintegrowany w regale aparat wyłączający zasilanie urządzenia B. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WEJŚCIA AC – przyłącze zasilające - zasilanie trójfazowe AC 3 × 400 V ±10%, 50/60 Hz; dopuszczalny zakres częstotliwości nie węższy niż 47–53 Hz; - współczynnik mocy (PF) ≥ 0,95 dla pełnego obciążenia. - zdolność zwrotu energii do sieci zasilającej w pełnym zakresie mocy. - sprawność energetyczna w trybie pracy regeneracyjnej nie mniejsza niż 90%; - zabezpieczenie wejścia przed przeciążeniem i przepięciem, ochrona przed zanikiem faz oraz funkcja automatycznego odłączenia zasilania w przypadku przegrzania; - chłodzenie z kontrolą temperatury wewnętrznej urządzenia; - złącze uziemiające oraz system soft-startu ograniczający prąd rozruchowy. C. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WYJŚCIA DC w trybie ZASILACZA DWUKIERUNKOWEGO DC (źródło regeneracyjne DC ze zwrotem energii do sieci zasilającej AC) - minimalny zakres regulacji napięcia wyjściowego: 0 – 1500 V DC; - minimalny zakres regulacji prądu wyjściowego: 0 ± 40 A DC (dodatni i ujemny kierunek przepływu energii); - moc wyjściowa (źródło/ujście): nie mniejsza niż ±18 kW (ciągła) dla pojedynczej jednostki; - realizacja następujących trybów pracy: CC – stały prąd (Constant Current), CV – stałe napięcie (Constant Voltage), CP – stała moc (Constant Power), CR – stała rezystancja (Constant Resistance), oraz tryby łączone: CC+CV, CP+CV, CC+CR; - tryby regulacji co najmniej: CV, CC oraz symulacja charakterystyk źródeł DC (bateria, ogniwo paliwowe, PV) i możliwość nastawy impedancji/rezystancji wyjściowej; - stabilizacja od zmian napięcia sieci oraz obciążenia; - minimalna rozdzielczość nastaw napięcia i prądu: 1 mV / 1 mA; - czas odpowiedzi na rozkaz / zmianę nastawy: nie więcej niż 2 ms; - możliwość kreowania własnej charakterystyki zmienności obciążenia z panelu sterowania ekranu urządzenia; D. FUNKCJA REJESTRACJI i OBSERWACJI POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH na wyjściu: - wbudowany system pomiarowy i rejestracyjny, umożliwiający akwizycję danych napięcia, prądu, mocy oraz parametrów pomocniczych w czasie rzeczywistym, bez konieczności stosowania zewnętrznych przyrządów pomiarowych, - zakres mierzonych parametrów co najmniej: napięcie DC, prąd DC, moc czynna, moc pozorna, energia pobrana i oddana, współczynnik mocy (dla pracy regeneracyjnej), tętnienia napięcia i prądu, sprawność, temperatura, - wewnętrzna akwizycji danych pomiarowych: nie rzadziej niż co 200 ms, - rejestracja danych powinna być możliwa lokalnie (w pamięci urządzenia) oraz zdalnie poprzez interfejsy LAN/USB z zapisem do plików w formatach CSV / TXT, - urządzenie musi umożliwiać eksport danych pomiarowych i profili czasowych do komputera w celu dalszej analizy, - funkcja automatycznego raportowania zdarzeń (log błędów, przeciążeń, stanów zabezpieczeń) oraz zapisywać te informacje w pamięci wewnętrznej. - urządzenie musi być wyposażone w zintegrowany panel sterowania lokalnego, umożliwiający pełną obsługę podstawowych funkcji bez konieczności podłączania komputera PC. - wyświetlacz graficzny (LCD lub TFT) na obudowie urządzenia, o przekątnej umożliwiającej czytelną prezentację parametrów pracy (min. 4″), przystosowany do pracy w warunkach laboratoryjnych. Oprogramowanie - oprogramowanie powinno umożliwiać: rejestrację wielokanałową napięcia, prądu, mocy i stanu urządzenia, tworzenie i import profili testowych, wizualizację i porównywanie testów, zapis raportów z testów (ładowanie, rozładowanie, cykle pracy). - oprogramowanie powinno umożliwiać pracę w trybie online (sterowanie i obserwacja w czasie rzeczywistym) oraz offline (analiza danych zapisanych). - dedykowane oprogramowanie sterujące umożliwiające konfigurację i obsługę urządzenia z poziomu komputera PC. - Oprogramowanie z funkcją emulacji źródeł napięcia stałego (DC), w tym: - symulator paneli fotowoltaicznych (PV), - symulator / tester baterii i akumulatorów, - emulacja innych źródeł DC (np. ogniw paliwowych). - możliwość kreowania własnej charakterystyki zmienności obciążenia oraz źródła, w szczególności: definiowanie charakterystyk U–I oraz P–U, programowanie profili czasowych zmian napięcia, prądu i mocy, realizacja automatycznych scenariuszy testowych. - oprogramowanie z funkcją symulacji pracy baterii, obejmujące co najmniej: - tryby ładowania i rozładowania, - modelowanie stanu naładowania (SOC), - definiowanie ograniczeń napięciowych, prądowych i mocy. - wizualizacja parametrów pracy w czasie rzeczywistym, w tym: - napięcia, prądu i mocy, - przebiegów czasowych, - stanów pracy i zabezpieczeń. - Rejestracja i zapis danych pomiarowych z pomocą oprogramowania - eksport danych do popularnych formatów plików (np. CSV). - brak ograniczeń licencyjnych uniemożliwiających wykorzystanie oprogramowania w celach dydaktycznych i badawczych. E. INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE: - urządzenie wyposażone w interfejsy komunikacyjne umożliwiające lokalne i zdalne sterowanie, w tym co najmniej USB oraz LAN (Ethernet), a także inne interfejsy komunikacyjne (np. CAN, GPIB, RS-232, analogowe lub równoważne), w zakresie wymaganym do realizacji funkcji badawczych ; - interfejs do pracy równoległej jednostek: łącze optyczne (lub równoważne) – wymagane w celu zapewnienia kompatybilności z posiadanym zestawem; - możliwość zdalnego sterowania z użyciem SCPI i/lub Modbus TCP (lub równoważnych komend); F. PRACA RÓWNOLEGŁA I KOMPATYBILNOŚĆ Z DRUGĄ JEDNOSTKĄ: - wymagana możliwość pracy dwóch jednostek równolegle w jednej szafie typu rack, w konfiguracji Master/Slave lub równoważnej; - sumaryczna moc po połączeniu równoległym co najmniej 36 kW przy zachowaniu pełnej funkcjonalności urządzenia (tryby źródła i obciążenia, listy przebiegów, zabezpieczenia, rejestracja); - system połączenia równoległego musi obejmować komplet wymaganych elementów komunikacji, umożliwiających poprawną konfigurację, synchronizację oraz stabilną pracę jednostek w trybie równoległym, niezależnie od zastosowanej technologii transmisji, oraz instrukcję konfiguracji. G. FUNKCJE WEWNĘTRZNYCH ZABEZPIECZEŃ URZĄDZENIA: - urządzenie musi posiadać pełen zestaw zabezpieczeń elektronicznych i programowych chroniących zarówno użytkownika, jak i badane obiekty (DUT) przed skutkami przekroczenia parametrów pracy, - wymagane typy zabezpieczeń: • nadnapięciowe • nadprądowe, • nadmocowe, • ochrona termiczna z automatycznym wyłączeniem przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury wewnętrznej, • zabezpieczenie podnapięciowe, • ochrona przed odwrotną biegunowością, • detekcja uszkodzenia układu chłodzenia z automatycznym wyłączeniem, • wykrywanie zaniku fazy lub awarii sieci zasilającej, • ochrona przed zwarciem na wyjściu, •zabezpieczenie przy pracy regeneracyjnej; - Tryby reakcji zabezpieczeń: • automatyczne odłączenie wyjścia, • zatrzymanie pracy i komunikat błędu na panelu, • rejestracja zdarzenia w pamięci urządzenia, • możliwość automatycznego przywrócenia pracy po ustąpieniu przeciążenia; - zabezpieczenia programowe: • ograniczenie zmian napięcia i prądu (slew rate limit), • kontrola błędów komunikacji i Watchdog Timer, •zabezpieczenie hasłem dostępu do ustawień i zdalnego sterowania, - wszystkie stany zabezpieczeń muszą być sygnalizowane dźwiękowo (alarm), optycznie (na wyświetlaczu LCD) oraz zapisywane w dzienniku zdarzeń (event log). - urządzenie musi zapewniać możliwość zdalnego monitorowania stanu zabezpieczeń poprzez interfejs SCPI / Modbus TCP | Urządzenie charakteryzuje się następującymi parametrami: - WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - Wymagane parametry techniczne A. PARAMETRY PODSTAWOWE dotyczące układu zasilania, bezpieczeństwa oraz wyposażenie montażowego: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. B. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WEJŚCIA AC – przyłącze zasilające - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. C. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WYJŚCIA DC w trybie ZASILACZA DWUKIERUNKOWEGO DC (źródło regeneracyjne DC ze zwrotem energii do sieci zasilającej AC) - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. D. FUNKCJA REJESTRACJI i OBSERWACJI POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH na wyjściu: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. Oprogramowanie - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. E. INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. F. PRACA RÓWNOLEGŁA I KOMPATYBILNOŚĆ Z DRUGĄ JEDNOSTKĄ: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. G. FUNKCJE WEWNĘTRZNYCH ZABEZPIECZEŃ URZĄDZENIA: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. |
| 2. | Inne wymagania: 1. Dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe. 2. Wymagane świadectwo kalibracji fabrycznej. 3. Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. 4. Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące. 5. Serwis pogwarancyjny: deklarowana dostępność usług serwisowych. 6. Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. 7. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona do Politechniki Wrocławskiej. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. - ………………………………. - ………………………………. |
| Nazwa, typ/ model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie oferowane parametry

Kalkulacja ceny zgodnie ze specyfikacją techniczną

| Lp. | Urządzenie z oprogramowaniem | Ilość | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilacz programowalny DC / obciążenie programowalne DC, stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE | 1 | , zł |
| Wartość ogółem netto |  |  | , zł |
| Wartość VAT (23%) |  |  | , zł |
| Cena ogółem brutto (wartość netto + wartość VAT): |  |  | , zł (cena ofertowa – kwotę należy wpisać do formularza ofertowego) |

V. Ilość: 1 szt.

VI. Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 8, 50-370, Wrocław, budynek D-20, pok. 509

VII. Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie 
i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego*

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że Sprzęt będzie zapakowany w jednostkowe bezzwrotne opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu, a po zrealizowanej dostawie zobowiązany jest zabrania i recyklingu pustych opakowań zabezpieczających.

VIII. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, dotyczących zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, w tym przestrzegania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

IX. Nazwa Wydziału / Numer pozycji w zestawieniu: Wydział Elektryczny / poz. 1 Zasilacz programowalny DC / obciążenie programowalne DC, stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE