Załącznik nr 2.2 do SWZ

postępowanie SZP/243-137/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2

I. Nazwa urządzenia: Zasilacz programowalny AC z możliwością oddawania energii do sieci zasilającej stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE.

II Krótki opis urządzenia: Urządzenie laboratoryjno-badawcze typu czterokwadrantowy zasilacz/symulator sieci AC, regeneracyjny (zdolność oddawania energii do sieci zasilającej), umożliwiające zarówno generację, jak i absorpcję mocy czynnej oraz biernej, z pełnym odzyskiem energii do sieci.  Urządzenie zainstalowane w szafie typu rack realizujące funkcje pracy równoległej.

III. Kod CPV: 31600000-2

IV. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Zasilacz programowalny AC z możliwością oddawania energii do sieci zasilającej stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE (szt. 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| Lp. | Wymagania zamawiającego | Oferowany parametr |
|  |  | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | Urządzenie powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI: - czterokwadrantowy symulator sieci energetycznej, źródło regeneracyjne AC, zdolność oddawania energii do sieci, - czterokwadrantowe obciążenie elektroniczne AC, regeneracyjne, zdolność oddawania energii do sieci, - czterokwadrantowe obciążenie elektroniczne DC, regeneracyjne, zdolność oddawania energii do sieci, - tryby pracy: jednofazowy, trójfazowy oraz z odwróconą kolejnością faz, - konfiguracje wyjścia: AC, DC, AC+DC, - emulacja topologii obwodów RLC, np. równoległego/szeregowego/mieszanego RLC). - możliwość programowania urządzenia za pomocą dedykowanego oprogramowania komputerowego, - możliwość wyboru wbudowanych oraz zdefiniowanych przez użytkownika kształtów przebiegów napięcia, - , możliwość realizacji testów zgodności LVRT oraz testów pracy wyspowej (anti-islanding), realizowanych w sposób wbudowany w urządzeniu lub poprzez dedykowane oprogramowanie producenta dostarczone wraz z urządzeniem - .możliwość realizacji testów odporności, w szczególności: zapadów napięcia, krótkich przerw w zasilaniu, zmian napięcia i częstotliwości, zawartości harmonicznych, realizowanych w sposób wbudowany lub poprzez oprogramowanie producenta - funkcja symulacji i analizy harmonicznych zgodnie z normami IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-12 lub normami równoważnymi , - możliwość pracy autonomicznej oraz zdalnej (LAN / USB / CAN, Modbus, SCPI), - wbudowany ekran dotykowy z graficznym interfejsem użytkownika, - wbudowane funkcje pomiarowe i rejestracyjne, - możliwość pracy równoległej wielu jednostek (master + slave) w celu zwiększenia mocy całkowitej bez konieczności wymiany jednostki sterującej. | Urządzenie charakteryzuje się następującymi parametrami: - WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. |
| 2 | 2. Wymagane parametry techniczne A. PARAMETRY PODSTAWOWE dotyczące układu zasilania, bezpieczeństwa oraz wyposażenie montażowego: - urządzenie przeznaczone do testów zgodnych z normami IEC 61000, IEC 61851 lub równoważnych oraz badań falowników, przekształtników i systemów magazynowania energii, - zgodność z dyrektywami UE oraz oznaczenie CE, zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), potwierdzona oznaczeniem CE oraz deklaracją zgodności UE, w szczególności zgodność z normami: EN 55011 oraz IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-11 lub normami równoważnymi - zgodność z normą bezpieczeństwa: IEC 61010-1 lub normą równoważną, potwierdzona deklaracją zgodności UE producenta, - przeznaczenie do pracy w środowisku laboratoryjnym i przemysłowym, - waga urządzenia przystosowana do zintegrowanej szafy typu rack, - wysoka sprawność energetyczna, nie mniejsza niż 85%, - Urządzenie przystosowane do montażu w standardowej obudowie technologicznej typu rack 19″, o łącznej wysokości instalacyjnej 15U - w zestawie z urządzeniem standardowa obudowa technologiczna typu rack 19″ w formacie U w rozmiarze co najmniej 15U, - standardowa obudowa typu rack 19″, wyposażona w 4 kółka, w tym co najmniej dwa z hamulce, - obudowa technologiczna typu rack 19″ wyposażony w przycisk bezpieczeństwa (tzw. grzybek bezpieczeństwa) z możliwością podłączenia przewodów do zewnętrznego wyzwalacza aparatu zabezpieczającego złącze zasilające lub zintegrowany w regale aparat wyłączający zasilanie urządzenia B. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WEJŚCIA AC – przyłącze zasilające - zasilanie trófjazowe, znamionowe napięcie fazowe 230V L-N, znamionowe napięcie międzyfazowe L-L 0.4kV, tolerancja napięcia zasilającego ±10%, - współczynnik mocy nie mniejszy niż 0,95, - zasilanie trófjazowe, znamionowe napięcie fazowe 230V L-N, znamionowe napięcie międzyfazowe L-L 0.4kV, tolerancja napięcia ±10%, - częstotliwość sieci zasilającej: 50 Hz (zakres co najmniej 45–65 Hz), - zdolność zwrotu energii do sieci zasilającej w pełnym zakresie mocy. C. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WYJŚCIA AC w trybie ZASILACZA DWUKIERUNKOWEGO AC, regenaracyjnego symulatora sieci zasilającej AC (ze zwrotem energii do sieci) - regeneracyjne, czterokwadrantowe źródło napięcia AC z możliwością zwracania energii do sieci publicznej AC, - możliwość konfiguracji układu jako źródło trójfazowe w układzie gwiazdy i trójkąta, a także na źródło jednofazowe oraz tryb z odwróconą kolejnością faz. - łączny zakres mocy wyjściowej źródła AC nie mniejszy niż 40 kVA, - dopuszcza się realizację wymaganej mocy w postaci jednej jednostki o mocy znamionowej ≥ 40 kVA, lub zespołu co najmniej dwóch jednostek o mocy ≥ 20 kVA każda, pracujących równolegle, pod warunkiem: wspólnego systemu sterowania i synchronizacji, możliwości pracy w jednej szafie typu rack, zachowania pełnej funkcjonalności czterokwadrantowej i regeneracyjnej. - łączny zakres wartości skutecznej wyjściowego prądu przewodowego AC nie mniejszy niż 60 A w układzie trójfazowym, nie mniejszy niż 120 A w układzie jednofazowym, - zakres regulacji napięcia wyjściowego fazowego nie mniejszy niż do 350 Vrms (L-N w układzie jednofazowym) oraz międzyfazowego do 600 Vrms (L-L w układzie trójfazowym) dla częstotliwości systemowej 50 Hz, - możliwość regulacji fazy napięcia w zakresie do 0-360 stopni, - wbudowana kontrola symetrii zasilania pod względem przesunięcia fazowego między fazami o 120˚, - zakres częstotliwości wyjściowej: regulowany, co najmniej do 1 kHz, - programowalna impedancja wyjściowa (R oraz L), umożliwiająca emulację impedancji sieci i testy wpływu sztywności źródła, - tryb pracy AC, AC+DC (nałożenie składowej stałej), - możliwość generacji standardowych kształtów przebiegów napięcia, w szczególności: sinusoida, prostokąt, piła, trójkąt, realizowanych w sposób wbudowany w urządzeniu lub poprzez dedykowane oprogramowanie producenta - możliwość syntezy przebiegów napięcia i prądu z kontrolowaną zawartością harmonicznych, umożliwiająca realizację testów zgodnych z normami IEC 61000-4-7 oraz IEC 61000-4-13 lub normami równoważnymi - możliwość wyboru standardowych przebiegów napięcia zasilającego zgodnych z testami odporności według norm IEC - możliwość testów zabezpieczenia od pracy wyspowej (anti-islanding) z różnymi nastawami obciążeniami wyspy poprzez konfigurację obciążenia wyspy przez poziom mocy czynnej, biernej lub przez podanie wartości impedancji D. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WYJŚCIA AC w trybie OBCIĄŻENIA ELEKTRONICZNEGO AC, regeneracyjnego obciążenia AC (ze zwrotem energii do sieci zasilającej): - regeneracyjne 4 kwadrantowe obciążenie AC, - sumaryczna moc w trybie obciążenia AC nie mniejsza niż 40 kVA dla pojedynczej jednostki lub nie mniejsza niż 20 kVA dla każdej z dwóch jednostek pracujących równolegle (w celu zwiększenia mocy łącznej), - zakres regulacji napięcia skutecznego AC: do co najmniej 350 V RMS L-N, - zakres regulacji prądu skutecznego AC: co najmniej 60 A RMS (układ trójfazowy), - możliwość równoległej pracy urządzeń w celu zwiększenia mocy (tryb master-slave), - zakres częstotliwości pracy w trybie AC regulowany, nie mniejszy niż do 400 Hz. - zakres regulacji napięcia w trybie AC co najmniej do 350 V (L-N), 600 V (L-L) Hz - konfiguracje pracy: jednofazowy, trójfazowy oraz tryb z odwróconą kolejnością faz. - tryby regulacji i dokładność nastawy: CC – regulowany prąd, dokładność nastawy minimum 0.01 A, CR – regulowana rezystancja, dokładność nastawy minimum 0.001 Ω, CP – regulowana moc czynna, dokładność nastawy minimum 0.001 kW, CS – regulowana moc pozorna z regulacją cosφ, dokładność nastawy minimum 0.001 kVA CC+CR – regulowany złożony, CF –regulowany współczynnik szczytu w zakresie co najmniej od 1,4 od 5,0. CE (emulacja topologii obwodów) - dokładność nastawy minimum: - dla elementu R 1000 Ω, - dla elementu L 2000 µH. - dla elementu L 2000 µF. - możliwość regulacji przesunięcia fazowego prąd–napięcie w przedziale -90 º to 90.0 º dokładność nastawy minimum 0.01 º, - funkcja pracy w trybie prostowniczym, - możliwość kreowania własnej charakterystyki zmienności obciążenia prądu poprzez zadawanie wartości prądu, szybkości narostu bądź spadku prądu w A/s, czasu trwania zmiany, możliwość eksportu i importu krzywej zmienności np. w formie pliku tekstowego CSV E. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WYJŚCIA DC w trybie ZASILACZA DWUKIERUNKOWEGO DC, regenaracyjnego zasilacza DC (ze zwrotem energii do sieci zasilającej) - zakres napięcia DC co najmniej do 400 V DC, dokładność nastawy minimum 0,01 - zakres prądu DC co najmniej od -60 A DC do -60 A DC, dokładność nastawy minimum 0,01 - zakres mocy DC co najmniej 40kW, - tryb pracy DC, DC+AC, F. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WYJŚCIA DC w trybie OBCIĄŻENIA ELEKTRONICZNEGO DC, regeneracyjnego obciążenia DC (ze zwrotem energii do sieci zasilającej): - regeneracyjne 4 kwadrantowe obciążenie DC, - Zakres napięcia co najmniej do 400 Vrms. - Zakres mocy co najmniej do 40 kW - Zakres prądu co najmniej do 60 Arms. - czas narastania prądu nie więcej niż 200 µs, - tryby pracy obciążenia DC: regulacja prądu (CC), regulacja rezystancji (CR), regulacja mocy czynnej (CP), regulację napięcia (CV) oraz tryby złożone CC+CV, CR+CV, CP+CV, CC+CR i CP+CR. G. FUNKCJA REJESTRACJI i OBSERWACJI POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH na wyjściu: - możliwość zapisu co najmniej 6 kanałów wewnątrz urządzenia bez konieczności zewnętrznego loggera danych, - możliwość eksportu danych pomiarowych w formie pliku tekstowego CSV. - zakres mierzonych parametrów co najmniej: częstotliwość, napięcie, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy, współczynnik szczytu, współczynnika zawartości harmonicznych w prądzie i napięciu, napięcie stałe, prąd stały, - nastawialna częstotliwość akwizycji danych pomiarowych: nie rzadziej niż 200ms - tryb oscyloskopu, możliwość obserwacji krzywych napięcia i prądu na wyjściu, - tryb układu wektorowego, możliwość obserwacji fazorów napięć i prądów, - tryb pomiaru harmonicznych, możliwość obserwacji widma harmonicznych, współczynników zawartości harmonicznych w napięciu i prądzie, F. INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE: - urządzenie musi umożliwiać komunikację z systemami zewnętrznymi (komputer, system akwizycji danych, system nadzorczy) w celu konfiguracji, monitorowania oraz transferu danych pomiarowych. - wymagany jest co najmniej jeden interfejs komunikacyjny umożliwiający cyfrową transmisję danych, taki jak interfejs sieciowy (np. Ethernet LAN) lub inny równoważny interfejs komunikacyjny - urządzenie musi dodatkowo posiadać co najmniej jeden interfejs umożliwiający integrację z aparaturą pomiarową, systemami automatyki lub urządzeniami peryferyjnymi (np. interfejs szeregowy, magistrala przemysłowa, port USB, wejścia/wyjścia analogowe lub równoważne) - dopuszcza się różne kombinacje interfejsów komunikacyjnych, pod warunkiem spełnienia funkcji konfiguracji, synchronizacji oraz transferu danych pomiarowych - urządzenie musi umożliwiać pracę równoległą oraz synchronizację pomiarów więcej niż jednej jednostki, w tym wymianę informacji niezbędnych do wspólnej akwizycji danych lub spójnego znakowania czasowego pomiarów, poprzez dedykowany interfejs komunikacyjny lub równoważny mechanizm synchronizacji H. FUNKCJE WEWNĘTRZNYCH ZABEZPIECZEŃ URZĄDZENIA: - zabezpieczenie od zmian częstotliwości wejściowej, - zabezpieczenie nadprądowe RMS, - zabezpieczenie wartości szczytowej prądu - zabezpieczenie nadnapięciowe RMS, - zabezpieczenie wartości szczytowej napięcia - zabezpieczenie mocowe, - zabezpieczenie temperaturowe - zabezpieczenie podnapięciowe po stronie obciążenia | 2. Wymagane parametry techniczne A. PARAMETRY PODSTAWOWE dotyczące układu zasilania, bezpieczeństwa oraz wyposażenie montażowego: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. B. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WEJŚCIA AC – przyłącze zasilające - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. C. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WYJŚCIA AC w trybie ZASILACZA DWUKIERUNKOWEGO AC, regenaracyjnego symulatora sieci zasilającej AC (ze zwrotem energii do sieci) - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. - ……………………………… D. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WYJŚCIA AC w trybie OBCIĄŻENIA ELEKTRONICZNEGO AC, regeneracyjnego obciążenia AC (ze zwrotem energii do sieci zasilającej): - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. E. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WYJŚCIA DC w trybie ZASILACZA DWUKIERUNKOWEGO DC, regenaracyjnego zasilacz DC (ze zwrotem energii do sieci zasilającej) - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. F. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WYJŚCIA DC w trybie OBCIĄŻENIA ELEKTRONICZNEGO DC, regeneracyjnego obciążenia DC (ze zwrotem energii do sieci zasilającej): - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. G. FUNKCJA REJESTRACJI i OBSERWACJI POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH na wyjściu: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. F. INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE: - ……………………………….. - ………………………………. - ………………………………. - ……………………………… - …………………………….. H. FUNKCJE WEWNĘTRZNYCH ZABEZPIECZEŃ URZĄDZENIA: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. - ………………………………. |
| 3 | Inne wymagania: - Dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe. - Wymagane świadectwo kalibracji fabrycznej. - Dostarczone urządzenie musi posiadać oznaczenie CE, deklarację zgodności UE oraz instrukcję bezpiecznego użytkowania w środowisku laboratoryjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. - Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące. - Serwis pogwarancyjny: deklarowana dostępność usług serwisowych. - Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. - Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona do Politechniki Wrocławskiej. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. - ………………………………. - ………………………………. |
| Nazwa, typ/ model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić  w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie oferowane parametry

Kalkulacja ceny zgodnie ze specyfikacją techniczną

| Lp. | Urządzenie z oprogramowaniem | Ilość | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilacz programowalny AC z możliwością oddawania energii do sieci zasilającej stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE. | 1 | , zł |
| Wartość ogółem netto |  |  | , zł |
| Wartość VAT (23%) |  |  | , zł |
| Cena ogółem brutto (wartość netto + wartość VAT): |  |  | , zł (cena ofertowa – kwotę należy wpisać do formularza ofertowego) |

V. Ilość: 1 szt.

VI. Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 8, 50-370, Wrocław, budynek D-20, pok. 509

VII. Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie 
i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego*

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że Sprzęt będzie zapakowany w jednostkowe bezzwrotne opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu, a po zrealizowanej dostawie zobowiązany jest zabrania i recyklingu pustych opakowań zabezpieczających.

VIII. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, dotyczących zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, w tym przestrzegania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

IX. Nazwa Wydziału / Numer pozycji w zestawieniu: Wydział Elektryczny / poz. 1 Zasilacz programowalny AC z możliwością oddawania energii do sieci zasilającej stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE