Załącznik nr 2.3 do SWZ

postępowanie SZP/243-137/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 3

I. Nazwa urządzenia: Obciążenie programowalne AC, obciążenie elektroniczne stanowiące element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE.

II. Krótki opis urządzenia: Programowalne, laboratoryjno-badawcze obciążenie elektroniczne AC/DC typu czterokwadrantowego, regeneracyjne (ze zwrotem energii do sieci zasilającej), umożliwiające absorpcję mocy czynnej i biernej w trybach AC i DC. Urządzenie przeznaczone do testów źródeł energii, falowników, przekształtników energoelektronicznych, systemów magazynowania energii, EV/EVSE, UPS oraz systemów elektroenergetycznych niskiego napięcia. Urządzenie zainstalowane w szafie typu rack, przystosowane do pracy samodzielnej oraz równoległej w trybie master–slave.

III. Kod CPV: 31600000-2

IV. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Obciążenie programowalne AC, obciążenie elektroniczne stanowiące element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE (szt. 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| Lp. | Wymagania zamawiającego | Oferowany parametr |
|  |  | Wypełnia Wykonawca |
| 1. | Urządzenie charakteryzuje się następującymi parametrami: - WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI: - regeneracyjne, czterokwadrantowe obciążenie elektroniczne AC, - regeneracyjne, czterokwadrantowe obciążenie elektroniczne DC, - zdolność zwrotu energii do sieci zasilającej w szerokim zakresie parametrów pracy urządzenia, w granicach określonych w dokumentacji technicznej producenta , - tryby pracy: jednofazowy, trójfazowy oraz z odwróconą kolejnością faz, - system umożliwiający realizację funkcji obciążenia AC i obciążenia DC, dostarczony jako jedna platforma lub zestaw współpracujących modułów sterowanych z jednego interfejsu , - lokalny interfejs użytkownika umożliwiający konfigurację i sterowanie urządzeniem; dopuszcza się ekran dotykowy lub równoważne rozwiązanie zapewniające obsługę lokalną , - możliwość programowania urządzenia za pomocą dedykowanego oprogramowania komputerowego, - możliwość pracy autonomicznej oraz zdalnej (LAN / USB / CAN), - możliwość pracy równoległej wielu jednostek (master + slave) w celu zwiększenia mocy całkowitej, - wbudowane funkcje pomiarowe i rejestracyjne, - możliwość symulacji obciążeń liniowych i nieliniowych, - możliwość definiowania przebiegów czasowych oraz list testowych, np. lista zdarzeń, zapady, przerwy, wahania napięcia). - możliwość wyboru wbudowanych oraz zdefiniowanych przez użytkownika kształtów przebiegów prądu, - emulacja topologii obwodów RLC, np. równoległego/szeregowego/mieszanego RLC). 2. Wymagane parametry techniczne A. PARAMETRY PODSTAWOWE dotyczące układu zasilania, bezpieczeństwa oraz wyposażenie montażowego: - urządzenie przeznaczone do testów zgodnych z normami IEC 61000, IEC 61851 lub równoważne oraz badań falowników, przekształtników i systemów magazynowania energii. - zgodność z dyrektywami UE oraz oznaczenie CE, - zgodność z wymaganiami EMC potwierdzona oznaczeniem CE i deklaracją zgodności UE, w szczególności EN 55011 oraz IEC 61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, -4-11 lub normy równoważne - zgodność z normą bezpieczeństwa IEC 61010-1 lub normą równoważną, potwierdzona deklaracją zgodności UE - przeznaczenie do pracy w środowisku laboratoryjnym i przemysłowym, - waga urządzenia nie przekraczająca 50 kg, - wysoka sprawność energetyczna, nie mniejsza niż 65%, - urządzenie przystosowane do montażu w standardowej obudowie technologicznej typu rack 19″, o łącznej wysokości instalacyjnej 15U - w zestawie z urządzeniem standardowa obudowa technologiczna typu rack 19″ w formacie U w rozmiarze co najmniej 15U, - standardowa obudowa typu rack 19″, wyposażona w 4 kółka, w tym co najmniej dwa z hamulce, - obudowa technologiczna typu rack 19″ wyposażony w przycisk bezpieczeństwa (tzw. grzybek bezpieczeństwa) z możliwością podłączenia przewodów do zewnętrznego wyzwalacza aparatu zabezpieczającego złącze zasilające lub zintegrowany w regale aparat wyłączający zasilanie urządzenia B. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WEJŚCIA AC – przyłącze zasilające - Zasilanie trójfazowe prądu przemiennego AC, w układzie trójprzewodowym (L1, L2, L3) z przewodem ochronnym PE. - Znamionowe napięcie zasilania: – 400 V AC (L–L) z tolerancją ±10%, – 230 V AC (L–N) z tolerancją ±10%. - Znamionowa częstotliwość sieci zasilającej: 50 Hz, przy dopuszczalnym zakresie pracy co najmniej 45–65 Hz. - Współczynnik mocy przy znamionowych warunkach pracy: nie mniejszy niż 0,95. - Urządzenie przystosowane do zwrotu energii do sieci zasilającej (tryb regeneracyjny), w zakresie pracy określonym w dokumentacji technicznej producenta. C. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WYJŚCIA AC – tryb OBCIĄŻENIA AC (ze zwrotem energii do sieci zasilającej): - Czterokwadrantowe, regeneracyjne obciążenie elektroniczne AC, z możliwością zwrotu energii do sieci zasilającej - maksymalna moc w trybie obciążenia AC: nie mniejsza niż 6 kVA dla pojedynczej jednostki w układzie trójfazowym), - Zakres regulacji napięcia wyjściowego AC: – do co najmniej 350 V RMS (L–N), – do co najmniej 600 V RMS (L–L). - Zakres regulacji prądu skutecznego AC: – do co najmniej 30 A RMS (prąd przewodowy w układzie trójfazowym). - Możliwość równoległej pracy urządzeń w celu zwiększenia mocy całkowitej (tryb master–slave lub równoważny). - Regulowany zakres częstotliwości pracy w trybie AC, nie mniejszy niż do 400 Hz. - Konfiguracje pracy: jednofazowa, trójfazowa oraz tryb z odwróconą kolejnością faz - Urządzenie musi umożliwiać pracę w następujących trybach regulacji obciążenia: – CC – regulacja prądu, z możliwością nastaw w krokach nie większych niż 0,01 A, – CR – regulacja rezystancji, z możliwością nastaw w krokach nie większych niż 0,01 Ω, – CP – regulacja mocy czynnej, z możliwością nastaw w krokach nie większych niż 0,01 kW, – CS – regulacja mocy pozornej z możliwością regulacji współczynnika mocy (cosφ), z możliwością nastaw w krokach nie większych niż 0,01 kVA, – CF – regulacja współczynnika szczytu w zakresie co najmniej od 1,4 do 5,0 lub równoważna funkcja kształtowania przebiegu prądu, – tryby złożone (np. CC+CR lub równoważne), – CE – emulacja obciążeń o charakterze rezystancyjnym, indukcyjnym i pojemnościowym (RLC), w konfiguracji szeregowej, równoległej lub mieszanej, z możliwością zadawania parametrów R, L i C w zakresach umożliwiających realizację badań laboratoryjnych. - Zakresy regulacji, kroki nastaw oraz dokładności realizacji zadanych wartości w poszczególnych trybach muszą umożliwiać prowadzenie badań laboratoryjnych i dydaktycznych w zakresie systemów elektroenergetycznych, przekształtników energoelektronicznych oraz obciążeń liniowych i nieliniowych, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta - możliwość regulacji przesunięcia fazowego prąd–napięcie w przedziale -90 º to 90.0 º - funkcja pracy w trybie prostowniczym, - możliwość kreowania własnej charakterystyki zmienności obciążenia prądu poprzez zadawanie wartości prądu, szybkości narostu bądź spadku prądu w A/s, czasu trwania zmiany, możliwość eksportu i importu krzywej zmienności np. w formie pliku tekstowego CSV, D. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WYJŚCIA DC – tryb OBCIĄŻENIA DC (ze zwrotem energii do sieci zasilającej): - czterokwadrantowe, regeneracyjne obciążenie elektroniczne DC, z możliwością zwrotu energii do sieci zasilającej, , - zakres napięcia DC: co najmniej do 400 V DC, - zakres prądu DC: co najmniej do 30 A DC - moc obciążenia DC: co najmniej 12 kW lub równoważna, wynikająca z iloczynu napięcia i prądu w zakresie pracy urządzenia, zgodnie z dokumentacją producenta, - czas narastania prądu nie więcej niż 200 µs, tryby pracy obciążenia: CC, CR, CP, CV oraz tryby złożone (CC+CV, CR+CV, CP+CV, CC+CR, CP+CR lub równoważne) E. FUNKCJA REJESTRACJI i OBSERWACJI POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH na wyjściu: - możliwość rejestracji danych pomiarowych wewnątrz urządzenia, bez konieczności stosowania zewnętrznego rejestratora, obejmujących co najmniej: – dla trybu AC: Vrms, Arms, częstotliwość, CF, PF, UTHD, ITHD, Vpeak, – dla trybu DC: VDC, ADC, - maksymalny błąd pomiaru nie większy niż ±1% pełnego zakresu wielkości mierzonej, - wbudowany tryb oscyloskopu (obserwacja przebiegów), - wbudowany tryb analizy harmonicznych (co najmniej do 50. harmonicznej), - nastawialna częstotliwość zapisu danych nie rzadsza niż co 200 ms - możliwość eksportu danych pomiarowych w formacie plików tekstowych np. CSV. F. INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE: - urządzenie wyposażone w interfejs Ethernet (LAN) umożliwiający zdalne sterowanie oraz integrację z systemami pomiarowymi, a także co najmniej dwa z następujących interfejsów: – USB, – CAN, – RS-232, – GPIB, – analogowe I/O, – cyfrowe I/O. H. FUNKCJE WEWNĘTRZNYCH ZABEZPIECZEŃ URZĄDZENIA: - zabezpieczenie nadprądowe RMS, - zabezpieczenie prądu szczytowego, - zabezpieczenie nadnapięciowe RMS, - zabezpieczenie napięcia szczytowego, - zabezpieczenie mocy, - zabezpieczenie temperaturowe, - zabezpieczenie częstotliwościowe. | Urządzenie charakteryzuje się następującymi parametrami: - WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI: - ……………………………….. - ………………………………. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - Wymagane parametry techniczne A. PARAMETRY PODSTAWOWE dotyczące układu zasilania, bezpieczeństwa oraz wyposażenie montażowego: - ……………………………….. - ………………………………. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. B. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WEJŚCIA AC – przyłącze zasilające - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. C. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WYJŚCIA AC – tryb OBCIĄŻENIA AC: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………… D. PARAMETRY ELEKTRYCZNE WYJŚCIA DC – tryb OBCIĄŻENIA DC (ze zwrotem energii do sieci zasilającej): - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. E. FUNKCJA REJESTRACJI i OBSERWACJI POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH na wyjściu: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. F. INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE: - ……………………………….. H. FUNKCJE WEWNĘTRZNYCH ZABEZPIECZEŃ URZĄDZENIA: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. |
| 2. | Inne wymagania: - Dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe. - Dostarczone urządzenie musi posiadać oznaczenie CE oraz deklarację zgodności UE producenta. Wykonawca dostarczy instrukcję bezpiecznego użytkowania urządzenia w środowisku laboratoryjnym w języku polskim lub angielskim oraz zalecenia producenta w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, odnoszące się do eksploatacji urządzenia . - Wymagane świadectwo kalibracji fabrycznej. - Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące. - Wykonawca zapewni dostępność usług serwisu pogwarancyjnego dla oferowanego urządzenia przez okres eksploatacji urządzenia, zgodnie z polityką serwisową producenta - Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. - Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona do Politechniki Wrocławskiej. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. - ………………………………. - ………………………………. |
| Nazwa, typ/ model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie oferowane parametry

Kalkulacja ceny  zgodnie ze specyfikacją techniczną

| Lp. | Urządzenie z oprogramowaniem | Ilość | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obciążenie programowalne AC, obciążenie elektroniczne stanowiące element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE | 1 | , zł |
| Wartość ogółem netto |  |  | , zł |
| Wartość VAT (23%) |  |  | , zł |
| Cena ogółem brutto (wartość netto + wartość VAT): |  |  | , zł (cena ofertowa – kwotę należy wpisać do formularza ofertowego) |

V. Ilość: 1 szt.

VI. Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 8, 50-370, Wrocław, budynek D-20, pok. 509

VII. Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie 
i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego*

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że Sprzęt będzie zapakowany w jednostkowe bezzwrotne opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu, a po zrealizowanej dostawie zobowiązany jest zabrania i recyklingu pustych opakowań zabezpieczających.

# VIII. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, dotyczących zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, w tym przestrzegania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

IX. Nazwa Wydziału / Numer pozycji w zestawieniu: Wydział Elektryczny / poz. 1 Obciążenie programowalne AC, obciążenie elektroniczne stanowiące element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE