Załącznik nr 2.4 do SWZ

postępowanie SZP/243-137/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 4

I. Nazwa urządzenia: Zestaw obciążeń pasywnych regulowanych RLC stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE.

II. Krótki opis urządzenia: Zestaw obciążeń pasywnych RLC, składający się z trzech niezależnych modułów: rezystancyjnego (R), indukcyjnego (L) oraz pojemnościowego (C) lub rozwiązanie równoważne. Każdy moduł przystosowany do pracy jednofazowej oraz trójfazowej, umożliwiający konfigurację połączeń w układzie gwiazdy (Y) i trójkąta (Δ), przeznaczony do badań i dydaktyki układów elektroenergetycznych oraz źródeł zasilania AC/DC.

III. Kod CPV: 31600000-2

IV. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Zestaw obciążeń pasywnych regulowanych RLC stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE (szt. 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| L.p. | Wymagania zamawiającego | Oferowany parametr |
|  |  | Wypełnia Wykonawca |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: A. PARAMETRY TECHNICZNE dotyczące obciążenia rezystancyjnego: - Obciążenie rezystancyjne przystosowane do pracy z zasilaniem trójfazowym AC, z możliwością połączenia w układ gwiazdy lub trójkąta oraz możliwością pracy jednofazowej; - możliwość pracy w trybie DC oraz w trybie AC 50/60 Hz; - realizowane oddzielnie dla każdej fazy; - Moc znamionowa nie mniejsza niż 4 kW; - Regulacja obciążenia z krokiem nastaw nie większym niż 5%; - konstrukcja mobilna/przenośna umożliwiająca bezpieczne przemieszczanie (np. kółka lub uchwyty); - klasa bezpieczeństwa min. CAT III 1000 V; - dopuszczalne przeciążenie krótkotrwałe zgodnie z dokumentacją producenta. B. PARAMETRY TECHNICZNE dotyczące obciążenia indukcyjnego: - Obciążenie indukcyjne do pracy trójfazowej AC, możliwość połączenia w gwiazdę lub trójkąt oraz możliwość pracy jako obciążenie jednofazowe; - zabezpieczenie oddzielne dla każdej fazy; - moc wyjściowa nie mniejsza niż 4kVAR - Regulacja obciążenia indukcyjnego w sposób płynny lub stopniowy; - konstrukcja mobilna/przenośna umożliwiająca bezpieczne przemieszczanie (np. kółka lub uchwyty) - klasa bezpieczeństwa min CAT III 1000 V; - dopuszczalne przeciążenie krótkotrwałe zgodnie z dokumentacją producenta C. PARAMETRY TECHNICZNE dotyczące obciążenia pojemnościowego: - Obciążenie pojemnościowe do pracy trójfazowej AC, możliwość połączenia w gwiazdę lub trójkąt oraz możliwość pracy jako obciążenie jednofazowe; - zabezpieczenie oddzielne dla każdej fazy; - moc wyjściowa nie mniejsza niż 4kVAR, - Wyposażenie w rezystory rozładowujące kondensatory lub rozwiązanie równoważne; - Regulacja obciążenia z krokiem nastaw nie większym niż 5%; - obudowa mobilna/przenośna; - klasa bezpieczeństwa min CAT III 1000 V; - dopuszczalne przeciążenie krótkotrwałe zgodnie z dokumentacją producenta. | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: A. PARAMETRY TECHNICZNE dotyczące obciążenia rezystancyjnego: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. B. PARAMETRY TECHNICZNE dotyczące obciążenia indukcyjnego: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. C. PARAMETRY TECHNICZNE dotyczące obciążenia pojemnościowego: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. |
| 2. | Inne wymagania: - Dostarczone urządzenie fabrycznie nowe. - Dostarczone urządzenie musi posiadać oznaczenie CE oraz deklarację zgodności UE producenta. - Wykonawca dostarczy instrukcję bezpiecznego użytkowania urządzenia w środowisku laboratoryjnym w języku polskim lub angielskim oraz zalecenia producenta w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, odnoszące się do eksploatacji urządzenia. - Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące. - Wykonawca zapewni dostępność usług serwisu pogwarancyjnego dla oferowanego urządzenia przez okres eksploatacji urządzenia, zgodnie z polityką serwisową producenta. - Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. - Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona do Politechniki Wrocławskiej. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić  w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie oferowane parametry

Kalkulacja ceny zgodnie ze specyfikacją techniczną

| Lp. | Urządzenie z oprogramowaniem | Ilość | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw obciążeń pasywnych regulowanych RLC stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE | 1 | , zł |
| Wartość ogółem netto |  |  | , zł |
| Wartość VAT (23%) |  |  | , zł |
| Cena ogółem brutto (wartość netto + wartość VAT): |  |  | , zł (cena ofertowa – kwotę należy wpisać do formularza ofertowego) |

V. Ilość: 1 szt.

VI. Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 8, 50-370, Wrocław, budynek D-20, pok. 509

VII. Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie 
i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego*

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że Sprzęt będzie zapakowany w jednostkowe bezzwrotne opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu, a po zrealizowanej dostawie zobowiązany jest zabrania i recyklingu pustych opakowań zabezpieczających.

VIII. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, dotyczących zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, w tym przestrzegania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

IX. Nazwa Wydziału / Numer pozycji w zestawieniu: Wydział Elektryczny / poz. 1 Zestaw obciążeń pasywnych regulowanych RLC stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE