Załącznik nr 2.5 do SWZ

postępowanie SZP/243-137/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 5

I. Nazwa urządzenia: Precyzyjny system pomiaru mocy i parametrów pracy sieci AC/DC z systemem akwizycji danych i możliwościami implementacji obliczeń parametrów w trakcie pomiaru stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE.

II. Krótki opis urządzenia: Kompletny system do synchronicznych pomiarów i zaawansowanej analizy mocy elektrycznej w układach jedno- i wielofazowych, przeznaczonego do zastosowań laboratoryjnych, badawczo-rozwojowych oraz stanowisk testowych. System umożliwiający pomiary mocy i parametrów sieci w czasie rzeczywistym, realizację obliczeń w trakcie pomiaru oraz analizę sygnałów wysokiej częstotliwości, w tym sygnałów transmisyjnych w paśmie częstotliwości do 150 kHz w układach elektroenergetycznych i technologii OZE.

III. Kod CPV: 31600000-2

IV. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Precyzyjny system pomiaru mocy i parametrów pracy sieci AC/DC z systemem akwizycji danych i możliwościami implementacji obliczeń parametrów w trakcie pomiaru stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE (szt. 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| Lp. | Wymagania zamawiającego | Oferowany parametr |
|  |  | Wypełnia Wykonawca |
| 1. | Urządzenie powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI: - jednoczesny pomiar napięć i prądów, - analiza mocy czynnej, biernej i pozornej, - analiza parametrów jakości energii elektrycznej ujętych w normie EN50160, - rejestracja surowych przebiegów czasowych, - analiza danych w trybie online i offline, - integracja z systemami nadrzędnymi i automatyką testową poprzez udokumentowane interfejsy komunikacyjne (API/protokół producenta) lub rozwiązanie równoważne - WYMAGANIA OGÓLNE - Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. - System musi być kompletny i gotowy do pracy po dostawie. - Wszystkie kanały napięciowe i prądowe muszą pracować synchronicznie. - Architektura systemu musi umożliwiać rekonfigurację i rozbudowę co najmniej do 16 faz pomiarowych w ramach jednej jednostki, po doposażeniu w odpowiednie moduły pomiarowe. - Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wszystkie wymagania minimalne OPZ. - WYMAGANIA TECHNICZNE 3A. Analizator mocy – platforma systemowa: Minimalne wymagania: - Analiza mocy w układach jedno- i wielofazowych, minimum 4 fazy. - Dokładność pomiaru mocy (szerokopasmowa):≤ ±0,04% w zakresie 0,5 Hz – 1000 Hz. - Deklarowana dokładność obowiązująca w zakresie co najmniej 1–100% zakresu pomiarowego. - Maksymalna częstotliwość próbkowania torów mocy: ≥ 2 MS/s. - Pasmo torów napięciowych: ≥ 5 MHz. - Możliwość ciągłej rejestracji surowych danych pomiarowych. - Wbudowany kolorowy ekran dotykowy, min. 11,6” lub lepszy. - Standardowy interfejs komunikacyjny: Ethernet (Gigabit). - Możliwość zdalnego sterowania i integracji ze stanowiskami testowymi. - Zasilanie z sieci AC: min. 90–264 VAC, 50/60 Hz. 3B. Tory napięciowe – moduł pomiaru mocy: - Minimum 4 kanały napięciowe. - Zakres napięcia: - ≥ 1000 V RMS, - ≥ ±2000 Vpeak, - ≥ 2000 V DC. - Rozdzielczość: ≥ 24 bity. - Pasmo: ≥ 5 MHz. - Wejścia różnicowe, izolowane. - Kategorie bezpieczeństwa: minimum 600 V CAT IV / 1000 V CAT III. - Programowalne filtry dolnoprzepustowe (Bessel lub Butterworth). - Bufor danych na module: ≥ 512 MB. 3C. Tory prądowe: Podmoduły do współpracy z przetwornikami prądowymi - Minimum 4 kanały prądowe. - Obsługa przetworników prądowych AC/DC. - Zakresy wejściowe obejmujące co najmniej: - 0,1 A RMS - 0,25 A RMS - 0,5 A RMS - 1 A RMS - Pasmo toru prądowego: ≥ 5 MHz. Podmoduły do bezpośredniego pomiaru prądu: - Minimum 4 niezależne kanały. - Zakres prądu: do 20 A RMS (±40 Apeak). - Pasmo: DC – ≥ 300 kHz. - Wejścia izolowane. - Złącza: bezpieczne gniazda bananowe 4 mm. - Kategoria bezpieczeństwa: minimum CAT II 600 V. 3D. Moduł wejść analogowych napięciowych: - Minimum 6 kanałów napięciowych. - Złącza: BNC. - Próbkowanie do 2 MS/s przy 16 bit, - Zakresy napięciowe: ±5 mV do ±100 V. - Pasmo: ≥ 1 MHz. - Wejścia izolowane kanał-kanał i kanał-obudowa. - Zabezpieczenie przepięciowe torów wejściowych. 3E. Przetworniki prądowe typu „through-hole” AC/DC: Minimalne wymagania dla dostarczonych przetworników: - Technologia zero-flux, pomiar AC/DC. - Prąd nominalny: 200 A RMS. - Zakres pomiarowy: 0–200 A RMS. - Wyjście: 0–200 mA RMS. - Pasmo: DC – ≥ 1,1 MHz. - Dokładność: ≤ 0,001%. - Średnica wewnętrzna otworu: ≥ 28 mm. - Zakres temperatur pracy: –40…+85°C. 3F. Oprogramowanie Minimalne wymagania: - Praca w trybie online i offline. - Rejestracja i analiza surowych przebiegów czasowych. - Analiza: - mocy czynnej, biernej i pozornej, - współczynnika mocy, - harmonicznych i interharmonicznych, - migotania napięcia (flicker), - transformacji wektorowych (np. D/Q), - FFT, wykresy czasowe, wykresy X/Y. - Narzędzia matematyczne i statystyczne. - Generator raportów. - Eksport danych do popularnych formatów (CSV, XLS, MAT). - Brak ograniczeń licencyjnych dla instalacji analitycznych. 3G. Interfejsy komunikacyjne - USB - Ethernet - Obsługa zdalnego sterowania. - AKCESORIA I OKABLOWANIE - Adaptery sygnałowo-zasilające do przetworników – 4 szt. - Kable sygnałowe (D-sub 9), długość 5 m – 4 szt. - Przewody pomiarowe bananowe 4 mm, długość 2 m, para – 8 szt. - ZAKRES DOSTAWY: W ramach zamówienia należy dostarczyć co najmniej: - Analizator mocy – platforma systemowa z ekranem dotykowym – 1 kpl. - Moduł pomiaru mocy dla minimum 4 faz – 1 szt. - Podmoduły wejściowe prądowe do współpracy z przetwornikami – min. 4 szt. - Podmoduły do bezpośredniego pomiaru prądu – 4 szt. - Moduł wielokanałowych wejść analogowych napięciowych – 1 szt. - Przetworniki prądowe typu „through-hole” AC/DC – 4 szt. - Adaptery sygnałowo-zasilające do przetworników prądowych – 4 szt. - Okablowanie i przewody pomiarowe – zgodnie z OPZ - Oprogramowanie pomiarowo-analityczne z modułem zaawansowanej analizy mocy | Urządzenie charakteryzuje się następującymi parametrami: - WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - WYMAGANIA OGÓLNE - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - WYMAGANIA TECHNICZNE 3A. Analizator mocy – platforma systemowa: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. 3B. Tory napięciowe – moduł pomiaru mocy: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. 3C. Tory prądowe: Podmoduły do współpracy z przetwornikami prądowymi - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. Podmoduły do bezpośredniego pomiaru prądu: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. 3D. Moduł wejść analogowych napięciowych: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. 3E. Przetworniki prądowe typu „through-hole” AC/DC: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. 3F. Oprogramowanie - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. 3G. Interfejsy komunikacyjne - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - AKCESORIA I OKABLOWANIE - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ZAKRES DOSTAWY: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. |
| 2. | Inne wymagania: - Dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe. - Wymagane świadectwo kalibracji fabrycznej lub równoważne, wystawione przez producenta lub uprawniony podmiot. - Dostarczone urządzenie musi posiadać oznaczenie CE oraz deklarację zgodności UE producenta. Wykonawca dostarczy instrukcję bezpiecznego użytkowania w laboratorium (PL/EN) oraz zalecenia producenta w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej dotyczące eksploatacji urządzenia. - Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące. - Wykonawca zapewni dostępność usług serwisu pogwarancyjnego, obejmującą możliwość wykonywania napraw oraz dostęp do części zamiennych, przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia okresu gwarancji, zgodnie z warunkami producenta - Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. - Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona do Politechniki Wrocławskiej. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. - ………………………………. - ………………………………. |
| Nazwa, typ/ model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie oferowane parametry

Kalkulacja ceny zgodnie ze specyfikacją techniczną

| Lp. | Urządzenie z oprogramowaniem | Ilość | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Precyzyjny system pomiaru mocy i parametrów pracy sieci AC/DC z systemem akwizycji danych i możliwościami implementacji obliczeń parametrów w trakcie pomiaru stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE | 1 | , zł |
| Wartość ogółem netto |  |  | , zł |
| Wartość VAT (23%) |  |  | , zł |
| Cena ogółem brutto (wartość netto + wartość VAT): |  |  | , zł (cena ofertowa – kwotę należy wpisać do formularza ofertowego) |

V. Ilość: 1 szt.

VI. Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 8, 50-370, Wrocław, budynek D-20, pok. 509

VII. Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie 
i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego*

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że Sprzęt będzie zapakowany w jednostkowe bezzwrotne opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu, a po zrealizowanej dostawie zobowiązany jest zabrania i recyklingu pustych opakowań zabezpieczających.

# VIII. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, dotyczących zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, w tym przestrzegania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

IX. Nazwa Wydziału / Numer pozycji w zestawieniu: Wydział Elektryczny / poz. 1 Precyzyjny system pomiaru mocy i parametrów pracy sieci AC/DC z systemem akwizycji danych i możliwościami implementacji obliczeń parametrów w trakcie pomiaru stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE