Załącznik nr 2.6 do SWZ

postępowanie SZP/243-137/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 6

I. Nazwa urządzenia: Przenośny analizator parametrów jakości energii z modułem pomiaru sygnałów PLC do 150kHz stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE.

II. Krótki opis urządzenia: Urządzenie laboratoryjno-badawcze przeznaczone do zaawansowanej analizy parametrów jakości dostaw energii elektrycznej, w tym do pomiaru sygnałów PLC w zakresie częstotliwości do 150kHz.

III. Kod CPV: 31600000-2

IV. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Przenośny analizator parametrów jakości energii z modułem pomiaru sygnałów PLC do 150kHz stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE (szt. 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| Lp. | Wymagania zamawiającego | Oferowany parametr |
|  |  | Wypełnia Wykonawca |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI: - urządzenie pomiarowe rejestrujące parametry jakości energii elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30 , klasy A lub równoważnej - ciągła rejestracja parametrów jakości, w tym rejestracja zdarzeń oraz przebiegów oscyloskopowych i RMS z dowolnie programowalnymi wartościami progowymi; - 4 kanały napięciowe, z częstotliwością próbkowania torów pomiarowych nie mniejszą niż 300 kHz. - minimum 4 wejścia prądowe przystosowane do współpracy z czujnikami prądowymi (np. cewkami) dostarczanymi w zestawie - analiza systemowa parametrów jakości energii elektrycznej zgodnie z normą PN-EN-50160; - analiza obciążeń (pomiar impedancji) - rejestracja i lokalizacja zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej, - możliwość generowania raportów za pomocą dedykowanego oprogramowania. 2. Wymagane parametry techniczne A. PARAMETRY PODSTAWOWE dotyczące układu zasilania, bezpieczeństwa oraz wyposażenie montażowego: - urządzenie przenośne, przystosowane do pracy terenowej, dostarczone w walizce transportowej lub rozwiązaniu równoważnym; - zgodność z wymaganiami klasy A normy PN-EN 61000-4-30, potwierdzona dokumentacją producenta; - kolorowy wyświetlacz umożlwiający konfigurację i obsługę urządzenia bez konieczności podłączania komputera - pamięć min. 30 GB; - klasa bezpieczeństwa min. CAT IV 600 V / CAT III 1000 V lub wyższa; - odporność izolacji na przepięcia, - klasa ochrony IP65 lub wyższa; - odporność na zmiany temperatury minimum w zakresie od -20 stopni do 30 stopni Celsjusza, - interfejsy komunikacyjne: USB, Ethernet (TCP/IP) oraz bezprzewodowy interfejs sieciowy (WLAN/Wi-Fi) lub równoważne - możliwość synchronizacji czasu z wykorzystaniem zewnętrznego źródła czasu (np. GPS lub rozwiązanie równoważne). B. PARAMETRY ELEKTRYCZNE ZASILANIA URZĄDZENIA: - urządzenie zasilane z sieci AC 230V ± 10%, 50/60 Hz poprzez dedykowane złącze zasilania zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa producenta; - możliwość zasilenia urządzenia bezpośrednio z gniazda 230V poprzez adapter lub poprzez izolowane złącza bananowe, - wbudowany akumulator z funkcją podtrzymania zasilania minimum 3 godziny w normalnych warunkach pracy; C. PARAMETRY TORÓW POMIAROWYCH I PRECYZJA: Pomiar napięcia: - cztery wejścia napięciowe AC (L1,L2,L3,N,PE) zakończone izolowanymi złączami bananowymi - pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 150kHz - wbudowany filtr antyaliasingowy - impedancja wejściowa nie mniejsza niż 10 MΩ dokładność nie gorsza niż 1% Pomiar prądu: - cztery wejścia prądowe AC - pasmo przenoszenia 20kHz lub więcej - w zestawie z urządzeniem kompatybilne elastyczne cewki Rogowskiego (4 sztuki) o następujących parametrach: - zakres mierzonego prądu min 500 A RMS; - błąd pomiaru nie większy niż 1 % - pasmo przenoszenia 20 kHz lub więcej - w zestawie z urządzeniem kompatybilne cęgi prądowe (4 sztuki) o następujących parametrach: - zakres mierzonego prądu do 20 A - średnica wewnętrzna min. 15 mm; - dokładność nie gorsza niż 1% - pasmo przenoszenia 20 kHz lub więcej D. SPECJALISTYCZNE FUNKCJE ANALIZY DOSTAW JAKOŚCI ENERGII: - zgodność z wymaganiami klasy A normy PN-EN 61000-4-30 (lub równoważnej) - analiza parametrów jakości energii elektrycznej zgodnie z normą PN-EN-50160 - analiza widmowa FFT napięć i prądów do częstotliwości co najmniej 150 kHz - rejestracja zdarzeń i sygnałów sterujących RSC - wybieralny interwał uśredniania pomiarów i od minimum 1 sekundy E. FUNKCJA REJESTRACJI I KOMUNIKACJI: - wbudowany system pomiarowy i rejestracyjny, umożliwiający akwizycję danych napięcia, prądu, mocy oraz parametrów pomocniczych w czasie rzeczywistym, bez konieczności stosowania zewnętrznych przyrządów pomiarowych; - zakres mierzonych parametrów co najmniej: napięcie DC, prąd DC, moc czynna, moc pozorna, energia pobrana i oddana, współczynnik mocy, tętnienia napięcia i prądu, sprawność, temperatura; - częstotliwość zapisu danych pomiarowych: nie rzadziej niż co 200ms; - rejestracja danych powinna być możliwa lokalnie (w pamięci urządzenia) oraz zdalnie poprzez interfejsy LAN/USB z zapisem do plików w formatach CSV / TXT; - urządzenie musi umożliwiać eksport danych pomiarowych i profili czasowych do komputera w celu dalszej analizy; - urządzenie powinno posiadać funkcję automatycznego raportowania zdarzeń (log błędów, przeciążeń, stanów zabezpieczeń) oraz zapisywać te informacje w pamięci wewnętrznej. - możliwość porównywania wielu przebiegów; - możliwość analizy sygnałów w trakcie pomiaru; - interfejsy komunikacyjne: - urządzenie musi zapewniać zdalny dostęp do bieżących danych pomiarowych oraz konfiguracji (lokalnie lub zdalnie), poprzez co najmniej jeden interfejs sieciowy: przewodowy Ethernet lub bezprzewodowy WLAN (Wi-Fi) lub równoważny interfejs komunikacyjny. - urządzenie musi posiadać interfejs umożliwiający sprawną transmisję danych pomiarowych i konfiguracji do komputera/ serwera (np. Ethernet lub USB). Wymagana minimalna przepustowość 100 Mb/s dla interfejsu sieciowego (jeśli jest zastosowany); dopuszcza się wyższą. - urządzenie musi umożliwiać synchronizację czasu pomiarów: poprzez serwer NTP i/lub sygnał GNSS/GPS (z możliwością podłączenia anteny zewnętrznej) lub równoważny mechanizm zapewniający spójność znaczników czasu. F. WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - zewnętrzny synchronizator czasu wraz z anteną GPS, kompatybilny z oferowanym systemem pomiarowym lub rozwiązanie równoważne - oprogramowanie niezbędne do pracy z urządzeniem, z licencją bezterminową lub z zapewnionymi aktualizacjami przez okres co najmniej 5 lat - walizka zapewniająca bezpieczeństwo urządzenia podczas transportu, - zestaw sąd napięciowych (minimum 4 sądy magnetyczne, minimum 4 sondy krokodylki) - zestaw znaczników do oznaczania punktów pomiarowych | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: - WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. 2. Wymagane parametry techniczne A. PARAMETRY PODSTAWOWE dotyczące układu zasilania, bezpieczeństwa oraz wyposażenie montażowego: - ……………………………….. - ……………………………….. - …………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - …………………………….. - …………………………….. - …………………………….. - …………………………….. B. PARAMETRY ELEKTRYCZNE ZASILANIA URZĄDZENIA: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. C. PARAMETRY TORÓW POMIAROWYCH I PRECYZJA: Pomiar napięcia: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. Pomiar prądu: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. D. SPECJALISTYCZNE FUNKCJE ANALIZY DOSTAW JAKOŚCI ENERGII: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. E. FUNKCJA REJESTRACJI I KOMUNIKACJI: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. F. WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ……………………………….. - ………………………………. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. |
| 2. | Inne wymagania: - Dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe. - Wymagane świadectwo kalibracji fabrycznej lub równoważne, wystawione przez producenta lub uprawniony podmiot ważna w okresie 2 lat od taty dostawy. - Dostarczone urządzenie musi posiadać oznaczenie CE oraz deklarację zgodności UE producenta. Wykonawca dostarczy instrukcję bezpiecznego użytkowania w laboratorium (PL/EN) oraz zalecenia producenta w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej dotyczące eksploatacji urządzenia. - Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące. - Wykonawca zapewni dostępność usług serwisu pogwarancyjnego, obejmującą możliwość wykonywania napraw oraz dostęp do części zamiennych, przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia okresu gwarancji, zgodnie z warunkami producenta. - Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. - Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona do Politechniki Wrocławskiej. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. - ………………………………. |
| Nazwa, typ/ model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić  w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie oferowane parametry

Kalkulacja ceny zgodnie ze specyfikacją techniczną

| Lp. | Urządzenie z oprogramowaniem | Ilość | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośny analizator parametrów jakości energii z modułem pomiaru sygnałów PLC do 150kHz stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE | 1 | , zł |
| Wartość ogółem netto |  |  | , zł |
| Wartość VAT (23%) |  |  | , zł |
| Cena ogółem brutto (wartość netto + wartość VAT): |  |  | , zł (cena ofertowa – kwotę należy wpisać do formularza ofertowego) |

V. Ilość: 1 szt.

VI. Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 8, 50-370, Wrocław, budynek D-20, pok. 509

VII. Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie 
i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego*

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że Sprzęt będzie zapakowany w jednostkowe bezzwrotne opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu, a po zrealizowanej dostawie zobowiązany jest zabrania i recyklingu pustych opakowań zabezpieczających.

VIII. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, dotyczących zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, w tym przestrzegania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

IX. Nazwa Wydziału / Numer pozycji w zestawieniu: Wydział Elektryczny / poz. 1 Przenośny analizator parametrów jakości energii z modułem pomiaru sygnałów PLC do 150kHz stanowiący element składowy stanowiska do badań zdolności regulacyjnych technologii OZE